| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA SEMARNAT | SECRETARY OF ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES AND FISHERIES SEMARNAT |
| --- | --- |
| # NORMA Oficial Mexicana NOM-077-ECOL-1995, Que establece el procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. | # Official Mexican Standard NOM-077-SEMARNAT-1995, That establishes the measuring procedure for the verification of the levels of emission of the smoke opacity originating in the exhaust of the automobiles in circulation that use diesel as a combustible. |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment, Natural Resources and Fisheries (SEMARNAT). |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-077-ECOL-1995, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE MEDICION PARA LA VERIFICACION DE LOS NIVELES DE EMISION DE LA OPACIDAD DEL HUMO PROVENIENTE DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-077-SEMARNAT-1995, THAT ESTABLISHES THE MEASURING PROCEDURE FOR THE VERIFICATION OF THE LEVELS OF EMISSION OF THE SMOKE OPACITY ORIGINATING IN THE EXHAUST OF THE AUTOMOBILES IN CIRCULATION THAT USE DIESEL AS A COMBUSTIBLE. |
| JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en los artículos 32 bis fracciones I, II, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción VII, 6o. fracción VI, 8o. fracciones II y VII, 9o. apartado A, fracciones II y III, 36, 37, 110, 111 fracciones I y V, 160 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7o. fracciones II y IV, 46 y 49 de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 fracción II, 39, 40 fracción X, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y | JULIA CARABIAS LILLO, Secretary of Environment, Natural Resources and Fisheries (SEMARNAT), with legal foundation in articles 32 bis sections I, II, IV and V of the Organic Law of Federal Public Administration; 5 section VII, 6 section VI, 8 sections II and VII, 9 part A, sections II and III, 36, 37, 110, 111 sections I and V, 160 and 171 of the General Law Ecological Equilibrium and Protection of the Environment; 7 sections II and IV, 46 and 49 of its Regulation in Matters in Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere; 38 section II, 39, 40 section X, 41, 43, 44, 45, 46, and 47 of the Federal Law of Metrology and Standardization; and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el 22 de junio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación con carácter de proyecto la presente Norma, a fin de que los interesados en un plazo de 90 días naturales presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, sito en Río Elba número 20, 1er. piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, D.F. | That in compliance to the provision in the section I of article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, on the 22nd of June of 1994 this Standard was published as Project in the Official Daily of the Federation, so that the interested parties in a term of 90 calendar days might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, located in Rio Elba, number 2, first floor, Colonia Cuauhtémoc, postal code 06500, Mexico, Federal District. |
| Que durante el plazo a que se refiere el considerando anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, estuvieron a disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto. | That during the term referred to in the latter paragraph, in conformity with the provision in article 45 of the legal ordinance cited in the latter paragraph, the documents referred to in said precept were available to the public. |
| Que en el plazo a que hace referencia el considerando primero, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma, los cuales fueron analizados por el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, realizándose las modificaciones procedentes. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca publicó las respuestas a los comentarios recibidos en el Diario Oficial de la Federación de fecha de 12 de octubre de 1995. | That within the same period, the interested parties presented their comments to the Project of Standard, which were analyzed in the cited National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, making the appropriate modifications. The Secretary of Environment, Natural Resources and Fisheries (SEMARNAT) published the responses to the comments received in the Official Daily of the Federation on October 12th of 1995. |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 12 de junio de 1995, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-077-ECOL-1995, que establece el procedimiento de medición para la verificación de los niveles máximos permisibles de emisión de la opacidad de humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible; por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: | That having complied with the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of Official Mexican Standards, the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, in session on the 12th of June of 1995, approved the Official Mexican Standard NOM-077-SEMARNAT-1995, That establishes the measuring procedure for the verification of the levels of emission of the smoke opacity originating in the exhaust of the automobiles in circulation that use diesel as a combustible; for which I have seen it fit to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-077-SEMARNAT-1995, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE MEDICION PARA LA VERIFICACION DE LOS NIVELES DE EMISION DE LA OPACIDAD DEL HUMO PROVENIENTE DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-077-SEMARNAT-1995, THAT ESTABLISHES THE MEASURING PROCEDURE FOR THE VERIFICATION OF THE LEVELS OF EMISSION OF THE SMOKE OPACITY ORIGINATING IN THE EXHAUST OF THE AUTOMOBILES IN CIRCULATION THAT USE DIESEL AS A COMBUSTIBLE. |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 5. Degree of concordance with international standards and recommendations |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7. Observancia de esta Norma | 7. Observance of this Standard |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, prevén que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país y que las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes entre otras, de fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos permisibles que establezcan las normas oficiales mexicanas. | The General Law of Ecological Equilibrium (LGEEPA) and Protection of the Environment and its Regulation in Matters of Prevention and Control of Contamination of the Atmosphere anticipate that the quality of the air should be satisfactory in all the human settlements and the regions of the country and that the emissions of atmospheric contaminants originating from, among others, mobile sources must not exceed the maximum permissible limits established in the Official Mexican Standards. |
| Entre las fuentes móviles que generan emisiones contaminantes a la atmósfera se encuentran los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. | Among the mobile sources that generate contaminating emissions to the atmosphere are included the automobiles in circulation that use diesel as a fuel. |
| Es necesario establecer el método de prueba y el equipamiento correspondiente para verificar los niveles máximos permisibles de opacidad referidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993. | It is necessary to establish the testing method and the corresponding equipment in order to verify the maximum permissible limits of opacity referred to in the Official Mexican Standard NOM-045-SEMARNAT-1993, published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of October of 1993. |
| De acuerdo con la referida ley, corresponden a las autoridades federales y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificar que las emisiones de dichos vehículos automotores no rebasen los niveles máximos permisibles que establezcan las normas oficiales mexicanas correspondientes y que para tal efecto, están facultadas para establecer y operar centros de verificación vehicular o, en su caso, para autorizar su establecimiento y operación. | According to the referred to Law, it is the responsibility of the Federal and State authorities, within the scope of their respective jurisdictions, to verify that the emissions of said automobiles do not exceed the maximum permissible levels established by the corresponding Official Mexican Standards and that for the purpose are empowered for establishing and operating vehicular verification centers or, when applicable, to authorize their establishment and operation. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento de verificación de los niveles de opacidad de humo proveniente de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, y es de observancia obligatoria para las autoridades federales, estatales y municipales, que tengan a su cargo el establecimiento y operación de centros de verificación vehicular o, en su caso, para los particulares que cuenten con la autorización correspondiente. | This Official Mexican Standard establishes the verification procedure for the levels of smoke opacity originating from automobiles in circulation that use diesel as combustible, and is mandatory for Federal, State and Municipal authorities that have under their responsibility the establishment and operation of vehicular verification centers or, when applicable, for the private parties that have the corresponding authorization. |
| 2. Referencias | 2. References |
| * NOM-045-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible (publicada D.O.F. 22-X-93). | *NOM-045-SEMARNAT-1993, That establishes the maximum permissible limits of smoke opacity originating from the exhaust of automobiles in circulation that use diesel as a combustible (published in the Official Daily of the Federation Oct. 22, 1993). |
| ** NMX-AA-23-1986 Protección al ambiente-Contaminación atmosférica-Terminología (publicada D.O.F. 15-VI-86). | **NMX-AA-23-1986 Protection of the Environment – Atmospheric Contamination – Terminology (published DOF June 15, 1986). |
| * Norma Oficial Mexicana | * Official Mexican Standard |
| ** Norma Mexicana | ** Mexican Standard |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Centro de verificación. | 3.1 Verification center |
| La instalación o local establecido por las autoridades competentes o autorizado por éstas, en el que se lleva a cabo la medición de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación que utilizan diesel como combustible. | The installation or locale established by the appropriate authorities or authorized by them, in which the measuring of contaminating emissions originating from the automobiles in circulation that utilize diesel as a combustible is carried out. |
| 3.2 Coeficiente de absorción de la luz (K). | 3.2 Absorption coefficient of light, (K) |
| El coeficiente de absorción de una columna diferencial de gas en escape a la presión atmosférica y a una temperatura de 70ºC (setenta grados centígrados), expresado en m-1 (metros a la menos uno). | The absorption coefficient of a differential column of gas in exhaust to atmospheric pressure and at a temperature of 70ºC (seventy degrees centigrade), expressed in m-1 (meters at minus one). |
| 3.3 Componente perdido. | 3.3 Lost component |
| El componente de emisiones que ha sido quitado o se ha caído del sistema de control de emisiones del vehículo. | The component of emissions that has been removed or has dropped from the control system of emissions of the vehicle. |
| 3.4 Componente modificado. | 3.4 Modified component |
| El componente de emisiones que ha sido alterado para que el sistema de control de emisiones no funcione correctamente; reemplazado con un componente que no fue vendido por su fabricante para este uso o con un componente que no tiene capacidad de conectarse a otros componentes de control de emisiones. | The component of emissions that have been altered so that the system of control of emissions does not function correctly; replaced with a component that was not sold by its manufacturer for this use or with a component that does not have capacity of being connected to other components for control of emissions. |
| 3.5 Componente incapacitado. | 3.5 Disabled component. |
| El componente que tiene cables, mangueras o bandas que se requieren para el funcionamiento y operación del sistema de emisiones de gases y que están desconectados, aunque el componente esté presente y montado correctamente al vehículo. | The component that has cables, hoses, or belts that are required for the function and operation of the system of emission of gases and that are disconnected, although the component is present and mounted correctly on the vehicle. |
| 3.6 Humo. | 3.6 Smoke. |
| El residuo resultante de una combustión incompleta, que se compone en su mayoría de carbón, cenizas y de partículas sólidas visibles en el ambiente. | The waste resulting from incomplete exhaustion that is composed principally of carbon, ash and visible solid particulates in the atmosphere. |
| 3.7 Lecturas observadas. | 3.7 Readings observed. |
| Los valores registrados durante el desarrollo de la prueba, que cumplen todas las condiciones necesarias para que sean considerados como válidos. | The values recorded during testing that comply with all the conditions necessary to be considered as valid. |
| 3.8 Marcha lenta. | 3.8 Slow idle |
| Las condiciones de prueba de un vehículo con su motor encendido sin carga, a una velocidad angular de 1,500 rpm (mil quinientas revoluciones por minuto). | The testing conditions of a vehicle with its motor energized without a load at a angular velocity of 1,500 rpm (one thousand five hundred revolutions per minute). |
| 3.9 Motor diesel. | 3.9 Diesel Motor. |
| La fuente de potencia que se caracteriza por el combustible que es encendido dentro de la cámara, debido al calor producido por la compresión de aire dentro de la misma. | The source of power that is characterized by the combustible that is burned within the chamber due to the heat produced by the compression of air within the same. |
| 3.10 Opacidad. | 3.10 Opacity |
| La condición en la cual una materia impide parcial o totalmente el paso del haz de luz. | The condition in which a material impedes partially or totally the passage of the beam of light. |
| 3.11 Opacímetro. | 3.11 Opacimeter |
| El aparato destinado a medir de manera continua el coeficiente de absorción de la luz en los gases de escape emitidos por los vehículos propulsados por motores diesel. | The device designated to measure continuously the absorption coefficient of light in the exhaust gases issued by the vehicles propelled by diesel motors. |
| 3.12 Ralentí. | 3.12 Ralenti |
| La velocidad mínima de operación de un motor sin acelerar. | The minimum velocity of operation of a motor without accelerating. |
| 3.13 RPM. | 3.13 RPM |
| La velocidad angular del motor expresada en revoluciones por minuto. | The angular velocity of the motor expressed in revolutions per minute. |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 4.1 El método para medir los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación, que usan diesel como combustible, es el de la aceleración libre, consistente en una prueba estática del vehículo acelerando el motor, desde su régimen de velocidad de marcha lenta hasta su velocidad máxima sin carga. La medición de las emisiones de humo se realizará durante el periodo de aceleración del motor. | 4.1 The method for measuring the maximum permissible levels of smoke opacity originating from the exhaust of automobiles in circulation that use diesel as a combustible, is that of free acceleration, consistent in a static test of the vehicle accelerating the motor, from the regimen of slow movement velocity to its maximum velocity without a load. The measuring of emissions of smoke will be made during the period of acceleration of the motor. |
| 4.2 Para medir las emisiones a que se refiere el punto anterior, se utilizará un opacímetro, el cual deberá cumplir con las siguientes características: | 4.2 In order to measure the emissions referred to in the latter point, an opacimeter will be utilized, which must comply with the following characteristics: |
| 4.2.1 Estar diseñado para soportar un servicio continuo de trabajo pesado, mínimo de 8 horas por día. | 4.2.1 Be designed for supporting a continuous service of heavy work, minimum of 8 hours per day. |
| 4.2.2 Contar con una placa de identificación adherida a la parte exterior del mismo, en la que se precise: modelo, número de serie, nombre y dirección del fabricante, requerimientos de energía eléctrica y límites de voltaje de operación. | 4.2.2 Have an identification plate adhered to an external area, on which is detailed: model, serial number, name and address of the manufacturer, requirements of electrical energy and limits of voltage of operation. |
| 4.2.3 Ser hermético en todas sus conexiones. | 4.2.3 Be hermetic in all its connections. |
| 4.2.4 Sus controles deben ser accesibles a los operadores. | 4.2.4 The controls must be accessible to the operators. |
| 4.2.5 Contar con una escala total de medición, rapidez de respuesta y un máximo de desviación, de acuerdo a lo que establece la presente Norma. | 4.2.5 Have a complete measurement scale, rapid response and a maximum of deviation, according to that established in this Standard. |
| 4.2.6 Las lecturas del opacímetro deberán ser registradas continuamente durante la prueba con un registrador, cuya respuesta de tiempo es igual o más corta que la del opacímetro. | 4.2.6 The opacimeter readings must be recorded continuously during the test with a recording whose response time is equal or shorter than the opacimeter. |
| 4.2.7 El diseño del opacímetro deberá ser tal, que bajo condiciones de operación a velocidad constante la cámara de humo se llene con humo de opacidad uniforme. La muestra de gas de escape estará contenida en una cámara que no tenga superficies internas con reflexión. | 4.2.7 The design of the opacimeter must be such that under operations at a constant velocity the smoke chamber fills with uniform opaque smoke. The gas sample of the exhaust will be contained in a chamber that has no internal surfaces with reflective surfaces. |
| 4.2.8 En la determinación de la longitud efectiva del paso de la luz a través del gas, deberá tomarse en cuenta la posible influencia de dispositivos que protegen la fuente de luz y la celda fotoeléctrica. Esta longitud efectiva debe ser indicada en el instrumento. | 4.2.8 In the determination of the effective length of the passage of light through the gas, the possible influence of devices that protect the light source and the photoelectric cell must be taken into account. This effective length should be indicated on the instrument. |
| 4.2.9 La carátula indicadora del opacímetro deberá tener dos escalas de medición, una en unidades absolutas de absorción de luz de 0 a Ó m-1 (cero a infinito metros a la menos uno) y la otra lineal de 0 a 100% (cero a cien por ciento), ambas escalas tendrán el rango de 0 (cero) con el flujo total de luz, y escala completa con obturación total. | 4.2.9 The indicator face of the opacimeter must have two measurement scales, one in absolute units of absorption of light of 0 to Óm-1 (zero to infinite meters to minus one) and the other line of 0 to 100% (zero to one hundred percent), both scales will have the range of 0 (zero) with the total flow of light, and the complete scale with total shutter speed. |
| 4.2.10 Especificación de la cámara de humo y cuerpo del opacímetro. | 4.2.10 Specification of the smoke chamber and opacimeter body. |
| 4.2.10.1 La incidencia en la celda fotoeléctrica de luz desviada, debido a las reflexiones internas o efectos de difusión, debe ser reducida al mínimo (es decir, por acabado de las superficies internas en negro mate y por un arreglo general adecuado). | 4.2.10.1 The incidence in the photoelectric cell of deviated light, due to the internal reflections or diffusion effects should be reduced to the minimum (that is to say, for the finish of the internal surfaces in black matte and by a general adequate agreement). |
| 4.2.10.2 Las características ópticas deberán ser de tal forma, que los efectos combinados de reflexión y difusión no excedan de una unidad en la escala lineal, cuando la cámara de humo se llena con humo, teniendo un coeficiente de absorción cercano a 1.7 m-1 (uno punto siete metros a la menos uno). | 4.2.10.2 The optical characteristics should be such that the combined effects of reflection and diffusion do not exceed one unit in the lineal scale, when the smoke chamber is filled with smoke, having a coefficient of absorption near 1.7m-1 (one point seven meters to minus one). |
| 4.3 Especificación de la fuente de luz. | 4.3 Specification of the light source. |
| 4.3.1 La fuente de luz deberá ser una lámpara incandescente con temperatura con rango de 2,800 a 3,250 K (dos mil ochocientos a tres mil doscientos cincuenta grados Kelvin). | 4.3.1 The light source must be an incandescent lamp with a temperature range of 2,800 to 3,250 K (two thousand eight hundred to three thousand two hundred fifty degrees Kelvin). |
| 4.4 Especificación del receptor. | 4.4. Specification of the receptor. |
| 4.4.1 El receptor deberá constar de una celda fotoeléctrica con una curva de respuesta espectral similar a la curva de respuesta del ojo humano (respuesta máxima en el rango 550/570 nm (nanómetros)); menor que el 4% (cuatro por ciento) de esa respuesta máxima abajo de 430 nm (cuatrocientos treinta nanómetros) y arriba de 680 nm (seiscientos ochenta nanómetros). | 4.4.1 The receptor must consist of a photoelectric cell with a spectral response curve similar to the response curve of the human eye (maximum response in the range 550/570 nm (nanometers)); less than 4% (four percent) of that maximum response below 430 nm (four hundred thirty nanometers) and above 680 nm (six hundred eight nanometers). |
| 4.4.2 La construcción del circuito eléctrico, incluyendo la carátula indicadora, deberá ser tal, que la corriente de salida de la celda fotoeléctrica sea una función lineal de intensidad de la luz recibida sobre el rango de la temperatura de operación de la celda fotoeléctrica. | 4.4.2 The construction of the electric circuit, including the indicator face must be such that the output current of the photoelectric cell is a lineal function of light intensity received over the range of the operating temperature of the photoelectric cell. |
| 4.5 Escalas de medición. | 4.5 Measurement scales. |
| 4.5.1 El coeficiente K de absorción de luz se calcula con la fórmula: | 4.5.1 The K coefficient of light absorption is calculated in the formula: |
| Ø = Øo e-KL | Ø = Øo e-KL |
| Donde: | Where: |
| L = La longitud efectiva del paso de la luz a través de la muestra de gas. | L = The effective length of the passage of light through the gas sample. |
| Øo = Flujo incidente. | Øo = incident flow |
| Ø = Flujo emergente. | Ø = emerging flow. |
| Cuando la longitud efectiva L de un tipo de opacímetro no puede ser calculada directamente de su geometría, la longitud efectiva L deberá ser determinada por el método descrito en esta Norma o a través de la correlación con otro tipo de opacímetro para que la longitud efectiva sea conocida. | When the effective length L of a type of opacimeter cannot be calculated directly from its geometry, the effective length L must be determined by the method described in this Standard or through the correlation with another type of opacimeter so that the effective length is known. |
| La relación entre la escala lineal de 0 a 100% (cero a cien por ciento) de opacidad y el coeficiente "K" de absorción de la luz es dado por la fórmula: | The relation between the lineal scale of 0 to 100% (zero to one hundred percent) of opacity and the coefficient “K” of light absorption is given by the formula: |

| Donde: | Where: |
| --- | --- |
| L = La longitud efectiva del paso de la luz a través de la muestra del gas. | L = The effective length of the passage of light through the gas sample. |
| N= Una lectura en la escala lineal. | N = A reading on the lineal scale. |
| K = Valor correspondiente del coeficiente de absorción. | K = Value corresponding to the coefficient of absorption. |
| ln= Logaritmo natural. | ln = natural logarithm |
| La precisión de lectura del opacímetro deberá contar con una exactitud de 0.025 m-1 (cero punto cero veinticinco metros a la menos uno), en coeficiente de absorción de 1.7 m-1 (uno punto siete metros a la menos uno). | The precision of the opacimeter reading must have an exactitude of 0.025 m-1 (zero point zero twenty-five meters to the minus one), in coefficient of absorption of 1.7 m-1 (one point seven meters to minus one). |
| 4.6 Respuesta del opacímetro. | 4.6 Opacimeter response |
| 4.6.1 El tiempo de respuesta del circuito eléctrico de medición deberá ser de 0.9" a 1.1" (cero punto nueve a uno punto uno segundos) por ser el tiempo necesario para que la carátula indicadora alcance el 90% (noventa por ciento) de la escala completa con la inserción de una pantalla completamente obscurecida en la celda fotoeléctrica. | 4.6.1 The response time of the electric circuit of measurement must be 0.9” to 1.1” (zero point nine one point on seconds) as it is the time necessary so that the indicator face reaches 90% (ninety percent) of the complete scale with the insertion of a screen completely obscured in the photoelectric cell. |
| 4.6.2 La amortiguación del circuito eléctrico de medición deberá ser tal, que la sobre-lectura inicial por arriba a la lectura final constante, después de cualquier variación momentánea en la salida (por ejemplo: la calibración con pantallas), no excederá el 4% (cuatro por ciento) de esa lectura en la escala de unidades lineales. | 4.6.2 The calibration of the electric measurement circuit must be such that the initial reading above the final constant reading, after any momentary variation in the output (for example: the calibration with screens) will not exceed 4% (four percent) of that reading on the scale of linear units. |
| 4.6.3 El tiempo de respuesta del opacímetro no deberá de exceder de 0.4" (cero punto cuatro segundos), el cual se debe al fenómeno físico de la cámara de humo, siendo el tiempo que transcurre desde el principio de la entrada del gas a la cámara hasta el llenado completo de la cámara de humo. | 4.6.3 The response time of the opacimeter must not exceed 0.4” (zero point four seconds) which should be the physical phenomenon of the smoke chamber, being the time that passes from the initial entry of the gas to the chamber until the smoke chamber is completely filled. |
| 4.6.4 Durante todo el tiempo de trabajo, la estabilidad debe ser menor a 4 por ciento en la escala de unidades lineales. | 4.6.4 During the entire work time, the stability should be less than 4% on the scale of linear units. |
| 4.6.5 Tener una repetibilidad de no más de 0.05 m-1 (cero punto cero cinco metros a la menos uno) de la lectura en la carátula indicadora del opacímetro cuando una pantalla entre 1.6 m-1 (uno punto seis metros a la menos uno) y 1.8 m-1 (uno punto ocho metros a la menos uno), y conocido dentro de una tolerancia de 0.025 m-1 (cero punto cero veinticinco metros a la menos uno) es introducida entre la fuente de luz y la celda fotoeléctrica durante 5 mediciones sucesivas de una misma fuente. | 4.6.5 Have a repeatability of no more than 0.05-m-1 (zero point zero five meters to minus one) of the reading on the indicator face of the opacimeter when a screen between 1.6 m-1 (one point six meters to minus one) and 1.8 m-1 (one point eight meters to minus one) and known within a tolerance of 0.025 m-1 (zero point zero twenty-five meters to minus one) is introduced between the light source and the photoelectric cell for 5 successive measurements of a single source. |
| 4.6.6 El tiempo de estabilidad (calentamiento) debe ser menor de 10' (diez minutos) después del encendido. | 4.6.6 The stability time (heating) should be less than 10’ (ten minutes) after ignition. |
| 4.6.7 Las lecturas del analizador no deberán verse afectadas por variaciones de voltaje de ±10% (más menos diez por ciento). | 4.6.7 The readings of the analyzer must not be seen affected by variation of voltage of ±10% (plus or minus 10 percent). |
| 4.6.8 Presión del gas durante la medición y del aire para la limpieza. | 4.6.8 Gas pressure during the measurement and the air for cleaning. |
| 4.6.9 Presión del gas de escape en la cámara de humo no debe variar de la presión atmosférica por más de 75 mm (setenta y cinco milímetros) de manómetro de agua. | 4.6.9 The gas pressure of exhaust in the smoke chamber should not vary from the atmospheric pressure more than 75 mm (seventy-five millimeters) of water manometer. |
| 4.6.10 Las variaciones en la presión del gas que se mide y del aire para limpieza no deberán causar que el coeficiente de absorción varíe por más de 0.05 m-1 (cero punto cero cinco metros a la menos uno), en el caso de un gas que tenga un coeficiente de absorción de 1.7 m-1 (uno punto siete metros a la menos uno). | 4.6.10 The variations in the gas pressure that are measured and the air for cleaning must not cause the coefficient of absorption to vary by more than 0.05 m-1 (zero point zero five meters to minus one), in the case of a gas that has a coefficient of absorption of 1.7 m-1 (one point seven meters to minus one). |
| 4.6.11 El opacímetro deberá estar equipado con dipositivos adecuados para medir la presión en la cámara de humo. | 4.6.11 The opacimeter must be equipped with adequate devices for measuring the pressure in the smoke chamber. |
| 4.6.12 Los límites de variación en la presión de gas y en el aire para limpieza en la cámara de humo deberán ser establecidos por el fabricante del opacímetro. | 4.6.12 The limits of variation in the gas pressure and in the air for cleaning in the smoke chamber must be established by the manufacturer of the opacimeter. |
| 4.7 Temperatura del gas. | 4.7 Gas temperature. |
| 4.7.1 En cada punto de la cámara de humo la temperatura del gas deberá estar entre 70C (setenta grados centígrados) y una temperatura máxima especificada por el fabricante del opacímetro, de forma tal que las lecturas sobre el rango de temperatura no varíe por más de 0.1 m-1 (cero punto uno metros a la menos uno), cuando la cámara esté llena con gas que tiene un coeficiente de absorción de 1.7 m-1 (uno punto siete metros a la menos uno). | 4.7.1 In each point of the smoke chamber the gas temperature must be between 70ºC (seventy degrees centigrade) and a maximum temperature specified by the manufacturer of the opacimeter, in a way that the readings over the range of temperature do not vary by more than 0.1 m-1 (zero point one meters to minus one), when the chamber is filled with gas that has a coefficient of absorption of 1.7 m-1 (one point seven meters to minus one). |
| 4.7.2 El opacímetro deberá estar equipado con los dispositivos adecuados para la medición de la temperatura en la cámara de humo. | 4.7.2 The opacimeter must be equipped with adequate devices for the measurement of temperature in the smoke chamber. |
| 4.7.3 Especificaciones básicas para la instalación de opacímetros de muestreo. | 4.7.3 Basic specifications for the installation of sampling opacimeters. |
| 4.7.4 La relación del área de sección transversal de la sonda con respecto al tubo de escape no debe ser inferior a 0.05 (cero punto cero cinco). La contrapresión medida en el tubo de escape cerca de la entrada para la sonda no excederá de 75 mm (setenta y cinco milímetros) de manómetro de agua. | 4.7.4 The position of the area of transversal section of the probe with respect to the exhaust pipe should not be less than 0.05 (zero point zero five). The counter pressure measured in the exhaust pipe near the entry for the probe will not exceed 75 mm (seventy-five millimeters) of manometer of water. |
| 4.7.5 La sonda debe ser un tubo con un extremo abierto dirigido hacia adelante en el eje del tubo de escape o del tubo de extensión, si éste está requerido. Deberá estar situado en una sección donde la distribución del humo sea aproximadamente uniforme. Para lograr lo anterior, la sonda deberá estar colocada en el tubo de escape tan lejos del motor como sea posible. Si es necesario, la sonda puede estar colocada en un tubo de extensión para lograr, que si "D" es el diámetro del tubo de escape en donde se localice la sonda; el extremo de la sonda está situado en una porción recta de 6D mínimo de longitud en el sentido hacia el motor desde el punto de muestreo y 3D de longitud en dirección del flujo del gas. Si se utiliza un tubo de extensión, el aire no deberá entrar en la unión. | 4.7.5 The probe should be a tube with an open end directed forward in the axis of the exhaust pipe or the extension pipe, if required. It must be situated in a section where the distribution of smoke is approximately uniform. In order to achieve the latter, the probe must be placed in the exhaust pipe as far from the motor as possible. If necessary, the probe can be placed in an extension pipe in order to achieve it, when “D” is the diameter of the exhaust pipe where the probe is located; the end of the probe is situated in a straight portion of 6D minimum length in the direction towards the motor from the sampling point and 3D of length in the direction of the flow of gas. If an extension pipe is utilized, air must not through the union. |
| 4.7.6 El sistema de muestreo deberá de ser de forma tal que en todas las velocidades del motor la presión de la muestra en el opacímetro está dentro de los límites especificados en esta Norma. Esto puede ser verificado anotando la presión de la muestra con el motor en ralentí y a máxima velocidad sin carga. Dependiendo de las características del opacímetro, el control de la presión de la muestra se puede lograr con una restricción fija o una válvula mariposa en el tubo de escape o en el tubo de extensión. | 4.7.6 The sampling system must be such that in all the velocities of the motor the sampling pressures in the opacimeter is within the specified limits in this Standard. This can be verifying noting the pressure of the sample with the motor in ralenti and at maximum velocity with a load. Depending on the characteristics of the opacimeter, the control of the sample pressure can be achieved with a stationary restriction or a butterfly valve in the exhaust pipe or on the extension pipe. |
| 4.7.7 Independientemente del método usado, la contrapresión medida en el tubo de escape en la abertura para la sonda no excederá a 75 mm (setenta y cinco milímetros) de manómetro de agua. | 4.7.7 Independent of the method used, the counter pressure measured in the exhaust pipe in the opening for the probe will not exceed to 75 mm (seventy-five millimeters) of water manometer. |
| 4.7.8 Los tubos que hacen conexión con el opacímetro también deberán ser tan cortos como sea posible. El tubo será inclinado hacia arriba desde el punto de muestreo hacia el opacímetro. Se deben evitar uniones con filos en donde se puede acumular carbón. Una válvula de desviación puede ser incorporada en el escape, para aislar el opacímetro del flujo de los gases de escape cuando no se están efectuando mediciones. | 4.7.8 The pipes that make connection with the opacimeter also must be as short as possible. The pipe will be inclined upwards from the sampling point towards the opacimeter. Joints with sharp edges should be avoided where carbon can accumulate. A reroute valve can be incorporated into the exhaust in order to isolate the opacimeter from the flow of exhaust gases when measurements are not being made. |
| 4.8 Especificaciones básicas para la instalación del opacímetro. | 4.8 Basic specifications for the installation of the opacimeter. |
| 4.9 Las precauciones generales son las siguientes: | 4.9 The general precautions are the following: |
| 4.9.1 Las juntas que unen el tubo de escape y el opacímetro no deben permitir que entre aire del exterior. | 4.9.1 The joints that join the exhaust pipe and the opacimeter should not permit the air to enter from the outside. |
| 4.9.2 Los tubos que unen el motor con el opacímetro deberán ser tan cortos como sea posible, como está prescrito en el caso de opacímetros de muestreo. El tubo del sistema deberá estar inclinado hacia arriba desde el motor hacia el opacímetro. Se deben evitar uniones con filos donde se pueda acumular carbón. Una válvula de desviación puede ser incorporada en el escape para aislar el opacímetro del flujo de los gases de escape cuando no se están efectuando mediciones. | 4.9.2 The pipes that join the motor with the opacimeter should be as short as possible as required in the case of sampling opacimeters. The pipe of the system should be inclined upwards from the motor to the opacimeter. Unions with sharp edges should be avoided where carbon could accumulate. A reroute valve can be incorporated in the exhaust to isolate the opacimeter from the flow of exhaust gases when measurements are not being made. |
| 4.9.3 Un sistema de enfriamiento puede ser instalado, si así lo requiere, entre el motor y el opacímetro. | 4.9.3 A cooling system can be installed, if required, between the motor and the opacimeter. |
| 4.9.4 Las condiciones de instalación deben asegurar el cumplimiento de los límites contenidos en esta Norma. | 4.9.4 The conditions of installation must assure the compliance to the limits contained in this Standard. |
| 4.10 Determinación de la longitud efectiva "L" del opacímetro. | 4.10 Determination of the effective length “L” of the opacimeter. |
| 4.10.1 En algunos tipos de opacímetro el gas entre la fuente de luz y la celda fotoeléctrica, o entre las partes transparentes protegiendo la fuente y la celda fotoeléctrica, no es de opacidad constante; en tales casos la longitud efectiva "L" deberá ser la que dé una columna de gas de opacidad uniforme, la cual da la misma absorción de luz como la que se obtiene cuando el gas es normalmente admitido en el opacímetro. | 4.10.1 In some types of opacimeter the gas enters the light source and the photoelectric cell, or between the transparent parts protecting the source and the photoelectric cell, it is not of constant opacity; in such cases the effective length “L” must be that which gives a column of gas of uniform capacity, which gives the same light absorption as is obtained when the gas is normally admitted into the opacimeter. |
| 4.10.2 La longitud efectiva del paso de luz es obtenida por la comparación de la lectura N del opacímetro operado normalmente, con la lectura No obtenida con el opacímetro modificado de forma tal que el gas de prueba llene una longitud Lo perfectamente definida. | 4.10.2 The effective length of the passage of light is obtained by the comparison of the reading N of the opacimeter operated normally, with the reading No obtained with the opacimeter modified in a way that the test gas fills a length Lo perfectly defined. |
| 4.10.3 Es necesario tomar lecturas comparativas en sucesión rápida para determinar la corrección a ser efectuada para compensar cambios en el cero. | 4.10.3 It is necessary to take comparative readings in rapid succession to determine the correction to be executed for compensating changes in the zero. |
| 4.11 Método de cálculo para L. | 4.11 Method of calculation for L. |
| 4.11.1 El gas de prueba deberá ser gas de escape de opacidad constante o un gas absortivo de luz de una densidad gravimétrica similar a la del gas de escape. | 4.11.1 The test gas must be exhaust gas of constant opacity or a light absorbing gas from a gravimetric density similar to the exhaust gas. |
| 4.11.2 Una columna de longitud Lo del opacímetro, la cual puede ser llenada uniformemente con el gas de prueba, y los extremos de la columna estén en ángulo recto al paso de la luz, deberá ser exactamente determinada. | 4.11.2 A column of length Lo of the opacimeter, which can be filled uniformly with the test gas, and the ends of the column are at right angle to the passage of light must be exactly determined. |
| 4.11.3 Esta longitud Lo anterior deberá ser similar a la longitud efectiva del opacímetro. | 4.11.3 This latter length Lo must be similar to the effective length of the opacimeter. |
| 4.11.4 La temperatura promedio del gas de prueba en la cámara de humo deberá ser medida. | 4.11.4 The average temperature of the test gas in the smoke chamber must be measured. |
| 4.11.5 Si es necesario, un tanque de expansión de capacidad suficiente para amortiguar las pulsaciones y de diseño compacto puede ser incorporado en la línea de muestreo tan cerca al sensor de muestreo como sea posible. | 4.11.5 If necessary, an expansion tank of sufficient capacity for adjusting the pulses and of a compact design can be incorporated in the sampling line as close to the sampling sensor as is possible. |
| 4.11.6 Un enfriador puede también ser utilizado. La adición del tanque de expansión y del enfriador no deberá modificar substancialmente la composición del gas de escape. | 4.11.6 A cooling element also can be utilized. The addition of the expansion tank and the cooling element must not substantially modify the composition of the exhaust gas. |
| 4.11.7 La prueba para la determinación de la longitud efectiva deberá de consistir en el paso de una muestra del gas de prueba de forma alterna a través del opacímetro operando normalmente, y a través del mismo aparato modificado como se indica arriba. | 4.11.7 The test for the determination of the effective length must consist in the passage of an alternative type of gas sample through the normally operating opacimeter, and through the same apparatus modified as indicated above. |
| 4.11.8 Las lecturas del opacímetro deberán ser registradas continuamente durante la prueba con un registrador, cuya respuesta de tiempo es igual o más corta que la del opacímetro. | 4.11.8 The readings of the opacimeter must be recorded continuously during the test with a recorder, whose response time is equal or shorter than the opacimeter. |
| 4.11.9 Con el opacímetro operando normalmente, la lectura en la escala lineal de opacidad es N y la de la temperatura promedio del gas expresada en grados Kelvin es T. | 4.11.9 With the opacimeter operating normally, the reading in the linear scale of opacity is N and that of the average temperature of the gas expressed in degrees Kelvin is T. |
| 4.11.10 Con la longitud conocida Lo llena en el mismo gas de prueba, la lectura en la escala lineal de opacidad es No y la temperatura del gas principal expresada en grados Kelvin es To. | 4.11.10 With the known length Lo filled in the same test gas, the reading on the lineal scale of opacity is No and the temperature of the principal gas expressed in degrees Kelvin is To. |
| La longitud efectiva será: | The effective length will be: |

| 4.11.11 La prueba se repite por lo menos con cuatro gases de prueba, dando lecturas uniformemente espaciadas entre las lecturas 20 y 80 en la escala lineal. | 4.11.11 The test is repeated with at least four test gases, making readings uniformly spaced between the readings 20 and 80 on the lineal scale. |
| --- | --- |
| 4.11.12 La longitud efectiva L del opacímetro será el promedio aritmético de las longitudes efectivas obtenidas y establecidas para cada uno de los gases. | 4.11.12 The effective length L of the opacimeter will the mathematical average of the effective lengths obtained and established for each one of the gases. |
| 4.12 Los técnicos de los centros de verificación deberán: | 4.12 The technicians of the verification centers must: |
| 4.12.1 Operar el opacímetro de acuerdo con las indicaciones del manual del fabricante. | 4.12.1 Operate the opacimeter according to the indications from the manufacturer’s manual. |
| 4.12.2 Calibrar el opacímetro a cero antes de cada serie de lecturas. | 4.12.2 Calibrate the opacimeter to zero before each series of readings. |
| 4.12.3 Eliminar del sistema de medición cualquier partícula extraña. | 4.12.3 Eliminate from the measuring system any strange particulate. |
| 4.13 El técnico deberá revisar lo siguiente: | 4.13 The technician must inspect the following: |
| 4.13.1 Que el motor del vehículo funcione a su temperatura normal de operación. | 4.13.1 That the motor of the vehicle functions at its normal operating temperature. |
| 4.13.2 Que en el caso de transmisiones automáticas, el selector se encuentre en posición de estacionamiento o neutral y en el caso de transmisiones manuales o semiautomáticas, esté en neutral y con el embrague sin accionar. | 4.13.2 That in the case of automatic transmissions, the gear selector is placed in Park position or Neutral and in the case of manual transmissions or semiautomatic transmissions, it is in neutral and with the brake activated. |
| 4.13.3 Debe asegurarse que el escape del vehículo se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento y que no tenga ningún agujero que pudiera provocar una dilución de los gases del escape o una fuga de los mismos. | 4.13.3 It must be assured that the exhaust system of the vehicle is in perfect operating conditions and that it has no holes that could cause a dilution of gases from the exhaust or a leak of the same. |
| 4.13.4 Revisar que al vehículo no se le haya perdido, modificado o incapacitado cualquier componente del sistema del control de emisiones o elemento de diseño que ha sido incorporado o instalado en el vehículo, por el fabricante del mismo con el propósito de cumplir con las normas de emisiones aplicables a la unidad. | 4.13.4 Inspect that the vehicle has not lost, had modified or disabled any component of the emissions control system or design element that has been incorporated or installed on the vehicle, by the manufacturer of the same for the purpose of complying with the emission standards applicable to the unit. |
| 4.14 Las condiciones que debe reunir el vehículo para someterlo al procedimiento de medición previsto en esta Norma son: | 4.14 The conditions that the vehicle must be in for submitting it to the measuring procedure detailed in this Standard are: |
| 4.14.1 Los siguientes dispositivos del vehículo deben encontrarse en buen estado y operando adecuadamente: | 4.14.1 The following devices of the vehicle should be found in good condition and operating adequately: |
| 4.14.1.1 Filtro de aire. | 4.14.1.1 Air filter. |
| 4.14.1.2 Tapones de depósito de aceite y del tanque de combustible, bayoneta del nivel del aceite del cárter y sistema de ventilación del cárter. | 4.14.1.2 Oil and gas caps, the oil dip stick in the crankcase and the ventilation system of the crankcase. |
| 4.15 El vehículo programado para someterse al procedimiento de medición deberá prepararse en los términos siguientes: | 4.15 The vehicle programmed for being submitted to the measuring procedure must be prepared in the following terms: |
| 4.15.1 El motor deberá estar en condiciones normales de funcionamiento. El agua del sistema de enfriamiento, el aceite lubricante y el combustible deberán estar a la temperatura normal de operación especificada por el fabricante. | 4.15.1 The motor must be in normal operating conditions. The water from the cooling system, the lubricating oil and the fuel must be at the normal operating temperature specified by the manufacturer. |
| 4.15.2 El motor no deberá someterse a un periodo prolongado en ralentí que preceda a la prueba, ya que esto alterará el resultado final. | 4.15.2 The motor must be submitted to a prolonged period in ralenti preceding the test, because this will alter the final result. |
| 4.16 El procedimiento de medición de humo a la salida del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, será el siguiente: | 4.16 The measuring procedure of smoke from the exhaust of the automobiles in circulation that use diesel as a fuel, will be the following: |
| 4.16.1 Con el motor operando en marcha lenta y sin carga, se acciona el acelerador hasta obtener la intervención del gobernador en un lapso entre 2 y 3 segundos y cuando se obtenga ésta, se suelta el pedal del acelerador hasta que el motor regrese a la velocidad de ralentí y el opacímetro se estabilice en condiciones mínimas de lectura. No se tomarán en cuenta las lecturas del opacímetro mientras la velocidad del motor sea menor de las revoluciones por minuto de marcha lenta. | 4.16.1 With the motor operating in idle and without a load, activate the accelerator until obtaining the intervention of the governor in a lapse between 2 and 3 seconds and when it is obtained, release the accelerator pedal until the motor returns to idle velocity and the opacimeter is stabilized under minimum reading conditions. The readings of the opacimeter will not be taken into account while the velocity of the motor is lower than the revolutions per minute of slow idle. |
| 4.16.2 La operación descrita en el párrafo anterior deberá efectuarse seis veces como mínimo, verificando la calibración del opacímetro al concluir la serie. Se registrarán los valores máximos obtenidos en cada una de las aceleraciones sucesivas, hasta obtener cuatro valores consecutivos que se sitúen en una banda, cuyo intervalo sea igual a 0.25 m-1 (cero punto veinticinco metros a la menos uno) y no formen una secuencia decreciente. El coeficiente de absorción a registrar será el promedio aritmético de estas cuatro lecturas. | 4.16.2 The operation described in the latter paragraph must be made six times as a minimum, verifying the calibration of the opacimeter at the conclusion of the series. The maximum values obtained in each of the successive accelerations will be recorded, until obtaining four consecutive values that are situated on an band, whose interval is equal to 0.25 m-1 (zero point twenty-five meters to minus one) and do not form a depreciating sequence. The coefficient of absorption to record will be the mathematical average of these four readings. |
| 4.16.3 Si el vehículo cuenta con múltiples salidas de los gases de escape, el coeficiente de absorción a registrar es el promedio aritmético de las lecturas obtenidas en cada salida. La prueba se considerará válida sólo cuando las lecturas extremas obtenidas difieran por no más de 0.15 m-1 (cero punto quince metros a la menos uno), si es mayor se tomará la lectura más alta. | 4.16.3 If the vehicle has multiple outlets of exhaust gas, the coefficient of absorption to record is the mathematical average of the readings obtained in each output. The test will be considered valid only when the external readings obtained differ by no more than 0.15 m-1 (zero point fifteen meters to minus one), if it is greater the higher reading will be taken. |
| 4.16.4 El técnico deberá anotar cada valor de coeficiente de absorción registrado en la hoja de verificación, así como el promedio de estos valores, de acuerdo con los puntos anteriores. | 4.16.4 The technician should note each value of coefficient of absorption recorded in the verification sheet, as well as the average of those values, according to the latter points. |
| 4.16.5 El nivel máximo permisible de opacidad del humo promedio registrado en la serie de prueba debe ser igual o inferior al establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, para considerar que el vehículo pasa la prueba satisfactoriamente. | 4.16.5 The average maximum permissible level of smoke opacity recorded in the test series should be equal or lower than that established in the Official Mexican Standard NOM-045-SEMARNAT-1993, that establishes the maximum permissible limits of smoke originating from the exhaust of automobiles in circulation that use diesel as a combustible, in order to consider that the vehicle pass the test satisfactorily. |
| 4.16.6 Los responsables de los centros de verificación deberán ajustar el opacímetro diariamente y ponerlo en condiciones normales de operación antes de iniciar las verificaciones. | 4.16.6 The responsible parties of the verification centers must adjust the opacimeter daily and place them in normal operating conditions before initiating the verifications. |
| 4.16.7 La calibración del opacímetro deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante del opacímetro, el cual deberá tener las características establecidas en el punto 4.2 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.16.7 The calibration of the opacimeter must be made according to the manufacturer’s specifications for the opacimeter, which must have the characteristics established in point 4.2 of this Official Mexican Standard. |
| 4.16.8 La calibración del opacímetro deberá realizarse en un laboratorio de calibración acreditado ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización cada tres meses en condiciones normales de operación, independientemente de que se realice cada vez que se sustituya alguna de sus partes o haya sido sometido a reparación. | 4.16.8 The calibration of the opacimeter must be made in a calibration laboratory accredited by the Secretary of Commerce and Industrial Development (Secretary of Economy) under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization every three months under normal operating conditions, independently, it is to be done every time that any of its parts are changed or have been submitted to repair. |
| 4.16.9 Para comprobar si el opacímetro se encuentra perfectamente calibrado se deberán realizar mediciones con un filtro graduado, el cual deberá colocarse entre la fuente emisora de luz y el receptor (celda fotoeléctrica). Esta operación deberá realizarse tres veces, anotando los valores obtenidos en la hoja de registro establecida en el Anexo 1 de esta Norma Oficial Mexicana. | 4.16.9 In order to corroborate whether the opacimeter is found to be perfectly calibrated, measurements through a graduated filter must be made, which must be placed between the light emitting source (photoelectric cell). This operation must be made three times, noting the values obtained in the record sheet established in Annex 1 of this Official Mexican Standard. |
| 5. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 5. Degree of concordance with international standards and recommendations |
| 5.1 Los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico en esta Norma Oficial Mexicana se basan en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos internacionalmente. | 5.1 The technical and legal elements and precepts in this Official Mexican Standard are based on the internationally legal and scientific criteria. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 6.1 CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, 40, PARTE 81 A 99 REVISADO EN JULIO DE 1990, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). | 6.1 CODE OF FEDERAL REGULATIONS 40, PART 81 TO 99, REVISED JULY 1990 U.S.A. |
| 7. Observancia de esta Norma | 7. Observance of this Standard |
| 7.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 7.1 The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard is the responsibility of the Secretary of Environment and Natural Resources and Fisheries (SEMARNAT). The violations to the same will be sanctioned under the terms of the General Law of Ecological Equilibrium (LGEEPA) and the Protection of the Environment, its Regulation in Matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere and all other applicable legal ordinances. |
| 7.2 Los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios, podrán realizar actos de inspección y vigilancia para la verificación del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, previa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos de coordinación que se celebren con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. | 7.2 The governments of the Federal District, the states and municipalities can carry out acts of inspection and oversight for the verification of the compliance to this Official Mexican Standard, with the publication in the Official Daily of the Federation of the agreements of coordination that are entered into with the Secretary of Environment and Natural Resources and Fisheries. (SEMARNAT) |
| 7.3 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 7.3 This Official Mexican Standard will take effect on the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, D.F., a 17 de octubre de 1995.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the 17th of October of 1995. The Secretary of Environment and Natural Resources and Fisheries, Julio Carabias Lillo. Signed. |

ANEXO 1

| M E D I C I O N | LECTURAS REGISTRADAS |
| --- | --- |
|  | O P A C I D A D |
| P R I M E R A |  |
| S E G U N D A |  |
| T E R C E R A |  |
| V A L O R P R O M E D I O |  |
| V A L O R D E L F I L T R O |  |

O P A C I D A D

O P A C I D A D

OPACIDAD DEL FILTRO

FECHA DE VERIFICACION: _______________________________________________________ FECHA PROXIMA VERIFICACION: __________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO: __________________________________________________ _____________________________________________________________________________

ANNEX 1

| MEASUREMENT | RECORDED READINGS |
| --- | --- |
|  | OPACITY |
| FIRST |  |
| SECOND |  |
| THIRD |  |
| AVERAGE VALUE |  |
| FILTER VALUE |  |

OPACITY

OPACITY

OPACITY OF THE FILTER

DATE OF VERIFICATION : _______________________________________________________ NEXT DATE OF VERIFICATION : __________________________________________________ NAME AND SIGNATURE OF TECHNICIAN:____________________________________________ _____________________________________________________________________________