| SEMARNAT | SEMARNAT |
| --- | --- |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | Official Mexican Standard NOM-156-SEMARNAT-2012, Establishment and operation of air quality monitoring systems. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 bis fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracciones I, V y XIX, 7 fracción XXI, 8 fracción XVI, 9, 36 fracciones I y II, 110, fracciones I y II, 111 fracción VII, y 112 fracción VI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracciones II y V; 40 fracción X, y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción I, 13, 41 fracción I, 42 y 43 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 8 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Undersecretary of Environmental Promotion and Regulation of the Department of Environment and Natural Resources and President of the National Advisory Committee for Environmental and Natural Resources Regulation, based on the provisions of Articles 32 bis sections IV and V of the Organic Law of the Federal Public Administration, 5 sections I, V and XIX, 7 section XXI, 8 section XVI, 9, 36 sections I and II, 110, sections I and II, 111 section VII, and 112 section VI of the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection, 38 sections II and V, 40 section X, and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization, 3 section I, 13, 41 section I, 42 and 43 of the Regulation for the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection in the Prevention and Control of Atmospheric Pollution, 28, 33 and 34 of the Regulation for the Federal Law on Metrology and Standardization, 8 sections V and VIII of the Interior Regulation of the Department of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la evolución y el desarrollo de las zonas urbanas a nivel nacional, han venido acompañados por la proliferación de problemas ambientales debidos al incremento en la concentración de población, actividad industrial, vehicular, doméstica y de dotación de servicios. | That the evolution and development of urban areas nationwide have been accompanied by the proliferation of environmental problems due to increased concentrations of population; industrial, vehicular, domestic activity; and from the provision of services. |
| Que la contaminación que se genera en una cuenca recorre en ocasiones grandes distancias y sus efectos se manifiestan en otra región, trayendo como consecuencia la necesidad de mantener una vigilancia constante, no sólo en los lugares en que se originan los contaminantes, sino en zonas aledañas. | That the pollution that is generated in a basin sometimes travels great distances and its effects are manifested in another region, consequently resulting in the need for constant monitoring, not only in places where contaminants originate, but in surrounding areas. |
| Que se identifican dentro del territorio nacional áreas que requieren mayor atención, como: poblaciones con alto grado de industrialización, zonas de posible riesgo ambiental y zonas degradadas por el hombre, clasificadas como críticas. | That within the national territory areas that require further attention are identified, such as: populations with a high degree of industrialization, zones of possible environmental risk and zones degraded by man, classified as critical. |
| Que la atención a la necesidad de los gobiernos locales y de la comunidad de incrementar sus esfuerzos para obtener información confiable de la concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos en estos sitios, es imperativa y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección a la salud y ecosistemas. | That attention to the need for local governments and communities to increase their efforts to obtain reliable information on the concentration of contaminants, their sources and their effects on those sites, it is imperative and fundamental for the making of decisions in matters of protection for health and ecosystems. |
| Que es evidente el requerimiento de más información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire. Esto significa, la apremiante instrumentación y modernización de sistemas de monitoreo que incrementen la representatividad, compatibilidad y validez de la información que se colecta. | That the requirement for more reliable and quality information with respect to air pollution levels is obvious. This means, the urgent implementation and modernization of monitoring systems that increase the representativeness, compatibility and validity of the information collected. |
| Que el monitoreo de la calidad del aire toma una importancia fundamental para identificar y proveer la información necesaria a fin de evaluar la calidad del aire de cada región y sus tendencias, como una herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales, entre otras aplicaciones. | That the monitoring of air quality becomes of critical importance for identifying and providing the information necessary to assess air quality in each region and its tendencies, as a tool to develop strategies for prevention and control, plans for managing air quality and integral environmental policies, among other applications. |
| Que es obligatorio, respecto de la medición de la concentración de contaminantes en la atmósfera, producir y manejar información de calidad que permita la toma de decisiones en materia de gestión ambiental. | That it is required, with regards to measurements of concentration of contaminants in the atmosphere, to produce and manage quality information that permit decision making regarding environmental management. |
| Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha treinta de septiembre de dos mil nueve se publicó el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-156-SEMARNAT-2008, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los interesados en el tema, en un plazo de 60 días naturales posteriores a la fecha de su publicación presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, quinto piso, Fraccionamiento Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, de esta Ciudad, o a los correos electrónicos javedoy@ine.gob.mx; abolivar@ine.gob.mx, fjimenez@ine.gob.mx y/o martha.nino@semarnat.gob.mx. | That pursuant to the provision in Article 47 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, dated the thirtieth of September, two thousand and nine the "Project of Mexican Official Standard NOM-156-SEMARNAT-2008, Establishment and operation of monitoring air quality" was published in the Official Daily of the Federation, so that the interested parties in might, within the 60 calendar days after the date of publication submit their comments to the National Consultative Committee for Standardization of Environment and Natural Resources, located on Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, fifth floor, Fraccionamiento Jardines de la Montaña, Tlalpan, postal code 14210, of this city, or to the emails javedoy@ine.gob.mx; abolivar@ine.gob.mx, fjimenez@ine.gob.mx and/or martha.nino@semarnat.gob.mx. |
| Que durante el mencionado plazo, la manifestación de impacto regulatorio del citado Proyecto de Norma, estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio antes señalado, de conformidad con el artículo 45 del citado ordenamiento. | That during the period mentioned, the regulatory impact statement of the aforementioned Project of Standard, was publicly available for consultation at the address listed above, in accordance with Article 45 of the cited ordinance. |
| Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de Norma en cuestión, los cuales fueron analizados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizándose las modificaciones procedentes al proyecto; las respuestas a los comentarios fueron publicadas el 13 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. | That in accordance with that established in the Article 47 sections II and III of the Federal Law on Metrology and Standardization, the interested parties submitted their comments to the Project of Standard in question, which were analyzed by the National Consultative Committee or Standardization of the Environment and Natural Resources, making the applicable modifications to the project, the responses to the comments were published on June 13, 2012 in the Official Daily of the Federation. |
| Que una vez cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la elaboración de normas oficiales mexicanas el Comité Consultivo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sesión del 29 de marzo de dos mil doce, aprobó la presente Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2008. | That once the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization was complied with for the preparation of Official Mexican Standards the National Consultative Committee of Standardization for Environment and Natural Resources meeting on March 29 two thousand twelve, approved this Official Mexican Standard NOM-156-SEMARNAT-2008. |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, el año de la clave cambia a 2012, debido a que el instrumento regulatorio se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su aprobación en el presente año. | That pursuant to the provisions in article 28, section II, clause d) of the Regulation for the Federal Law on Metrology and Standardization, the year code changes to 2012, because the regulatory instrument was presented to the National Advisory Committee for Environmental and Natural Resource Standardization, for approval this year. |
| Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la siguiente: | For that expressed and legally founded, I hereby issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-156-SEMARNAT-2012, ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-SEMARNAT-2012, ESTABLISHMENT AND OPERATION OF AIR QUALITY MONITORING SYSTEMS |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: | The following participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| - CAMARA MINERA DE MEXICO; | - MINING CHAMBER OF MEXICO; |
| - CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA; | - NATIONAL CENTER OF METROLOGY; |
| - CMB CONTROL, S.A. DE C.V.; | - CMB CONTROL, S.A. DE C.V.; |
| - COMISION AMBIENTAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO; | - METROPOLITAN ENVIRONMENTAL COMMISSION OF THE VALLEY OF MEXICO; |
| - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - FEDERAL COMMISSION OF ELECTRICTY (CFE) |
| - GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL; | - ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT; |
| - ESTADO DE GUANAJUATO | - STATE OF GUANAJUATO |
| - INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; | - ECOLOGY INSTITUTE OF THE STATE GOVERNMENT; |
| - ESTADO DE HIDALGO | - STATE OF HIDALGO |
| - CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA; | - STATE ECOLOGY COUNCIL; |
| - ESTADO DE JALISCO | - STATE OF JALISCO |
| - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; | - SECRETARY OF ENVIRONMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT OF THE STATE; |
| - ESTADO DE MEXICO | - STATE OF MEXICO |
| - DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; | - GENERAL OFFICE OF PREVENTION AND CONTROL OF ATMOSPHERIC CONTAMINATION OF THE SECRETARY OF ENVIRONMENT AND GOVERNMENT OF HTE STATE; |
| - ESTADO DE NUEVO LEON | - STATE OF NUEVO LEON |
| - SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE; ANTES: AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; | - SECRETARY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT; PREVIOUSLY: AGENCY OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES; |
| - ESTADO DE PUEBLA | - STATE OF PUEBLA |
| - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO; | - SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OF THE GOVERNMENT OF THE STATE; |
| - GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | - GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT |
| - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; | - SECRETARY OF ENVIRONMENT; |
| - INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. | - INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. |
| - GERENCIA DE ASUNTOS AMBIENTALES; | - MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL MATTERS; |
| - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS; | - INSTITUTE OF ELECTRICAL RESEARCH; |
| - MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. | - MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. |
| - GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL; | - ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT; |
| - PERIFERICOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.; | - PERIFERICOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.; |
| - REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.; | - REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.; |
| - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | - SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| - DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE POLITICA Y REGULACION AMBIENTAL; | - GENERAL ADJUNCT OFFICE OF ENVIRONMENTAL POLICY AND REGULATION; |
| - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO; | - GENERAL OFFICE OF ENVIRONMENTAL, URBAN AND TOURIST PROMOTION; |
| - DIRECCION GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AMBIENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA; | - GENERAL OFFICE OF THE NATIONAL CENTER OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TRAINING OF THE NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY; |
| - DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION SOBRE LA CONTAMINACION URBANA Y REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA; | - GENERAL OFFICE OF RESEARCH ON URBAN AND REGIONAL CONTAMINATION OF THE NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY; |
| - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES, DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL; | - GENERAL OFFICE OF MANAGEMENT OF AIR QUALITY AND RECORDING OF EMISSIONS AND TRANSFER OF CONTAMINANTS, OF THE UNDER SECRETARY OF MANAGEMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION; |
| - SUBPROCURADURIA DE INSPECCION INDUSTRIAL DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE; Y | - ASSISTANT PROSECUTOR OF INDUSTRIAL INSPECTION OF THE FEDERAL PROSECUTOR OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT; AND |
| - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | - NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO |
| - CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA | - SCIENCES CENTER OF THE ATMOSPHERE |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo. | 1. Objective. |
| 2. Campo de aplicación. | 2. Field of application. |
| 3. Referencias. | 3. References. |
| 4. Definiciones. | 4. Definitions. |
| 5. Especificaciones para el diseño, establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | 5. Specifications for the design, establishment, operation and maintenance of the air quality monitoring systems. |
| 6. Diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | 6. Design of air quality monitoring systems. |
| 7. Características básicas de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | 7. Basic characteristics of the air quality monitoring systems. |
| 8. Instalación de estaciones, operación, mantenimiento y calibración de equipos. | 8. Installation of stations, operation, maintenance and calibration of equipment. |
| 9. Gestión, aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | 9. Management, assurance and control of the quality of air quality monitoring systems. |
| 10. Manejo de datos de la calidad del aire. | 10. Air quality data handling. |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. | 11. Procedure for assessing conformity. |
| 12. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración. | 12. Degree of concordance with international standards and guidelines and with Mexican standards taken as a basis for its preparation. |
| 13. Bibliografía. | 13. Bibliography. |
| 14. Vigilancia. | 14. Oversight. |
| Transitorios. | Transitional articles. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Especificar las condiciones mínimas que deben ser observadas para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. | To specify the minimal conditions that must be followed for establishing and operating air quality monitoring systems. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los gobiernos locales, según corresponda, en aquellas zonas o centros de población que cuenten con alguna de las condiciones siguientes: | This Official Mexican Standard applies throughout the national territory and is mandatory for local governments, accordingly, in those areas or population centers that have any of the following conditions: |
| - Asentamientos humanos con más de quinientos mil habitantes; | - Human settlements with more than five hundred thousand inhabitants; |
| - Zonas metropolitanas; | - Metropolitan areas; |
| - Asentamientos humanos con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio primarios a la atmósfera; | - Human settlements with emissions exceeding twenty thousand tons annually of primary criteria contaminants to the atmosphere; |
| - Conurbaciones; y | - Conurbations; and |
| - Actividad industrial que por sus características se requiera del establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire y/o de muestreo de contaminantes atmosféricos. | - Industrial activity that due to its characteristics, it is necessary to establish air quality monitoring system stations and/or air pollution sampling. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana es necesario consultar y aplicar las Normas Oficiales Mexicanas siguientes, o las que las sustituyan: | For adequate use of this Official Mexican Standard it is necessary to consult and apply the following Official Mexican Standards, or those that substitute them: |
| Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al ozono (O3). Valores normados para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para la concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para evaluar la calidad del aire. D.O.F., 30 de octubre de 2002. | Modification to Official Mexican Standard NOM-020-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the environmental air quality with respect to ozone (O3) in the environmental air as a measure of protection to the health of the population, to become the Official Mexican Standard NOM-020-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the permissible limit value for ozone (O3) concentration for environmental air quality. Criteria for assessing air quality. D.O.F., October 30, 2002. |
| Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a material particulado. Valor de concentración máxima de material particulado para partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar el valor límite permisible para la concentración de material particulado. Valor límite permisible para la concentración de partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente. Criterios para evaluar la calidad del aire. D.O.F., 26 de septiembre de 2005. | Modification to the Official Mexican Standard NOM-025-SSA1-1993. Environmental Health. Criteria for assessing the environmental air quality, with respect to particulate matter. Value of maximum concentration of particulate matter for total suspended particles TSP, particles of less than 10 micrometers PM10 and particles of less than 2.5 micrometers PM2.5 in the environmental air as a protection measure for the health of the population, to remain as Official Mexican Standard NOM-025-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the permissible limit value for particulate matter concentration. Permissible limit value for total suspended particles concentration TSP, particles of less than 10 micrometers PM10 and particles of less than 2.5 micrometers PM2.5 of environmental air quality. Criteria for assessing the quality of air. D.O.F., September 26, 2005 |
| NOM-034-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. | NOM-034-SEMARNAT-1993, Which establishes the measuring methods to determine the concentration of carbon monoxide in the environmental air and the procedures for calibrating measuring equipment. D.O.F., October 18, 1993. |
| NOM-035-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. | NOM-035-SEMARNAT-1993, Which establishes the methods to determine the concentration of total suspended particles in the environmental air and the procedure for calibrating measuring equipment. D.O.F., October 18, 1993. |
| NOM-036-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. | NOM-036-SEMARNAT-1993, Which establishes the methods for determining the concentration of ozone in the environmental air and the procedure for calibrating measuring equipment. D.O.F., October 18, 1993. |
| NOM-037-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. | NOM-037-SEMARNAT-1993, Which establishes the methods to determine the concentration of nitrogen dioxide in the environmental air and the procedure for calibrating measuring equipment. D.O.F., October 18, 1993. |
| NOM-038-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. | NOM-038-SEMARNAT-1993, Which establishes the methods to determine the concentration of sulfur dioxide in the environmental air and the procedure for calibrating measuring equipment. D.O.F., October 18, 1993. |
| NOM-021-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. | NOM-021-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the quality of environmental air with respect to carbon monoxide (CO). Permissible value for the concentration of carbon monoxide (CO) in the environmental air as a measure of protection to the health of the population. D.O.F., December 23, 1994. |
| NOM-022-SSA1-2010, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 8 de septiembre de 2010. | NOM-022-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the quality of environmental air with respect to sulfur dioxide (SO2). Standardized value for the concentration of sulfur dioxide (SO2) in the environmental air as a measure of protection to the health of the population. D.O.F., September 8, 2010. |
| NOM-023-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. | NOM-023-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the quality of environmental air with respect to nitrogen dioxide (NO2). Standardized value for the concentration of nitrogen dioxide (NO2). in the environmental air as a measure of protection to the health of the population. D.O.F., December 23, 1994. |
| NOM-026-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo (Pb) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. | NOM-026-SSA1-1993, Environmental Health. Criteria for assessing the quality of environmental air with respect to lead (Pb). Standardized value for the concentration of lead (Pb) in the environmental air as a measure of protection to the health of the population. D.O.F., December 23, 1994. |
| NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y términos asociados (VIM). Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Declaratoria de vigencia publicada en el D.O.F., 24 de diciembre de 2009. | NMX-Z-055-IMNC-2009, International Vocabulary for metrology. Fundamental and general concepts and terms associated. Mexican Institute of Standardization and Certification. Declaration of validity published in the D.O.F., December 24, 2009. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Bandera: Es un código alfa-numérico que sirve para identificar eventos extraordinarios ajenos a la medición y los datos confiables que pueden ser utilizados para análisis posteriores. | 4.1 Flag: It is an alphanumeric code for identifying special events outside the measurement and the reliable data that may be used for further analysis. |
| 4.2 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. | 4.2 Calibration: Set of operations that establish, under specific conditions, the relationship between values of magnitudes indicated by a measuring instrument or a measuring system, or the values represented by a materialized measurement or reference material, and the corresponding values of the magnitude achieved by the patterns. |
| 4.3 Calidad del aire: Estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de tiempo y lugar determinados, cuyos niveles máximos de concentración se establecen en las normas oficiales mexicanas y que son catalogados por un índice estadístico atendiendo sus efectos en la salud humana. | 4.3 Air quality: State of concentration of various air contaminants in a certain period of time and place, whose maximum concentration levels are established in the Official Mexican Standards and are classified by a statistical rate addressing their effects on human health. |
| 4.5 Compleción de datos: Cantidad mínima de datos para realizar un análisis estadístico representativo. | 4.5 Data completion: Minimum amount of data to carry out a representative statistical analysis. |
| 4.6 Concentración de contaminantes: Cantidad de contaminante contenida en un determinado volumen. Esta puede ser medida en µg/m3, cmol/mol (porcentaje), µmol/mol (partes por millón), y nmol/mol (partes por mil millones) de acuerdo a la norma NMX-Z-055-IMNC-2009. | 4.6 Pollution concentration: Amount of contaminant in a given volume. This can be measured in µg/m3, cmol/mol (percentage), µmol/mol (parts per million), and nmol/mol (parts per billion) according to the norm NMX-Z-OSS-IMNC-2009. |
| 4.7 Contaminantes criterio: (O3, CO, SO2, NO2, Pb, PST, PM10 y PM2.5). Aquellos contaminantes normados a los que se les han establecido un límite máximo de concentración en el aire ambiente, con la finalidad de proteger la salud humana y asegurar el bienestar de la población. Estos son: el ozono, el monóxido de carbono, el bióxido de azufre, el bióxido de nitrógeno, el plomo, las partículas suspendidas totales, y las partículas suspendidas menores a 10 y a 2.5 micrómetros. | 4.7 Contaminant criteria: (O3, CO, SO2, NO2, Pb, PST, PM10 y PM2.5). Those standardized contaminants to which they have established a maximum limit of concentration in the environmental air, in order to protect human health and ensure the welfare of the population. These are: ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, lead, total suspended particles, suspended particles of less than 10 and at 2.5 micrometers. |
| 4.8 Datos crudos: Datos que se generan en las redes de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes atmosféricos, que no han pasado por las etapas de limpieza, verificación y validación. | 4.8 Raw data: Data generated in the monitoring networks for air quality and atmospheric contaminant samples that have not gone through phases of cleaning, verification and validation. |
| 4.9 DGCENICA: Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología. | 4.9 DGCENICA: General Directorate of the National Center for Environmental Research and Training of the National Institute of Ecology. |
| 4.10 Equipo de soporte: Dispositivo o conjunto de dispositivos, que son utilizados en la operación del sistema de monitoreo de la calidad del aire. | 4.10 Support equipment: Device or set of devices that are used in the operation of the air quality monitoring system. |
| 4.11 Establecimiento de sistema de monitoreo de calidad del aire: Para efectos de esta norma, el término se considera a partir del diseño de los objetivos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, hasta la instalación y puesta en marcha de sus componentes. | 4.11 Establishment of the air control monitoring system: For purposes of this standard, the term is considered starting from the design of the objectives of the Air Quality Monitoring System, to the installation and commissioning of its components. |
| 4.12 Estación de muestreo: Uno o más instrumentos diseñados para recolectar muestras de aire ambiente con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada. | 4.12 Sampling station: One or more instruments designed for collecting environment air samples to assess air quality in a certain area. |
| 4.13 Estación de monitoreo: Uno o más instrumentos diseñados para medir, de forma continua, la concentración de contaminantes en aire ambiente, con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada. Una estación de monitoreo es utilizada para indicar en tiempo real cuál es la calidad del aire de la zona en donde está localizada la estación. Cabe mencionar que las estaciones de monitoreo pueden ser fijas, semifijas y móviles. | 4.13 Monitoring station: One or more instruments designed for measuring, continuously, contaminant concentration in environmental air, to assess air quality in a certain area. A monitoring station is used to indicate in actual time the air quality of the area where the station is located. We should mention that the monitoring stations can be permanent, semi-permanent and mobile. |
| 4.14 Estándar de transferencia: Material, instrumento y/o equipo usado para establecer la trazabilidad y determinar la incertidumbre de una medición. | 4.14 Transfer standard: Material, instrument and/or equipment used to establish traceability and determine the uncertainty of a measurement. |
| 4.15 Instrumento de medición: Los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que comprende las medidas materializadas y los aparatos medidores. | 4.15 Measuring instrument: Technical means by which measurements are made which comprises the materialized measures and the measuring devices. |
| 4.16 Inventario de emisiones a la atmósfera: Estimación de la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera en una localidad determinada para un periodo de tiempo definido. El inventario clasifica los contaminantes por tipo y fuente emisora. | 4.16 Inventory of emissions to the atmosphere: Evaluation of the amount of contaminants emitted to the atmosphere in a certain locality for a given period of time. The inventory classifies contaminants by type and source of emission. |
| 4.17 Método de referencia: Procedimiento analítico, de calibración y/o medición de total confiabilidad por sus fundamentos. Sirve para comparar y, en su caso, aceptar otros métodos que también den resultados aceptables y que por lo tanto se consideren equivalentes. | 4.17 References method: Analytical, calibration and/or measurement procedure of complete reliability due to its foundations. Allows you to compare and, where appropriate, accept other methods that also provide acceptable results and therefore are considered equivalent. |
| 4.18 Modelos de calidad del aire: Proceso matemático que permite la simulación de los procesos físicos y químicos que afectan el transporte, dispersión, transformación, deposición y conversión de contaminantes del aire, teniendo como datos de insumo al modelo de cálculo: información de las fuentes de emisión, datos meteorológicos, topográficos y de calidad del aire, locales y/o regionales. Los modelos matemáticos sirven para estimar los cambios de las concentraciones en tiempo y espacio, tanto de contaminantes primarios como secundarios que son formados en la atmósfera. | 4.18 Air quality models: Mathematical process that allows the simulation of the physical and chemical processes that affect the transportation, dispersion, transformation, disposal and conversion of contaminants in the air, taking as input data from the calculation model: information of the emission sources, meteorological data, topographic data and air quality data, local and/or regional. The mathematical models are used to estimate changes in concentration in time and space, both for primary as well as secondary contaminants that are formed in the atmosphere. |
| 4.19 Monitoreo atmosférico: Conjunto de metodologías diseñadas para muestrear, analizar y procesar en forma continua y sistemática las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire. | 4.19 Atmospheric monitoring: Set of methodologies designed for sampling, analyzing and processing, continuously and systematically, substance or contaminant concentrations in the air. |
| 4.20 Muestreo: Medición de la contaminación del aire por medio de la toma de muestras, de forma discontinua. En la medición de la calidad del aire, el muestreo se utiliza principalmente para determinar la concentración de partículas suspendidas, en sus diferentes fracciones: totales (PST), partículas menores de 10 micrómetros de radio (PM10), partículas menores de 2.5 micrómetros de radio (PM2.5), entre otras. Los instrumentos utilizados en el muestreo se utilizan en aquellas zonas o lugares en donde se quiere identificar y caracterizar una fuente y contaminante específico, utilizando el mínimo de recursos económicos. La muestra tomada deberá ser sometida a un análisis posterior en donde se detectará su concentración y caracterización. | 4.20 Sampling: Measurement of contaminants in the air through sampling discontinuously. In the air quality measurement, the sampling is primarily used to determine the concentration of suspended particles, in their different fractions: totals (PST), particles smaller than 10 micrometers radius (PM10), particles smaller than 2.5 micrometers radius (PM2.5), among others. The instruments used in the sampling are used in those areas or places where there is a need to identify and characterize a source and specific contaminant, using minimal economical resources. The sample taken must be submitted to further analysis where its concentration and characteristic will be detected. |
| 4.21 Operación de sistema de monitoreo de la calidad del aire: Para efectos de esta norma, el concepto se refiere a todas aquellas etapas posteriores a la instalación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire: manejo, mantenimiento y calibración de equipos; gestión, control y aseguramiento del sistema de calidad; y manejo de datos. | 4.21 Air quality monitoring system operation: For purposes of this standard, this concept refers to all phases subsequent to the installation of the Air Quality Monitoring System: operation, maintenance and calibration of equipment; management, control and assurance of the quality system; and data management. |
| 4.22 Periféricos: Equipos o accesorios que no forman parte de la unidad central. | 4.22 Peripherals: Equipment and accessories that are not part of the central unit. |
| 4.23 Precisión: Capacidad de un instrumento para obtener el mismo resultado en mediciones diferentes, realizadas bajo las mismas condiciones. | 4.23 Accuracy: The ability of an instrument to obtain the same result in different measurements, performed under the same conditions. |
| 4.24 Red de muestreo y/o monitoreo: Las redes de medición se conforman por más de una estación de muestreo y/o monitoreo. Representan el conjunto de estaciones que miden la calidad del aire en una región determinada. | 4.24 Sampling and/or monitoring network: The measuring networks consist of more than one sampling and/or monitoring station. They represent the set of stations that measure the air quality in a certain region. |
| 4.25 Representatividad: Para el caso del manejo de datos, éstos son representativos si cumplen con los parámetros de compleción y precisión. | 4.25 Representativeness: In the case of data handling, these are representative if they meet with the completion and accuracy parameters. |
| 4.26 Representatividad espacial: Límites de cobertura espacial de una estación de acuerdo a las características de su entorno. | 4.26 Spatial representativeness: Spatial coverage limits of a station according to surrounding characteristics. |
| 4.27 Sesgo: Error debido a factores que dependen de la recolección, del análisis, de la interpretación, de la publicación o de la revisión de los datos. | 4.27 Bias: Error due to factors that depend on the collection, analysis, interpretation, publication or relevance of data. |
| 4.28 Sistemas de monitoreo de la calidad del aire: Un sistema de monitoreo consiste en un conjunto organizado de recursos humanos, técnicos y administrativos empleados para operar una o un conjunto de estaciones de monitoreo y/o muestreo que miden la calidad del aire en una zona o región. | 4.28 Air quality monitoring systems: A monitoring system consists of an organized set of human, technical and administrative resources used to operate one or a set of monitoring and/or sampling stations that measure the air quality in a zone or region. |
| 4.29 Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón o estándar, por la cual pueda ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales; por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. | 4.29 Traceability: Attribute of the result of a measurement or the value of a pattern or standard, for which it may be related to certain references, usually national or international models; through an uninterrupted chain of comparisons having all determined uncertainties. |
| 4.30 Validación de datos: Se concibe como un proceso para determinar la calidad analítica de un conjunto de datos de acuerdo con las necesidades particulares del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire y de su plan de aseguramiento de calidad. | 4.30 Data validation: It is conceived as a process to determine the analytical quality of a set of data according to the particular needs of the Air Quality Monitoring System and its quality assurance plan. |
| 4.31 Verificación de datos: Segundo paso del manejo de datos. Es la revisión a detalle de datos, la cual se lleva a cabo mediante procedimientos estadísticos para identificar aquellos datos que podrían no corresponder a mediciones reales de calidad del aire. | 4.31 Data verification: Second step of data handling. It is the detailed review of data, which is carried out using statistical procedures to identify data that may not correspond to actual measurements of air quality. |
| 5. Especificaciones para el diseño, establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire | 5. Specifications for the design, establishment, operation and maintenance of air quality monitoring systems |
| Los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el punto 2 de la presente norma oficial mexicana, establecerán los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de acuerdo a las siguientes especificaciones. | The governments of the states, of the Federal District (Mexico City) and the municipalities located in any of the suppositions established in section 2 of this Official Mexican Standard will establish the Air Quality Monitoring Systems according to the following specifications. |
| 6. Diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire | 6. Design for air quality monitoring systems |
| 6.1. En el diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire se realizarán las siguientes actividades: | 6.1. In the design for the air quality monitoring systems the following activities will be carried out: |
| 6.1.1. Establecer los objetivos del monitoreo de la calidad del aire y del muestreo de contaminantes atmosféricos, y de calidad de los datos; | 6.1.1. Establish the objectives of air quality monitoring and sampling of atmospheric contaminants, and the data quality; |
| 6.1.2. Definir los contaminantes a muestrear y monitorear en cada estación, en función de los objetivos del sistema. Para definir los contaminantes a muestrear y monitorear, y para ubicar cada estación, se realizan los estudios o trámites necesarios para obtener información de apoyo, como: | 6.1.2. Define the contaminants to be sampled and monitored in each station, depending on the the objectives of the system. In order to define contaminants to be sampled and monitored, and to locate each station, the necessary studies or paper work are carried out to obtain support information, such as: |
| - Inventario de emisiones a la atmósfera; | - Inventory of atmospheric emissions; |
| - Modelos de calidad del aire; | - Air quality models; |
| - Información meteorológica de la región; | - Regional weather information; |
| - Características geográficas locales; | - Local geographical characteristics; |
| - Información fisiográfica urbana; | - Urban physiographic information; |
| - Localización de asentamientos humanos, y | - Location of human settlements, and |
| - Estudios preliminares de calidad del aire. | - Preliminary studies of air quality. |
| 6.1.3. Seleccionar los instrumentos/equipos de medición de referencia o equivalentes, en función de los objetivos del muestreo y monitoreo y la calidad de datos que se requiere; | 6.1.3. Select the reference measuring instruments/equipment or the equivalent, depending on the sampling and monitoring objectives and the quality of data required; |
| 6.1.4. Determinar la metodología a emplear para el diseño del muestreo y monitoreo de la calidad del aire; | 6.1.4. Determine the methodology to be used for designing the sampling and monitoring of air quality; |
| 6.1.5. Determinar la escala de representatividad espacial de cada estación de muestreo y monitoreo; | 6.1.5. Determine the spatial representative scale of each sampling and monitoring station; |
| 6.1.6. Determinar el número de estaciones necesarias para cumplir con el o los objetivos planteados de muestreo y monitoreo de la calidad del aire; | 6.1.6. Determine the number of stations needed to meet the set objectives for sampling and monitoring of air quality; |
| 6.1.7. Determinar la ubicación y el tipo de estación o estaciones de muestreo y monitoreo con base en los objetivos planteados. | 6.1.7. Determine the location and type of sampling or monitoring station or stations based on set objectives. |
| 7. Características básicas de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire | 7. Basic characteristics of air quality monitoring systems |
| 7.1. Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire responderán en forma eficiente y confiable a los objetivos de su diseño, y se integrarán por los siguientes elementos: | 7.1. The air quality monitoring systems will respond efficiently and reliably to the design objectives, and will be made up of the following elements: |
| - Estaciones de medición (de muestreo o de monitoreo); | - Measuring stations (for sampling or monitoring); |
| - Sistemas de acopio y transmisión de datos; | - Collection systems and data transmission; |
| - Centro de cómputo/control; | - Computer/control center; |
| - Oficinas administrativas, | - Administrative offices, |
| - Personal capacitado, e | - Trained personnel, and |
| - Información meteorológica apropiada, con base en la operación de instrumentos instalados en la propia estación como pueden ser veleta, anemómetro, termómetro, pluviómetro; o en los parámetros que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otros. | - Adequate weather information, based on the operation of instruments installed in the station such as weather vanes, anemometer, thermometer, rain gauge; or based on the parameters proposed by the National Weather Service and the National Civil Protection System, among others. |
| 7.2. Características básicas de los elementos de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire: | 7.2. Basic characteristics of the elements of the Air Quality Monitoring Systems: |
| 7.2.1. Los sistemas de monitoreo estarán conformados por una o más estaciones de muestreo y monitoreo, las cuales pueden ser fijas, semifijas o móviles. | 7.2.1. The monitoring systems will be comprised of one or more sampling and monitoring stations, which can be permanent, semi-permanent or mobile. |
| 7.2.2. Las estaciones de monitoreo estarán equipadas con sistemas para la adquisición y transmisión continua de la información de calidad del aire. | 7.2.2. The monitoring systems will be equipped with systems for continual acquisition and transmission of air quality information. |
| 7.2.3. En el caso de las estaciones de monitoreo, la captura de la información se realizará de manera directa en la memoria de los instrumentos o a través de un equipo externo que solicite al instrumento la información, ya sea por vía analógica o digital, y la deposite en un medio de almacenamiento. | 7.2.3. In the case of monitoring stations, capturing information will be made directly in the memory of the instrument or through an external device that requests information from the instrument, whether by analogue or digitally, and deposits in a storage unit. |
| 7.2.4. En el caso de las estaciones de muestreo, los registros serán procesados y almacenados en el centro de cómputo del sistema de monitoreo de calidad del aire. | 7.2.4. In the case of the sampling stations, the records will be processed and stored in the data center of the air quality monitoring system. |
| 7.2.5. Se mantendrá un respaldo permanente de la información, en medios electrónicos y/o gráficos, del historial de los datos crudos y validados. | 7.2.5. A backup of the information will be kept permanently, electronically and/or in graphic form, of the raw and validated data history. |
| 7.2.6. Los centros de cómputo y de control contarán con los sistemas de seguridad necesarios, para evitar pérdidas en el registro de información, en específico con lo siguiente: | 7.2.6. Data and control centers will have the necessary security systems, to avoid loss of information of records, specifically the following: |
| - Control ambiental interno, conforme a las especificaciones del fabricante; | - Internal environmental control, according to manufacturers specifications; |
| - Planta de respaldo de energía eléctrica; | - Electrical power backup plant; |
| - Sistema contra incendios, conforme a las recomendaciones del fabricante y con base en la normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y, en su caso, supletoriamente en la legislación local, y | - Fire protection system, according to manufacturers recommendations and based on standards from the Secretary of Labor and Social Welfare and , where appropriate, additionally in the local legislation, and |
| - Unidades automáticas de respaldo. | - Automatic backup units. |
| 7.2.7. De los laboratorios: analítico, de calibración y de los patrones de transferencia. | 7.2.7. For laboratories: analytical, calibration and for transfer models. |
| Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con laboratorios, analítico, de calibración, y de transferencia de patrones, u obtendrán estos servicios de forma externa con laboratorios acreditados, o a través de convenios de cooperación con otras entidades nacionales y/o internacionales. | Monitoring systems for air quality will have laboratories, analytical, calibration and of transfer models, or will acquire these services externally with accredited laboratories, or through cooperation agreements with other national and/or international entities. |
| 7.2.8. Del área para mantenimiento y almacén de refacciones. | 7.2.8. For maintenance area and spare parts warehouse. |
| Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con un área para mantenimiento propio o bajo convenio o contrato directo o de garantía, para realizar reparaciones, pruebas de funcionamiento, limpieza y calibración de equipos. Dichas áreas contarán con un almacén de consumibles, partes, refacciones y equipos de reposición que permitan en lo posible, la operación ininterrumpida de las estaciones e instrumentos utilizados por el sistema. | The air quality monitoring systems will have their own maintenance area or be under direct agreement or contract or warranty for repairs, operation tests, cleaning and calibration of the equipment. These areas will have a stock of consumables, parts, spare parts and replacement equipment that allow, where possible, the uninterrupted operation of the stations and instruments used by the system. |
| 7.3. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire realizará cuando menos las siguientes actividades: | 7.3. The department responsible for the air quality monitoring system will carry out at least the following activities: |
| - Soporte técnico, mantenimiento y calibración de equipos; | - Technical support, maintenance and calibration of equipment; |
| - Análisis estadístico, interpretación de datos de la calidad del aire y meteorología; | - Statistical analysis, data interpretation of air quality and meteorology; |
| - Control y aseguramiento de la calidad; y | - Control and assurance of quality; and |
| - Comunicación social, en coordinación con el área responsable de ello, según corresponda en los términos de las leyes de transparencia y de acceso a la información pública. | - Social communication, in coordination with department that is responsible for it, as appropriate under the terms of the transparency laws and of public access to information. |
| 8. Instalación de estaciones, operación, mantenimiento y calibración de equipos | 8. Station installation, operation, maintenance and calibration of equipment |
| 8.1. Instalación de estaciones de monitoreo. | 8.1. Installation of monitoring stations. |
| 8.1.1. Las estaciones de monitoreo serán resguardadas con sistemas de protección contra descargas eléctricas, puesta a tierra de la caseta y equipo de aire acondicionado en el interior de la estación para proteger los instrumentos y equipos de medición. | 8.1.1. The monitoring stations will be guarded by systems that protect against electrical discharges, grounding of the booth and air conditioning equipment inside the station to protect the instruments and measuring equipment. |
| 8.1.2. Las estaciones de monitoreo serán construidas con materiales resistentes y aislantes a las condiciones locales de cada sitio: climatológicas (temperatura, humedad, salinidad, entre otros) y socioeconómicas (vandalismo, mítines, vibraciones por transporte o industria, entre otros). | 8.1.2. The monitoring stations will be built with resistant materials and insulated for local conditions of each site: weather (temperature, humidity, salinity, among others) and socioeconomic (vandalism, meetings, vibrations from transportation or industrial, among others). |
| 8.1.3. Las estaciones de monitoreo tendrán espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de mantenimiento básico e inspección. | 8.1.3. Monitoring stations will have enough space to perform basic maintenance activities and inspection. |
| 8.1.4. Las estaciones de monitoreo contarán con un espacio designado para los cilindros de gases de calibración. | 8.1.4. The monitoring stations will have a designated space for the calibration gas cylinders. |
| 8.1.5. Los equipos de monitoreo serán conectados a corriente regulada. | 8.1.5. The monitoring equipment will be connected to regulated current. |
| 8.1.6. La toma de muestra debe ser de material inerte a los parámetros a monitorear, y será colocada, de tal manera que se encuentre libre de obstáculos. | 8.1.6. Sampling must be made with material that is inert to the monitoring parameters, and will be placed, so that it is free of obstacles. |
| 8.1.7. La ubicación de la estación de monitoreo considerará los siguientes aspectos: | 8.1.7. The location of the monitoring station will take into account the following aspects: |
| - Las condiciones físicas de la zona a evaluar; | - The physical conditions of the area to assess; |
| - Accesibilidad a la estación; | - Accessibility to the station; |
| - Seguridad; | - Safety; |
| - Disponibilidad de corriente eléctrica; | - Availability of electrical current; |
| - Facilidad para la instalación, manejo y funcionamiento de los instrumentos, y | - Ease of installation, handling and operation of instruments, and |
| - Que las concentraciones medidas sean representativas de las condiciones de la zona. | - That the measured concentrations are representative of the conditions in the area. |
| 8.2. Instalación de estaciones de muestreo. | 8.2. Installation of monitoring stations. |
| 8.2.1. Suministro de corriente. Se instalará una acometida eléctrica única para la alimentación del(os) muestreador(es). La acometida estará sujeta a la pared y al piso y estará protegida contra las inclemencias del tiempo. | 8.2.1. Power supply. A single electrical supply will be installed to feed the sampler(s). The supply will be fixed on the wall and the floor and will be protected against weather conditions. |
| 8.2.2. Requerimientos de seguridad del equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | 8.2.2. Safety requirements for equipment according to recommendations from manufacturer. |
| 8.2.3. La ubicación de la estación de muestreo considerará los siguientes aspectos: | 8.2.3. The location of the sampling station will consider the following aspects: |
| - Las condiciones físicas de la zona a evaluar; | - Physical conditions of area to assess. |
| - Accesibilidad a la estación; | - Accessibility to station; |
| - Seguridad; | - Safety; |
| - Disponibilidad de corriente eléctrica; | - Availability of electrical current; |
| - Facilidad para la instalación, manejo y funcionamiento de los instrumentos, y | - Ease of installation, handling, and operation of instruments, and |
| - Que las concentraciones medidas sean representativas de las condiciones de la zona. | - That the measured concentrations are representative of the conditions in the area. |
| 8.3. Operación de estaciones y redes de monitoreo. El área responsable de la estación o red de monitoreo contará con un procedimiento de evaluación de rutina de las estaciones de monitoreo y registrará en bitácora o formatos preestablecidos los resultados de dicha evaluación, la cual contendrá, al menos, la verificación de: | 8.3. The operation of stations and monitoring networks. The department responsible for the station or monitoring network will have a routine evaluation procedure for the monitoring stations and will record in the preset log or formats the results of said evaluation, which will contain, at least, the verification of: |
| - El estado, exterior e interior, de la estación; | - The exterior or interior condition of the station; |
| - El estado físico de la toma de muestra y de la torre meteorológica (si se cuenta con ésta); | - The physical condition of the sampling and the meteorological tower (if they have one); |
| - Que no haya obstáculos que impidan el libre paso de la corriente de aire; | - That there are no obstacles that prevent air stream to flow freely; |
| - El estado general del interior de la estación, en particular del funcionamiento del equipo de aire acondicionado; | - The general condition inside the station, especially the operation of the air conditioning equipment; |
| - La operación de los equipos, según las especificaciones del fabricante; | - The operation of equipment, according to manufacturer’s specifications; |
| - El registro, almacenamiento y transmisión de datos; y | - Record keeping, storage and data transmission; and |
| - La disponibilidad de consumibles que se encuentran en la estación (cilindros de gases de calibración, filtros, purificadores, limpiadores de aire, entre otros). | - Availability of consumables found in the station (calibration gas cylinders, filters, purifiers, air cleaners, among others). |
| La frecuencia de las evaluaciones y los formatos para su registro, serán establecidos por cada Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de acuerdo a sus objetivos y necesidades. | The frequency of evaluations and the forms for record keeping will be established for each Air Quality Monitoring System according to objectives and needs. |
| 8.4. Operación del Centro de Control. En el centro de control se recolectarán los datos de forma continua. | 8.4. Control Center Operation. In the control center data will be collected continuously. |
| 8.4.1. Los datos generados por las estaciones de monitoreo serán recolectados automáticamente en el centro de control por medio de equipos telemétricos | 8.4.1. Data generated by the monitoring stations will be collected automatically in the control center through telemetric equipment. |
| 8.4.2. Diariamente se realizará la recolección de datos promedio de una hora, en horarios previamente establecidos. | 8.4.2. A collection will be carried out daily of average data of one hour, in previously established schedules. |
| 8.4.3. Para verificar la validez de los datos, se realizarán la limpieza y verificación de datos para graficar la variación de la concentración del contaminante medido. | 8.4.3. To verify the validity of the data, the cleaning and verification of data will be made to illustrate the variation in the concentration of the contaminant measured. |
| 8.4.4. Diariamente se revisarán los datos colectados de forma continua, para comprobar el cumplimiento de los niveles fijados por la normatividad vigente (normas oficiales mexicanas de salud ambiental) para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos en la salud humana y el ambiente. En el caso de que se rebasen estos niveles y una vez verificada la información se reportará a la autoridad competente para alertar a la población sobre los niveles de contaminación presentes. | 8.4.4. The data collected will be reviewed daily on an ongoing basis, to verify compliance with levels set by current standards (Official Mexican Standards for environmental health) to avoid, prevent or reduce harmful effects to human health and the environment. In case these levels are exceeded and once the information has been verified, report to the competent authorities so they can alert the public on the levels of pollution present. |
| 8.5. Operación de equipos. Los equipos de muestreo y monitoreo de contaminantes funcionarán de acuerdo a las especificaciones de operación proporcionados por el fabricante de los equipos. | 8.5. Equipment operation. Sampling and monitoring equipment for contaminants will operate according to operating specifications provided by the manufacturer of the equipment. |
| 8.6. Mantenimiento. Los instrumentos de medición y equipos de soporte del sistema de monitoreo de calidad del aire recibirán mantenimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el mismo sistema. | 8.6. Maintenance. Measuring equipment and support equipment of the air quality monitoring system will receive maintenance according to procedures established by the same system. |
| 8.6.1. Los responsables del muestreo y monitoreo de la calidad del aire desarrollarán un programa de mantenimiento preventivo para cumplir con el objetivo del sistema. Este programa contendrá por lo menos lo siguiente: | 8.6.1. The persons responsible for sampling and monitoring of air quality will develop a preventive maintenance program to meet the system’s objective. This program will have at least the following: |
| - Frecuencia de mantenimiento de estaciones; | - Frequency of maintenance on stations; |
| - Frecuencia de mantenimiento de instrumentos de medición; | - Frequency of maintenance on measuring instruments; |
| - Frecuencia de mantenimiento de equipos de soporte; | - Frequency of maintenance for support equipment; |
| - Programas de sustitución de instrumentos de medición y equipos de soporte; y | - Programs for substituting measuring instruments and support equipment; and |
| - Lugares y responsables de mantenimiento de instrumentos de medición y equipos de soporte; | - Places and persons responsible for maintenance on measuring instrument and support equipment; |
| 8.6.2. El programa de mantenimiento preventivo contemplará las instalaciones centrales del sistema monitoreo de la calidad del aire y las estaciones de muestreo y monitoreo, con sus instrumentos de medición (analizadores, muestreadores, equipo meteorológico y equipo de calibración) y sus equipos de soporte (tomas de muestra, múltiples de muestra, extractores de aire, fuentes de energía, sistemas de iluminación, de control de temperatura, humedad relativa, entre otros). | 8.6.2. The preventive maintenance program will consider the central installations for the air quality monitoring system and the measuring and maintenance station, with its measuring instruments (analyzers, samplers, meteorological equipment and calibration equipment) and its support equipment (sampling, multiple samples, exhaust fans, power supplies, illumination systems, temperature control, relative humidity, among others). |
| 8.6.3. Todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleven a cabo serán registradas en una bitácora o formato preestablecido y se anexarán al expediente del instrumento de medición y/o equipo de soporte, según corresponda. El expediente del instrumento de medición y/o equipo contendrá al menos: nombre, marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas, lista de refacciones y consumibles, y registros de calibración, de cambio de ubicación, de modificaciones, entre otros. | 8.6.3. All preventive and corrective maintenance activities performed will be recorded in a pre-established logbook or form and will be attached to the file of the measuring instrument and/or support equipment, accordingly. The file for the measuring instrument and/or equipment will include at least: the name, brand, model, serial number, technical specifications, list of spare parts and consumables, and calibration records, change of location, modifications, among others. |
| 8.7. Calibración. Los instrumentos de medición se calibrarán usando métodos de referencia, de acuerdo a la normatividad vigente (normas oficiales mexicanas ambientales) o a las especificaciones del fabricante. | 8.7. Calibration. Measuring instruments will be calibrated using reference methods, according to current standards (Official Environmental Mexican Standards) or manufacturer specifications. |
| 8.7.1. El área responsable del monitoreo de la calidad del aire y/o muestreo de contaminantes atmosféricos elaborará un programa de calibración de instrumentos y equipos de soporte, el cual incluirá lo siguiente: | 8.7.1. The department responsible for the monitoring of air quality and/or sampling of atmospheric contaminants will develop a program for calibrating instruments and support equipment, which will include: |
| - Frecuencia de calibración por instrumento. Las calibraciones se realizarán con una frecuencia tal que permitan el funcionamiento adecuado de los equipos, para cumplir con el objetivo del sistema; | - The frequency of calibration per instrument. Calibrations will be performed with a frequency that allows adequate operation of equipment, to meet the objective of the system; |
| - Verificación de la precisión y calibración de los equipos; y | - Verification of the precision and calibration of equipment; |
| - Lugares y responsables de calibración de los instrumentos de medición. | - Places and persons responsible for the calibration of measuring instruments. |
| 8.7.2. Se implementará una bitácora y/o formato preestablecido, en donde los datos y cálculos de la calibración serán registrados. La bitácora y/o los formatos se anexarán al expediente del instrumento, según corresponda. | 8.7.2. A pre-established logbook and/or format will be implemented, where data and calculations for calibration will be recorded. The logbook and/or formats will be attached to the file of the instrument, as applicable. |
| 8.7.3. Para la calibración de los instrumentos de medición, se utilizarán gases de calibración y estándares de transferencia, con trazabilidad a materiales de referencia y patrones nacionales mantenidos en el Centro Nacional de Metrología, según aplique, acorde a principios metrológicos que garanticen la comparabilidad de las mediciones a través de la trazabilidad de las medidas. | 8.7.3. For measuring instrument calibration, calibration gases and transfer standards are used, with traceability to reference material and national models kept in the National Center for Metrology, as appropriate, in accordance with metrological principles that guarantee comparability of measurements through traceability of measurements. |
| A falta de patrones nacionales en las magnitudes y/o los intervalos de interés, aplicará lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Because of the lack of national models in the magnitudes and/or intervals of interest, what is established in the Second Title, Chapter IV, of the Regulation for Federal Law on Metrology and Standardization will apply. |
| 8.8. Laboratorio de calibraciones y transferencia de estándares: | 8.8. Laboratory for calibration and standard transfers: |
| 8.8.1. En el laboratorio se realizarán las calibraciones, pruebas de desempeño, y mantenimiento preventivo y correctivo, de los instrumentos de medición (muestreadores, analizadores, calibradores dinámicos y sensores meteorológicos). | 8.8.1. The laboratory will perform the calibrations, performance tests, and preventive and corrective maintenance, for measuring instruments (samplers, analyzers, dynamic calibrators and meteorological sensors). |
| 8.8.2. Contará con: | 8.8.2. It will feature: |
| - Sistemas de calibración acordes con los parámetros que se miden en un sistema de monitoreo de calidad del aire: contaminantes gaseosos, partículas y variables meteorológicas. | - Calibrations systems that match the parameters measured in a air quality monitoring system: gaseous contaminants, particles and meteorological variations. |
| - Ventilación en las zonas en las que se desfogan gases de calibración en exceso. | - Ventilation in areas in which excess calibration gases are vented. |
| - Energía regulada y temperatura controlada. | - Regulated energy and controlled temperature. |
| - Materiales de referencia. | - Reference material. |
| - Estándares de transferencia. | - Transfer standards. |
| 8.9. Certificación de estándares de transferencia: | 8.9. Certification of transfer standards: |
| 8.9.1. Los instrumentos de medición de flujo y volumen, y los sensores meteorológicos contarán con trazabilidad a los patrones mantenidos por el Centro Nacional de Metrología. A falta de patrones nacionales en las magnitudes y/o los intervalos de interés, aplicará lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 8.9.1. Flow and volume measuring instruments, and meteorological sensors will have traceability for models kept by the National Center for Metrology. Because of lack of national models in the magnitudes and/or intervals of interest, what is established in the Second Title, Chapter IV, of the Regulation for Federal Law on Metrology and Standardization will apply. |
| 8.9.2. La diseminación de la trazabilidad del patrón primario de ozono, esto es, la calibración de medidores o calibradores para medir ozono en aire ambiente o la creación de cadenas de trazabilidad, estará a cargo del laboratorio autorizado por la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 8.9.2. Spread of traceability of ozone primary model, that is to say, calibration of measurers or calibration to measure ozone in the environmental air or the creation of traceability chains will be made by the laboratory authorized by the Secretary of Economy, in terms of the Federal Law for Metrology and Standardization. |
| 8.10. Seguridad y planes de emergencia: | 8.10. Safety and emergency plans: |
| 8.10.1. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire desarrollará, en base a la normatividad establecida por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), procedimientos específicos de seguridad y de atención a emergencias que pongan en riesgo la integridad del personal operativo, la información y la infraestructura propia del sistema. | 8.10.1. The department responsible for the air quality monitoring system will develop, based on the standard established by the Secretary of Labor and Social Welfare (STPS), specific procedures for safety and attention to emergencies that jeopardize the integrity of the operation personnel, the information and the typical infrastructure of the system. |
| 8.10.2. Las áreas de operación, mantenimiento, almacenamiento, tránsito y accesos peatonales estarán delimitados y con la señalización correspondiente, que establece la STPS. | 8.10.2. The areas of operation, maintenance, storage, transit and pedestrian access will be delimited and have the corresponding signs, established by the STPS. |
| 8.10.3. En todas las instalaciones del sistema de monitoreo de la calidad del aire, se instalarán extintores acorde al tipo de riesgo de incendio, y conforme a la normatividad establecida por la STPS. La carga y vigencia de estos equipos debe formar parte del programa de mantenimiento. | 8.10.3. In all of the installations of the air quality monitoring system, extinguishers will be installed according to the type of fire hazard, and in accordance with standards established by the STPS. The charge and expiration data of the equipment must be part of the maintenance program. |
| 8.10.4. Las instalaciones eléctricas permanentes de las estaciones de muestreo y monitoreo contarán con dispositivos termomagnéticos de corte de energía, así como señales de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. Los tableros de distribución de energía eléctrica serán señalizados e identificados. Las estaciones contarán con sistemas de pararrayos. | 8.10.4. The permanent electrical installations for sampling and monitoring stations will have power interrupting thermomagnetic devices, as well as signs according to the voltage and electrical current installed. Electrical power distribution boards will have signs posted and will be identified. Stations will have lightning protection systems. |
| 8.10.5. Los tanques de gases comprimidos dentro de la estación de monitoreo estarán sujetados apropiadamente y aquellos que no estén en uso se les colocará su capuchón. | 8.10.5. Compressed gas tanks inside the monitoring station will be adequately fastened and for those that are not in use, a cap will be placed on them. |
| 8.10.6. Las instalaciones de las estaciones de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con mecanismos de seguridad para protegerlas de actos vandálicos e inclemencias meteorológicas. | 8.10.6 Air quality monitoring station installations will have a safety mechanism to protect them from vandalism and the inclement weather. |
| 9. Gestión del aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire | 9. Management for quality assurance and control for air quality monitoring systems |
| 9.1. Los objetivos de la gestión del aseguramiento y control de la calidad serán: | 9.1 The objectives for management of quality assurance and control will be: |
| - Asegurar la confiabilidad de los datos; | - Ensure quality of data; |
| - Establecer la trazabilidad de la medición; | - Establish measurement traceability; |
| - Establecer el rastro de los datos y registros que se generan; | - Establish track of data and records generated; |
| - Establecer la comparabilidad y compatibilidad de los datos, y | - Establish comparability and compatibility of data, and |
| - Establecer la representatividad de los datos. | - Establish representativeness of data. |
| 9.2. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire desarrollará un manual que incorpore los procedimientos de la gestión del aseguramiento y control de la calidad. | 9.2. The department responsible for the air quality monitoring system will develop a manual that incorporates procedures from management of quality assurance and control. |
| 9.3. Aseguramiento de calidad. Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con procedimientos y expedientes para el aseguramiento de calidad, que incluyan lo siguiente: | 9.3. Quality assurance. Air quality monitoring systems will have procedures and files for quality assurance, that include the following: |
| 9.3.1. Procedimiento para la selección y adquisición de instrumentos de medición y equipos de soporte de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes del sistema. | 9.3.1. Procedures for selecting and acquiring measuring instruments and support equipment of air quality monitoring systems and sampling of contaminants of the system. |
| 9.3.2. Procedimiento para la selección y adquisición de suministros y servicios -materiales de referencia, consumibles y refacciones; y calibración y mantenimiento, respectivamente- que utiliza el sistema de monitoreo de la calidad del aire. | 9.3.2. Procedure for selecting and acquiring the supply and services –reference materials, consumables and replacement parts; and calibration and maintenance, respectively - that use the air quality monitoring system. |
| 9.3.3. Procedimientos operativos de cada instrumento de medición y equipo de soporte del sistema de monitoreo de la calidad del aire, los cuales contendrán el método de medición, una descripción detallada de la forma en que se realizan las actividades de muestreo, monitoreo, calibración y mantenimiento. Su elaboración se basará en los manuales de mantenimiento y operación de los fabricantes. | 9.3.3. Operative procedures for each measuring instrument and support equipment for the air quality monitoring system, which will contain the measuring method, a detailed description of how the sampling process, monitoring, calibration and maintenance will be made. Its preparation will be based on the maintenance and operation manuals from the manufacturer. |
| Aquellos instrumentos de medición y equipos de soporte que en su manejo -operación, mantenimiento y/o calibración- no presenten complejidad, podrán contar sólo con un instructivo de operación. | Those measuring instruments and support equipment that when handling them –operation, maintenance and/or calibration- do not present complexity, may have only one operating instruction manual. |
| 9.3.4. Expediente por cada instrumento de medición y equipo de soporte. | 9.3.4. A file for each measuring instrument and support equipment. |
| 9.3.5. Procedimiento para la selección, contratación, capacitación y evaluación del personal que opera y administra el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. | 9.3.5. Procedure for selecting, hiring, training and assessing personnel that operates and manages the Air Quality Monitoring System. |
| 9.4. Control de calidad: los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con programas de control de calidad que incluyan lo siguiente: | 9.4. Quality control: the air quality monitoring systems will have quality control programs that will include the following: |
| 9.4.1. Visitas de inspección; | 9.4.1. Inspection visits; |
| 9.4.2. Verificaciones y ajustes de instrumentos de medición y equipo de soporte; | 9.4.2. Verification and adjustment of measuring instruments and support equipment; |
| 9.4.3. Reemplazo y abastecimiento de consumibles; | 9.4.3. Replacement and supply of consumables; |
| 9.4.4. Calibraciones; | 9.4.4. Calibration; |
| 9.4.5. Mantenimiento preventivo; | 9.4.5. Preventive maintenance; |
| 9.4.6. Descarga, almacenamiento y envío de datos; | 9.4.6. Downloading, storage and sending data; |
| 9.4.7. Para cada estación de muestreo y monitoreo existirá una bitácora donde se registre la cronología de los eventos que ocurran. En el caso de la estación de monitoreo, la bitácora permanecerá en la estación. En estas bitácoras se incluirán por lo menos: | 9.4.7. For each sampling and monitoring station there will be a log book where records are kept of the chronology of events that occur. In the case of the monitoring station, the log book will remain in the station. In these log books at least the following will be included: |
| - Registro de visitas (fecha, hora, nombre y firma del personal que acude al sitio); | - Records of visits (date, time, name and signature of personnel visiting the site); |
| - Descripción del propósito de la visita al sitio (calibración de instrumentos, reparación de un analizador, otros); | - Description of the purpose of the visit to the site (instrument calibration, analyzer repair, others); |
| - Breve descripción del clima (despejado, nublado, lluvia, otros); | - Brief description of the weather (sunny, cloudy, rain, others); |
| - Descripción breve de cambios en los alrededores del sitio que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema; | - Brief description of changes to site surroundings that may prevent achievement of system’s objectives; |
| - Cualesquiera ruidos o vibraciones inusuales, o cualquier otro evento extraño, y | - Any unusual noises or vibrations, or any other event out of the ordinary, and |
| - En el caso de monitoreo, la información detallada de los instrumentos o equipos periféricos que requieran mantenimiento o que presentan fallas. | - For monitoring, detailed information of peripheral instruments or equipment that require maintenance or that are malfunctioning. |
| 9.5. Control de almacén e inventarios. | 9.5. Warehouse control and inventory. |
| 9.5.1. El sistema de monitoreo de la calidad del aire contará con un área destinada al almacenamiento de materiales de referencia, consumibles, refacciones, instrumentos de medición y equipos de soporte. | 9.5.1. The air quality monitoring system will have an area for storing reference materials, consumables, spare parts, measuring instruments and support equipment. |
| 9.5.2. Se designará una persona responsable del almacén, quien llevará un registro de entrada y salida de materiales de referencia, consumibles, refacciones, instrumentos de medición y equipos de soporte, y quien realizará las requisiciones necesarias para mantenerlo abastecido. | 9.5.2. A person will be made responsible of the warehouse, who will keep records of incoming and outgoing reference material, consumables, spare parts, measuring equipment and support equipment, and who will make the necessary requisitions to keep it supplied. |
| 9.5.3. El sistema de monitoreo de la calidad del aire contará con al menos los inventarios enlistados a continuación, los cuales serán actualizados anualmente: | 9.5.3. The air quality monitoring system will have at least the inventories listed below, which will be updated annually: |
| - De instrumentos de medición; | - Of measuring instruments; |
| - De equipos de soporte; | - Of support equipment; |
| - De materiales de referencia; | - Of reference material; |
| - De consumibles; | - Of consumables; |
| - De refacciones. | - Of spare parts. |
| A todos los elementos inventariados se les asignará un número único de inventario que estará adherido al componente en lugar visible para facilitar su rápida identificación y ubicación, siempre y cuando no afecte su desempeño. | A single inventory number will be assigned to each element in the inventory which will be attached to the component in a visible place to help in identifying and locating it quickly, provided this does not affect its performance. |
| 9.6. Revisión del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. | 9.6. Review of Air Quality Monitoring System. |
| 9.6.1. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire ejecutará por sí mismo o por un tercero acreditado, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; de acuerdo a sus objetivos, revisiones de sus actividades y procedimientos. | 9.6.1. The department responsible for the air quality monitoring system will execute by itself or through an accredited third party, in the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization; according to their objectives, a review of their activities and procedures. |
| 9.6.2. Se revisarán todos los componentes del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. | 9.6.2. All components of the Air Quality Monitoring System will be checked. |
| 9.6.3. En caso de eventualidades, se planeará y organizará la realización de revisiones extraordinarias. | 9.6.3. In case of eventualities, plan and organize to carry out special reviews. |
| 9.6.4. Las revisiones se efectuarán por personal calificado. | 9.6.4. Reviews will be made by qualified personnel. |
| 9.6.5. Se verificará la respuesta u otros parámetros críticos de operación de los muestreadores, analizadores e instrumentos, frente a materiales o patrones de referencia. | 9.6.5. The response or other critical parameters for operation of samplers, analyzers and instruments, compared to materials or reference models will be verified. |
| 9.6.6. El área responsable del sistema establecerá un plan de acción, para cumplir con las observaciones derivadas de las revisiones. | 9.6.6. The department responsible for the system will establish a plan of actions, in order to comply with the observations resulting from the reviews. |
| 10. Manejo de datos de la calidad del aire | 10. Data management for air quality |
| 10.1. Se realizará un manejo de datos -limpieza, verificación y validación- y se generarán periódicamente los reportes de la calidad del aire, según los objetivos del sistema de monitoreo de calidad del aire. | 10.1 Data management will be carried out –cleaning, verification and validation- and a report of air quality will be made periodically, according to the objectives of the air quality monitoring system. |
| 10.2. Limpieza de datos. Primer paso del manejo de datos. Para la revisión automatizada o manual de datos crudos, se realizará lo siguiente: | 10.2 Data cleaning. The first step in managing data. For the automated or manual review of raw data, the following will be performed: |
| 10.2.1. Definición y asignación de banderas. Definición de banderas acordes con el sistema de adquisición de datos. Identificación de todos los datos con banderas, asignando principalmente aquellas que corresponden a datos fuera de rango de operación, e igualando a cero los negativos que están dentro del límite de tolerancia establecido por el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. | 10.2.1. Definition and allocation of flags. Definition of flags consistent with the data acquisition system. Identification of all data with flags, assigning especially those having data outside of the operating range, and matching zero negatives within the tolerance limit established by the Air Quality Monitoring System. |
| 10.2.2. Almacenamiento de datos. Se conservarán todos los datos crudos y validados, es decir, no se borrará ningún dato. Los datos dudosos, identificados con las banderas correspondientes, serán verificados posteriormente por el personal responsable quien además de verificarlos los usará para inspeccionar el funcionamiento de los equipos. | 10.2.2. Data storage. All raw and validated data will be kept, that is to say, no data will be erased. Uncertain data, identified with the corresponding flags, will be subsequently verified by responsible personnel who in addition to verifying them will use them to inspect the operation of the equipment. |
| 10.2.3. Bases de datos. Los datos adquiridos por los instrumentos de medición, así como las banderas asignadas a los datos, se integrarán en una base de datos, la cual estará homologada a la Base de Datos Nacional. | 10.2.3. Database. Data acquired with the measuring instruments, as well as the flags assigned to the data, will be assigned to the database, which will be standardized to the National Database. |
| 10.3. Verificación de datos. Segundo paso del manejo de datos. Se confirmará, o modificará en su caso, la asignación de las banderas que se realizó en la etapa de limpieza, añadiendo las banderas necesarias que identifiquen datos dudosos. La verificación incluirá lo siguiente: | 10.3 Data verification. Second step for data handling. Confirm or modify if necessary, the allocation of the flags made during the cleaning phase, adding the necessary flags that identify questionable data. Verification will include the following: |
| 10.3.1. Revisión de los registros y/o de las bitácoras de operación. | 10.3.1. Review of records and/or operation logbooks. |
| 10.3.2. Elaboración de estadística descriptiva y gráficas para identificar la estructura, el patrón de los datos y anomalías potenciales. | 10.3.2. Development of descriptive statistics and graphics to identify the structure, the data pattern and potential anomalies. |
| 10.3.3. Verificar relaciones entre contaminantes y con parámetros meteorológicos. | 10.3.3. Verify relationships between contaminants and meteorological parameters. |
| 10.4. Validación de los datos. Se seleccionará el procedimiento más apropiado, para resumir y analizar los datos, basado en el programa de aseguramiento de calidad de los datos, los objetivos de la calidad de los datos, el diseño del muestreo/monitoreo y la observancia de los datos preliminares. | 10.4. Data validation. The most appropriate procedure will be selected, to summarize and analyze data, based on the data quality assurance program, the data quality objectives, design of sampling/monitoring and enforcement of the preliminary data. |
| 10.4.1. Análisis de datos. Se realizará un análisis de datos en función de criterios establecidos -precisión, sesgo, representatividad y compleción-, para obtener la información que conformará los reportes de la calidad del aire de la localidad. | 10.4.1. Data analysis. An analysis of data will be carried out according to established criteria –precision, bias, representativeness and completion-, to obtain the information that confirms the reports of air quality in the locality. |
| 10.4.2. Se asegurará que la compleción de datos, tanto de parámetros meteorológicos como de contaminantes, cumpla con un mínimo de 75% de datos, para generar los indicadores de estado y tendencias de calidad del aire. | 10.4.2. Ensure that the completion of data, both meteorological parameters as well as contaminants, comply with a minimum of 75% of data, to generate status indicators and tendencies of air quality. |
| 10.4.3. Se determinará, a través de indicadores de calidad del aire, el cumplimiento de los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud. | 10.4.3. It will be determined, through air quality indicators, compliance with the limits established in the Official Mexican Standards issued by the Secretary of Health. |
| 10.5. Con objeto de que sean integrados al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios remitirán a la Secretaría, a través de la DGCENICA, sus reportes de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes de la siguiente forma: | 10.5. For the purpose of being integrated into the National System of Information of Air Quality, SINAICA, the governments of the States, the Federal District (Mexico City) and the Municipalities will submit to the Department, through the DGCENICA, their reports of air quality monitoring and contaminant samplings in the fallowing manner: |
| 10.5.1. En el caso del muestreo de partículas, los datos de calidad del aire, se enviarán de forma validada cada seis meses como plazo máximo, mediante transmisión electrónica vía Internet. | 10.5.1. In the case of particle sampling, the air quality data will be sent, in validated form, every six months at the latest, through electronic transmission via the Internet. |
| 10.5.2. En el caso del monitoreo automático, los datos crudos de calidad del aire se enviarán mediante transmisión electrónica continua vía Internet, y la información validada se enviará cada seis meses como plazo máximo, mediante transmisión electrónica. | 10.5.2. In case of automatic monitoring, raw data for air quality will be sent through continuous electronic transmission via the Internet, and the validated information will be sent every six months at the latest, through electronic transmission. |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 11. Procedure for the evaluation of conformity |
| 11.1. La evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, además de lo siguiente: | 11.1. The evaluation of conformity to this Standard will be performed according to the provisions in the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, as well as the following: |
| 11.1.1. El procedimiento de verificación se llevará a cabo por las autoridades correspondientes o por las unidades de verificación acreditadas y aprobadas. | 11.1.1. The verification procedure will be carried out by the corresponding authorities or by the accredited and approved units of verification (UVs). |
| 11.1.2. El responsable del cumplimiento de la norma deberá entregar en la unidad de verificación elegida, el formato de solicitud de verificación de cumplimiento debidamente llenado. | 11.1.2. The person responsible for compliance to the standard must deliver to the selected unit of verification, the request form for verification of compliance, properly filled out. |
| 11.1.3. La Unidad de Verificación fijará fecha para la visita de verificación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud, notificándolo al interesado por escrito. | 11.1.3. The Unit of verification will set a date for the verification visit within 5 working days following the request, notifying the interested party in writing. |
| 11.1.4. La verificación podrá realizarse por proyecto por cada estación o la totalidad de estaciones de muestreo y monitoreo, ya sean fijas, semifijas o móviles, tomando en cuenta la o las etapas que se estén desarrollando al momento de la misma. | 11.1.4. The verification may be performed by project for each sampling and monitoring station or all of the stations, whether they are stationary, semi-stationary or mobile, taking into account the stage or stages that are in progress at that moment. |
| 11.2. Durante la visita de verificación, la unidad de verificación comprobará, que se mantiene el cumplimiento de las disposiciones de la presente Norma: | 11.2. During the verification visit, the unit of verification will verify the compliance to the provisions of this Standard are maintained: |
| 11.2.1. Sobre el diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, la disposición normativa 6, se comprobará la existencia y cumplimiento de los objetivos del monitoreo de la calidad del aire y del muestreo de contaminantes atmosféricos, y de calidad de los datos. | 11.2.1. For the design of the air quality monitoring systems, the standard 6 provision, the existence and compliance of the objectives for air quality monitoring and sampling of atmospheric contaminants, and the quality of data will be verified, |
| 11.2.2. Sobre las características básicas de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, la evaluación se realizará de la siguiente manera: | 11.2.2. For basic characteristics of Air Quality Monitoring Systems, the evaluation will be performed as follows: |
| 11.2.2.1. Respecto a la disposición normativa 7.1., mediante la constatación ocular, y documental en su caso, de la existencia de estaciones de medición, de información meteorológica, de sistemas de acopio y transmisión de datos, del centro de control/cómputo, de oficinas administrativas, y de la capacitación del personal. | 11.2.2.1. With regards to the provision from standard 7.1., by way of site verification, and documentation, when applicable, of the existence of measuring stations, weather information, collection systems and data transmission, of the control/computer center, for administrative offices, and personnel training. |
| 11.2.3. Sobre la disposición normativa 8 “Instalación de estaciones. Operación, mantenimiento y calibración de equipos”, la evaluación se realizará de la siguiente manera: | 11.2.3. For the 8 standard provision “Stations installation. Operation, maintenance and calibration of equipment”, the evaluation will be performed as follows: |
| 11.2.3.1. Respecto a la disposición normativa 8.1., en caso de contar con estaciones monitoreo, mediante la constatación ocular, y documental en su caso, de: la existencia del sistema eléctrico con corriente regulada, protección contra descargas eléctricas, puesta a tierra de la caseta y equipo de aire acondicionado; área para cilindros de gases de calibración; construcción de la estación hecha con materiales resistentes y aislantes; del material de la toma de muestra; y la ubicación de la estación con base a las consideraciones establecidas. | 11.2.3.1. With regards to provisions from Standard 8.1., in case of having monitoring stations, through site verification, and documents where appropriate, of: the existence of an electrical system with regulated current, protection against electrical charges, grounding booth and air conditioning equipment; area for calibration gas cylinders; construction of station made with resistant and isolating materials; from the sampling material; and the location of the station based on established considerations. |
| 11.2.3.2. Respecto a la disposición normativa 8.2., en caso de contar con estaciones de muestreo, mediante la constatación ocular, y documental en su caso, de la existencia y operación de: el suministro de corriente eléctrica, la sujeción de la acometida, y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad que recomienda el fabricante. | 11.2.3.2. With regards to the obligatory provision 8.2., when there are sampling stations, through visual and documentation verification, when applicable, of the existence and operation of: electrical current supply, securing the connection, and compliance with safety requirements recommended by manufacturer. |
| 11.2.3.3. Respecto a la disposición normativa 8.3., mediante la revisión de las bitácoras, registros o formatos preestablecidos de la evaluación de rutina. | 11.2.3.3. With regards to the obligatory provision 8.3., through the review of the logs, records or formats pre-established for routine evaluation. |
| 11.2.3.4. Respecto a la disposición normativa 8.6., mediante la constatación de la existencia y ejecución del programa de mantenimiento preventivo. | 11.2.3.4. With regards to the obligatory provision 8.6., through the verification of the existence and execution of the preventive maintenance program |
| 11.2.3.5. Respecto a la disposición normativa 8.7., mediante la constatación de la existencia y ejecución del programa de calibración, así como de los registros de calibración y de los materiales y estándares usados en la misma. | 11.2.3.5. With regards to the obligatory provision 8.7., through the verification of the existence and execution of the calibration program, as well as the calibration records and materials and standards used in it. |
| 11.2.3.6. Respecto a la disposición normativa 8.10., mediante la constatación de la existencia y ejecución de los procedimientos de seguridad y atención a emergencias. | 11.2.3.6. With regards to the obligatory provision 8.10., through the verification of the existence and execution of safety procedures and attention to emergencies. |
| 11.2.4. Sobre la gestión del aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, las disposiciones normativas se evaluarán de la siguiente manera: | 11.2.4. On the management of the assurance and quality control of air quality monitoring systems, the standard provisions will be evaluated in the following way: |
| 11.2.4.1. Respecto a la disposición normativa 9.2., mediante constatación documental del manual de procedimientos y documentos de soporte de su aplicación, como bitácoras y registros, entre otros. | 11.2.4.1. With regards to the obligatory provision 9.2., through document verification of the procedure manual and documents for support of its application, such as logs and records, among others. |
| 11.2.4.2. Respecto a la disposición normativa 9.3., mediante constatación documental de los procedimientos y expedientes para el aseguramiento de la calidad. | 11.2.4.2. With regards to the obligatory provision 9.3., through document verification of the procedures and files for quality assurance. |
| 11.2.4.3. Respecto a la disposición normativa 9.4., mediante constatación documental y ocular, en su caso, de los programas de control, registros y bitácoras generadas. | 11.2.4.3. With regards to the obligatory provision 9.4., through document and visual verification, when applicable, of the programs for control, records and the logs generated. |
| 11.2.4.4. Respecto a la disposición normativa 9.5., mediante la constatación ocular y/o documental en su caso del área de almacén e inventarios, y de los números de inventario de los componentes. | 11.2.4.4. With regards to the obligatory provision 9.5., through visual and/or document verification, when applicable, of the storage area and inventories, and the inventory numbers for the components. |
| 11.2.4.5. Respecto a la disposición normativa 9.6, mediante la constatación ocular del reporte de las revisiones, y del plan de acción derivado de la misma revisión. El reporte de la revisión incluirá: | 11.2.4.5. With regards to the obligatory provision 9.6., through site verification of the verification report, and the plan of action derived from that verification. The verification report will include: |
| - Resumen ejecutivo. | - Executive summary. |
| - Introducción. | - Introduction. |
| - Resultado de la verificación | - Result of verification. |
| - Conclusiones y recomendaciones. | - Conclusions and recommendations. |
| - Apéndices de la documentación y soporte. | - Appendix of documentation and support. |
| 11.2.5. Sobre el manejo de datos de la calidad del aire, la disposición normativa 10., se evaluará mediante examen de los reportes de calidad del aire generados, el manejo de datos empleado y el envío de información al SINAICA. Lo anterior, considerando: | 11.2.5. On the handling of data for air quality, the obligatory provision 10, it will be evaluated through the examination of the air quality reports generated, handling of data used and the sending of information to SINAICA. The above, considering: |
| - El registro, almacenamiento y transferencia de datos crudos. | - The recording, storage and transfer of raw data. |
| - La aplicación del procedimiento de manejo de datos que incluya: limpieza, verificación y validación de datos; con la respectiva selección y discusión de criterios de calidad de datos -precisión, sesgo, representatividad y compleción. | - The application of the procedure for the handling of data that includes: cleaning, verification and data validation; with the corresponding selection and discussion of criteria of quality of data –precision, bias, representativeness and completion. |
| - Hojas de cálculo, memorias de cálculos y resultados. | - Spreadsheets, calculation records and results. |
| 11.3. Derivado de lo anterior, la autoridad competente emitirá un dictamen de verificación, con la evaluación realizada. | 11.3. Derived from above, the appropriate authority will issue a verification ruling, with the evaluation performed. |
| 11.3.1. Los dictámenes de la autoridad competente serán reconocidos en los términos que determine la autoridad competente. | 11.3.1. The opinions from the appropriate authorities will be recognized under the terms determined by the appropriate authority. |
| 11.3.2. Cuando como resultado de la verificación se genere un informe técnico de no-conformidades, la unidad de verificación debe notificar al usuario dentro de los cinco días hábiles siguientes y programará una segunda visita de verificación para evaluar el cumplimiento. Las no-conformidades se subsanarán en un plazo de 180 días naturales; dicho plazo podrá prorrogarse hasta por dos plazos iguales, cuando se justifique la necesidad de ello. | 11.3.2. When as a result of the verification a technical report is generated for non-conformities, the unit of verification must notify the user within the following five working days and will program a second visit for verification to evaluate compliance. The nonconformities will be rectified within 180 calendar days; this period may be extended up to two equal periods, when the need for it is justified. |
| 12. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 12. Degree of concordance with international standards and guidelines and with the Mexican standards taken as a basis for its preparation |
| Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con Normas Internacionales ni con Normas Mexicanas. | This Official Mexican Standard is not equivalent with International Standards or with Mexican Standards. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 1. Decanini, Alfredo E. 1997. Manual ISO-9000, Ediciones Castillo, 3a. edición. | 1. Decanini, Alfredo E. 1997. Manual ISO-9000, Publisher Castillo, 3rd. edition. |
| 2. Diccionario de la Real Academia Española http://buscon.rae.es/draeI/. | 2. Dictionary of the Royal Spanish Academy http://buscon.rae.es/draeI/. |
| 3. Fentanes, Arriaga O. et. al. 2004 Situación actual del monitoreo atmosférico, INE-DGCENICA. | 3. Fentanes, Arriaga O. et. al. 2004 Present sitaution of the atmoshpheric monitoring, INE-DGCENICA. |
| 4. IMNC, 2000. Norma Mexicana: NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración (cancela a la NMX-EC-17025-2000). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2006. | 4. IMNC, 2000. Mexican Standard: NMX-EC-17025-IMNC-2006, General requirements for the jurisdiction of testing laboratories and calibration labs (cancels the NMX-EC-17025-2000). Declaration of taking effect in the Official Daily of the Federation on the 24th of July of 2006. |
| 5. IMNC, 2001. Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos (Cancela a la NMX-CC-9001-IMNC-2000). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008. | 5. IMNC, 2001. Mexican Standards NMX-CC-9001-IMNC-2008 Quality management systems - Requirements (Cancels the NMX-CC-9001-IMNC-2000). Declaration of taking effect in the Official Daily of the Federation on the 12th of December of 2008. |
| 6. INE-SEMARNAT. 2003. Programa Nacional de Monitoreo Atmosférico. CENICA, México. | 6. INE-SEMARNAT. 2003. National Program of Atmospheric monitoring. CENICA, Mexico. |
| 7. Martínez, Ana Patricia. 2001. Método para estimar la precisión y exactitud de monitores pasivos de NOX para muestreos ambientales. | 7. Martínez, Ana Patricia. 2001. Method for estimating the precision and adequacy of passive monitors of NOX for environmental sampling. |
| 8. Martínez, Bolivar Ana P. & Romieu. Isabel. Introducción al monitoreo atmosférico. | 8. Martínez, Bolivar Ana P. & Romieu. Isabel. Introduction to atmospheric monitoring. |
| 9. Organización Mundial de la Salud. 2004. Guías para la calidad del aire. Lima, Perú. | 9. World Health Organization. 2004. Guides for air quality. Lima, Peru. |
| 10. Secretaría de Desarrollo Social. 1994. Ley General de Asentamientos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, Texto Vigente última reforma publicada DOF el 5 de junio de 1994. | 10. Secretary of Social Development. 1994. General Law of Human Settlements. Published in the Official Daily of the Federation on the 21st of July of 1993, Current Text. Last reform published in the Official Daily of the Federation June 5, 1994. |
| 11. SEDESOL-CONAPO-INEGI. 2004. Delimitación de Zonas Metropolitana de México. México: 170 Pp. | 11. SEDESOL-CONAPO-INEGI. 2004. Delimitation of Metropolitan Zones of Mexico: 170 Pp. |
| 12. SMA/GDF. Adquisición y validación de datos de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos, Procedimiento: SA/ADDA/GG/01(00), Febrero 2004. | 12. SMA/GDF. Acquisition and validation of data of atmospheric contaminants and meteorological parameters, Procedure: SA/ADDA/GG/01(00), February 2004. |
| 13. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 1989. Air sampling Instruments. Susanne Hering, Technical editors, 7th edition, Cincinnati, Ohio. | 13. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 1989. Air sampling Instruments. Susanne Hering, Technical editors, 7th edition, Cincinnati, Ohio. |
| 14. CARB. 1997. Standard Operating Procedures for Air Quality Monitoring. Vol. II, Appendix A, B, C, California Air Resources Board, State of California. | 14. CARB. 1997. Standard Operating Procedures for Air Quality Monitoring. Vol. II, Appendix A, B, C, California Air Resources Board, State of California. |
| 15. CFR. 2004. Code of Federal Registers Title 40. Protection of Environment, Part 58-Ambient Air Quality Surveillance. | 15. CFR. 2004. Code of Federal Registers Title 40. Protection of Environment, Part 58-Ambient Air Quality Surveillance. |
| 16. EMEP. 1996. Comunidad Europea: “Cooperative programme for monitoring and evaluation of long-range transmission of air contaminants in Europe”, Manual for sampling and analyses. | 16. EMEP. 1996. European Community: “Cooperative program for monitoring and evaluation of long-range transmission of air contaminants in Europe”, Manual for sampling and analyses. |
| 17. EMEP. 2006 Manual for sampling and analysis, consultada 4/06/2003 y confirmada 28/07/06. http://www.nilu.no/projects/ccc/submission.html. | 17. EMEP. 2006 Manual for sampling and analysis, consulted 4/06/2003 and confirmed 28/07/06. http://www.nilu.no/projects/ccc/submission.html. |
| 18. Environment Canada, 1995. Report Series No. PMD 95-8, National Air Pollution Surveillance Network (NAPS), Quality Assurance and Quality Control Guidelines, Environmental Technology Centre, Pollution Measurement Division, Canada. | 18. Environment Canada, 1995. Report Series No. PMD 95-8, National Air Pollution Surveillance Network (NAPS), Quality Assurance and Quality Control Guidelines, Environmental Technology Centre, Pollution Measurement Division, Canada. |
| 19. Environment Canada, 2004. Report No. AAQD 2004-1, National Air Pollution Surveillance Network (NAPS), Quality Assurance and Quality Control Guidelines, Environmental Technology Centre Analysis and Air Quality Division, Canada Jahnhke. J. 1993. Continuous Emission Monitoring. Van Nostrand Reinhold, Ontario, Canadá. | 19. Environment Canada, 2004. Report No. AAQD 2004-1, National Air Pollution Surveillance Network (NAPS), Quality Assurance and Quality Control Guidelines, Environmental Technology Centre Analysis and Air Quality Division, Canada Jahnhke. J. 1993. Continuous Emission Monitoring. Van Nostrand Reinhold, Ontario, Canadá. |
| 20. Knoderer, Charley A., et al. 2001 “Data collected by a surface meteorological station at Autberry, California during Fall 2000/Winter 2001 for the California Regional PM10/PM2.5 air quality study. CARB, 2001. | 20. Knoderer, Charley A., et al. 2001 “Data collected by a surface meteorological station at Autberry, California during Fall 2000/Winter 2001 for the California Regional PM10/PM2.5 air quality study. CARB, 2001. |
| 21. Ministry for the Environment of New Zealand. 2000. Good-practice guide for air quality monitoring and data management, December 200, ISBN 0-478-24005-2. | 21. Ministry for the Environment of New Zealand. 2000. Good-practice guide for air quality monitoring and data management, December 200, ISBN 0-478-24005-2. |
| 22. NARSTO, 2000 (México, Estados Unidos, Canadá), Guidance to data exchange. | 22. NARSTO, 2000 (Mexico, Estados Unidos, Canadá), Guidance to data exchange. |
| 23. Ness. S. 1991. Air Monitoring for Toxic Exposures, an Integrated Approach. Van Nostrand Reinhold, New York. | 23. Ness. S. 1991. Air Monitoring for Toxic Exposures, an Integrated Approach. Van Nostrand Reinhold, New York. |
| 24. Radian Coeporation. 1992. Operation manual Ambient Air Monitoring Systems-SIMA. Austin, Texas. | 24. Radian Corporation. 1992. Operation manual Ambient Air Monitoring Systems-SIMA. Austin, Texas. |
| 25. Ray, Michael, 1984. APTI Course 470 Quality Assurance for Air Pollution Measurement Systems, Student Workbook, Second edition. | 25. Ray, Michael, 1984. APTI Course 470 Quality Assurance for Air Pollution Measurement Systems, Student Workbook, Second edition. |
| 26. Teledyne Technologies Company, 2002. Teledyne Instruments. Instructor Manual Ozone Analyzer Model 400 E. San Diego, CA. | 26. Teledyne Technologies Company, 2002. Teledyne Instruments. Instructor Manual Ozone Analyzer Model 400 E. San Diego, CA. |
| 27. UNEP/WHO. 1994. GEMS/AIR Methodology Review Handbooks. United Nations Environment Programme, Nairobi. Vols. I-IV. | 27. UNEP/WHO. 1994. GEMS/AIR Methodology Review Handbooks. United Nations Environment Programme, Nairobi. Vols. I-IV. |
| 28. USEPA. 1989. APT1 Course 470 Quality Assurance for Air Pollution Monitoring Systems, 1989. V 1-5. | 28. USEPA. 1989. APT1 Course 470 Quality Assurance for Air Pollution Monitoring Systems, 1989. V 1-5. |
| 29. USEPA. 1996. Guidance for Data Quality Evaluation Practical Methods for Data Analysis (EPA QA/G-). | 29. USEPA. 1996. Guidance for Data Quality Evaluation Practical Methods for Data Analysis (EPA QA/G-). |
| 30. USEPA. 1998. Guidance for data quality evaluation. Statistical Test. | 30. USEPA. 1998. Guidance for data quality evaluation. Statistical Test. |
| 31. USEPA. 1998. Quality Assurance Handbook for air pollution measurements systems, V 1-5. | 31. USEPA. 1998. Quality Assurance Handbook for air pollution measurements systems, V 1-5. |
| 32. USEPA. 1999. Guidance on environmental data verification and validation EPA QA/G-8, August 1999. | 32. USEPA. 1999. Guidance on environmental data verification and validation EPA QA/G-8, August 1999. |
| 33. USEPA. 2000. Guidance on Technical Audits and Related Evaluations for Environmental Data Operations, EPA/600/R-99/080, EPA QA/G-7, January 2000. | 33. USEPA. 2000. Guidance on Technical Audits and Related Evaluations for Environmental Data Operations, EPA/600/R-99/080, EPA QA/G-7, January 2000. |
| 34. USEPA. 2000. Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modelling Applications. Pp 107. | 34. USEPA. 2000. Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modeling Applications. Pp 107. |
| 35. USEPA. 2002. Guidance on Environmental Data Verification and Data Validation EPA QA/G-8, November 2002. | 35. USEPA. 2002. Guidance on Environmental Data Verification and Data Validation EPA QA/G-8, November 2002. |
| 14. Vigilancia | 14. Monitoring |
| La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de los Gobiernos del Distrito Federal, Estados y Municipios, de acuerdo a los ámbitos de su competencia. | The oversight to this Official Mexican Standard is the responsibility of the Secretary of Environment and Natural Resources, through the Federal Prosecutor for Environmental Protection, of the Governments of the Federal District (Mexico City), the States and Municipalities, according to their areas of jurisdiction. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will enter into force one year after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO. En relación a las bases de datos, mencionadas en el punto 10.2.3 de la presente norma, se conformará una Base de Datos Nacional validada, la cual será establecida por el Instituto Nacional de Ecología un mes después de publicada la presente norma. | SECOND. With regard to the databases, mentioned in point 10.2.3. of this standard, a validated National Database will be formed, which will be established by the National Institute for Ecology a month after publication of this standard. |
| México, D.F., a 18 de junio de 2012.- La Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sandra Denisse Herrera Flores.- Rúbrica. | Mexico, D.F. June 18, 2012.- The Undersecretary for Environmental Promotion and Standardization of the Secretary of the Environment and Natural Resources and the President of the National Advisory Committee for the Standardization of the Environment and Natural Resources, Sandra Denisse Herrera Flores.- Signed. |