| Norma Oficial Mexicana, NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad | Official Mexican Standard, NOM-001-CRE-SCFI-2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity. |
| --- | --- |
| LUIS GUILLERMO PINEDA BERNAL, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrico y ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III, 34, fracciones XIII y XXXIII, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 10, 15, 38, fracciones II, IV y IX, 39, fracción V, 40, fracción IV, 41, 44, 45, 47, fracción I, 62, 63 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 15, 30, 31, 33, 80 y 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, fracción II, 3, 4, 22, fracciones I, II, III y XXVII, 41, fracción III, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética; 1, 2, 12, fracciones XXXIX y LII, y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 42, fracción II, 80, fracción II, y 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica; y 1, 11, 18, fracciones I, XLIII y XLIV, 25 fracciones VII y X del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. | LUIS GUILLERMO PINEDA BERNAL, Commissioner of the Regulatory Commission of Energy and Chairman of the National Consultative Committee of Electrical Standardization and ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director - General of Standards and President of the National Consultative Committee of Standardization of the Secretary of Economy, and based on articles 1, 2, section III, 34, sections XIII and XXXIII, and 43 Ter, of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 10, 15, 38, sections II, IV and IX, 39, section V, 40, section IV, 41, 44, 45, 47, section I, 62, 63 and 73 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 15, 30, 31, 33, 80 and 81 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 2, section II, 3, 4, 22, sections I, II, III and XXVII, 41, section III, and 42 of the Law of the Regulatory Entities in Energy Matters; 1, 2, 12, sections XXXIX and LII, and 132 of the Law of the Electrical Industry; 1 42, section II, 80, section II, and 113 of the Regulation of the Law of the Electrical Industry; and 1 11 18, sections I, X LIII and XLIV, 25 section ones VII and X of the Internal Regulation of the Regulatory Commission of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-001-CRE-SCFI-2019, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA-MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE MEDIDA-ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS, MÉTODOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | OFFICIAL MEXICAN STANDARD, NOM-001-CRE-SCFI- 2019, MEASUREMENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENERGY - METERS AND MEASUREMENT TRANSFORMERS - METROLOGICAL SPECIFICATIONS, TEST METHODS, AND THE PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY. |
| CONSIDERANDOS | CONSIDERING |
| Primero. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética (LORCME), la Comisión Reguladora de Energía (Comisión) es una Dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética. | First. That in accordance with the Articles 28, paragraph eight of the Political Constitution of the United Mexican States; 2 section III and 43 Ter of the Organic Law of the Federal Public Administration (LOAPF), and 2, section II and 3 of the Law of the Regulatory Entities in Energy Matters (LORCME), the Regulatory Commission of Energy (Commission) is a department of the centralized public administration with technical, operative and of management autonomy, with the character of Coordinated Entity Regulator in Energy matters. |
| Segundo. Que en términos de los artículos 4, 41, fracción III y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad, así como fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. | Second. That under the terms of Articles 4, 41, section III and 42 of the LORCME, it is the responsibility of the Commission to regulate and promote the efficient development of the activities of the generation of electricity, the public services of electric transmission and distribution, that does not form part of the public service and the commercial distribution of electricity, as well as for promoting the of efficient development of the industry, promoting competition in the sector, protecting the interests of the users, providing an adequate national coverage and attending to the reliability, stability and safety in the supply and the provision of the services. |
| Tercero. Que el artículo 38, fracciones II y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), establece que corresponde a las dependencias expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones, según su competencia, y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas normas. | Third. That Article 38, sections II and V of the Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN), establishes that it is the responsibility of the departments to issue Official Mexican Standards in the matters related to their responsibilities, according to their authoroity, and verify that the processes, installations or activities comply with these standards. |
| Cuarto. Que los artículos 39, fracción V y 40, fracción IV de la LFMN, establecen que corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. | FOURTH. That articles 39, section V and 40, section IV of the LFMN, establish that it is the responsibility of the Secretary of Economy to issue the Official Mexican Standards to establish the characteristics and/or specifications related to the instruments for measuring, the formats of measurement and their methods of measurement, verification, calibration and traceability. |
| Quinto. Que el artículo 12, fracción XXXIX de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece que es facultad de la Comisión, regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia del Sistema Eléctrico Nacional. | Fifth. That article 12 section XXXIX of the Law of the Electrical Industry (LEL) establishes that it is the power of the Commission, to regulate, oversee and execute the process of standardization in the field of the National Electrical System. |
| Sexto. Que el artículo 44 de la LFMN establece que, para la elaboración de normas oficiales mexicanas, las dependencias cuyo ámbito de competencia sea concurrente deberán coordinarse para elaborar de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Asimismo, el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN) indica cómo se coordinarán las dependencias para la elaboración, expedición y publicación conjunta de esas normas oficiales mexicanas. | Sixth. That the Article 44 of the LFMN states that, for the preparation of Official Mexican Standards, the departments whose area of jurisdiction is concurrent must be coordinated to prepare jointly a single standard Official Mexican Standard by sector or field. Also, the Article 31 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization (RLFMN) indicates how it will coordinate the departments for the preparation, issuance and publication together of these Official Mexican Standards. |
| Séptimo. Que de acuerdo con el artículo 22, fracciones II, III y XVI de la LORCME, son facultades de la Comisión emitir acuerdos y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas vigilar y supervisar el cumplimiento de la regulación en el ámbito de su competencia, así como participar con las dependencias competentes en la formulación de proyectos de normas oficiales mexicanas relativas o relacionadas con las actividades reguladas. | Seventh. That in accordance with the Article 22, sections II, III and XVI of the LORCME, it is within the powers of the Commission to issue agreements and other administrative acts necessary for the fulfillment of their functions, between them monitor and supervise the implementation of the regulation in the field of their authority, as well as participate with the appropriate departments in the formulation of projects of Official Mexican Standards relative or related to the regulated activities. |
| Octavo. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, fracción XIII de la LOAPF, 15, 17, 39, fracción V y 40, fracción IV de la LFMN, corresponde a la Secretaría de Economía establecer y vigilar las normas de pesas y medidas necesarias para la actividad comercial, así como expedir normas oficiales mexicanas cuya finalidad sea establecer las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. | Eighth. That under the terms of the provisions in the articles 34, section XIII of the LOAPF, 15, 17, 39 section V and 40, section IV of the LFMN, it is the responsibility of the Secretary of Economy to establish and monitor the standards of weights and measures necessary for commercial activity, as well as for issuing Official Mexican Standards whose purpose is to establish the characteristics and/or specifications related to the measuring instruments, the formats of measurement and their methods of measurement, verification, calibration and traceability. |
| Noveno. Que de conformidad con el artículo 73 de la LFMN, las dependencias competentes establecerán, tratándose de normas oficiales mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad, cuando para fines oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las mismas. | Ninth. That in accordance with the Article 73 of the LFMN, the appropriate departments will establish, with regards to Official Mexican Standards, the procedures for the evaluation of conformity, when for official purposes it is required to verify the compliance with the same. |
| Décimo. Que de acuerdo con el artículo 91, segundo párrafo de la LFMN, para comprobar el cumplimiento con una norma oficial mexicana se requieran mediciones o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados. | Tenth. That in accordance with the Article 91, second paragraph of the LFMN, to verify the compliance with an Official Mexican Standard measurements or laboratory tests are required, the corresponding verification will be made only in laboratories that are accredited and approved, except when none exist for the specific measurement or test, in which case, the test may be carried out in other laboratories, preferably accredited. |
| Undécimo. Que conforme al artículo 97, segundo párrafo del RLFMN, cuando no existan laboratorios acreditados para efectuar alguna calibración o prueba conforme a las especificaciones establecidas en las normas, las autoridades competentes podrán aceptar informes de resultados de laboratorios acreditados para otras normas o, en su defecto, de laboratorios no acreditados siempre que cuenten con la infraestructura necesaria. Los informes de resultados de calibración o pruebas deberán demostrar que se cumple con las normas oficiales mexicanas correspondientes. | Eleventh. That according to the Article 97, second paragraph of the RLFMN, when laboratories accredited to perform calibration or testing according to the established specifications in the Standards do not exist, the appropriate authorities may accept reports of results from laboratories accredited for other standards or, in their absence, of laboratories not accredited provided they have the infrastructure required. The reports of results of calibration or tests must demonstrate that the corresponding Official Mexican Standards are complied. |
| Duodécimo. Que en la sesión del 29 de noviembre de 2018, el Comité aprobó la NOM-001-CRE-SCFI-2019 como norma definitiva, de conformidad con los artículos 47, fracción IV y 64 de la LFMN, y 34 del RLFMN. | Twelfth. That at the session on the 29th of November of 2018, the Committee approved the NOM-001-CRE-SCFI-2019 as definitive standard, in accordance with the articles 47, section IV and 64 of the LFMN, and 34 of the RLFMN. |
| Decimotercero. Que en la sesión del 24 de abril de 2019, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía aprobó la respuesta a comentarios recibidos al PROY-NOM-001-CRE-SCFI-2017, de conformidad con los artículos 47, fracciones II y III, y 64 de la LFMN, y 33 del RLFMN. | Thirteenth. That at the meeting of the 24th of April of 2019 the National Consultative Committee of Standardization of the Secretary of Economy approved the response to the comments received for the PROY-NOM-001-CRE-SCFI-2017, in accordance with the Articles 47, sections II and III, and 64 of the LFMN, and 33 of the RLFMN. |
| Decimocuarto. Que en la sesión del 24 de abril de 2019, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía aprobó la NOM-001-CRE-SCFI-2019 como norma definitiva, de conformidad con los artículos 47, fracción IV y 64 de la LFMN, y 34 del RLFMN. | Fourteenth. That at the meeting on the 24th of April of 2019, the National Consultative Committee of Standardization of the Secretary of Economy approved the NOM-001-CRE-SCFI-2019 as a definitive standard, in accordance with the articles 47, section IV and 64 of the LFMN, and 34 of the RLFMN. |
| Decimoquinto. Que se ha agotado el procedimiento establecido en el artículo 47 de la LFMN. | Fifteenth. That the procedure established in the Article 47 of the LFMN has been completed. |
| Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide la siguiente: | For that previously stated and legally founded, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-001-CRE-SCFI-2019, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA-MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE MEDIDA-ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS, MÉTODOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-001-CRE-SCFI- 2019, MEASUREMENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENERGY - METERS AND MEASUREMENT TRANSFORMERS - METROLOGICAL SPECIFICATIONS, TEST METHODS, AND PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY. |
| PREFACIO | PREFACE |
| Esta Norma Oficial Mexicana, NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad, fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrico de la Comisión Reguladora de Energía y por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía presidido por la Dirección General de Normas; en su elaboración participaron las instituciones siguientes: | This Norma Official Mexicana, NOM-001-CRE-SCFI- 2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and procedure for the evaluation of conformity, was approved by the National Consultative Committee for Electrical Standardization of the Regulatory Commission of Energy and by the National Consultative Committee of Standardization of the Secretary of Economy chaired by the General Directorate of Standards; the following institutions participated in its preparation: |
| - ABB México; | - ABB México; |
| - ARTECHE ACP; | - ARTECHE ACP; |
| - ARTECHE NORTH AMERICA, S.A DE C.V.; | - ARTECHE NORTH AMERICA, S.A DE C.V.; |
| - Asociación de Normalización y Certificación A. C.; | - Asociación de Normalización y Certificación A. C.; |
| - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas; | - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas; |
| - Centro Nacional de Control de Energía; | - Centro Nacional de Control de Energía; |
| - Centro Nacional de Metrología; | - Centro Nacional de Metrología; |
| - Comisión Federal de Electricidad-Distribución; | - Comisión Federal de Electricidad-Distribución; |
| - Comisión Federal de Electricidad-Transmisión; | - Comisión Federal de Electricidad-Transmisión; |
| - Comisión Federal de Electricidad-Generación; | - Comisión Federal de Electricidad-Generación; |
| - Comisión Reguladora de Energía; | - Comisión Reguladora de Energía; |
| - Electrometer de las Américas, S.A. de C.V.; | - Electrometer de las Américas, S.A. de C.V.; |
| - ENL REN ENERGY, SA DE CV; | - ENL REN ENERGY, SA DE CV; |
| - Honeywell Smart Energy; | - Honeywell Smart Energy; |
| - Iberdrola | - Iberdrola |
| - Ingeniería de Sistemas Eléctricos y de Bombeo, S.A. de C.V. | - Ingeniería de Sistemas Eléctricos y de Bombeo, S.A. de C.V. |
| - Industrias Unidas S. A. de C. V.; | - Industrias Unidas S. A. de C. V.; |
| Itrón | Itrón |
| - Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales; | - Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales; |
| - Mabrex; | - Mabrex; |
| - Protecsa Ingeniería; | - Protecsa Ingeniería; |
| - Schneider Electric México; | - Schneider Electric México; |
| - Schweitzer Engineering Laboratories; | - Schweitzer Engineering Laboratories; |
| - Secretaría de Economía-Dirección General de Normas; | - Secretaría de Economía-Dirección General de Normas; |
| - Siemens; | - Siemens; |
| - Tecnologías Eos. | - Tecnologías Eos. |
| - Ingeniería e Instrumentación Industrial, S.A. de C.V. | - Ingeniería e Instrumentación Industrial, S.A. de C.V. |

| NOM-001-CRE-SCFI-2019, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA-MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE MEDIDA-ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS, MÉTODOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | NOM-001-CRE-SCFI- 2019, MEASUREMENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENERGY - METERS AND MEASUREMENT TRANSFORMERS - METROLOGICAL SPECIFICATIONS, TEST METHODS, AND PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY. |
| --- | --- |
| ÍNDICE DEL CONTENIDO | TABLE OF CONTENTS |
| TÍTULO PRIMERO | FIRST TITLE |
| Capítulo 0 | Chapter 0 |
| INTRODUCCIÓN | INTRODUCTION |
| Capítulo 1 | Chapter 1 |
| Objetivo y campo de aplicación | Objective and field of application |
| Capítulo 2 | Episode 2 |
| Referencias normativas | Legislative references |
| Capítulo 3 | Chapter 3 |
| Términos y definiciones | Terms and definitions |
| Capítulo 4 | Chapter 4 |
| Términos abreviados | Abbreviated terms |
| Capítulo 5 | Chapter 5 |
| Especificaciones | Specifications |
| TÍTULO SEGUNDO | SECOND TITLE |
| REQUISITOS GENERALES PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GENERAL REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL ENERGY METERS |
| Capítulo 6 | Chapter 6 |
| Selección de los medidores según su uso destinado | Selection of meters according to their intended use |
| Capítulo 7 | Chapter 7 |
| Requisitos metrológicos para los medidores | Metrological requirements for meters |
| TÍTULO TERCERO | THIRD TITLE |
| REQUISITOS PARTICULARES PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL ENERGY METERS |
| Capítulo 8 | Chapter 8 |
| Requisitos para medidores de parámetros de calidad de la potencia | Requirements for power quality parameter meters |
| TÍTULO CUARTO | FOURTH TITLE |
| TRANSFORMADORES DE MEDIDA | INSTRUMENT TRANSFORMERS |
| Capítulo 9 | Chapter 9 |
| Especificaciones para los transformadores de medida | Specifications for instrument transformers |
| TÍTULO QUINTO | FIFTH TITLE |
| PRUEBAS PROTOTIPO | PROTOTYPE TESTS |
| Capítulo 10 | Chapter 10 |
| Pruebas universales para los medidores | Universal tests for meters |
| Capítulo 11 | Chapter 11 |
| Pruebas para medidores con medición de energía reactiva | Tests for meters with reactive energy measurement |
| Capítulo 12 | Chapter 12 |
| Pruebas para medidores de parámetros para calidad de la potencia | Tests for parameter meters for power quality |
| Capítulo 13 | Chapter 13 |
| Cálculo de la incertidumbre de medición, operativa y del sistema | Calculation of measurement, operational and system uncertainty |
| TÍTULO SEXTO | SIXTH TITLE |
| PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY |
| Capítulo 14 | Chapter 14 |
| Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad; | Procedure for the Evaluation of Conformity; |
| TÍTULO SÉPTIMO | SEVENTH TITLE |
| VIGILANCIA | OVERSIGHT |
| TÍTULO OCTAVO | EIGHTH TITLE |
| BIBLIOGRAFÍA | BIBLIOGRAPHY |
| TÍTULO NOVENO | NINTH TITLE |
| CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES | CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS |
| TÍTULO DÉCIMO | TENTH TITLE |
| APÉNDICES | APPENDICES |
| APÉNDICE A | APPENDIX A |
| Requisitos y pruebas adicionales para el transformadores de corriente | Additional requirements and tests for current transformers |
| APÉNDICE B | APPENDIX B |
| Documentación técnica | Technical documentation |
| APÉNDICE C | APPENDIX C |
| Homogeneidad de la producción | Production homogeneity |
| APÉNDICE D | APPENDIX D |
| Parámetros para el protocolo DNP3 | Parameters for the DNP3 protocol |
| APÉNDICE E | APPENDIX E |
| Informe del sistema de gestión del proceso de producción | Production Process Management System Report |
| APÉNDICE F | APPENDIX F |
| Dictamen de verificación de sistemas de medición | Certification of Verification of measurement systems |
| APÉNDICE G | APPENDIX G |
| Requisitos para calificación del personal del organismo de certificación de producto para la evaluación del sistema de gestión del proceso de la producción | Requirements for the qualification of the personnel of the product certification body for the evaluation of the production process management system |
| APÉNDICE H | APPENDIX H |
| Tipo de montaje de los medidores | Meter mounting type |
| APÉNDICE I | APPENDIX I |
| Tipo de medición de acuerdo a las características del centro de carga o central eléctrica | Type of measurement according to the characteristics of the load center or power plant |
| APÉNDICE J | APPENDIX J |
| Puerto Serial Digital de Comunicación | Digital Serial Communication Port |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |

| TÍTULO PRIMERO | FIRST TITLE |
| --- | --- |
| DISPOSICIONES GENERALES | GENERAL PROVISIONS |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Purpose and field of application |
| 1.1. Objetivo | 1.1. Objective |
| Establecer las especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad que deben cumplir los medidores y transformadores de medida que se emplean para el suministro eléctrico. | Establish the metrological specifications, test methods and procedures for the evaluation of conformity that meters and instrument transformers used for electricity supply must comply with. |
| 1.2. Campo de aplicación | 1.2. Field of application |
| 1.2.1 Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a los medidores y transformadores de medida que se emplean en procesos con fines de liquidación y facturación, así como para la medición de magnitudes instantáneas y parámetros de calidad de la potencia, que intervienen en la evaluación del cumplimiento de obligaciones y Reglas del Mercado. | 1.2.1 This Official Mexican Standard is applicable to meters and measurement transformers used in processes for the purposes of settlement and invoicing, as well as for the measurement of instantaneous magnitudes and power quality parameters, which intervene in the evaluation of the compliance with obligations and Market Rules. |
| 1.2.2 Esta Norma Oficial Mexicana aplica a los transformadores de medida para fines de protección. | 1.2.2 This Official Mexican Standard applies to instrument transformers for protection purposes. |
| Para la correcta utilización y desempeño de los medidores y transformadores de medida, adicional al cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana, deben observarse las regulaciones técnicas aplicables que determine la autoridad competente. | For the correct use and performance of meters and measurement transformers, in addition to compliance with this Official Mexican Standard, the applicable technical regulations determined by the appropriate authority must be observed. |
| 1.3. Exclusiones | 1.3. Exclusions |
| Quedan excluidas del campo de aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana, las especificaciones o características funcionales particulares de los medidores o trasformadores de medida, tales como diseño, tecnologías, algoritmos, entre otras, diferentes de las metrológicas. | The specifications or particular functional characteristics of meters or measurement transformers, such as design, technologies, algorithms, among others, other than metrological ones, are excluded from the field of application of this Official Mexican Standard. |
| 2. Referencias normativas | 2. Legislative references |
| Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana, es indispensable aplicar las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y Normas Internacionales que se indican a continuación, o las que las sustituyan: | For the purposes of this Official Mexican Standard, it is essential to apply the Official Mexican Standards and Mexican Standards and International Standards indicated below, or those that replace them: |
| NMX-J-098-ANCE-2014 Sistemas eléctricos-Tensiones eléctricas normalizadas (Cancela a la NMX-J-098-ANCE-1999), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2015. | NMX-J-098-ANCE-2014 Electrical systems-Normalized electrical voltages (Cancels NMX-J-098-ANCE-1999), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on June 16, 2015. |
| NMX-J-109-ANCE-2018 Transformadores de corriente-Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX-J-109-2010), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2018. | NMX-J-109-ANCE-2018 Current transformers-Specifications and test methods (Cancels NMX-J-109-2010), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 10, 2018. |
| NMX-J-404-ANCE-2017 Conectadores - Conectadores aislados separables para sistemas de distribución de energía de 600 V y mayores - Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX-J-404-1980), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017. | NMX-J-404-ANCE-2017 Connectors - Separable insulated connectors for power distribution systems of 600 V and higher - Specifications and test methods (Cancels NMX-J-404-1980), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on September 15, 2017. |
| NMX-J-529-ANCE-2012 Grados de protección proporcionados por los envolventes (Código IP), (Cancela a la NMX-J-529-ANCE-2006), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2013. | NMX-J-529-ANCE-2012 Degrees of protection provided by the enclosures (IP Code), (Cancels the NMX-J-529-ANCE-2006), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of March 2013. |
| NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-15: Técnicas de prueba y medición-Medidor de parpadeo-Especificaciones de funcionamiento y diseño, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2005. | NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-15: Test and measurement techniques-Flicker meter-Operation and design specifications, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on December 13, 2005. |
| NMX-J-562/1-ANCE-2013 Guía para la selección y dimensionamiento de aisladores para alta tensión para utilizarse en condiciones de contaminación-Parte 1: Definiciones, información y principios generales (Cancela a la NMX-J-562/1-ANCE-2005), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2014. | NMX-J-562/1-ANCE-2013 Guide for the selection and sizing of high voltage insulators to be used in contamination conditions-Part 1: Definitions, information and general principles (Cancels NMX-J-562/1- ANCE-2005), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 15, 2014. |
| NMX-J-579/4-6-ANCE-2006 Técnicas de prueba y medición-Parte 4-6: Pruebas de inmunidad de equipo eléctrico y electrónico a las radio perturbaciones conducidas e inducidas, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2007. | NMX-J-579/4-6-ANCE-2006 Test and measurement techniques -Part 4-6: Immunity tests of electrical and electronic equipment to conducted and induced radio disturbances, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on January 4, 2007. |
| NMX-J-579/4-8-ANCE-2006 Técnicas de prueba y medición-Parte 4-8: Pruebas de inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de alimentación, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2007. | NMX-J-579/4-8-ANCE-2006 Test and measurement techniques-Part 4-8: Tests for immunity to power frequency magnetic fields, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on 4 January 2007. |
| NMX-J-600-ANCE-2010 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios-Parte 1: Requisitos generales, declaratoria de vigencia publicada en el DOF el 11 de mayo de 2010. | NMX-J-600-ANCE-2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and use in laboratories-Part 1: General requirements, declaration of validity published in the DOF on May 11, 2010. |
| NMX-J-607-ANCE-2008 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-Pruebas mecánicas y ambientales, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2008. | NMX-J-607-ANCE-2008 Electrical appliances and similar-Safety-Mechanical and environmental tests, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on December 8, 2008. |
| NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-1: Técnicas de prueba y medición-Guía para la selección de pruebas de inmunidad radiada y conducida de la serie de normas NMX-J-610/4-ANCE, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2009. | NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-1: Test and measurement techniques-Guide for the selection of radiated and conducted immunity tests of the series of standards NMX-J- 610/4-ANCE, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on July 3, 2009. |
| NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-2: Técnicas de prueba y medición-Pruebas de inmunidad a descargas electrostáticas. (Cancela a la NMX-J-550/4-2-ANCE-2005), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2012. | NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-2: Test and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity tests. (Cancel NMX-J-550/4-2-ANCE-2005), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on June 21, 2012. |
| NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-3: Técnicas de prueba y medición-pruebas de inmunidad a campos electromagnéticos radiados por señales de radiofrecuencia (Cancela a la NMX-J-550/4-3-ANCE-2008), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2016. | NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-3: Test and measurement techniques-immunity tests to electromagnetic fields radiated by radiofrequency signals (Cancels NMX-J-550/4-3-ANCE-2008), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 24, 2016. |
| NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-4: Técnicas de prueba y medición-Pruebas de inmunidad a ráfagas de impulsos eléctricos rápidos (Cancela a la NMX-J-550/4-4-ANCE-2005), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2014. | NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-4: Test and measurement techniques-Immunity tests to bursts of fast electrical impulses (Cancels NMX-J-550/4-4-ANCE-2005), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 15, 2014. |
| NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-5: Técnicas de prueba y medición-Pruebas de inmunidad a impulsos por maniobra o descarga atmosférica (Cancela a la NMX-J-550/4-5-ANCE-2006), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. | NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-5: Test and measurement techniques-Immunity tests to impulses by maneuver or atmospheric discharge (Cancels NMX-J-550/4-5-ANCE-2006), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 20, 2014. |
| NMX-J-610/4-7-ANCE-2013 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-7: Técnicas de prueba y medición-Guía general de instrumentación y medición para armónicas e interarmónicas, en sistemas de suministro de energía eléctrica y equipo que se conecta a éstos (Cancela a la NMX-J-550/4-7-ANCE-2005), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. | NMX-J-610/4-7-ANCE-2013 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-7: Test and measurement techniques-General instrumentation and measurement guide for harmonics and interharmonics, in electrical power supply systems and equipment that connects to these (Cancels NMX-J-550/4-7-ANCE-2005), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 20, 2014. |
| NMX-J-610/4-12-ANCE-2013 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 4-12: Técnicas de prueba y medición-Pruebas de inmunidad a ondas oscilatorias (Cancela a la NMX-J-550/4-12-ANCE-2006), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. | NMX-J-610/4-12-ANCE-2013 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-12: Test and measurement techniques-Oscillatory wave immunity tests (Cancells NMX-J-550/4-12-ANCE-2006), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 20, 2014. |
| NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 Compatibilidad Electromagnética (EMC)-Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición-Métodos de medición de calidad de la potencia eléctrica (Cancela a la NMX-J-610/4-30-ANCE-2014), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2018. | NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 Electromagnetic Compatibility (EMC)-Part 4-30: Test and measurement techniques-Methods for measuring electrical power quality (Cancells NMX-J-610/4-30-ANCE-2014), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 10, 2018. |
| NMX-J-610/6-2-ANCE-2008 Compatibilidad electromagnética (EMC)-Parte 6-2: Normas genéricas-Requisitos de inmunidad de aparatos eléctricos en ambientes industriales, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2008. | NMX-J-610/6-2-ANCE-2008 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-2: Generic standards-Immunity requirements for electrical devices in industrial environments, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on 8 December 2008. |
| NMX-J-615-1-ANCE-2018 Transformadores de medida-Parte 1: Requisitos generales, (Cancela a la NMX-J-615-1-ANCE-2009), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2018. | NMX-J-615-1-ANCE-2018 Instrument transformers-Part 1: General requirements, (Cancels NMX-J-615-1-ANCE-2009), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 10, 2018. |
| NMX-J-615-3-ANCE-2018 Transformadores de medida-Parte 3: Requisitos adicionales para transformadores de potencial inductivo, (Cancela a la NMX-J-615/3-ANCE-2013), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2018. | NMX-J-615-3-ANCE-2018 Instrument transformers-Part 3: Additional requirements for inductive potential transformers, (Cancels NMX-J-615/3-ANCE-2013), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 10, 2018. |
| NMX-J-615-5-ANCE-2018 Transformadores de medida-Parte 5: Requisitos adicionales para transformadores de potencial capacitivo, (Cancela a la NMX-J-615/5-ANCE-2014), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018. | NMX-J-615-5-ANCE-2018 Instrument transformers-Part 5: Additional requirements for capacitive potential transformers, (Cancels NMX-J-615/5-ANCE-2014), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 18, 2018. |
| NMX-J-627-ANCE-2009 Envolventes-Grados de protección proporcionados por los envolventes de equipos eléctricos en contra de impactos mecánicos (Código IK), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2009. | NMX-J-627-ANCE-2009 Enclosures-Degrees of protection provided by electrical equipment enclosures against mechanical impacts (Code IK), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on November 6, 2009. |
| NMX-J-648/2-27-ANCE-2012 Pruebas ambientales en productos eléctricos-Parte 2-27: Pruebas-Prueba EA y guía: Choque, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2013. | NMX-J-648/2-27-ANCE-2012 Environmental tests on electrical products-Part 2-27: Tests-EA Test and guide: Shock, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on April 15, 2013. |
| NMX-J-648/2-30-ANCE-2012 Pruebas ambientales en productos eléctricos-Parte 2-30: Pruebas-Prueba DB: Calor húmedo, ciclo (Ciclo de 12 h + 12 h), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2013. | NMX-J-648/2-30-ANCE-2012 Environmental tests on electrical products-Part 2-30: Tests-DB Test: Damp heat, cycle (12 h + 12 h cycle), declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on April 15, 2013. |
| NMX-J-648/2-47-ANCE-2012 Pruebas ambientales en productos eléctricos-Parte 2-47: Pruebas-Montaje de especímenes para pruebas de vibración, de impacto y otras pruebas dinámicas, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2013. | NMX-J-648/2-47-ANCE-2012 Environmental tests on electrical products-Part 2-47: Tests-Assembly of specimens for vibration, impact and other dynamic tests, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on April 15, 2013. |
| NMX-J-648/2-78-ANCE-2012 Pruebas ambientales en productos eléctricos-Parte 2-78: Pruebas-Prueba CAB: Calor húmedo, estado de equilibrio, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2013. | NMX-J-648/2-78-ANCE-2012 Environmental tests on electrical products-Part 2-78: Tests-CAB Test: Damp heat, state of equilibrium, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on the 15th of April 2013. |
| NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 Pruebas ambientales en productos eléctricos-Parte 3-1: Información básica-Pruebas de frío y de calor seco, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. | NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 Environmental tests on electrical products-Part 3-1: Basic information-Cold and dry heat tests, declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 20 from 2014. |
| NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas. | NMX-Z-12/2-1987 Sampling for inspection by attributes-Part 2: Sampling methods, tables and graphs. |
| En tanto no se publiquen las Normas Mexicanas, adopciones de las IEC que se refieren a continuación, se aplicarán también, para los fines de esta NOM las normas internacionales siguientes: | As long as the Mexican Standards, adoptions of the IECs referred to below, are not published, the following international standards will also apply for the purposes of this NOM: |
| IEC 60068-2-1:2007 Environmental testing-Part 2-1: Tests-Test A: Cold. | IEC 60068-2-1:2007 Environmental testing-Part 2-1: Tests-Test A: Cold. |
| IEC 60068-2-6:2007 Environmental testing-Part 2-6: Tests-Test Fc: Vibration (sinusoidal). | IEC 60068-2-6:2007 Environmental testing-Part 2-6: Tests-Test Fc: Vibration (sinusoidal). |
| IEC 60068-3-4:2001 Environmental testing-Part 3-4: Supporting documentation and guidance-Damp heat tests | IEC 60068-3-4:2001 Environmental testing-Part 3-4: Supporting documentation and guidance-Damp heat tests |
| IEC 60068-2-18:2017 RLV Environmental testing-Part 2-18: Tests-Test R and guidance: Water | IEC 60068-2-18:2017 RLV Environmental testing-Part 2-18: Tests-Test R and guidance: Water |
| IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). | IEC-60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). |
| IEC 60654-1:1993 Industrial-process measurement and control equipment-Operating conditions-Part 1: Climatic conditions | IEC 60654-1:1993 Industrial-process measurement and control equipment-Operating conditions-Part 1: Climatic conditions |
| IEC 60721-3-1:2018 Classification of environmental conditions-Part 3-1 Classification of groups of environmental parameters and their severities-Storage | IEC 60721-3-1:2018 Classification of environmental conditions-Part 3-1 Classification of groups of environmental parameters and their severities-Storage |
| IEC 60721-3-2:2018 Classification of environmental conditions-Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling | IEC 60721-3-2:2018 Classification of environmental conditions-Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling |
| IEC 60721-3-3:1994 Classification of environmental conditions-Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities-Section 3: Stationary use at weatherprotected locations | IEC 60721-3-3:1994 Classification of environmental conditions-Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities-Section 3: Stationary use at weatherprotected locations |
| IEC 61000-2-4:2002 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 2-4: Environment-Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances. | IEC 61000-2-4:2002 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 2-4: Environment-Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances. |
| IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-5: Testing and measurement techniques-Surge immunity test. | IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-5: Testing and measurement techniques-Surge immunity test. |
| IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-11: Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests | IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-11: Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests |
| IEC 61000-4-12:2017 Electromagnetic Compatibility (EMC)-Part 4-12: Testing and measurement techniques-Ring wave immunity test | IEC 61000-4-12:2017 Electromagnetic Compatibility (EMC)-Part 4-12: Testing and measurement techniques-Ring wave immunity test |
| IEC 61000-4-15:2010 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4: Testing and measurement techniques-section 15: flickermeter-functional and design specifications. | IEC 61000-4-15:2010 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4: Testing and measurement techniques-section 15: flickermeter-functional and design specifications. |
| IEC 61000-6-5:2015 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-5: Generic standards-Immunity for equipment used in power station and substation environment | IEC 61000-6-5:2015 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-5: Generic standards-Immunity for equipment used in power station and substation environment |
| IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –Part 1: General requirements | IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –Part 1: General requirements |
| IEC 61010-2-030:2017 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use-Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits. | IEC 61010-2-030:2017 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use-Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits. |
| IEC 61850-6:2009 Communication networks and systems for power utility automation-Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs. | IEC 61850-6:2009 Communication networks and systems for power utility automation-Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs. |
| IEC 61850-7-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-1: Basic communication structure-Principles and models. | IEC 61850-7-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-1: Basic communication structure-Principles and models. |
| IEC 61850-7-2:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-2: Basic information and communication structure-Abstract communication service interface (ACSI). | IEC 61850-7-2:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-2: Basic information and communication structure-Abstract communication service interface (ACSI). |
| IEC 61850-7-3:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-3: Basic communication structure-Common data classes. | IEC 61850-7-3:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-3: Basic communication structure-Common data classes. |
| IEC 61850-7-4:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-4: Basic communication structure-Compatible logical node classes and data object classes. | IEC 61850-7-4:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-4: Basic communication structure-Compatible logical node classes and data object classes. |
| IEC 61850-8-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation-Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM)-Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3. | IEC 61850-8-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation-Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM)-Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802 -3. |
| IEC 61869-1:2007 Instrument transformers-Part 1: General requirements. | IEC 61869-1:2007 Instrument transformers-Part 1: General requirements. |
| IEC 61869-2: 2012 Instrument transformers-Part 2: Additional requirements for current transformers. | IEC 61869-2: 2012 Instrument transformers-Part 2: Additional requirements for current transformers. |
| IEC 61869-3:2011 Instrument transformers-Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers. | IEC 61869-3:2011 Instrument transformers-Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers. |
| IEC 61869-4: 2013 Instrument transformers-Part 4: Additional requirements for combined transformers. | IEC 61869-4: 2013 Instrument transformers-Part 4: Additional requirements for combined transformers. |
| IEC 61869-5:2011 Instrument transformers-Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers. | IEC 61869-5:2011 Instrument transformers-Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers. |
| IEC 61869-6: 2016 Instrument transformers-Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers. | IEC 61869-6: 2016 Instrument transformers-Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers. |
| IEC 61869-9:2016 Instrument transformers-Part 9: Digital interface for instrument transformers. | IEC 61869-9:2016 Instrument transformers-Part 9: Digital interface for instrument transformers. |
| IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (a.c.)-General requirements, tests and test conditions-Part 11: Metering equipment | IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (ac)-General requirements, tests and test conditions-Part 11: Metering equipment |
| IEC 62053-11:2003 Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements-Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) | IEC 62053-11:2003 Electricity metering equipment (ac)- Particular requirements-Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) |
| IEC 62053-22:2003 Electricity metering equipment (a.c.)-Particular Requirements-Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) | IEC 62053-22:2003 Electricity metering equipment (ac)-Particular Requirements-Part 22: Static meters for active energy (classes 0.2 S and 0.5 S) |
| IEC 62053-24:2014 Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements-Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1) | IEC 62053-24:2014 Electricity metering equipment (ac)-Particular requirements-Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5 S, 1 S and 1) |
| IEC 62054-21: 2004+AMD1:2017 Electricity metering (AC)-Tariff and load control-Part 21: Particular requirements for time switches. | IEC 62054-21: 2004+AMD1:2017 Electricity metering (AC)-Tariff and load control-Part 21: Particular requirements for time switches. |
| IEC 62056-5-3:2017 Electrcity metering data exchange-The DLMS/COSEM suite-Part 5-3: DLMS/COSEM application layer | IEC 62056-5-3:2017 Electrcity metering data exchange-The DLMS/COSEM suite-Part 5-3: DLMS/COSEM application layer |
| IEC 62056-6-2:2017 Electricity metering data exchange-The DLMS/COSEM suite-Part 6-2: COSEM interface classes | IEC 62056-6-2:2017 Electricity metering data exchange-The DLMS/COSEM suite-Part 6-2: COSEM interface classes |
| IEC 62056-21:2002 Electricity metering-Data exchange for meter reading, tariff and load control-Part 21: Direct local data exchange | IEC 62056-21:2002 Electricity metering-Data exchange for meter reading, tariff and load control-Part 21: Direct local data exchange |
| IEC 62586-1:2017 Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI). | IEC 62586-1:2017 Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI). |
| IEC 62586-2:2017 Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements. | IEC 62586-2:2017 Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements. |
| CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment-Emission requirements. | CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment-Emission requirements. |
| OIML D 31:2008 General requirements for software controlled measuring instruments. | OIML D 31:2008 General requirements for software controlled measuring instruments. |
| 3. Términos y definiciones | 3. Terms and definitions |
| Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, en las Bases del Mercado, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las siguientes: | For the purposes of this Official Mexican Standard, the terms and definitions established in the Law of the Electric Industry, in the Regulation of the Law of the Electric Industry, in the Market Criteria, in the Federal Law on Metrology and Standardization, apply. and the following: |
| 3.1. Autenticidad | 3.1. Authenticity |
| Resultado del proceso de autenticación. | Result of the authentication process. |
| 3.2. Autenticación | 3.2. Authentication |
| Comprobación de la identidad declarada o presunta de un usuario o sujeto. | Verification of the declared or presumed identity of a user or subject. |
| 3.3. Bidireccional | 3.3. Bidirectional |
| Cualidad de un instrumento que tiene capacidad de medir el flujo de energía, en un punto determinado y en ambos sentidos, almacenando los datos de medición de forma separada. | Quality of an instrument that has the capacity to measure the flow of energy, at a given point and in both directions storing the measurement data separately. |
| 3.4. Calidad de la potencia | 3.4. Power quality |
| Características de la electricidad en un punto específico en un sistema eléctrico y evaluado en relación con un conjunto de parámetros técnicos de referencia. Estos parámetros se relacionan, en algunos casos, con la compatibilidad entre las características de la electricidad en un punto de entrega-recepción de la red y los generadores o cargas conectadas a ésta. | Characteristics of electricity at a specific point in an electrical system and evaluated in relation to a set of technical reference parameters. These parameters are related, in some cases, to the compatibility between the characteristics of the electricity at a point of delivery-reception of the network and the generators or loads connected to it. |
| 3.5. Calibración: conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas. | 3.5. Calibration: Combination of operations whose purpose is to determine the errors of a measuring instrument and, if necessary, other metrological characteristics. |
| 3.6. Cantidades de influencia | 3.6. Influence quantities |
| Es la cantidad que, en una medición directa, no afecta la cantidad real que se está midiendo, pero afecta la relación entre la indicación y el resultado de la medición. | It is the quantity that, in a direct measurement, does not affect the actual quantity being measured, but does affect the relationship between the indication and the measurement result. |
| 3.7. Característica particular | 3.7. Particular characteristic |
| Función específica de los medidores y transformadores de medida que están fuera del campo de aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana. | Specific function of meters and measurement transformers that are outside the field of application of this Official Mexican Standard. |
| 3.8. Carga | 3.8. Load |
| Potencia eléctrica absorbida o transmitida en todo instante por una instalación eléctrica o por un elemento específico de cualquier instalación. | Electrical power absorbed or transmitted at all times by an electrical installation or by a specific element of any installation. |
| 3.9. Clase de exactitud | 3.9. Accuracy class |
| Grupo de instrumentos de medida que satisfacen determinadas exigencias metrológicas destinadas a conservar los errores dentro de límites especificados. | Group of measuring instruments that meet certain metrological requirements aimed at keeping errors within specified limits. |
| 3.10. Clase A | 3.10. Class A |
| Método de medición de parámetros cuando son necesarias mediciones exactas para aplicaciones contractuales, evaluación de la conformidad con normas, resolución de disputas y/o similares. | Parameter measurement method when exact measurements are necessary for contract applications, evaluation of conformity, dispute resolution and/or the like. |
| 3.11. Compensación de pérdidas | 3.11. Compensation of losses |
| función que adiciona o resta, en las integraciones de energía del medidor. | Function that adds or subtracts, in the energy integrations of the meter. |
| 3.12. Compensación por pérdidas en transformación | 3.12. Compensation for losses in transformation |
| Función específica del medidor, para la estimación de las pérdidas por transformadores. Se da cuando se aplican los factores de corrección para errores de relación y de ángulo de fase de los transformadores de medida. Esta corrección reduce o elimina la necesidad de reemplazar los transformadores de medida. | Specific function of the meter, for the estimation of losses by transformers. It occurs when the correction factors for ratio and phase angle errors of the instrument transformers are applied. This correction reduces or eliminates the need to replace instrument transformers. |
| 3.13. Compensación por pérdidas en líneas de transmisión o distribución | 3.13. Compensation for losses in transmission or distribution lines |
| Función específica del medidor, para la estimación de las pérdidas por líneas de transmisión o líneas de distribución. | Specific function of the meter, for the estimation of losses by transmission lines or distribution lines. |
| 3.14. Condiciones de referencia | 3.14. Reference conditions |
| Es la condición de operación establecida para evaluar el desempeño de un instrumento o sistema de medición o para comparar resultados de medición. | It is the operating condition established to evaluate the performance of a measurement instrument or system or to compare measurement results. |
| NOTA: Las condiciones operativas de referencia especifican intervalos de valores del mensurando y de las cantidades de influencia. | NOTE: Reference operating conditions specify ranges of values of the measurand and influence quantities. |
| 3.15. Corriente (I) | 3.15. Current (I) |
| valor de corriente eléctrica que fluye a través del medidor o transformador de medida. | Value of electrical current flowing through the meter or instrument transformer. |
| NOTA: La “Corriente” en esta norma, se refiere al valor raíz cuadrática media RCM (r.m.s root mean square por sus siglas en inglés.) | NOTE: The “Current” in this standard refers to the RCM (r.m.s root mean square) value. |
| 3.16. Corriente de arranque (Ist) | 3.16. Starting current (Ist) |
| Valor mínimo de corriente en el cual el medidor empieza a integrar pulsos en la memoria masiva y energía en kilowatt hora en la clase de exactitud. | Minimum current value at which the meter starts to integrate pulses into the mass memory and energy in kilowatt hours in the accuracy class. |
| 3.17. Corriente máxima (Imax) | 3.17. Maximum current (Imax) |
| Valor máximo de corriente marcada en la placa de datos que admite el medidor en régimen permanente en la clase de exactitud. | Maximum value of current marked on the data plate that the meter admits in permanent regime in the accuracy class. |
| NOTA 1: Este valor de corriente lo declara el fabricante. | NOTE 1: This current value is declared by the manufacturer. |
| NOTA 2: Algunas empresas de transporte o distribución o suministro eléctrico, refieren a la corriente máxima como corriente de clase. | NOTE 2: Some transmission or distribution or electricity supply companies refer to the maximum current as class current. |
| 3.18. Corriente mínima (Imin) | 3.18. Minimum current (Imin) |
| Valor mínimo de corriente que admite el medidor en régimen permanente en la clase de exactitud. | Minimum value of current that the meter admits in permanent regime in the accuracy class. |
| NOTA: Este valor de corriente lo declara el fabricante | NOTE: This current value is declared by the manufacturer |
| 3.19. Corriente nominal (Inom) | 3.19. Rated current (Inom) |
| Corriente existente en condiciones normales de operación del equipo de medición y corresponde con la corriente marcada en la placa de datos por el fabricante. | Existing current under normal operating conditions of the measurement equipment and corresponds to the current marked on the data plate by the manufacturer. |
| 3.20. Corriente de transición (Itr) | 3.20. Transition current (Itr) |
| Valor de corriente que separa el campo de medición inferior (donde se permite un error superior al de clase de exactitud), del campo de medición superior (donde el error máximo permitido corresponde al error de la clase de exactitud). | Current value that separates the lower measurement field (where an error greater than the accuracy class is allowed) from the upper measurement field (where the maximum allowed error corresponds to the accuracy class error). |
| 3.21. Demanda | 3.21. Demand |
| Valor del promedio móvil de la potencia activa evaluado en intervalos de quince minutos mediante series de tres registros o subintervalos continuos cincominutales. Se refiere a la potencia que se necesita aplicar en el punto de entrega, medido en kilowatt (kW). | Value of the moving average of the active power evaluated in intervals of fifteen minutes through a series of three records or continuous five-minute subintervals. It refers to the power that needs to be applied at the delivery point, measured in kilowatts (kW). |
| 3.22. Decremento repentino de tensión | 3.22. Sudden drop in voltage |
| Disminución entre el 10% y 90%, de la tensión nominal a la frecuencia del sistema, con intervalos de duración de desde 0.5 ciclos y hasta 3 600 ciclos en un sistema de 60 Hz. | Lowering between 10% and 90%, of the nominal voltage at system frequency, with duration intervals from 0.5 cycles and up to 3,600 cycles in a 60 Hz system. |
| 3.23. Energía | 3.23. Energy |
| Cantidad de flujo energético, expresada en kilowatt hora (kWh). | Amount of energy flow, expressed in kilowatt hours (kWh). |
| 3.24. Error intrínseco | 3.24. Intrinsic error |
| El error de un instrumento de medida, determinado en las condiciones de referencia. | The error of a measuring instrument, determined under reference conditions. |
| 3.25. Error intrínseco inicial | 3.25. Initial intrinsic error |
| Es el error intrínseco de un instrumento de medición, según se determine antes de las pruebas, para mantener sus características de funcionamiento durante un cierto periodo de tiempo. | It is the intrinsic error of a measuring instrument, as determined before testing, to maintain its performance characteristics for a certain period of time. |
| 3.26. Error máximo permisible (mpe) | 3.26. Maximum permissible error (mpe) |
| (máximum permisible error por sus siglas en inglés), valor extremo del error de medición con respecto al valor conocido de la magnitud de referencia, permitido por especificaciones o regulaciones para una medición, instrumento o sistema de medición. | (Maximum permissible error for its acronym in English), extreme value of the measurement error with respect to the known value of the reference quantity, allowed by specifications or regulations for a measurement, instrument or measurement system. |
| 3.27. Estampa de tiempo | 3.27. Time stamp |
| Registro de la fecha y hora de acuerdo con el huso horario (con referencia al tiempo universal coordinado UTC, por sus siglas en inglés) en que se ubica el medidor. La estampa de tiempo proviene del reloj interno del medidor. | Registration of the date and time according to the time zone (with reference to the universal time coordiante UTC, for its acronym in English) in which the meter is located. The time stamp comes from the meter's internal clock. |
| 3.28. Ethernet | 3.28. Ethernet |
| Estándar de redes de área local para computadoras. | Standard for local area networks for computers. |
| 3.29. Evento | 3.29. Event |
| Dato que se genera al cumplir una condición preestablecida y que cuenta con una estampa de tiempo. | Data that is generated when a pre-established condition is met and that has a time stamp. |
| 3.30. Factor de distorsión (d) | 3.30. Distortion factor (d) |
| Relación del valor de la raíz cuadrática media del contenido armónico del valor de la raíz cuadrático media del término fundamental. | Ratio of the root mean square value of the harmonic content to the root mean square value of the fundamental term. |
| NOTA 1: El contenido de armónico se obtiene substrayendo el término fundamental a una cantidad alterna no sinusoidal. | NOTE 1: The harmonic content is obtained by subtracting the fundamental term from a non-sinusoidal alternating quantity. |
| NOTA 2: El factor de distorsión se expresa como un porcentaje. Es equivalente a THD, siglas en inglés para distorsión armónica total. | NOTE 2: The distortion factor is expressed as a percentage. It is equivalent to THD, which stands for Total Harmonic Distortion. |
| 3.31. Falla | 3.31. Failure |
| Diferencia entre el error de indicación y el error intrínseco de un instrumento de medición. | Difference between the error of indication and the intrinsic error of a measuring instrument. |
| Nota 1: Una falla es principalmente, el resultado de un cambio no deseado de datos contenido en o fluyendo a través de un instrumento de medición | Note 1: A fault is primarily the result of an undesired change of data contained in or flowing through a measuring instrument. |
| Nota 2: De la definición se sigue que una “falla” es un valor numérico que es expresado, ya sea en una unidad de medida o como un valor relativo, por ejemplo como un porcentaje. | Note 2: From the definition it follows that a “fault” is a numerical value which is expressed either in a unit of measurement or as a relative value, for instance as a percentage. |
| Nota 3: En esta NOM, la definición anterior no aplica al término “falla de tierra”, en el cual la palabra “falla” tiene su significado usual de diccionario. | Note 3: In this NOM, the above definition does not apply to the term “ground failure”, in which the word “fault” has its usual dictionary meaning. |
| 3.32. Falla significativa | 3.32. Significant failure |
| Falla que excede los valores límites aplicables a la clase del medidor. | Fault that exceeds the limit values applicable to the meter class. |
| NOTA: también se consideran las siguientes fallas significativas: un cambio mayor que el valor de cambio crítico que ha ocurrido en los registros de medición debido a perturbaciones; la funcionalidad del medidor se ha deteriorado. | NOTE: The following significant faults are also considered: a change greater than the critical change value that has occurred in the measurement records due to disturbances; the functionality of the meter has deteriorated. |
| 3.33. Firmware | 3.33. Firmware |
| Programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. | Computer program that establishes the lowest level logic that controls the electronic circuits of a device of any type. |
| 3.34. Fluctuación de tensión | 3.34. Voltage fluctuation |
| Oscilaciones en el nivel de tensión, debidas a la conexión de cargas cíclicas o por oscilaciones subarmónicas. | Oscillations in the voltage level, due to the connection of cyclic loads or due to subharmonic oscillations. |
| 3.35. Hardware | 3.35. Hardware |
| Conjunto de elementos físicos de un dispositivo electrónico de propósito específico. | Set of physical elements of a specific purpose electronic device. |
| 3.36. Incremento repentino de tensión | 3.36. Sudden increase in voltage |
| Incremento entre el 110% y 180%, de la tensión nominal a la frecuencia del sistema, con intervalo de duración desde 0.5 ciclos, hasta 3 600 ciclos, en una frecuencia de 60 Hz. | Increase between 110% and 180% of the nominal voltage at the system frequency, with a duration interval from 0.5 cycles, up to 3,600 cycles, at a frequency of 60 Hz. |
| 3.37. Integridad de los datos | 3.37. Data integrity |
| Garantía de que los programas, datos y parámetros no han sido modificados o alterados sin autorización durante su uso, transferencia, almacenamiento, reparación o mantenimiento. | Assurance that the programs, data, or parameters have not been subjected to any unauthorised or unintended changes while in use, transfer, storage, repair or maintenance |
| 3.38. Interoperabilidad | 3.38. Interoperability |
| Capacidad de dos o más elementos técnicos, sistemas, dispositivos, redes, aplicaciones o componentes para trabajar juntos, comunicarse o intercambiar información y datos entre sí, con objetivos comunes, garantizando el significado preciso de la información comunicada, para que ésta pueda ser utilizada. | Capacity of two or more technical elements, systems, devices, networks, applications or components to work together, communicate or exchange information and data with each other, with common objectives, guaranteeing the precise meaning of the information communicated, so that it can be used. |
| 3.39. IRIG-B | 3.39. IRIG-B |
| (Inter-Range Instrumentation Group - Format B, por sus palabras en inglés), es un formato estándar para hacer referencia al tiempo que utiliza una señal portadora de 1 kHz; este formato codifica 100 pulsos por segundo (resolución de 1 ms para señal modulada y 10 ms para señal demodulada). | (Inter-Range Instrumentation Group - Format B, for its words in English), is a standard format to refer to the time that uses a carrier signal of 1 kHz; this format encodes 100 pulses per second (1 ms resolution for modulated signal and 10 ms for demodulated signal). |
| 3.40. Laboratorio de calibración acreditado y aprobado | 3.40. Accredited and approved calibration laboratory |
| Laboratorio de calibración reconocido por una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad y aprobado por la dependencia correspondiente. | Calibration laboratory recognized by an accreditation entity for evaluation of conformity and approved by the corresponding department. |
| 3.41. Liquidación | 3.41. Liquidation |
| Cálculo de pagos y cobros para definir en cantidad líquida las operaciones realizadas en el mercado eléctrico. | Calculation of payments and collections to define in liquid amount the operations carried out in the electricity market. |
| 3.42. Límite de rango de operación o funcionamiento. | 3.42. Operating or functioning range limit. |
| Condiciones de operación límite que un medidor puede soportar sin presentar daño ni degradación de sus características metrológicas y este, subsecuentemente, se encuentre operando dentro de las condiciones nominales de operación. | Limit operating conditions that a meter can withstand without presenting damage or degradation of its metrological characteristics and subsequently operating within the nominal operating conditions. |
| NOTA: El medidor debe ser capaz de funcionar dentro del rango límite de operación. | NOTE: The meter must be capable of operating within the operating limit range. |
| 3.43. Medidor | 3.43. Meter |
| Instrumento que mide y registra la integral de la potencia eléctrica con respecto al tiempo del circuito eléctrico al cual está conectado. | Instrument that measures and records the integral of the electrical power with respect to the time of the electrical circuit to which it is connected. |
| 3.44. Medidor autoalimentado | 3.44. Self-powered meter |
| Medidor que toma la alimentación auxiliar directamente del circuito de medición de tensión. | Meter that takes auxiliary power directly from the voltage measurement circuit. |
| 3.45. Medidor autocontenido | 3.45. Self-contained meter |
| Medidor en el que las terminales están arregladas para conectarse directamente al circuito que está siendo medido sin el uso de transformadores de medida externos, para aplicaciones que no requieren el uso de transformadores de medida externo. | Meter in which the terminals are arranged to connect directly to the circuit being measured without the use of external instrument transformers, for applications that do not require the use of external instrument transformers. |
| 3.46. Medidor de referencia | 3.46. Reference meter |
| Medidor utilizado para la medida de la energía eléctrica. Diseñado y operado para la obtención de la más alta exactitud y estabilidad en un ambiente controlado de laboratorio. | Meter used to measure electrical energy. Designed and operated to obtain the highest accuracy and stability in a controlled laboratory environment. |
| 3.47. Medidor tipo enchufe (socket, por su palabra en idioma inglés) | 3.47. Plug-type meter (socket, for its word in the English language) |
| Medidor que cuenta con terminales, tipo bayoneta, dispuestas en su parte posterior para insertarse en las mordazas de una base tipo enchufe. | Meter that has terminals, bayonet type, arranged on its back to be inserted into the jaws of a plug-type base. |
| 3.48. Medidor tipo tablero extraíble | 3.48. Removable Dash Type Meter |
| Medidor cuyo montaje tiene la capacidad o función de extracción segura sin desconectar cables, haciendo cortocircuito en los circuitos de corriente y aislando de partes vivas al operador. | Meter whose assembly has the capacity or function of safe extraction without disconnecting cables, short-circuiting current circuits and isolating the operator from live parts. |
| NOTA: Este tipo de montaje es de uso común en subestaciones de alta tensión. | NOTE: This type of mounting is commonly used in high voltage substations. |
| 3.49. Medidor tipo gabinete. | 3.49. Cabinet type meter. |
| Medidor que tiene sus dispositivos de conexión en su parte posterior sin requerir accesorios adicionales para su conexión. El montaje es en un tablero o gabinete de uso específico. | Meter that has its connection devices on its back without requiring additional accessories for its connection. Mounting is in a board or cabinet for specific use. |
| 3.50. Multirango | 3.50. Multirange |
| Medidor capaz de operar en uno o varios intervalos de tensión dentro de la clase de exactitud. | Meter capable of operating in one or more voltage ranges within the accuracy class. |
| NOTA: Ver definición de tensión nominal. | NOTE: See definition of rated voltage. |
| 3.51. Operación en modo de prueba o verificado | 3.51. Operation in test or verified mode |
| Modo de operación para calibración en el que se verifica la respuesta del medidor sin alterar los valores integrados hasta el momento de cambio a otro modo. | Operating mode for calibration in which the response of the meter is verified without altering the integrated values until the moment of change to another mode. |
| 3.52. Patrón | 3.52. Master |
| Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición. | Materialized meter, measuring device or measuring system intended to define, perform, preserve or reproduce a unit or one or more known values of a magnitude to transmit them by comparison to other measuring instruments. |
| 3.53. Patrón de medida de referencia, patrón de referencia | 3.53. Reference measurement standard, reference master |
| Patrón designado para la calibración de patrones de magnitudes de la misma naturaleza, en una organización o lugar dado. | Designated pattern for the calibration of patterns of magnitudes of the same nature, in a given organization or place. |
| 3.54. Patrón de medida de trabajo, patrón de trabajo | 3.54. Work measurement standard, master standard |
| Patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medida. | Master commonly used to calibrate or verify measurement instruments or systems. |
| 3.55. Perfil de carga | 3.55. Load profile |
| Son los valores de demanda correspondientes a todos los intervalos consecutivos del lapso especificado, para un periodo determinado. | They are the demand values corresponding to all consecutive intervals of the specified period, for a given period. |
| 3.56. Protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol, por sus palabras en inglés) | 3.56. DNP3 protocol (Distributed Network Protocol, for its words in English) |
| Protocolo utilizado en las comunicaciones entre estaciones maestras, unidades remotas (UTR) y otros dispositivos electrónicos inteligentes (DEI), que son componentes de un sistema SCADA. | Protocol used in communications between master stations, remote units (RTUs) and other intelligent electronic devices (IEDs), which are components of a SCADA system. |
| 3.57. Puerto de comunicación | 3.57. Communication port |
| Interfaz del equipo con otros aparatos o con el operador, para tener intercomunicación directa o remota. | Unit interface with other devices or with the operator, to have direct or remote intercommunication. |
| 3.58. Punto de entrega - recepción | 3.58. Delivery point - reception |
| Lugar específico de la red en donde se mide y registra la energía entregada o recibida por cada una de las partes. | Specific place in the network where the energy delivered or received by each of the parties is measured and recorded. |
| 3.59. Rango de operación nominal | 3.59. Rated operating range |
| Rango de valores de una sola cantidad de influencia que forma parte de la condición de operación nominal | Range of values of a single influence quantity that is part of the rated operating condition |
| NOTA: La incertidumbre requerida deben encontrarse dentro de las condiciones del rango de operación nominal | NOTE: The required uncertainty must be within the nominal operating range conditions. |
| 3.60. Registro | 3.60. Record |
| Localidad de memoria en la que se almacena un dato. | Memory location in which data is stored. |
| 3.61. Registro auditable | 3.61. Audit record |
| Archivo de datos continuo que incluye un registro de información histórica de sucesos, modificaciones en los valores de los parámetros de un medidor o actualizaciones del software, así como otras actividades legalmente relevantes que influyen en las características metrológicas. | Continuous data archive that includes a record of historical information on events, changes in the parameter values of a meter or software updates, as well as other legally relevant activities that influence metrological characteristics. |
| 3.62. Reloj interno | 3.62. Internal clock |
| Base de tiempo del medidor. | Meter time base. |
| 3.63. Sellos | 3.63. Seals |
| Medios físicos o electrónicos que impiden la modificación no autorizada del instrumento o sistema de medición. | Physical or electronic means that prevent unauthorized modification of the measuring instrument or system. |
| NOTA 1: Los medios físicos pueden ser medios mecánicos, electrónicos (incluido programas o software) o una combinación de ambos. | NOTE 1: Physical media can be mechanical media, electronic media (including programs or software), or a combination of both. |
| NOTA 2: Las entidades responsables del mantenimiento y actualización de los sistemas de medición instalados en sitio, pueden hacer uso de sellos. | NOTE 2: The entities responsible for the maintenance and updating of the measurement systems installed on site can use seals. |
| 3.64. Sistema de sincronía de tiempo | 3.64. Time synchronization system |
| Funcionalidad del medidor para sincronizarse con la referencia de tiempo que rige las liquidaciones del mercado. | Meter functionality to synchronize with the time reference that governs market settlements. |
| 3.65. SNTP | 3.65. SNTP |
| (simple network time protocol, por sus palabras en inglés) protocolo simple de tiempo de red. Protocolo de internet utilizado para sincronizar los relojes de sistemas informáticos a través de ruteo de paquetes de redes con latencia variable. El SNTP es una adaptación del ntp (network time protocol, por sus palabras en inglés) y se utiliza en dispositivos que no requieren de gran precisión. | (simple network time protocol, for its words in English) simple network time protocol. Internet protocol used to synchronize the clocks of computer systems through network packet routing with variable latency. SNTP is an adaptation of NTP (network time protocol) and is used in devices that do not require high precision. |
| 3.66. Socket | 3.66. Socket |
| Base con mordazas para recibir las terminales de un medidor enchufable el cual tiene terminales de conexión para la línea de suministro eléctrico. | Base with jaws to receive the terminals of a plug-in meter which has connection terminals for the electrical supply line. |
| 3.67. Software legalmente relevante | 3.67. Legally Relevant Software |
| Software o parte del mismo que interviene en las características metrológicas de un instrumento de medición. | Software or part thereof that intervenes in the metrological characteristics of a measuring instrument. |
| 3.68. Software propietario | 3.68. Proprietary software |
| Aplicaciones de software cuyo diseño está orientado a la explotación de hardware y el firmware del medidor. Generalmente este software es producido por el mismo fabricante del medidor. | Software applications whose design is oriented to the exploitation of hardware and firmware of the meter. Generally this software is produced by the same manufacturer as the meter. |
| 3.69. Tarifa horaria | 3.69. Hourly rate |
| Función del medidor para contener los registros de memoria necesarios para registrar y almacenar valores de energía asociados a una estructura tarifaria. | Meter function to contain the memory registers necessary to record and store energy values associated with a tariff structure. |
| NOTA: La estructura tarifaria aplicable será definida por la autoridad competente. | NOTE: The applicable rate structure will be defined by the appropriate authority. |
| 3.70. Tensión eléctrica | 3.70. Electric tension |
| Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o conductores cualesquiera pertenecientes a un circuito. | Electric potential difference between any two points or conductors belonging to a circuit. |
| NOTA: El o los valores(es) de tensión en esta norma, se refiere al valor raíz cuadrática media RCM (r.m.s root mean square por sus siglas en inglés.) | NOTE: The voltage value or values in this standard refers to the RCM (rms root mean square) value. |
| 3.71. Tensión nominal (Unom) | 3.71. Rated voltage (Unom) |
| Valor de la raíz cuadrática media (RCM) de tensión especificado por el fabricante para el funcionamiento normal del medidor. | Root Mean Square (RMS) voltage value specified by the manufacturer for normal meter operation. |
| NOTA: los medidores diseñados para funcionar en un intervalo de valores de tensión, se pueden denominar como medidores multirango. | NOTE: Meters designed to operate over a range of voltage values may be referred to as multi-range meters. |
| 3.72. Transformador de medida | 3.72. Measurement transformer |
| Transformador que se diseña para transmitir una señal de información (tensión o corriente eléctrica) a instrumentos de medición, medidores y dispositivos de protección o control, o aparatos similares. | Transformer that is designed to transmit an information signal (voltage or electric current) to measuring instruments, meters and protection or control devices, or similar devices. |
| 3.73. Transformador de corriente | 3.73. Current transformer |
| Transformador de medida en el cual la corriente secundaria es, en las condiciones normales de empleo, prácticamente proporcional a la corriente primaria y desfasada con relación a ésta, en un ángulo próximo a cero grados eléctricos, para un sentido apropiado de las conexiones. | Measurement transformer in which the secondary current is, under normal conditions of use, practically proportional to the primary current and out of phase with respect to it, at an angle close to zero electrical degrees, for an appropriate direction of the connections. |
| 3.74. Transformador de potencial, transformador de potencial inductivo | 3.74. Potential transformer, inductive potential transformer |
| Transformador de medida en el cual se asume que la tensión secundaria, en condiciones normales de uso, es proporcional a la tensión primaria y difiere de ella en fase por ángulo de aproximadamente a cero grados eléctricos, en el caso de conexiones específicas. | Instrument transformer in which it is assumed that the secondary voltage, under normal conditions of use, is proportional to the primary voltage and differs from it in phase by angle of approximately zero electrical degrees, in the case of specific connections. |
| 3.75. Transformador de potencial capacitivo | 3.75. Capacitive potential transformer |
| Transformador de potencial que incluye un divisor capacitivo y una magnitud electromagnética que se diseña e interconecta, de forma que la tensión secundaria de la unidad electromagnética es proporcional a la tensión primaria y nominalmente difiere de ella en fase por ángulo de cero grados eléctricos en el caso de conexiones específicas. | Potential transformer including a capacitive divider and an electromagnetic magnitude that is designed and interconnected such that the secondary voltage of the electromagnetic unit is proportional to the primary voltage and nominally differs from it in phase by zero electrical degrees angle in the case of specific connections. |
| 3.76. Transformador combinado de medida: | 3.76. Combined measurement transformer: |
| Transformador de medida que consiste de un transformador de corriente y un transformador de potencial en la misma envolvente. | Instrument transformer consisting of a current transformer and a potential transformer in the same enclosure. |
| 3.77. Transformador de baja potencia (transformador óptico, LPIT): | 3.77. Low Power Instrument Transformer (Optical Transformer, LPIT): |
| Arreglo consistente de uno o más transformadores de corriente o tensión, los cuales pueden ser conectados a sistemas de trasmisión y convertidores secundarios, todos con el propósito de transmitir baja potencia análoga o señal digital de salida a instrumentos de medición, medidores o dispositivos de control, protección o equipos similares. | Arrangement consisting of one or more current or voltage transformers, which may be connected to transmission systems and secondary converters, all for the purpose of transmitting low-power analog or digital output signals to measuring instruments, meters, or control devices. protection or similar equipment. |
| 3.78. Visualización de valores instantáneos | 3.78. Display of instantaneous values |
| Despliegue del promedio del valor eficaz de la variable medida, obtenido para un intervalo de 1 segundo o menor. | Display of the average effective value of the measured variable, obtained for an interval of 1 second or less. |
| 3.79. Autoridad competente | 3.79. Appropriate authority |
| La Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Economía, dentro de sus respectivas atribuciones. | The Energy Regulatory Commission or the Secretary of Economy, within their respective powers. |
| 4. Términos abreviados | 4. Abbreviated terms |

| ° | grados eléctricos (a menos que se indique otra cosa) | electrical degrees (unless something else is indicated) |
| --- | --- | --- |
| A | ampere. | ampere. |
| AD | análisis de la documentación y validación del diseño. | analysis of the documentation and validation of the design. |
| AM | amplitud modulada | modulated amplitude |
| A/D | analógico-digital. | analog - digital. |
| Ángulo de prueba | ángulo de desfasamiento entre la tensión y corriente de calibración. | angle of phase shift between the voltage and current of calibration. |
| Autocontenido | sistema de medición que no incluye transformadores de corriente y de potencial. | system of measurement that does not include transformers of current and of potential. |
| Bit | unidad de medida de cantidad de información. | unit of measure of quantity of information. |
| Burden | carga conectada en el secundario de un TC o un TP. | load connected in the second io of one TC or one TP. |
| b | error máximo permisible expresado como porcentaje. | Error maximum per Miscible expressed as percentage. |
| C.A. | corriente alterna. | alternating current. |
| C.C. | corriente continua. | direct current. |
| CENACE | Centro Nacional de Control de Energía. | Centro Nacional of Control of Energy. |
| CISPR | International Special Committee on Radio Interference, por sus palabras en inglés. | International Special Committee on Radio Interference, by the words in i nglés. |
| CIWT | inspección del código y revisión. | inspection of the code and revision. |
| CRE | Comisión Reguladora de Energía. | Regulatory Commission of Energy. |
| c | coeficiente de temperatura promedio. | coefficient of temperature average. |
| °C | grados Celsius (también conocidos como grados centígrados). | degrees Celsius (also known as degrees Celsius). |
| d | factor de distorsión. | factor of distortion. |
| DFA | análisis de flujo metrológico de datos. | analysis of flow metrological of data. |
| DP | demanda promedio del periodo cincominutal. | demand average of the pe riod cincominutal. |
| DNP | Protocolo para Red Distribuida (Distributed Network Protocol, por sus palabras en inglés). | Distributed Network Protocol (Distributed Network Protocol, by the words in English). |
| E | energía. | Energy. |
| E/S | entrada-salida. | input - output. |
| ECM | Equipo combinado de medición. | Team combination of measurement. |
| EMC | compatibilidad electromagnética (Electromagnetic compatibility, por sus palabras en inglés). | electromagnetic compatibility (Elec tromagnetic compatibilit y, for its words in English). |
| Emin | energía mínima. | minimum energy. |
| eI | error en la temperatura inferior en el intervalo de temperatura de interés. | Error in the temperature lower in the range of temperature of interest. |
| eu | error en la temperatura superior en el intervalo de temperatura de interés. | Error in the temperature than in the range of temperature of interest. |
| f | frecuencia. | frequency. |
| f.p. | factor de potencia. | factor of Potentiometer. |
| fnom | frecuencia nominal. | nominal frequency. |
| h | hora. | time. |
| h | número de armónicas. | number of harmonics. |
| Hz | hertz. | hertz. |
| H1 | clase de humedad conforme a la IEC 60068-2-78 e IEC 60068-3-4. | Class of moisture according to the IEC 60068-2-78 and IEC 60068-3-4. |
| H2 | clase de humedad conforme a la IEC 60068-2-78 e IEC 60068-3-4. | Class of moisture according to the IEC 60068-2-78 and IEC 60068-3-4. |
| H3 | clase de humedad conforme a la IEC 60068-2-78 e IEC 60068-3-4. | class of moisture according to the IEC 60 068-2-78 and IEC 60068-3-4. |

| I | corriente eléctrica. | electric current. |
| --- | --- | --- |
| IEC | International Electrotechnical Commission, por su nombre en inglés. | International Electrotechnical Commission, by its name in English. |
| IRIG-B | Inter-Range Instrumentation Group-Format B, por sus palabras en inglés. | Inter-Range Instrumentation Group - Format B, by the words in English. |
| ISO | International Organization for Standardization, por sus palabras en inglés. | International Organization for Stan dardizat ion, for his words in English. |
| Ia | corriente en la fase a. | current in the phase a. |
| Ib | corriente en la fase b. | current in the phase b. |
| Ib | corriente de base en medidores que se conectan directamente. | current of basis in meters that are connected directly. |
| Ic | corriente en la fase c. | current in the phase c. |
| In | Corriente de referencia en medidores conectados a través de transformador | Current of reference in meters connected through of t ran sformador |
| Imax | corriente máxima. | maximum current. |
| Imin | corriente mínima. | minimum current. |
| Inom | corriente nominal. | rated current. |
| Iprom | corriente promedio de las fases a, b y c. | current average of the phases a, b and c. |
| Ist | corriente de arranque. | current to start. |
| Itr | corriente de transición. | current of transition. |
| I1 | componente fundamental de la señal de corriente. | component essential for the signal of current. |
| IP51 | grado de protección conforme a la IEC 60529. | grad or of protection according to the IEC 60529. |
| IP54 | grado de protección conforme a la IEC 60529. | degree of protection according to the IEC 60529. |
| J | joule. | joule. |
| K | kelvin. | Kelvin. |
| k | número de pulsos por el dispositivo de salida del medidor. | number of pulses by the device of output of the meter. |
| kh | watthoras por pulso del medidor. | watthoras per pulse of the meter. |
| kHz | kilohertz. | kilohertz. |
| kPa | kilopascal. | kilopascal. |
| kV | kilovolt. | kilovol t. |
| kvarh | kilovolt-ampere reactivo hora. | kilovolt-ampere reactive hour. |
| kW | kilowatt. | kilowatt. |
| kWh | kilowatt hora. | kilowatt hour. |
| LFMN | Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Federal Law on Metrology and Standardization. |
| L1 | línea eléctrica 1. | power line 1. |
| L2 | línea eléctrica 2. | power line 2. |
| L3 | línea eléctrica 3. | power line 3. |
| m | metro. | meter. |
| m | número de elementos. | number of elements. |
| min | minuto. | minute. |
| mm | milímetro. | millimeter. |
| mpe | error máximo permisible (máximum permissible error, por sus palabras en inglés). | Error maximum allowable (maximum permissible error by the words in English). |
| ms | milisegundos. | milliseconds. |
| mT | militesla. | militesla. |
| NCA | nivel de calidad aceptable. | level of quality acceptable. |

| NMX | Norma Mexicana. | Mexican Standard. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM | Norma Oficial Mexicana. | Official Mexican Standard. |  |
| NTP | Protocolo de Tiempo de Red (Network Time Protocol, por sus palabras en inglés). | Protocol of Ti empo of Network (Network Time Proto col, by the words in English). |  |
| nm | nanómetro. | nanometer. |  |
| PEC | procedimiento para la evaluación de la conformidad. | procedure for the evaluation of conformity. |  |
| ppm | partes por millón. | parts per million. |  |
| Pst | fluctuación de tensión. | fluctuation of voltage. |  |
| P1 | terminal primaria 1. | primary terminal 1. |  |
| P2 | terminal primaria 2. | primary terminal 2. |  |
| R | resolución aparente del registro de energía básico expresado en Wh. | resolu tion apparent from the record of energy basic expressed in Wh. |  |
| RCM | raíz cuadrática media. | root mean square. |  |
| RF | radiofrecuencia. | radio frequency. |  |
| S | clase de exactitud S. | Class of accuracy S. |  |
| s | segundo. | second. |  |
| SMT | Ensayo del módulo de software. | Testing of the module of software. |  |
| SNTP | Protocolo Simple de Tiempo de Red (Simple Network Time Protocol, por sus palabras en inglés). | Simple Network Time Protocol (Simple Network Time Protocol, by the words in English). |  |
| S1 | terminal secundaria 1. | Secondary terminal |  |
| T | tesla. | Tesla. |  |
| T | periodo. | Period. |  |
| TC | transformador de corriente. | Transformer of current. |  |
| TCP/IP | Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, por sus palabras en inglés). | Protocol of Control of Transmission/protocol of Internet (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, for their words in English). |  |
| THD | Distorsión Armónica Total (Total Harmonic Distortion, por sus palabras en inglés). | Total Distortion Harmonic (Total Harmonic Distortion, by the words in English). |  |
| TIM | transformador integrado de medición TC-TP (transformador combinado). | Transformer integrated for measuring TC-TP (transformer combined). |  |
| TP | transformador de potencial o tensión. | Transformer of potential or voltage. |  |
| ti | temperatura más baja en el intervalo de temperatura de interés. | Lowest temperature in the interval or the temperature of interest. |  |
| tu | temperatura más alta en el intervalo de temperatura de interés. | Highest temperature in the range of temperature of interest. |  |
| U | tensión eléctrica. | electrical voltage. |  |
| UTC | Tiempo Universal Coordinado (Universal Time Coordinated, por sus palabras en inglés). |  | Universal Time Coordinated (Universal Time Coordinated, by the words in English). |
| UTR | Unidad Terminal Remota (RTU, por sus siglas en inglés). |  | Remot Terminal Unit (RTU, for its acronym in English). |
| Uc | tensión entre fase c y el neutro. |  | Voltage between phase c and the neutral. |
| Uab | tensión entre fases a y b. |  | Voltage between phases a and b. |
| Ubc | tensión entre fase b y c. |  | Voltage between phase b and c. |
| Ubn | tensión entre fase b y el neutro. |  | Voltage between phase b and the neutral. |
| Uca | tensión entre fases c y a. |  | Voltage between phases c and a. |
| Ucn | tensión entre la fases c y el neutro. |  | Voltage between the phases c and the neutral. |
| Udin | valor de la tensión nominal de suministro eléctrico obtenido por un transductor de relación. |  | Value of the voltage rating of supply power obtained by one tran sductor of relationship. |
| Unom | tensión nominal (también citado como voltaje nominal). |  | Nominal tension (also referred to as nominal voltage). |
| U1 | componente fundamental de la señal de tensión. |  | Component key of the voltage signal. |
| U5 | 5ª componente armónica de la señal de tensión. |  | 5th harmonic component of the signal of tension. |
| V | volt. |  | Volt. |
| VFTM | validación mediante ensayo funcional de las funciones metrológicas. |  | Validation by testing functional of the functions I trológicas. |
| VFTSw | validación mediante prueba funcional de las funciones de software. |  | Validation by testing functional of the functions of software. |
| vara | potencia reactiva en la fase a |  | Power reactive in the phase to |
| varb | potencia reactiva en la fase b. |  | Power reactive in the phase b. |
| varc | potencia reactiva en la fase c. |  | Power reactive is in the phase c. |
| varh | volt-ampere reactivo hora. |  | Volt-ampere reactive hour. |
| W | watt. |  | Watt. |
| Wh | watthora. |  | Watt hour. |
| Wa | potencia activa en la fase a. |  | Power active in the phase a. |
| Wb | potencia activa en la fase b. |  | Power active in the phase b. |
| Wc | potencia activa en la fase c. |  | Power active in the phase c. |
|  | periodo de tiempo. |  | Period of time. |
|  | ohm. |  | Ohm. |
| % | representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. |  | Represents one number given as one section in 100 parts i glial. |

| 5. Generalidades | 5. General Provisions |
| --- | --- |
| Para mayor información referente a los requisitos y pruebas para medidores de energía eléctrica, véanse los capítulos 6,7,8,10,11, 12 y 13, además de los apéndices B, D, I y J. En relación a los transformadores de medida, véase el capítulo 9, adicionalmente se deberán consultar los apéndices A, B, I y J y sobre el procedimiento de la evaluación de la conformidad, véase el capítulo 14 y los apéndices C, E, F y G según se señale en el capítulo correspondiente. | For more information regarding the requirements and tests for electrical energy meters, see chapters 6,7,8,10,11, 12 and 13, as well as appendices B, D, I and J. With respect to power transformers measure, see chapter 9, additionally appendices A, B, I and J should be consulted and on the evaluation of conformity procedure, see chapter 14 and appendices C, E, F and G as indicated in the corresponding chapter. |
| TÍTULO SEGUNDO | SECOND TITLE |
| REQUISITOS GENERALES PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GENERAL REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL ENERGY METERS |
| 6. Selección de los medidores según su uso destinado | 6. Selection of meters according to their intended use |
| Las funciones y características que deben tener los medidores, se definen de acuerdo a las necesidades de la instalación donde serán utilizados, ya sea en el punto de interconexión de centrales eléctricas, en punto de conexión de centros de carga o puntos de intercambio entre redes eléctricas, considerando el nivel de tensión de operación y en su caso, las necesidades de monitoreo de calidad de la potencia. | The functions and characteristics that the meters must have are defined according to the needs of the installation where they will be used, either at the point of interconnection of power plants, at the point of connection of load centers or points of exchange between electrical networks, considering the operating voltage level and, if applicable, the power quality monitoring needs. |
| 6.1. Funcionalidades. | 6.1. Functionalities. |
| El medidor debe ser capaz de realizar las funcionalidades, así como la característica (s) de la función, dentro de la clase de exactitud declarada por el fabricante del medidor, sin alterar los registros de medición y la transmisión de éstas. La descripción de las funciones requeridas son las siguientes: | The meter will be capable of performing the functionalities, as well as the characteristic(s) of the function, within the accuracy class declared by the meter manufacturer, without altering the measurement records and their transmission. The description of the required functions are as follows: |
| a) Medición instantánea para monitoreo. | a) Instantaneous measurement for monitoring. |
| Capacidad de medir en un instante de tiempo tensión, corriente, frecuencia, potencia eléctrica y factor de potencia, con las características señaladas en las Tablas 1.1 y 1.4. | Capacity to measure voltage, current, frequency, electrical power, and power factor at an instant of time, with the characteristics indicated in Tables 1.1 and 1.4. |
| b) Medición para liquidación y facturación. | b) Measurement for settlement and invoicing. |
| Capacidad para medir energía eléctrica con las características señaladas en la Tabla 1.1 en intervalos de medición de cinco minutos o cincominutal. | Capacity to measure electrical energy with the characteristics indicated in Table 1.1 in measurement intervals of five minutes or five minutes. |
| c) Registros de medición acumulada en el intervalo de medición de cinco minutos o cincominutal. | c) Accumulated measurement records in the measurement interval of five minutes or five minutes. |
| Capacidad para almacenar internamente las mediciones del intervalo de medición cincominutal durante un tiempo determinado. | Ability to internally store the measurements of the five-minute measurement interval for a given time. |
| El tiempo mínimo es de 35 días. El almacenamiento debe mantenerse aún con la pérdida de alimentación. | The minimum time is 35 days. Storage must be maintained even with loss of feed. |
| d) Medición de calidad de la potencia Clase A | d) Class A power quality measurement |
| Capacidad de medir en tiempo real, parámetros de calidad de la potencia Clase A. | Ability to measure in real time, Class A power quality parameters. |
| La Tabla 1.1 indica las características requeridas para la calidad de la potencia sujeta a medición. | Table 1.1 indicates the characteristics required for the quality of the power subject to measurement. |
| e) Puerto de comunicación | e) Communication port |
| Interfaz del medidor con otros aparatos, sistemas o con el operador. El medidor es capaz de mantener intercomunicación por medios físicos, electrónicos de manera local o remota. | Interface of the meter with other devices, systems or with the operator. The meter is capable of maintaining intercommunication by physical, electronic means, locally or remotely. |
| El puerto de comunicación debe ser un elemento que permita la interoperabilidad entre dispositivos. | The communication port must be an element that allows interoperability between devices. |
| f) Protocolo de comunicación. | f) Communication protocol. |
| Capacidad del medidor para manejar y administrar correctamente las reglas de un formato determinado, así como la transmisión y recepción de datos. | Ability of the meter to correctly handle and manage the rules of a given format, as well as the transmission and reception of data. |
| Los protocolos de comunicación cubren aspectos como autenticación, detección y corrección de errores, señalizaciones y sincronización en formatos digitales y analógicos. | Communication protocols cover aspects such as authentication, error detection and correction, signaling, and synchronization in digital and analog formats. |
| El protocolo debe ser un elemento que permita la interoperabilidad entre dispositivos y sistemas. | The protocol must be an element that allows interoperability between devices and systems. |
| Los protocolos no definidos en esta norma, el Transportista o Distribuidor, debe especificar o definir al menos, las características asociadas a la capa física o capa 1 y la capa de enlace de datos o capa 2 o equivalentes, respecto a la norma oficial mexicana o norma mexicana y en ausencia de éstas, la norma internacional o norma extranjera del protocolo de comunicación, para la extracción de datos. | The protocols not defined in this standard, the Shipper or Distributor must specify or define at least the characteristics associated with the physical layer or layer 1 and the data link layer or layer 2 or equivalent, with respect to the Official Mexican Standard or Mexican standard and in the absence of these, the international standard or foreign standard of the communication protocol, for data extraction. |
| NOTA: Las capas mencionadas, se encuentran definidas en la norma internacional ISO / IEC 7498 -1: 1994 Tecnología de la información. Interconexión de sistemas abiertos. Modelo de referencia básico: el modelo básico, Information technology -- Open Systems Interconnection -- Basic Reference Model: The Basic Model). | NOTE: The layers mentioned are defined in the international standard ISO / IEC 7498 -1: 1994 Information technology. Open systems interconnection. Basic Reference Model: The Basic Model, Information technology -- Open Systems Interconnection -- Basic Reference Model: The Basic Model). |
| g) Registros y reportes | g) Records and reports |
| Es la capacidad del medidor para alojar, en el número necesario de localidades de memoria (registros), la información de las mediciones: para liquidación y facturación, instantánea y las de calidad de la potencia. La información almacenada en los registros de medición debe ser accesible mediante el software de extracción de datos con los permisos y niveles de acceso correspondiente a la protección de las propiedades metrológicas (pudiendo ser a través de hardware o software o ambos) tal que, permita generar: reportes de datos continuos, información histórica y consultas de información, todas asociadas con una estampa de tiempo. | It is the capacity of the meter to store, in the necessary number of memory locations (registers), the information of the measurements: for liquidation and invoicing, instantaneous and power quality. The information stored in the measurement records must be accessible through the data extraction software with the permissions and access levels corresponding to the protection of the metrological properties (it may be through hardware or software or both) such that it allows generating: continuous data reports, historical information and information queries, all associated with a time stamp. |
| Los registros de medición para liquidación y facturación, deben incluir la configuración de las mediciones asociadas a una estructura tarifaria. Ver registro de tarifa horaria. | The measurement records for liquidation and invoicing must include the configuration of the measurements associated with a rate structure. See record of hourly rate. |
| Pueden generarse otros tipos de reportes, por ejemplo: acerca del funcionamiento del medidor. | Other types of reports can be generated, for example: about the operation of the meter. |
| h) Registro de tarifa horaria. | h) Record of hourly rate. |
| Es la capacidad del medidor para configurar y asociar con la estampa de tiempo, uno o varios intervalos de tiempo asociados a una estructura tarifaria. | It is the capacity of the meter to configure and associate with the time stamp, one or several time intervals associated with a tariff structure. |
| NOTA: Por ejemplo, la estructura tarifaria puede requerir cuatro tarifas y cuatro estaciones meteorológicas. | NOTE: For example, the rate structure may require four tariffs and four weather stations. |
| i) Reinicio de demanda | i) Restart of demand |
| Es la capacidad del medidor para restaurar el registro de demanda a “ceros”. Se deberán proveer los medios, a través de los niveles de acceso, para que solo el Transportista o Distribuidor, tengan acceso a esta función. | It is the capacity of the meter to restore the demand register to “zeroes.” The means must be provided, through the access levels, so that only the Carrier or Distributor has access to this function. |
| NOTA: En el contexto de esta norma, se entenderá que son las empresas productivas subsidiarias del Estado que presten el servicio público de Transmisión y Distribución quienes administran los medidores para liquidación y facturación objeto de esta norma. | NOTE: In the context of this Standard, it will be understood that it is the subsidiary production companies of the State that provide the public service of Transmission and Distribution who administer the meters for liquidation and invoicing that are the object of this Standard. |
| j) Despliegue de datos en pantalla | j) Display of data on the screen |
| Es la capacidad del medidor para desplegar y permitir la lectura de información, en una pantalla con caracteres alfanuméricos, la pantalla deberá cumplir con las características de legibilidad de los resultados (7.7.1) de esta norma. | It is the capacity of the meter to display and allow the reading of information, on a screen with alphanumeric characters, the screen must comply with the characteristics of legibility of the results (7.7.1) of this standard. |
| La información que se despliegue debe ser visible al usuario final. No debe ser posible la modificación de esta información. | The information displayed must be visible to the end user. It should not be possible to modify this information. |
| Puede presentarse el despliegue de menús de navegación o de configuración, siempre que se tengan con los niveles de acceso correctos que no vulneren la protección de los datos de medición y funciones metrológicas. | The display of navigation or configuration menus may be presented, provided that they have the correct access levels that do not violate the protection of measurement data and metrological functions. |
| k) Estampa de tiempo | k) Time stamp |
| La estampa de tiempo se usa para indicar un momento en el tiempo. La información mínima requerida son la fecha y hora; el tiempo se especifica en una marca de tiempo que incluye horas, minutos y segundos. La estampa de tiempo que genere el medidor, debe ser funcionalmente compatible con los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el horario de verano y la legislación aplicable. | The time stamp is used to indicate a moment in time. The minimum information required is the date and time; the time is specified in a timestamp that includes hours, minutes, and seconds. The time stamp generated by the meter must be functionally compatible with the time zones in the United Mexican States, summer time zone and applicable legislation. |
| l) Sincronía de tiempo | l) Time sync |
| La sincronización y formato deben permitir la interoperabilidad con los sistemas informáticos del Transportista, Distribuidor y CENACE. | The synchronization and format must allow interoperability with the computer systems of the Shipper, Distributor and CENACE. |
| m) Montaje | m) Mounting |
| Característica física del medidor que permite el acoplamiento con una base, soporte, u otro componente según su diseño, en una instalación de propósito específico. | Physical characteristic of the meter that allows the coupling with a base, support, or other component according to its design, in a specific purpose installation. |
| El montaje debe ser el adecuado con la instalación y aplicación del usuario final. Las especificaciones técnicas que emita la autoridad o las especificaciones técnicas autorizadas al CENACE, definirán la aplicación específica del tipo de montaje. | Mounting must be appropriate to the end user's installation and application. The technical specifications issued by the authority or the technical specifications authorized by CENACE will define the specific application of the type of assembly. |
| NOTA: Los Apéndices informativos H e I, sirve de orientación respecto a la aplicación del montaje. | NOTE: Informative Appendices H and I serve as a guide regarding the application of the assembly. |
| n) Alimentación. | n) Feed. |
| Característica del medidor para operar normalmente con tensión de corriente alterna o corriente continua. | Characteristic of the meter to operate normally with alternating current voltage or direct current. |
| Los medidores denominados autocontenidos, tienen la capacidad de operar con la tensión del circuito de suministro de corriente alterna, sin la necesidad de sensores, transformadores de medida o fuentes de alimentación externas. | The so-called self-contained meters have the ability to operate with the voltage of the alternating current supply circuit, without the need for sensors, measurement transformers or external power supplies. |
| Se debe cumplir con alguno de los intervalos de tensión definidos en la Tabla 1.2. | One of the voltage ranges defined in Table 1.2 must be met. |
| o) Modo de medición. | o) Measurement mode. |
| Capacidad del medidor para medir energía y parámetros de calidad de la potencia en sistemas eléctricos de una, dos o tres fases (monofásico, bifásico o trifásico) o polifásico, el registro de la energía debe ser bidireccional. | Capacity of the meter to measure energy and power quality parameters in electrical systems of one, two or three phases (single-phase, two-phase or three-phase) or polyphase, the energy register must be bidirectional. |
| p) Otras funciones. | p) Other functions. |
| Los medidores pueden tener capacidades funcionales adicionales; cuando existan estas, no deben modificar los datos de las mediciones o funciones legalmente relevantes. | Meters may have additional functional capabilities; when these exist, they must not modify the data of the legally relevant measurements or functions. |
| Son aquellas necesarias que permiten el adecuado funcionamiento y administración del medidor, distintas a las metrológicas. | They are those necessary that allow the adequate operation and administration of the meter, different from the metrological ones. |
| Otras funciones requeridas: | Other required functions: |
| 1. General para todos los tipos de medición. | 1. General for all measurement types. |
| a) Software propietario para la extracción, almacenamiento, procesamiento y análisis de los registros de energía y de calidad de la potencia según corresponda. | a) Proprietary software for the extraction, storage, processing and analysis of energy and power quality records, as appropriate. |
| 2. Medición con transformadores de medida. | 2. Measurement with instrument transformers. |
| a) Compensación por pérdidas en líneas de transmisión o distribución. | a) Compensation for losses in transmission or distribution lines. |
| b) Compensación por pérdidas por transformadores de medida. | b) Compensation for losses due to instrument transformers. |
| 3. Medición en devanado secundario de un transformador de distribución (devanado primario en media tensión y secundario en baja tensión). | 3. Measurement in the secondary winding of a distribution transformer (medium voltage primary winding and low voltage secondary). |
| a) Compensación por transformación. | a) Compensation for transformation. |
| Las funciones distintas a las metrológicas, pueden ser solicitadas o configuradas por el Transportista o Distribuidor como una característica particular, para efectos de esta norma la Tabla 1.1, las funciones distintas a las metrológicas requeridas, son las siguientes: | Functions other than metrological ones can be requested or configured by the Shipper or Distributor as a particular characteristic. For the purposes of this standard, Table 1.1, the functions other than metrological ones required, are the following: |
| 1. Conexión / desconexión. Es la capacidad del medidor para conectar o desconectar el circuito de la instalación del usuario final con la red general de distribución; la instrucción puede ser vía remota o local, a través de un puerto y protocolo de comunicación, o configuradas, Esta función está destinada a Centros de Carga. | 1. Connection/disconnection. It is the capacity of the meter to connect or disconnect the circuit of the final user installation with the general distribution network; the instruction can be remote or local, through a communication port and protocol, or configured. This function is intended for Load Centers. |
| 2. Modos de operación. Es la capacidad del medidor para configurar uno o más modos de operación, éstos pueden ser operación normal, modo prueba o verificado, Esta función está destinada para Centros de Carga, el medidor debe tener la capacidad para almacenar y configurar información relacionada a montos económicos tales como saldos (prepago por consumo de energía en kWh) o monto asociado a un consumo de energía (postpago por consumo de energía en kWh). El Transportista o Distribuidor definirán a través de una característica particular o especificación técnica autorizada, el requisito especifico de comunicación, (puerto de comunicación y protocolo de comunicación) además de las características de interoperabilidad. | 2. Modes of operation. It is the capacity of the meter to configure one or more modes of operation, these can be normal operation, test or verified mode. This function is intended for Load Centers, the meter must have the capacity to store and configure information related to economic amounts such as balances (prepaid for energy consumption in kWh) or amount associated with energy consumption (postpaid for energy consumption in kWh). The Transporter or Distributor will define through a particular characteristic or authorized technical specification, the specific communication requirement (communication port and communication protocol) in addition to the interoperability characteristics. |
| No se permiten otras funciones que alteren, modifiquen los datos de las mediciones o funciones legalmente relevantes. | Other functions that alter, modify the measurement data or legally relevant functions are not allowed. |
| 6.2. Tipos de medición. | 6.2. Measurement types. |
| Los tipos de medición corresponden con las capacidades funcionales con las que debe cumplir el medidor. De forma particular, esta norma define 5 tipos de medición, las cuales aplican a Centrales Eléctricas y Centros de Carga de acuerdo con la Tabla 1.1. | The types of measurement correspond to the functional capabilities with which the meter must comply. In particular, this standard defines 5 types of measurement, which apply to Power Plants and Load Centers according to Table 1.1. |
| 6.2.1. MB1: Medición básica uno. | 6.2.1. MB1: Basic measurement one. |
| La que se realiza con un medidor de energía activa (kWh) y reactiva (kvarh), clase de exactitud 0,5; capaz de registrar y almacenar el consumo de energía eléctrica, con estampa de tiempo. | The one that is carried out with an active (kWh) and reactive (kvarh) energy meter, accuracy class 0.5; capable of recording and storing electrical energy consumption, with a time stamp. |
| 6.2.2. MB2: Medición básica dos. | 6.2.2. MB2: Basic measurement two. |
| La que se realiza con un medidor de energía activa (kWh), reactiva (kvar) y demanda máxima (kW), clase de exactitud 0,5; capaz de registrar y almacenar el consumo de energía eléctrica en intervalos de medición de cinco minutos, con estampa de tiempo. | The one that is carried out with an active (kWh), reactive (kvar) and maximum demand (kW) energy meter, accuracy class 0.5; capable of recording and storing electrical energy consumption in five-minute measurement intervals, with time stamp. |
| 6.2.3. MSCP ST: Medición sin calidad de la potencia sin transformador. | 6.2.3. MSCP ST: Measurement without transformerless power quality. |
| La que se realiza con un medidor de energía activa (kWh) y reactiva (kvarh) clase de exactitud 0,2, clase de exactitud 0,2S, capacidad de almacenamiento, estampa de tiempo, extracción de datos, con comunicación y capacidad de sincronización. | The one that is carried out with an active (kWh) and reactive (kvarh) energy meter, accuracy class 0.2, accuracy class 0.2S, storage capacity, time stamp, data extraction, with communication and synchronization capacity. |
| 6.2.4. MSCP CT: Medición sin calidad de la potencia con transformador de medida. | 6.2.4. MSCP CT: Measurement without power quality with instrument transformer. |
| La que se realiza con un medidor de energía activa (kWh) y reactiva (kvarh) clase de exactitud 0,2, capacidad de almacenamiento, estampa de tiempo, extracción de datos, con comunicación y capacidad de sincronización. | The one that is carried out with an active (kWh) and reactive (kvarh) energy meter, accuracy class 0.2, storage capacity, time stamp, data extraction, with communication and synchronization capacity. |
| 6.2.5. MCCP CT: Medición con calidad de la potencia con transformador de medida. | 6.2.5. MCCP CT: Power quality measurement with instrument transformer. |
| La que se realiza con un medidor de energía activa (kWh) y reactiva (kvarh) clase de exactitud 0,2 y de calidad de la potencia Clase A, capacidad de almacenamiento, estampa de tiempo, extracción de datos, con comunicación y capacidad de sincronización. | The one that is carried out with an active (kWh) and reactive (kvarh) energy meter with accuracy class 0.2 and power quality Class A, storage capacity, time stamp, data extraction, with communication and storage capacity. synchronization. |
| 6.3. Medidores para utilización en centrales eléctricas. | 6.3. Meters for use in power plants. |
| Todos los medidores que se instalan en centrales eléctricas deben cumplir con los requisitos de las funciones y características que se indican en la Tabla 1.1. Adicionalmente, de acuerdo con su uso destinado (medidor de energía activa, medidor de energía reactiva y activa y de parámetros de calidad de la potencia), deben cumplir con el capítulo correspondiente del Título Tercero. Consultar el Apéndice I informativo. | All meters installed in power plants must meet the requirements for features and characteristics listed in Table 1.1. Additionally, according to their intended use (active energy meter, reactive and active energy meter and power quality parameters), they must comply with the corresponding chapter of Title Three. Consult informative Appendix I. |
| 6.4. Medidores para utilización en centros de carga. | 6.4. Meters for use in load centers. |
| Los medidores que se instalan en centros de carga, deben cumplir con los requisitos de las funciones y características que se indican en la Tabla 1.1. Adicionalmente, de acuerdo con su uso destinado (medidor de parámetros de calidad de la potencia, medidor de energía reactiva y activa, o medidor de energía activa), deben cumplir con el capítulo correspondiente del Título Tercero. Consultar el Apéndice I informativo. | The meters that are installed in load centers must comply with the requirements of the functions and characteristics indicated in Table 1.1. Additionally, according to their intended use (power quality parameter meter, reactive and active energy meter, or active energy meter), they must comply with the corresponding chapter of the Third Title. Consult informative Appendix I. |

Tabla 1.1 Funcionalidades, características y tipo de medición para Centrales Eléctricas y Centros de Carga.

| Funcionalidades | Características | Tipo de medición |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MCCP CT | MSCP CT | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| Medición instantánea para monitoreo a), l) Exactitud en % | Intensidad de corriente | ±0.4 |  |  | ±0.7 |  |
|  | Tensión eléctrica | ±0.4 |  |  | ±0.7 |  |
|  | Potencia activa instantánea Donde θ=0° | ±0.4 |  |  | ±0.7 |  |
|  | Potencia reactiva instantánea Donde θ=90° | ±0.4 |  |  | ±0.7 | n/a |
|  | Factor de potencia instantáneo Para 60° en atraso o adelanto | ±1 |  |  | ±2 | n/a |
|  | Frecuencia Para Unom | ±0.15 Hz |  |  | n/a | n/a |
| Medición para liquidación y facturación a) | Energía activa en kWh | Clase 0.2 |  |  | Clase 0.5 |  |
|  | Energía reactiva sin transformador de medición en kvarh | n/a | n/a | Clase 0.5 | Clase 1.0 |  |
|  | Energía reactiva con transformador de medición en kvarh | Clase 0.5 |  | n/a | n/a | n/a |
|  | Demanda rolada en kW |  |  |  |  | n/a |

| Registros de medición acumulada en el intervalo de medición de cinco minutos o cincominutal. a) | Energía activa |  |  |  |  | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energía reactiva |  |  |  |  | n/a |
|  | Energía aparente |  |  |  | n/a | n/a |
|  | Potencia activa, reactiva y aparente. Registros máximos, mínimos y promedios i) |  |  |  | n/a | n/a |
|  | Corrientes máximas, mínimas y promedio i) |  | b | b) | n/a | n/a |
|  | Tensiones máximas, mínimas y promedio i) |  | b | b) | n/a | n/a |
|  | Factor de potencia promedio de cinco minutos |  |  |  | n/a | n/a |
| Medición de calidad de la potencia Clase A a) | Eventos de decremento repentino de la tensión (Sag) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Eventos de incremento repentino de la tensión (Swell) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Parpadeo de tensión (flicker) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Interrupción momentánea, temporal y sostenida |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Desbalance de tensión |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Variación de frecuencia |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Armónicas de tensión y corriente |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Inter-armónicas de tensión y corriente |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Distorsión armónica de subgrupo (tensión y corriente) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Puerto de comunicación c) | Puerto óptico k) |  |  |  | b), c) |  |
|  | Puerto RS 485 |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Puerto Ethernet TCP/IP |  | b) | b) | b) | n/a |
|  | Puerto de radiofrecuencia (RF), incluye tecnologías de datos móviles. g) | n/a | b) | b) | b) | b) |
|  | Puerto serial digital | n/a | n/a | n/a | b), h) | b), h) |
| Protocolos de comunicaciones | DNP3 sobre puerto RS485 a), e) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | DNP3 sobre puerto TCP/IP a), e) |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  | Para el puerto serial digital interno h), j) | n/a | n/a | n/a | b), h) | b), h) |
|  | Protocolo para el puerto óptico j) | n/a |  |  |  |  |
|  | Lo que se establece en la Norma Internacional IEC 61850 d) |  |  | n/a | n/a | n/a |

| Registros y reportes | Registro de almacenamiento de perfil de carga a) |  |  |  |  | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registros horarios de parámetros eléctricos a) |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  | Registro de valores promedio, |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  | Registro de parámetros de calidad de la potencia a) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Registro de formas de onda |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Reportes de eventos de calidad de la potencia a) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Registro de tarifa horaria a) |  |  |  | b) | n/a |
| Reinicio de demanda a) | Alternativa 1: Botón manual | n/a |  |  | n/a | n/a |
|  | Alternativa 2: Local puerto óptico |  |  |  |  | n/a |
|  | Alternativa 3: Remoto por puertos de comunicación | n/a |  |  |  | n/a |
|  | Automático |  |  |  |  | n/a |
| Despliegue de datos en pantalla a) | Alternativa 1: Pantalla integrada en el medidor con botones de navegación |  | b) | n/a | n/a | n/a |
|  | Alternativa 2: Pantalla integrada en el medidor sin botones de navegación | n/a | b) |  |  |  |
|  | Alternativa 3: Pantalla remota | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Sincronía de tiempo a) | Vía sistema de adquisición de datos del medidor | n/a |  |  |  |  |
|  | Vía IRIG-B |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  | Vía DNP3 |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  | Vía NTP/SNTP |  | b) | b) | n/a | n/a |
| Estampa de tiempo a) | Estampa de tiempo |  |  |  |  |  |
| Montaje f), h) | Tipo tablero Extraíble |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  | Tipo socket | b) |  |  |  |  |
|  | Tipo gabinete | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Alimentación | Alimentación externa de Corriente continua/Corriente alterna (C.C./C.A.) g) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Autoalimentado | n/a |  |  |  |  |

| Modo de medición a) |  | Polifásica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bidireccional |  |  |  |  |  |
| Otras funciones g) |  | Compensación de transformadores de medida |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Compensación por pérdidas por transformación |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Compensación por pérdidas en líneas de transmisión o distribución |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Dispositivo de conexión / desconexión | n/a | n/a | n/a |  |  |
|  |  | Software propietario para extracción, procesamiento y análisis de registros de energía y donde aplique, calidad de la potencia. a) |  |  |  |  |  |
| a) | Funcionalidad o característica sujeta a la validación de software legalmente relevante. |  |  |  |  |  |  |
| b) | Funcionalidad o característica opcional. Corresponde a la autoridad o entidad facultada para definir infraestructura para medición de energía eléctrica, determinar la funcionalidad o característica aplicable. Ver apéndice I como referencia de aplicación. |  |  |  |  |  |  |
| c) | El puerto óptico es obligatorio para todos los tipos de medición. Se debe incluir otro puerto de comunicación, el cual puede ser puerto ethernet. Por excepción, para los medidores tipo MB2 con montaje tipo gabinete, corresponde a la entidad facultada para definir infraestructura para medición de energía eléctrica o Transportista o Distribuidor señalar el requerimiento de esta característica o funcionalidad alternativa como característica particular. |  |  |  |  |  |  |
| d) | Requerido para medición en Centrales Eléctricas. En tanto no exista Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana, se debe cumplir los requisitos que se establecen en la norma internacional IEC 61850 partes 6; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4 y 8-1. |  |  |  |  |  |  |
| e) | Véase el Apéndice D, Parámetros para el protocolo DNP3. |  |  |  |  |  |  |
| f) | El tipo de montaje será el adecuado con las características de la instalación, como es el nivel de tensión y de corriente, seguridad de la instalación, así como la especificación técnica autorizada aplicable. Para mayor referencia, ver el Apéndice H. |  |  |  |  |  |  |
| g) | Otras funciones o características no señaladas podrán ser indicadas como características particulares, tal y como lo define esta norma (Ver 3.7). Las características particulares de la tecnología RF, serán las definidas por cada Transportista o Distribuidor. |  |  |  |  |  |  |
| h) | Ver Apéndice J. |  |  |  |  |  |  |
| i) | Los valores máximos, mínimos y promedios se refieren a los valores en el periodo de cinco minutos, los valores de tensión y corriente deben ser por fase y los valores de potencia deben ser totales y por fase. |  |  |  |  |  |  |
| j) | Protocolo para el intercambio de datos. En tanto no exista Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana, se debe cumplir con los requisitos que se establecen en la norma internacional IEC 62056, partes 5-3, 6-2 y 21 o con el estándar ANSI C12.18 (ver bibliografía número 2). Corresponde a la entidad facultada, transportista o distribuidor la administración del servicio, seguridad y de acceso a los datos de acuerdo a las características requeridas por el tipo de medición. |  |  |  |  |  |  |
| k) | Características del puerto óptico. En tanto no exista Norma Oficial Mexicana o Norma Mexicana, se debe cumplir con los requisitos que se establecen en el estándar ANSI C12.18 (Ver bibliografía número 2) |  |  |  |  |  |  |
| l) | Los límites de error para la medición instantánea se encuentran definidas en la Tabla 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| n/a | no aplica |  |  |  |  |  |  |

Table 1. 1 Functionalities, characteristics and type of measurement for Power Plants and Load Centers.

| Functionalities | Characteristics | Measurement type |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MCCP CT | MSCP CT | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| Instant measurement for monitoring a), l) Accuracy in % | Amperage | ± 0.4 |  |  | ± 0.7 |  |
|  | Electric tension | ± 0.4 |  |  | ± 0.7 |  |
|  | Instant active power Where θ= 0° | ± 0.4 |  |  | ± 0.7 |  |
|  | Instant reactive power Where θ=9 0° | ± 0.4 |  |  | ± 0.7 | n/a |
|  | instantaneous power factor For 60 ° lagging or leading | ±1 |  |  | ±2 | n/a |
|  | Frequency for u nom | ±0.15Hz |  |  | n/a | n/a |
| Measurement for liquidation and invoicing a) | Active energy in kWh | Class 0.2 |  |  | Class 0.5 |  |
|  | Reactive energy without measurement transformer in kvarh | n/a | n/a | Class 0.5 | Class 1.0 |  |
|  | Reactive energy with measurement transformer in kvarh | Class 0.5 |  | n/a | n/a | n/a |
|  | Rolled demand in kW |  |  |  |  | n/a |

| Measurement records accumulated in the measurement range of of five minutes. to) |  | Active energy |  |  |  |  | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reactive energy |  |  |  |  | n/a |
|  |  | Apparent energy |  |  |  | n/a | n/a |
|  |  | Active, reactive and apparent power. Maximum, minimum and average records i) |  |  |  | n/a | n/a |
|  |  | Maximum currents, Minimum and average i) |  | b | b) | n/a | n/a |
|  |  | Maximum, minimum and average stresses i) |  | b | b) | n/a | n/a |
|  |  | Five minute average power factor |  |  |  | n/a | n/a |
| Class A power quality measurement a) |  | Sudden voltage drop events (Sag) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Events of sudden increase in voltage (Swell) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Voltage flicker (flicker) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Momentary, temporary and sustained interruption |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Voltage unbalance |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Variation frequency |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Harmonics of voltage and current |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Inter-harmonics of voltage and current |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Subgroup harmonic distortion (voltage and current) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Communication port c) |  | Optical port k) |  |  |  | b), c) |  |
|  |  | RS 485 port |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Ethernet TCP / IP port |  | b) | b) | b) | n/a |
|  |  | Radio frequency (RF) port, includes mobile data technologies. g) | n/a | b) | b) | b) | b) |
|  |  | Digital serial port | n/a | n/a | n/a | b), h) | b), h) |
| Communications protocols |  | DNP3 over RS485 port a), e) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | DNP3 over TCP / IP port a), e) |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  |  | For the port internal digital serial h), j) | n/a | n/a | n/a | b), h) | b), h) |
|  |  | Protocol for optical port j) | n/a |  |  |  |  |
|  |  | What is established in the International Standard IEC 61850 d) |  |  | n/a | n/a | n/a |
| Records and reports |  | Storage register of loading profile a) |  |  |  |  | n/a |
|  |  | Hourly records of electrical parameters a) |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  |  | Record of average values, |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  |  | Power quality parameter recording a) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Waveform recording |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Power quality event reports a) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Hourly rate registration a) |  |  |  | b) | n/a |
| Demand reset a) |  | Alternative 1: Manual button | n/a |  |  | n/a | n/a |
|  |  | Alternative 2: Local optical port |  |  |  |  | n/a |
|  |  | Alternative 3: Remote via communication ports | n/a |  |  |  | n/a |
|  |  | Automatic |  |  |  |  | n/a |
| Data display on screen a) |  | Alternative 1: display integrated into the meter with navigation buttons |  | b) | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Alternative 2: Integrated meter display without navigation buttons | n/a | b) |  |  |  |
|  |  | Alternative 3: Remote display | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Time synchronization a) |  | Through data acquisition system of the meter | n/a |  |  |  |  |
|  |  | Via IRIG-B |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Via DNP3 |  | b) | b) | n/a | n/a |
|  |  | Via NTP / SNTP |  | b) | b) | n/a | n/a |
| Timestamp a) |  | Time stamp |  |  |  |  |  |
| Assembly f), h) |  | Removable board type |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Socket type | b) |  |  |  |  |
|  |  | Cabinet type | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Feed |  | External DC / AC power supply (DC / AC) g) |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Self powered | n/a |  |  |  |  |
| Measurement mode a) |  | Polyphase |  |  |  |  |  |
|  |  | Bidirectional |  |  |  |  |  |
| Other functions g) |  | Instrument transformer compensation |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Compensation for transformation losses |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Compensation for losses in transmission or distribution lines |  |  | n/a | n/a | n/a |
|  |  | Connection / disconnection device | n/a | n/a | n/a |  |  |
|  |  | Proprietary software for extraction, processing and analysis of energy records and where applicable, power quality. to) |  |  |  |  |  |
| to) | Functionality or feature subject to validation of legally relevant software. |  |  |  |  |  |  |
| b) | Optional functionality or feature. It is the responsibility of the authority or entity empowered to define infrastructure for electrical energy measurement, to determine the applicable functionality or characteristic. See Appendix I as reference and application. |  |  |  |  |  |  |
| c) | The optical port is mandatory for all types of measurement. Another communication port must be included, which can be an ethernet port. Exceptionally, for MB2 type meters with type cabinet assembly, it is the responsibility of the authorized entity to define infrastructure for electric energy measurement or the Carrier or Distributor to indicate the requirement of this alternative feature or particular functionality characteristic. |  |  |  |  |  |  |
| d) | Required for measurement in power plants. As long as there is no Official Mexican Standard or Mexican Standard, the requirements established in the international standard IEC 61850 parts 6 must be met; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4 and 8-1. |  |  |  |  |  |  |
| and) | See Appendix D, Parameters for the DNP3 protocol. |  |  |  |  |  |  |
| F) | The type of assembly will be appropriate to the characteristics of the installation, such as the voltage and current level, the safety of the installation, as well as the applicable authorized technical specification. For further reference, see the Appendix H. |  |  |  |  |  |  |
| g) | Other functions or characteristics not indicated may be indicated as particular characteristics, as defined in this standard (See 3.7). The particular characteristics of the RF technology, will be defined by each carrier or Distributor. |  |  |  |  |  |  |
| h) | See Appendix J. |  |  |  |  |  |  |
| i) | The maximum, minimum and average values ​​refer to the values ​​in the five minute period, the voltage and current values ​​must be per phase and the power values ​​must be total and per phase. |  |  |  |  |  |  |
| j) | Protocol for data exchange. While there is no Official Mexican Standard or Mexican Standard it must meet the requirements established in the international standard IEC 62056, parts 5-3 6-2 21 or ANSI C12.18 standard with (see bibliography number 2). It is the responsibility of the authorized entity, carrier or distributor to administer the service, security and access to data according to the characteristics required by the type of measurement. |  |  |  |  |  |  |
| k) | Optical port characteristics. While there is no Official Mexican Standard or Mexican Standard it must meet the requirements established in the ANSI C12.18 standard (see bibliography number 2) |  |  |  |  |  |  |
| l) | The error limits for instantaneous measurement are defined in Table 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| n/a | does not apply |  |  |  |  |  |  |

| 7. Requisitos metrológicos para los medidores | 7. Metrological requirements for the meters |
| --- | --- |
| 7.1. Unidades de medida | 7.1. Units of measure |
| Las unidades de medición de los medidores, deben ser las establecidas en la NOM-008-SCFI-2002, | The units of measurement of the meters, should be that established in the NOM-008-SCFI-2002, |
| Las unidades para medición de energía eléctrica activa deben ser al menos una de las siguientes: Wh, kWh, MWh o GWh. | The units for measurement of active electrical energy should be at least one of the following: Wh, kWh, MWh or GWh. |
| 7.2. Condiciones nominales de operación | 7.2. Nominal Operating Conditions |
| Las condiciones nominales de operación de los medidores son las que se especifican en la tabla 1.2. | The nominal operating conditions of the meters are those that are specified in the table 1.2. |
| 7.3. Requisitos de exactitud | 7.3. Requirements of accuracy |
| 7.3.1. Generalidades | 7.3.1. General Provisions |
| En el instructivo o manual de uso del medidor debe especificarse la clase de exactitud del mismo. | In the Instructions or manual of use of the meter the class of accuracy of the same must be specified. |
| El error del medidor no debe exceder el error máximo permisible para la clase especificada, bajo condiciones nominales de operación. | The errors of the meter must not exceed the mistake maximum errors for the class specified, under nominal operating conditions. |
| Cuando el medidor se exponga a perturbaciones, no deben producirse fallas significativas. | When the meter is exposed to disturbances, no significant faults should occur. |
| Una falla no se considera una falla significativa si es detectada y alertada por medio de un dispositivo de detección. En caso de que se produzca tal evento, el medidor debe indicarlo claramente. | A fault is not considered a significant fault if it is detected and alerted by means of one device of detection. In case of that is occurring such event, the meter should indicate this clearly. |
| NOTA: Una indicación de una falla significativa puede, ser una luz intermitente durante el evento o falla. | NOTE: An indication of a significant fault may be a flashing light during the event or fault. |
| 7.3.2. Dirección del flujo de energía | 7.3.2. Direction of the flow of energy |
| Cuando en las características del equipo se especifique que un medidor es capaz de medir el flujo de energía de forma bidireccional, el medidor deberá registrar correctamente el flujo de energía media en ambos sentidos tanto positivo como negativo, así como cumplir los requisitos de esta norma para el flujo de energía en ambos sentidos. La polaridad del flujo de energía debe estar definida en las instrucciones de conexión del medidor. | When in the characteristics of the equipment is specified that a meter is capable of measuring the bidirectional flow of energy, the meter must register properly the flow of energy media in both directions both positive and negative, as well as meet the requirements of this standard for the flow of energy in both directions. The polarity of the flux of energy must be defined in the instructions for connecting to the meter. |
| El flujo de energía media, se refiere a la potencia activa integrada durante al menos un ciclo de la frecuencia nominal. | The average flow of energy is referred to the power active integrated in to the least one cycle of the nominal frequency. |
| El medidor, debe ser capaz de medir en alguna de las formas siguientes: | The meter must be able to measure in any of the forms below: |
| a) Bidireccional con dos registros: medidor especificado como capaz de medir el flujo de energía tanto positivo como negativo y colocar los resultados en diferentes registros (registros independientes). Cuando el flujo cambia de dirección, el registro de energía debe ocurrir en el registro correcto. | a) Bidirectional with two registers: meter specified as capable of measuring the flow of energy both positive and negative and placing the results in different records (records independent). When the flow changes from direc tion, the registration of energy must occur in the record correct. |

Tabla 1.2 Condiciones nominales de operación del medidor

| Condición o magnitud | Valores, intervalos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia | fnom ± 2 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | en donde: fnom = 60 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| Tensión | Unom ± 10 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | en donde: Unom debe estar dentro de los siguientes intervalos: intervalo 1: 69 a 120 V, tensión fase a neutro para medidores conectados a través de transformador de potencial. intervalo 2: 120 a 277 V, tensión fase a neutro conectados directamente. intervalo 3: 120 V, tensión fase a neutro, conectado directamente. |  |  |  |  |  |  |
| Corriente | Itr, Imin, e Ist se determinan en las especificaciones del medidor y deben cumplir con lo que se indica a continuación: |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación entre Imax / Itr |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin transformador de medida, conectado directamente | Imax / Itr |  |  | > 50 |  |  |
|  |  | Imax / Imin |  |  | > 250 |  |  |
|  |  | Imax / Ist |  |  | > 1 250 |  |  |
|  | Con transformador de medida | Imax / Itr |  |  | > 24 |  |  |
|  |  | Imax / Imin |  |  | > 120 |  |  |
|  |  | Imax / Ist |  |  | > 1 200 |  |  |
|  | Corrientes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ist | Imin | Itr |  | Inom | Imax |
|  | Conectados directamente | 0.05 a) | 0.15 b) | 0.75 |  | 15 | 100 |
|  |  | 0.1 a) | 0.3 b) | 1.5 |  | 30 | 200 |
|  | Conectados a través de transformador de medida | 0.016 | 0.025 | 0.125 |  | 2.5 | 20 |
|  |  | 0.008 | 0.01 | 0.05 |  | 1 | 10 |
| Factor de potencia | De 0.5 a 1, en atraso; de 1 a 0.5, en adelanto; |  |  |  |  |  |  |
|  | Para los medidores bidireccionales, los límites del intervalo de factor de potencia son válidos en ambas direcciones. |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (valores para medidores de uso interior y exterior) | Límite inferior de temperatura:-25 ºC; |  |  |  |  |  |  |
|  | Límite superior de temperatura: + 70 ºC. |  |  |  |  |  |  |

| Humedad y agua | En el manual o instructivo del medidor, debe definirse el grado de protección del mismo, de acuerdo a la clase de medio ambiente a que está destinado, considerando lo siguiente: |
| --- | --- |
|  | H1, lugares cerrados en donde los instrumentos no están sometidos a condensación de agua, precipitación o formaciones de hielo: Protección IP51; (ver referencia Tabla 1.7). |
|  | H2, lugares cerrados en donde los instrumentos pueden estar sometidos a agua condensada, agua de fuentes distintas a la lluvia y/o formaciones de hielo: Protección IP54; |
|  | H3, lugares abiertos con condiciones climáticas promedio: Protección IP54. |
| Modos de conexión | El medidor puede ser de conexión directa, a través de transformadores de corriente o a través de transformadores de corriente y de potencial, lo cual debe indicarse en su instructivo o manual. |
|  | El modo de conexión debe ser polifásico y las configuraciones se apegarán a los manuales regulatorios expedidos para este fin (monofásico de dos hilos, 1 elemento (1F-2H-1E); bifásico de tres hilos, 2 elementos (2F-3H-2E); trifásico de cuatro hilos, 3 elementos (3F-4H-3E). |
| Armónicas | Se permite que la tensión y la corriente se desvíen de la forma sinusoidal, tal como se especifica en la Tabla 1.6, en Armónicas en circuitos de tensión y corriente. |
| Balance de carga | El balance de carga debe permitir variar desde las condiciones totalmente balanceadas hasta a la corriente en un solo circuito de corriente para medidores polifásicos y para medidores monofásicos de 3 hilos. |
| a) Ist acorde a OIML R 46-1/-2. Ver referencia bibliográfica 26. b) Imin acorde a IEC 62053-22, Tabla 4 |  |

| Condition or magnitude | Values, ranges |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency | f nom ± 2 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | in which: f nom = 60 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| Tension | U nom ± 10 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | in which: U nom must be within in the following ranges: range 1: 69 to 120 V, voltage phase to neutral for meters connected through the transformer of potential. Range 2: 120 to 277 V, phase to neutral voltage directly connected. interval 3: 120 V, will nsion phase to neutral, connected dire ctamente. |  |  |  |  |  |  |
| Current | I tr, I min, and I st is determined on the specification of the meter and must comply with what it is indicated below: |  |  |  |  |  |  |
|  | Relationship between I max / I tr |  |  |  |  |  |  |
|  | Without measuring transformer, connected directly | I max / I tr |  |  | > 50 |  |  |
|  |  | I max / I min |  |  | > 250 |  |  |
|  |  | I max / I st |  |  | > 1 250 |  |  |
|  | With transformer meter | I max / I tr |  |  | > 24 |  |  |
|  |  | I max / I min |  |  | > 120 |  |  |
|  |  | I max / I st |  |  | > 1 200 |  |  |
|  | Currents |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I st | I min | I tr |  | I nom | I max |
|  | Directly connected | 0.05 a) | 0.15 b) | 0.75 |  | 15 | 100 |
|  |  | 0.1 a) | 0.3 b) | 1.5 |  | 30 | 200 |
|  | Connected to transformer meter | 0.016 | 0.025 | 0.125 |  | 2.5 | 20 |
|  |  | 0.008 | 0.01 | 0.05 |  | 1 | 10 |
| Power Factor | From 0.5 to 1, before; from 1 to 0.5, in advance; |  |  |  |  |  |  |
|  | For the bidirectional meters, the limits of the range of power factor are valid in both directions. |  |  |  |  |  |  |
| Temperature (values for meters for indoor and outdoor use) | Limit lower pf temperature: - 25 ° C; |  |  |  |  |  |  |
|  | Limit higher than temperature: + 70 ° C. |  |  |  |  |  |  |

| Moisture and water | In the handbook or instruction of the meter the degree of protection of the same, in accordance with the type of environment to which it is intended, considering the following: |
| --- | --- |
|  | H1, places closed in which the instruments are not subject to condensation of water, precipitation or formation of ice: protection IP51; (see reference Table 1.7). |
|  | H2, closed places in which the instruments can be subjected to condensed water water from sources different to the rain and/or formations of ice: Protection IP54; |
|  | H3, open places to average climate conditions: Protection IP54. |
| Modes of connection | The meter can be connected directly, through the transformer of current or through the transformer of current and the power, at which should be indicated in their instructions or manual. |
|  | The mode of connection must be polyphase and the configurations will align with the regulatory manual issued for this purpose (single phase of two wires, one element (1F-2H-1E); biphase of three wires, two elements (2F-3H-2E); three - phase, four- wire, 3- element (3F-4H-3E). |
| Harmonics | It is permitted for the voltage and the current to be diverted in sinusoidal form, such as is specified in the Table 1.6, in Harmonics in voltage and current circuits. |
| Balance of load | The load balance should allow varying from the fully balanced conditions up to the current in one single circuit of current for metering polyphase and for measuring single phase of three wires. |
| a) I st conforming to OIML R 46-1 / -2. See bibliographic reference 26. b) I min conforming to IEC 62053-22, Table 4 |  |

| 7.3.3. Errores base máximos permisibles (mpe) | 7.3.3. Maximum permitted base errors (mpe) |
| --- | --- |
| El error intrínseco (expresado en porcentaje) debe estar dentro del error base máximo permisible establecido en las tablas 1.3 y 1.4, cuando se varíe la corriente y el factor de potencia dentro de los límites indicados en esa tabla (intervalo de operación), y cuando el medidor esté operando en condiciones diferentes a las condiciones de referencia. | The intrinsic error (expressed in percentage) should be inside of the maximum permissible error base established in the tables 1.3 and 1.4, when the current and the power factor vary within the limits indicated in the table (range of operation), and when the meter is operating under conditions different to the conditions of reference. |
| NOTA: para efectos de una Verificación, la Tabla 1.3 establece los errores base máximos permisibles para la prueba de dependencia de la corriente. (Ver 10.8.1) | NOTE: for purposes of a verification, the Table 1.3 establishes the maximum permissible error base for the dependence test of the current. (See 10.8.1) |

Tabla 1.3 Errores base máximos permisibles al completar los requisitos de la prueba sin carga

| Corriente I | Factor de potencia | Errores base máximos permisibles (%) |  | Errores base máximos permisibles (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clase 0,5 S | Clase 0,2 S | Para instantáneos de tensión, corriente y potencia |
|  | Unitario | ± 0.5 | ± 0.2 | ± 0.5 |
|  | 0.5 a 1, en atraso; de 1 a 0.5, en adelanto | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.6 |
|  | Unitario | ± 1.0 | ± 0.4 | ± 1.0 |
|  | 0.5 a 1, en atraso; de 1 a 0.8, en adelanto | ± 1.0 | ± 0.5 | ± 1.0 |
|  | Unitario | ± 1.0 Imin/I | ± 0.4 Imin/I | ± 1.0 Imin/I |

Table 1.3 maximum permissible error base to complete the requirements of the test without load

| Current I | Power factor | Maximum permissible Base Errors (%) |  | Máximum permissible base errors (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Class 0.5 S | Class 0.2 S | For instant voltage, current and power |
|  | Unitary | ± 0.5 | ± 0.2 | ± 0.5 |
|  | 0.5 to 1, behind; from 1 to 0.5, in advance | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.6 |
|  | Unitary | ± 1.0 | ± 0.4 | ± 1.0 |
|  | 0.5 to 1, behind; from 1 to 0.8, and advance | ± 1.0 | ± 0.5 | ± 1.0 |
|  | Unitary | ± 1.0 I min / I | ± 0.4 I min / I | ± 1.0 I min / I |

Tabla 1.4 Limites de error de valores instantáneos en un segundo o menos

| Magnitud leída |  | Puntos de prueba |  |  | Límites de error en porciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor de Tensión (V) | Valor de Corriente (A) | Angulo de fase (θ) | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| Tensión V a) |  | 0.9 Unom | --- | --- | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | --- | --- | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | 1.1 Unom | --- | --- | ±0.4 | ±0.7 |
| Intensidad de corriente por fase (A) |  | Unom | Itr | --- | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Inom o Ib | --- | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Imax | --- | ±0.4 | ±0.7 |
| Potencia activa por fase W b) |  | Unom | Itr | 60° en atraso | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Inom o Ib | 60° en atraso | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Imax | 60° en atraso | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Itr | 0° | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Ib | 0° | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Imax | 0° | ±0.4 | ±0.7 |
| Potencia reactiva por fase var b) |  | Unom | Itr | 30° en adelanto | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Inom o Ib | 30° en adelanto | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Imax | 30° en adelanto | ±0.6 | ±1.2 |
|  |  | Unom | Itr | 90° en adelanto | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Inom o Ib | 90° en adelanto | ±0.4 | ±0.7 |
|  |  | Unom | Imax | 90° en adelanto | ±0.4 | ±0.7 |
| Factor de potencia por fase b) |  | Unom | Itr | 60° en atraso | ±1 | ±2 |
|  |  | Unom | Inom/Ib | 60° en atraso | ±1 | ±2 |
|  |  | Unom | Imax | 60° en atraso | ±1 | ±2 |
| Frecuencia Hz |  | Valor de Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | n/a | Límite de desviación (Hz) |  |
|  |  | Unom | 58.8 | --- | ±0.15 Hz | ±0.15 Hz |
|  |  | Unom | 60 | --- | ±0.15 Hz | ±0.15 Hz |
|  |  | Unom | 61.2 | --- | ±0.15 Hz | ±0.15 Hz |
| a) | Para medidores multirango esta prueba debe realizarse a 0.9 del límite bajo del rango y 1.1 del límite alto del rango. |  |  |  |  |  |
| b) | Evaluar los cuadrantes en los cuales el medidor debe operar. |  |  |  |  |  |

Table 1.4 Limits of error of instantaneous values in one second or less

| Magnitude read |  | Points of test |  |  | Limits of Error in percentage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Value of voltage (V) | Value of CURRENT You (TO) | Angle of phase (θ) | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| Voltage V a) |  | 0.9 U nom | --- | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | --- | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | 1.1 U nom | --- | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
| Intensity of current per phase (A) |  | U nom | I tr | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I nom or I b | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I max | --- | ± 0.4 | ± 0.7 |
| Active power per phase W b) |  | U nom | I tr | 60 ° behind | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I nom or I b | 60 ° behind | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I max | 60 ° behind | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I tr | 0 ° | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I b | 0 ° | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I max | 0 ° | ± 0.4 | ± 0.7 |
| Reactive power per phase var b) |  | U nom | I tr | 30 ° in advance | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I nom or I b | 30 ° in advance | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I max | 30 ° in advance | ± 0.6 | ± 1.2 |
|  |  | U nom | I tr | 90 ° in advance | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I nom or I b | 90 ° in advance | ± 0.4 | ± 0.7 |
|  |  | U nom | I max | 90 ° in advance | ± 0.4 | ± 0.7 |
| Power factor per phase b) |  | U nom | I tr | 60 ° behind | ± 1 | ± 2 |
|  |  | U nom | I nom / I b | 60 ° behind | ± 1 | ± 2 |
|  |  | U nom | I max | 60 ° behind | ± 1 | ± 2 |
| Frequency Hz |  | Value of voltage (V) | Frequency (Hz) | n/a | Limit of deviation (Hz) |  |
|  |  | U nom | 58.8 | --- | ± 0.15 Hz | ± 0.15 Hz |
|  |  | U nom | 60 | --- | ± 0.15 Hz | ± 0.15 Hz |
|  |  | U nom | 61.2 | - - | ± 0.15 Hz | ± 0.15 Hz |
| to) | For multi-range meters this test should be performed at 0.9 of the lower limit of the range and 1.1 of the high limit of the range. |  |  |  |  |  |
| b) | Evaluate the quadrants in the which the meter must operate. |  |  |  |  |  |

| 7.3.4. Prueba de estado sin carga | 7.3.4. Test of state without load |
| --- | --- |
| Los medidores deben someterse a la prueba de estado sin carga, conforme al método de prueba establecido en 10.3.4. La prueba se considera satisfactoria cuando no se registre ningún valor de energía significativa en condiciones sin carga. | The meters must be subjected to the test of state without charge, according to the method of proof established in 10.3.4. The test is considered successful when there is recorded no value of energy significant in conditions without load. |
| Se permite que el medidor se detenga para corrientes inferiores a Ist. (Véase definición 3.16). | It is permitted for the meter be stopped for currents lower than I st. (See definition 3.16). |
| 7.3.5. Efectos permitidos de las magnitudes de influencia | 7.3.5. Effects permitted for the magnitudes of influence |
| Cuando el medidor opera en condiciones diferentes a las condiciones de referencia, el coeficiente de temperatura del medidor debe cumplir los requisitos que se establecen en la Tabla 1.5. | When the meter operates in conditions different from the conditions of reference, the coefficient of temperature of the meter must comply with the requirements that are established in the Table 1.5. |

Tabla 1.5 Límites para el error del coeficiente de temperatura

| Magnitud de influencia |  | Factor de Potencia | Límites para el coeficiente de temperatura (%/K) para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 S | 0,2 S a) |
| Coeficiente de temperatura (%/K), sobre cualquier intervalo, dentro del intervalo de temperatura, el cual no sea inferior a 15K ni superior a 23K, para la corriente Itr ≤ I ≤ Imáx |  | 1 | ± 0.03 | ± 0.01 |
|  |  | 0.5 en atraso | ± 0.05 | ± 0.02 |
| a) | Estos valores se duplican por debajo de -10 °C. |  |  |  |

Table 1.5 Limits for the errors of the coefficient of temperature

| Magnitude of influence |  | Power factor | Limits for the coefficient of temperature (%/K) for meters of class |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 S | 0.2 S a) |
| Coefficient of temperature (%/K), in any range, within the range of temperature, which may not be lower than 15K or higher than 23K, for the current I tr ≤ I ≤ I max |  | 1 | ± 0.03 | ± 0.01 |
|  |  | 0.5 behind | ± 0.05 | ± 0.02 |
| to) | These values are duplicated below of -10 ° C. |  |  |  |

| Cuando la corriente de carga y el factor de potencia se mantienen constantes en un punto dentro del intervalo de las condiciones nominales de operación, con el medidor funcionando en condiciones diferentes a las condiciones de referencia y cualquier magnitud de influencia varía desde su valor en condiciones de referencia hasta sus valores extremos definidos en la Tabla 1.6, la variación de error debe ser tal que el error porcentual adicional, esté dentro del límite de error de cambio indicado en la Tabla 1.6. El medidor debe continuar funcionando después de la finalización de cada una de estas pruebas. | When the load current and the power factor is kept constant at one point within the range of the nominal operating conditions, with the meter operating under conditions different from the conditions of reference and any magnitude of influence varies from its value in the conditions of reference to their extreme values defined in the Table 1.6, the variation of errors must be such that the additional error percentage, is inside the limit of the error of change indicated in the Table 1.6. The meter should continue running after the finalization of each one of these tests. |
| --- | --- |
| 7.3.6. Efectos permitidos en perturbaciones | 7.3.6. Effects permitted in disturbances |
| 7.3.6.1. Generalidades | 7.3.6.1. General Provisions |
| El medidor debe resistir las perturbaciones que puedan presentarse en condiciones de uso normal. Como se indica en 7.3.1, no deben presentarse fallas significativas para cualquier perturbación de los que se indican en la Tabla 1.7. El efecto de las perturbaciones en parámetros instantáneos de la Tabla 1.1, se determina comprobando el desempeño del medidor de energía de acuerdo con la Tabla 1.7. | The meter must withstand the disturbances that may occur under conditions of normal use. As is indicated in 7.3.1, will not be present faults significant for any disruption of those that are listed in the Table 1.7. The e fect of the disturbances in parameters instant of the Table 1.1, is determined by checking the performance of the meter of energy in accordance with the Table 1.7. |
| 7.3.6.2. Perturbaciones | 7.3.6.2. Disturbances |
| Cualquier error de cambio mayor que el establecido en la Tabla 1.7. constituye una falla significativa. Si se utiliza un medidor en la condiciones descritas en la Tabla 1.7 y no se aplica corriente, un cambio en los registros o pulso de la salida de prueba no se considera como una falla significativa; si el cambio en los registros o la energía equivalente de la salida de prueba, expresada en kWh, es menor que (valor de cambio critico), donde m es el número de elementos de medición, en Unom se expresa en volt, e/max en amperes. | Any error of change greater than that established in Table 1.7 constitutes a significant failure. If a meter is used in the conditions described in Table 1.7 and current is not applied, a change in the records or pulses from the test output, is not considered a significant failure; if the change in the registers or the energy equivalent from the test output, expressed in kWh, is less than (value of critical change), where m is the number of measuring elements, in Unom is expressed in volts, e/mas in amperes. |
| 7.4. Requisitos para intervalos y tarifas | 7.4. Requirements for intervals and rates |
| Los medidores deben ser capaces de medir y almacenar los datos de al menos las mediciones establecidas en la Tabla 1.1, según corresponda. El período mínimo de almacenamiento de esos datos debe ser de treinta y cinco días. Asimismo, la suma de los datos de intervalos debe ser equivalente al valor acumulado del registro durante el mismo período. Los relojes internos de los medidores de intervalos y de tarifas múltiples (estructura tarifaria), deben cumplir con la IEC 62054-21, en tanto no exista norma mexicana. | The meters must be capable of measuring and storing the data of at the least the measurements established in the Table 1.1, as appropriate. The minimum period of storage of such data should be of thirty-five days. Also, the sum of the data of interval should be equivalent to the value accumulated in the register during the same period. The internal clocks of the meter of intervals and of multiple tariffs (tariff structure), must comply with the IEC 62054-21, while there exists no Mexican standard. |
| En el caso de los medidores de tarifas múltiples, sólo un registro único (además del registro acumulativo), debe estar activo en cualquier momento. La suma de los valores registrados en cada registro asociado a una estructura tarifaria, será igual al valor registrado en el registro acumulado. | In the case of the meters of multiple tariffs, only a single record (in addition to the accumulative record), must be active at any time. The sum of the values recorded in each register associated with a tariff structure, will be equal to the value recorded in the accumulated record. |
| 7.5. Marcado de la placa de datos del medidor | 7.5. Markings of the data plate of the meter |
| La placa de datos del medidor debe contener al menos la información siguiente: | The data plate of the meter must contain at the least the information below: |
| a) Nombre del fabricante | a) Name of the manufacturer |
| b) Modelo del medidor. | b) Model of the meter. |
| c) País de origen. | c) Country of origin. |
| d) Año de fabricación | d) Year of manufacture. |
| e) Tensión nominal | e) Nominal voltage Unom; |
| f) Corriente máxima | f) C orriente maximum Imax; |
| g) Frecuencia nominal | g) Nominal frequency fnom; |
| h) Clase de exactitud; | h) Class of accuracy; |
| i) Número de serie; | i) Serial number; |
| j) Número de fases; | j) Phases number; |
| k) Número de hilos; | k) Number of wires; |
| l) Multiplicador de registro (si es distinto de uno); | l) Multiplier for registration (if it is different than one); |
| m) kh (constante del medidor en watthoras por pulso del medidor); | m) kh (constant of the meter in watt hours per pulse of the meter); |
| n) Dirección del flujo de energía, si el medidor es bidireccional o unidireccional. No se requiere ninguna indicación si el medidor es capaz de medir solamente el flujo de energía de dirección positiva; | n) Direction of the flow of energy, if the meter is bidirectional or unidirectional. No indication is required if the meter is capable of measuring only the flow of energy of the positive direction; |
| o) El (los) modo(s) de conexión para los que se especifica el medidor; | o) The mode or modes of connection for those that are specified by the meter; |
| p) Identificación unívoca de las terminales de conexión para distinguir cada una de ellas; | p) Univocal identification of the terminals of connection to distinguish each one of them; |
| q) Código de barras o código bidimensional, el cual debe contener la información correspondiente al número del medidor, código de medidor y código de lote. El código de lote será el que asigne el fabricante o comprador según acuerden; | q) Bar code or bidimensional code, which must contain the information corresponding to the number of the meter, meter code and lot code. The lot code will be that assigned by the manufacturer or purchaser as agreed; |
| NOTA: El Transportista o Distribuidor, definirá la información que debe contener el código de barras. | NOTE: The Shipper or Distributor, will define the information which the bar codde must contain |
| r) Tipo de uso (interior o exterior) / grado de protección IP; | r) Type of use (indoor or outdoor) / IP degree of protection; |
| s) Tipo de medidor (de acuerdo con la Tabla 1.1) | s) Type of meter (in accordance with the Table 1.1) |
| Las placas de datos deben ser indelebles, claras y legibles desde el exterior del medidor. Las placas de datos de los medidores destinados a operar en lugares exteriores deben soportar la radiación solar. Pueden marcarse multiples valores de Unom y fnom si así lo requiere la funcionalidad del medidor. | The data plates must be indelible, clear and legible from the exterior of the meter. The data plates of the meters designated to operate in exterior places must support solar radiation. They can be marked with multiple values of Unom and fnom is required by the operation of the meter. |
| Si el número de serie está fijado a piezas desmontables, el número de serie también debe proporcionarse en una posición en la que no se disocie fácilmente de las partes que determinan las características metrológicas. | If the serial number is fixed to detachable parts, the serial number also must be provided in a position in in which it is not disassociated easily from the parts determined by the metrological characteristics. |

Tabla 1.6 Límite de cambio de error debido a las magnitudes de influencia

| Magnitud de influencia | Valor | Valor de la corriente | Factor de potencia |  | Límite de cambio de error (%) para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.5 S | 0.2 S |
| Auto calentamiento | Corriente continua en |  | 1; 0.5 en atraso | ± 0.2 |  | ± 0.1 |
| Balance de carga a) | Corriente en un solo circuito de corriente |  | 1 | ± 0.7 |  | ± 0.3 |
|  |  |  | 0.5 en atraso | ± 1.0 |  | ± 0.5 |
| Variación de tensión b), h) |  |  | 1 | ± 0.2 |  | ± 0.1 |
|  |  |  | 0.5 en atraso | ± 0.4 |  | ± 0.2 |
| Variación de frecuencia |  |  | 1 | ± 0.2 |  | ± 0.1 |
|  |  |  | 0.5 en atraso | ± 0.2 |  | ± 0.1 |
| Armónicas en circuitos de tensión y corriente |  |  | 1 | ± 0.4 |  | ± 0.2 |
| Variaciones severas de tensión |  |  | 1 | ± 0.6 |  | ± 0.3 |
| Interrupción de una o dos fases d) | Remoción de una o dos fases |  | 1 | ± 1.0 |  | ± 0.5 |
| Sub-armónicas en el circuito de corriente de C.A. | Señal de corriente de igual potencia con presencia de sub-armónicas |  | 1 | ± 0.75 |  | ± 0.5 |
| Armónicas en el circuito de corriente de C.A. | Control de fase en 90 grados |  | 1 | ± 0.5 |  | ± 0.4 |
| Secuencia de fase invertida | Dos fases cualquiera intercambiadas |  | 1 | ± 0.1 |  | ± 0.05 |
| Inducción magnética de C.C. de origen externo e) | de la superficie del núcleo e) |  | 1 | ± 0.75 |  | ± 0.5 |

| Campo magnético (de C.A., frecuencia de alimentación) de origen externo |  |  | Imax | 1 | ± 0.5 | ± 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campos electromagnéticos de RF radiados |  | Intensidad de campo |  | 1 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia f) |  |  |  | 1 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| Corriente continua en el circuito de corriente de C.A. g) |  | Corriente sinusoidal, doble de amplitud, rectificada media onda; |  | 1 | ± 1.5 | ± 1.0 |
| Armónicas de orden alto |  | Superpuesta: | . | 1 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| a) | Sólo para medidores polifásicos y monofásicos de 3 hilos. |  |  |  |  |  |
| b) | Para los medidores polifásicos el requisito es para variaciones de tensión simétricas. |  |  |  |  |  |
| c) | Siempre y cuando la corriente eficaz no sea mayor que Imax y el valor pico de la corriente no sea superior a 1.41 Imax. Además, la amplitud de los componentes armónicos individuales no debe exceder (I1 / h) para la corriente y (0.12 U1 / h) para la tensión, siendo h el orden de la armónica. |  |  |  |  |  |
| d) | Sólo para medidores polifásicos. Dos fases interrumpidas son sólo para aquellos modos de conexión donde una fase que falta significa que la energía puede ser entregada. Este requerimiento sólo se aplica a las condiciones de falla de la red, no para un modo de conexión alterno. Un medidor de polifásico autocontenido no debe interrumpir la tensión de esa fase para los propósitos de esta prueba. |  |  |  |  |  |
| e) | El medidor puede incluir, adicionalmente, una alarma al detectar una inducción magnética de C.C. de más de 200 mT |  |  |  |  |  |
| f) | Directa o indirectamente, perturbaciones conducidas inducidas por campos de radiofrecuencia. |  |  |  |  |  |
| g) | Sólo para medidores autocontenidos o autoalimentados clase 0.5 S energía activa |  |  |  |  |  |
| h) | Para medidores multirango de tensión la prueba debe realizarse al 0.9 de la tensión baja del intervalo y a 1.1 de la tensión alta del intervalo. |  |  |  |  |  |

Table 1.6 Limit of change of errors due to the magnitude of influence

| Influence magnitude | Value | Current value | Power factor | Error change limit (%) for classes of meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.5 S | 0.2 S |
| Self heating | Current continuous in |  | 1; 0.5 behind | ± 0.2 | ± 0.1 |
| Balance of load a) | Current in one single circuit of current |  | 1 | ± 0.7 | ± 0.3 |
|  |  |  | 0.5 behind | ± 1.0 | ± 0.5 |
| Variation of voltage b), h) |  |  | 1 | ± 0.2 | ± 0.1 |
|  |  |  | 0.5 behind | ± 0.4 | ± 0.2 |
| Variation of frequency |  |  | 1 | ± 0.2 | ± 0.1 |
|  |  |  | 0.5 behind | ± 0.2 | ± 0.1 |
| Harmonics in circuits of voltage and current |  |  | 1 | ± 0.4 | ± 0.2 |
| Severe varations of tension f) |  |  | 1 | ± 0.6 | ± 0.3 |
| Interruption of one or two phases d) | Removal of one or two phases |  | 1 | ± 1.0 | ± 0.5 |
| Sub-harmonic s in the circuit of current of AC. | Signal of current of equal power with the presence of sub-harmonics |  | 1 | ± 0.75 | ± 0.5 |
| Harmonics in the circuit of current of AC. | Control of phase in 90 degrees |  | 1 | ± 0.5 | ± 0.4 |
| Sequence of phase inverted | Two phases of any type interchanged |  | 1 | ± 0.1 | ± 0.05 |
| Induction magnetic of DC. of external origin e) | of the surface of the nucleus e) |  | 1 | ± 0.75 | ± 0.5 |

| Field magnetic (of AC., frequency of feed from external source |  |  | I max | 1 | ± 0.5 | ± 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electromagnetic fields of radiated RF |  | Intensity of field |  | 1 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| conducted disturbances, induced by fields of radio frequency f) |  |  |  | 1 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| Direct current in the AC circuit of current of AC. g) |  | sinusoidal current, double of amplitude, corrected meidan wave; |  | 1 | ± 1.5 | ± 1.0 |
| Harmonics of high order |  | Overlapping: | . | 1 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| a) | Only for metering polyphase and single phase of three wires. |  |  |  |  |  |
| b) | For the polyphase meters the requirement is for variations of symmetrical voltage. |  |  |  |  |  |
| c) | Provided the effective current is not greater than I max and the peak value of the current is not greater than 1.41 I max. Furthermore, the amplitude of the individual harmonic components must not exceed (I 1 / h) for the current and (0.12 U 1 / h) for the voltage, where h is the order of the harmonic. |  |  |  |  |  |
| d) | Only for polyphase meters. Two phases interrupted is only for those modes of connection where one phase that fails means that the energy can be delivered. This requirement only applies to the conditions network failure, not for one mode of alternate connection. A self contained polyphase must not interrupt the voltage of the stage for the purposes of this test. |  |  |  |  |  |
| e) | The meter can include, additionally, an alarm when detecting magnetic deduction of DC. of more than 200 mT |  |  |  |  |  |
| f) | Directly or indirectly, disturbances conducted induced by fields of radio frequency. |  |  |  |  |  |
| g) | Only for self - contained meters or self feed class 0.5 S active energy |  |  |  |  |  |
| h) | For multirange meters Multirange of tension, the test should be performed to the 0.9 of the low voltage of the range and to 1.1 of the high voltage of the range. |  |  |  |  |  |

Tabla 1.7 Perturbaciones

| Magnitud de las perturbaciones | Nivel de perturbación | Requisitos | Límite de cambio de error (%) para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 S | 0,2 S |
| Campo magnético (C.A., frecuencia de alimentación) de origen externo | 1000 Ampere - vuelta, 3 s | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Descargas electrostáticas | 8 kV descarga de contacto 15 kV descarga de aire | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Transitorios rápidos | Circuitos de tensión y corriente: 4 kV; Circuitos auxiliares: 2 kV | Ninguna falla significativa | 2.0 | 1.0 |
| Decrementos súbitos de tensión | Prueba a: 30 %, 0.5 ciclos Prueba b: 60 %, 1 ciclo Prueba c: 60 %, 30 ciclos | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Interrupciones de tensión | 0 %, 300 ciclos | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Campos electromagnéticos, RF, radiados | f = 80 a 2 000 MHz, 30, amplitud modulada, sin corriente. | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Sobretensiones en la línea de alimentación eléctrica de C.A. | Circuitos de tensión: 2 kV línea a línea, 4 kV línea a tierra Circuitos auxiliares: 1 kV línea a línea, 2 kV línea a tierra | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Prueba de inmunidad de ondas oscilatorias amortiguadas a) | Circuitos de tensión: 2.5 kV en modo común, 1.0 kV en modo diferencial | Ninguna falla significativa. La funcionalidad del medidor no debe ser perturbada | 2.0 | 1.0 |
| Sobre-corriente de corta duración | Medidores conectados directamente: 4950 A RCM + 0% -10%, para 0.1 s (6 ciclos) a frecuencia nominal. Para medidores conectados a través de transformadores de corriente: Una corriente equivalente de 20 Imax RCM + 0% -10%, durante 0.5 segundos. La corriente de prueba se debe aplicar a una sola fase por cada vez. | Ninguna falla significativa. No debe ocurrir ningún daño. | Conectado directamente |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Operados con transformador |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| Tensión de impulso | 2500 V (< 100 V); 4000 V (< 150 V); 6000 V (< 300 V); 8000 V (< 600 V). | Ninguna falla significativa. Sin daño al medidor | --- | --- |
| Falla a tierra b) | Falla a tierra en una fase | Ninguna falla significativa. Sin daño y debe operar correctamente | 0.3 | 0.1 |
| Operación de dispositivos auxiliares | Dispositivos auxiliares operados con I = Imin e Imax | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |

| Vibraciones | Vibración en tres ejes perpendiculares entre sí | Ninguna falla significativa. La función del medidor no debe afectarse | base mpe | base mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Forma del pulso: medio seno, Aceleración pico: 300 ms-2, Duración del pulso: 18 ms | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Protección contra radiación solar | 0.76 W·m2·nm-1 a 340 nm, con 56 ciclos de 24 h | Sin alteración en la apariencia o deterioro de la funcionalidad, propiedades metrológicas y sellado. | --- | --- |
| Protección contra el ingreso de polvo | IP 5x, chasis categoría 2 | Sin interferencia con el correcto funcionamiento o deterioro de la seguridad, incluyendo el recorrido a lo largo de las distancias de fuga. | --- | --- |
| Calor seco | Límite superior de temperatura: + 70 ºC. durante 72 h | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Frío | Límite inferior de temperatura:-25 ºC; durante 72 h | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Calor húmedo | H1: 30 °C, 85 %; H2: Cíclico de 25 °C, 95 % a 40 °C, 93 %; H3: Cíclico de 25 °C, 95 % a 55 °C, 93 %. | Ninguna falla significativa. Sin evidencia de un daño mecánico o corrosión. | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Agua | Solamente para H3, 0.07 L/min (por boquilla), 0 ° y 180 °, 10 min | Ninguna falla significativa. Sin evidencia de un daño mecánico o corrosión. | --- | --- |
| Durabilidad | Alta corriente y/o temperatura durante un período de tiempo sostenido | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Resistencia al calor y fuego c) | - En la Parte frontal del medidor 650 °C ± 10 °C - En la parte posterior del medidor cerca de las terminales 960 °C ± 15 °C Duración de la prueba 30 s ± 1 s | En caso de existir flama, ésta debe extinguirse en un tiempo igual o menor a 30 segundos desde que se retira el hilo incandescente. | --- | --- |
| Rocío salino c) | 500 h, la solución de cloruro de sodio con una concentración del 5% | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| a) Solamente para medidores operados por transformador; b) Sólo para los medidores trifásicos de cuatro hilos operados con transformador destinados a ser utilizados en redes equipadas con neutralizadores de falla a tierra. c) Solamente para medidores tipo gabinete (ensamblados dentro del gabinete) y tipo socket para exteriores. |  |  |  |  |

Tabla 1.7 Perturbaciones

| Magnitud de las perturbaciones | Nivel de perturbación | Requisitos | Límite de cambio de error (%) para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 S | 0,2 S |
| Campo magnético (C.A., frecuencia de alimentación) de origen externo | 1000 Ampere - vuelta, 3 s | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Descargas electrostáticas | 8 kV descarga de contacto 15 kV descarga de aire | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Transitorios rápidos | Circuitos de tensión y corriente: 4 kV; Circuitos auxiliares: 2 kV | Ninguna falla significativa | 2.0 | 1.0 |
| Decrementos súbitos de tensión | Prueba a: 30 %, 0.5 ciclos Prueba b: 60 %, 1 ciclo Prueba c: 60 %, 30 ciclos | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Interrupciones de tensión | 0 %, 300 ciclos | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Campos electromagnéticos, RF, radiados | f = 80 a 2 000 MHz, 30, amplitud modulada, sin corriente. | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Sobretensiones en la línea de alimentación eléctrica de C.A. | Circuitos de tensión: 2 kV línea a línea, 4 kV línea a tierra Circuitos auxiliares: 1 kV línea a línea, 2 kV línea a tierra | Ninguna falla significativa | --- | --- |
| Prueba de inmunidad de ondas oscilatorias amortiguadas a) | Circuitos de tensión: 2.5 kV en modo común, 1.0 kV en modo diferencial | Ninguna falla significativa. La funcionalidad del medidor no debe ser perturbada | 2.0 | 1.0 |
| Sobre-corriente de corta duración | Medidores conectados directamente: 4950 A RCM + 0% -10%, para 0.1 s (6 ciclos) a frecuencia nominal. Para medidores conectados a través de transformadores de corriente: Una corriente equivalente de 20 Imax RCM + 0% -10%, durante 0.5 segundos. La corriente de prueba se debe aplicar a una sola fase por cada vez. | Ninguna falla significativa. No debe ocurrir ningún daño. | Conectado directamente |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Operados con transformador |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| Tensión de impulso | 2500 V (< 100 V); 4000 V (< 150 V); 6000 V (< 300 V); 8000 V (< 600 V). | Ninguna falla significativa. Sin daño al medidor | --- | --- |
| Falla a tierra b) | Falla a tierra en una fase | Ninguna falla significativa. Sin daño y debe operar correctamente | 0.3 | 0.1 |
| Operación de dispositivos auxiliares | Dispositivos auxiliares operados con I = Imin e Imax | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |

| Vibraciones | Vibración en tres ejes perpendiculares entre sí | Ninguna falla significativa. La función del medidor no debe afectarse | base mpe | base mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Forma del pulso: medio seno, Aceleración pico: 300 ms-2, Duración del pulso: 18 ms | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Protección contra radiación solar | 0.76 W·m2·nm-1 a 340 nm, con 56 ciclos de 24 h | Sin alteración en la apariencia o deterioro de la funcionalidad, propiedades metrológicas y sellado. | --- | --- |
| Protección contra el ingreso de polvo | IP 5x, chasis categoría 2 | Sin interferencia con el correcto funcionamiento o deterioro de la seguridad, incluyendo el recorrido a lo largo de las distancias de fuga. | --- | --- |
| Calor seco | Límite superior de temperatura: + 70 ºC. durante 72 h | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Frío | Límite inferior de temperatura:-25 ºC; durante 72 h | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Calor húmedo | H1: 30 °C, 85 %; H2: Cíclico de 25 °C, 95 % a 40 °C, 93 %; H3: Cíclico de 25 °C, 95 % a 55 °C, 93 %. | Ninguna falla significativa. Sin evidencia de un daño mecánico o corrosión. | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Agua | Solamente para H3, 0.07 L/min (por boquilla), 0 ° y 180 °, 10 min | Ninguna falla significativa. Sin evidencia de un daño mecánico o corrosión. | --- | --- |
| Durabilidad | Alta corriente y/o temperatura durante un período de tiempo sostenido | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| Resistencia al calor y fuego c) | - En la Parte frontal del medidor 650 °C ± 10 °C - En la parte posterior del medidor cerca de las terminales 960 °C ± 15 °C Duración de la prueba 30 s ± 1 s | En caso de existir flama, ésta debe extinguirse en un tiempo igual o menor a 30 segundos desde que se retira el hilo incandescente. | --- | --- |
| Rocío salino c) | 500 h, la solución de cloruro de sodio con una concentración del 5% | Ninguna falla significativa. | base mpe | base mpe |
| a) Solamente para medidores operados por transformador; b) Sólo para los medidores trifásicos de cuatro hilos operados con transformador destinados a ser utilizados en redes equipadas con neutralizadores de falla a tierra. c) Solamente para medidores tipo gabinete (ensamblados dentro del gabinete) y tipo socket para exteriores. |  |  |  |  |

Table 1.7 Disturbances

| Magnitude of the Disturbance | Level of Disturbance | Requirements | Limit of change of Error (%) for meter classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 S | 0.2 S |
| Magnetic field (AC frequency of power) from external source | 1000 Ampere - lap, 3 s | No significant failure | --- | --- |
| electrostatic discharges | 8 kV contact discharge 15 kV air discharge | No significant failure | - - | --- |
| Fast transients | Circuits of voltage and current: 4 kV; Auxiliary circuits: 2 kV | No significant failure | 2.0 | 1.0 |
| Sudden decreases in tension | Test a: 30 %, 0.5 CHAS os Test b: 60 %, 1 cycle Test c: 60 %, 30 cycles | No fault s ignificativa | --- | --- |
| Interruptions of tension | 0 %, 300 cycles | No significant failure | --- | --- |
| Electromagnetic, RF, radiated fields | f = 80 to 2 000 MHz, 30, modulated amplitude, without current. | No significant failure | --- | --- |
| Overvoltages in the feed line power of AC. | Voltage Circuits: 2 kV line to line, 4 kV ground line Auxiliary circuits: 1 kV line to line, 2 kV line to ground line | No significant failure | --- | --- |
| Proof of immunity of oscillatory damped waves a) | Voltage Circuits: 2.5 kV in so common, 1.0 kV in differential mode | No significant failure. The functionality of the meter should not be disturbed | 2.0 | 1.0 |
| Overcurrent of short duration | Directly connected meters: 4950 A RCM + 0% -10%, for 0.1 s (6 cycles) at nominal frequency. For meters connected through the transformer of power: A current equivalent of 20 I max RCM + 0% -10%, for 0.5 seconds. The test current is to be applied to one single phase for each time. | No significant failure. No damage should occur | Directly connected |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Operated with transformer |  |
|  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| Impulse voltage | 2500 V (< 100 V); 4000 V (< 150 V); 6000 V (< 300 V); 8000 V (< 600 V). | No significant failure. No damage to the meter | --- | --- |
| Failure to ground b) | Failure to ground in one phase | No significant failures. No damage and must operate properly | 0.3 | 0.1 |
| Operation of auxiliary devices | Auxiliary devices operated with I = I min and I max | No significant failures. | ½ base mpe | ½ base mpe |

| Vibrations | Vibration in three axes perpendicular to each other | No significant failures. The function of the meter not be affected | ½ base mpe | ½ base mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact | Shape of the pulse: medium cores, Peak acceleration: 300 ms -2, Du ration of the pulse: 18 ms | No significant failures. | ½ base mpe | ½ base mpe |
| Protection against solar radiation | 0.76 W m 2 nm -1 at 340 nm, with 56 cycles of 24 h | No alteration in the appearance or I deterioration of the functionality, properties metrological and sealed. | --- | --- |
| Protection against the ingress of dust | IP 5x, chassis category 2 | No interference with the correct operation or deterioration of the security, including the route to the length of the distances of flight. | --- | --- |
| Dry heat | Upper limit of temp erature: + 70 ºC. for 72 h | No significant failures. | ½ base mpe | ½ base mpe |
| Cold or | Limit lower than temperature: - 25 ° C; for 72 h | No significant failures. | ½ base mpe | ½ base mpe |
| Humid heat | H1: 30 ° C, 85 %; H2: Cyclical of 25 ° C, 95 % at 40 ° C, 93 %; H3: Cyclical of 25 ° C, 95 % at 55 ° C, 93 %. | No significant failures. No evidence of mechanical damage or corrosion. | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Water | Only for H3, 0.07 L / min (per nozzle), 0 ° and 180 °, 10 min | No significant failures. No evidence of mechanical damage or corrosion. | --- | --- |
| Durability | High current and/or temperature for a sustained period of time | No significant failures. | ½ base mpe | ½ base mpe |
| Resistance to heat and fire c) | - In the front of the meter 650 °C ± 10 °C - In l to part rear of the meter close to the terminals 960 ° C ± 15 °C Duration of the test 30 s ± 1 s | In case of flame existing, it should be extinguished in a time equal or lower than 30 seconds from the time after the incandescent wire is withdrawn | --- | --- |
| Salt spray c) | 500 h, the solution of chloride of sodium with one concentration of the 5% | No significant failures. | 1/2 base mpe | base mpe |
| a) Only for meters operated by transformer; b) Only for 3 phase meters of four wire operated with transformer intended to be used in networks equipped with neutralizers of failure to ground. c) Only for cabinet type meters (assembled inside of the cabinet) and socket type for exteriors. |  |  |  |  |

| 7.6. Protección de propiedades metrológicas | 7.6. Protection of metrological properties |
| --- | --- |
| 7.6.1. Generalidades | 7.6.1. General Provisions |
| 7.6.1.1. El fabricante debe asegurarse que el medidor cuente con medios de protección que imposibiliten intervenciones no autorizadas al hardware o al software del mismo, así como cualquier modificación o alteración de las propiedades metrológicas y de los registros de información. | 7.6.1.1. The manufacturer must ensure that the meter has the means of protection that preclude unauthorized interventions to the hardware or to the software of the same, as well as any modification or alteration of the metrological properties and of the records of information. |
| 7.6.1.2. Todos los medios de protección metrológica de un medidor destinado a utilizarse en exteriores deben soportar la radiación solar, lo cual debe comprobarse mediante la prueba de protección contra radiación solar que se indica en 10.6.3. | 7.6.1.2. All the means of metrological protection of a meter intended to be used in exteriors must withstand solar radiation, which must be tested by the anti-solar radiation protection test which is indicated in 10.6.3. |
| 7.6.1.3. El Transportista o Distribuidor, deben administrar y resguardar los sellos mecánicos para evitar el acceso no autorizado al software, parámetros y registro de comprobación de evento de la instalación. | 7.6.1.3. The Carrier or Distributor must administer and protect the mechanical seals to avoid the unauthorized access to the software, parameters and record of verification of the installation event. |
| 7.6.1.4. Las funciones del medidor y sus correspondientes algoritmos, establecidos en la Tabla 1.1, deben ser adecuados y funcionalmente correctos para la aplicación y modelo del medidor bajo prueba. | 7.6.1.4. The functions d the meter and its corresponding algorithms, established in the Tabla1.1, they must be adequate and functionally correct for the application and model of the meter being tested. |
| 7.6.2. Identificación del software | 7.6.2. Identification of the software |
| El software legalmente relevante de un medidor debe estar claramente identificado con la versión del software u otra señal. La identificación puede consistir de más de una parte, pero al menos una parte debe ser dedicada a propósitos legales. | The software legally relevant to a meter must be clearly identified with the version of the software or other sign. The identification can consist of more than one part, but at least one part must be dedicated to legal purposes. |
| NOTA: Un ejemplo de la identificación de la versión del software puede ser la suma de verificación o checksum o hash, por mencionar algunos. | NOTE: An example of the identification of the version of the software may be the sum of verification or checksum or hash, to mention some. |
| La identificación debe ser parte del propio software, es decir, debe ser imposible separarla del mismo; debe presentarse mediante comando o desplegarse visualmente durante la operación. | The identification should be part of the same software, that is to say, must be impossible separate from the same; it must be submitted by command or deployed visually during the operation. |
| Como excepción, una impresión de la identificación del software en el medidor, debe considerarse una solución aceptable si satisface las tres condiciones siguientes: | As an exception, one impression of the identification of the software in the meter, should be considered an acceptable solution, if it satisfies the three following conditions: |
| a) La interfaz de usuario no tiene ninguna capacidad de control para activar la indicación de la identificación del software en la pantalla; | a) The interface for the user does not have any capacity of control for activating the indication of the identification of the software on the screen; |
| b) El medidor no tiene una interfaz para comunicar la identificación del software, y; | b) The meter does not have one interface for communicating the identification of the software, and; |
| c) Después de la fabricación del medidor no es posible un cambio del software, o sólo es posible si el hardware o un componente de hardware también se cambia. | c) After the manufacture of the meter, a change of the software is not possible, or only is possible if the hardware or one component of hardware also is changed. |
| Es responsabilidad del fabricante del medidor, asegurar que la identificación del software se encuentre indicada correctamente en el medidor. | It is the responsibility of the manufacturer of the meter to ensure that the identification of the software is correctly indicated on the meter. |
| La identificación del software y los métodos de identificación deben estar establecidos en el certificado de cumplimiento vigente. | The identification of the software and the methods of identification should be established in the current certificate of compliance. |
| 7.6.3. Protección del software | 7.6.3. Protection of the software |
| 7.6.3.1. Prevención contra uso indebido | 7.6.3.1. Prevention against improper use |
| El medidor debe estar construido de forma que las posibilidades de uso involuntario, accidental o intencional sean mínimas. | The meter should be constructed in way that the possibilities of involuntary, accidental or intentional use are minimal. |
| 7.6.3.2. Prevención contra fraude | 7.6.3.2. Prevention against fraud |
| 7.6.3.2.1. El software legalmente relevante debe estar protegido contra modificaciones, cargas o cambios no autorizados ocasionados por el intercambio del dispositivo de memoria. El medidor debe contar con medios de seguridad, tal como sello mecánico o electrónico; asimismo, debe protegerse el medidor con la opción para cargar software o parámetros. | 7.6.3.2.1. The legally relevant software must be protected against modifications, unauthorized uploads or changes caused by the interchange of the memory device. The meter must have security measures, such as a mechanical or electronic seal; likewise, the meter must be protected with the option for loading software or parameters. |
| 7.6.3.2.2. Sólo las funciones de configuración que se encuentran claramente documentadas en el manual de usuario, que declara el fabricante de conformidad, con el Apéndice B.1 numeral 4, podrán ser activadas a través de la interfaz de usuario, de forma que no permitan el uso fraudulento. | 7.6.3.2. 2. Only the functions of configuration that is found clearly documented in the manual of the user, which declares the manufacturer in conformity with the Appendix B.1 numeral 4 may be activated through the interface of the user, in a way that does not permit fraudulent use. |
| 7.6.3.2.3. El software debe estar protegido de forma que no permita alguna intervención no autorizada. La protección del software comprende un sellado apropiado, ya sea por medios mecánicos, electrónicos y/o medios criptográficos, que impida una intervención no autorizada. | 7.6.3.2.3. The software should be protected in the form that does not allow any unauthorized intervention. The protection of the software includes an appropriate seal, whether by mechanical, electronic and/or Cryptographic media, which prevents unauthorized intervention. |
| Ejemplos: | Examples: |
| a) El software de un instrumento de medición está construido de forma que no sea posible modificar los parámetros y configuración legalmente relevantes, excepto mediante un menú protegido por interruptores o similares. El interruptor está sellado mecánicamente en posición inactiva, haciendo que cualquier modificación de los parámetros y de la configuración legalmente relevante sea imposible. Para modificar los parámetros y la configuración se debe activar el interruptor, rompiendo inevitablemente el sello. | a) The software of a measuring instrument is built in a way that it cannot be possible to modify the legally relevant parameters and settings, except through a menu protected by switches or the like. The switch is sealed mechanically in the idle position, because any modification of the parameters and of the legally relevant setting is impossible. In order to modify the parameters and the configuration should activate the switch, breaking inevitably the seal. |
| b) El software de un instrumento de medición está construido de forma que no sea posible acceder a los parámetros y configuración legalmente relevantes, excepto por personas autorizadas. Si una persona quiere entrar al punto de parámetros del menú, insertará una tarjeta inteligente que contenga un número de identificación personal (NIP) como parte de un certificado criptográfico. El software del instrumento tiene la capacidad de verificar o comprobar la autenticidad del NIP mediante el certificado y permitir el acceso al punto de parámetros del menú. El acceso se registra por un rastro de auditoría que incluye la identidad de la persona (o, al menos, de la tarjeta inteligente utilizada). | b) The software of a measuring instrument is constructed in a way to make it impossible to access to the parameters and configuration legally relevant, except by authorized persons. If one person wants to enter the point of parameters of the menu, they will insert a smart card that contains a personal identification number (PIN) as part of a cryptographic certificate. The software of the instrument has the capacity to verify or verify the authenticity of the PIN through the certificate and permit the access to the point of parameters of the menu. The access is recorded by an audit trail that includes the identity of the person (or, at the least, of the card smart used). |
| 1) Cuando un software se almacena en un dispositivo de memoria de sólo lectura que mecánicamente no sea posible remover. | 1) When a software is stored on one device in a memory device with a single reading that mechanically is not possible to remove. |
| 2) Cuando se usan métodos criptográficos simples, como el cifrado de la transferencia de datos entre el medidor y el software de explotación de datos instalado en una computadora, únicamente este programa conoce la clave y puede leer, descifrar y utilizar los registros de la medición. Se debe imposibilitar el acceso con cualquier otro software que intente acceder de forma no autorizada. | 2) When simple cryptographic methods are used, as the encryption of the transfer of data between the meter and the software for the exploitation of data installed on a computer, only this program recognizes the password and can read, decode and use the measurement records. Access with any other software that attempts to access in an unauthorized way should be impossible. |
| 3) Los parámetros específicos del medidor únicamente se pueden ajustar o elegir en un modo operativo concreto del medidor. Se pueden clasificar como aquellos que deberían estar protegidos (inalterables) y aquellos accesibles para una persona autorizada (parámetros configurables), por ejemplo, el propietario del medidor o el proveedor del producto. Los parámetros específicos del modelo tienen valores idénticos para todos los ejemplares de un modelo. Se fijan en la aprobación de modelo o prototipo del medidor. | 3) The parameters specific to the meter only can be adjusted or selected in a concrete operating mode mode of the meter. They can be classified as those that should be protected (unalterable) and those accessible for an authorized person (configurable parameters), for example, the owner of the meter or the supplier of the product. The parameters specific to the model have identical values for all the types of a model. They look at the model or prototype approval of the meter. |
| 7.6.4. Protección de parámetros | 7.6.4. Protection of parameters |
| 7.6.4.1. Los parámetros que fijen las características legalmente relevantes del medidor deben estar protegidos contra modificaciones no autorizadas. Véase 14.7.5.3, inciso I, subinciso d). | 7.6.4.1. The parameters that set the characteristics legally relevant to the meter must be protected against unauthorized modifications. See 14.7.5.3, subsection I, subsection d). |
| Los parámetros específicos del medidor, deben ser ajustables o seleccionables sólo en un modo de funcionamiento específico del medidor, de acuerdo al fabricante del medidor. Al menos las mediciones y registros de energía para liquidación o facturación, y para calidad de la potencia, deben ser inalterables. En aquellas otras funciones que sean ajustables deberá asegurarse que el acceso sólo sea por personas autorizadas. | The parameters specific to the meter must be adjustable or selectable only in one mode of operation specific to the meter according to the manufacturer of the meter. At least the measurements and records of energy for settlement or invoicing, and for quality of the power must be unalterable. In those other functions that are adjustable, it must be assured that the access is only for authorized persons. |
| Una contraseña simple no es una solución técnicamente aceptable para proteger parámetros inalterables. | A simple password is not a technically acceptable solution to protect unalterable parameters. |
| Las personas autorizadas deben tener acceso a un conjunto de parámetros ajustables del medidor. Este conjunto de parámetros ajustables del medidor y sus limitaciones o reglas de acceso deben estar claramente documentadas. | The authorized persons should have access to one set of adjustable parameters of the meter. This set of adjustable parameters of the meter and its limitations or rules of access must be clearly documented. |
| Para efectos de la aprobación del modelo o prototipo del medidor, los parámetros específicos tienen valores idénticos para todos los especímenes de un modelo de medidor. | For purposes of the approval of the model or prototype of the meter, the parameters have values identical for all the specific specimens of one model of a meter. |
| 7.6.4.2. La puesta a cero del registro que almacena la energía total medida se considera como una modificación de un parámetro específico del medidor. | 7.6.4.2. The setting to zero of the register that stores the total energy measure is considered as a modification of a specific parameter of the meter. |
| El Transportista o Distribuidor, únicamente realizará la puesta a cero aplicable a los parámetros específicos ajustables del medidor. | The Carrier or distributor only will set to zero applicable to the specific adjustable parameters of the meter. |
| 7.6.4.3. En la Tabla 1.1 se indican las funciones, características y parámetros que deben ser parte del software legalmente relevante. Los parámetros específicos ajustables que modifican las características legalmente relevantes solo pueden ser ejecutadas con el nivel de acceso apropiado, así mismo, el medidor debe contar con un mecanismo para registrar automáticamente y de forma inalterable cualquier ajuste de algún parámetro específico del medidor y debe ser capaz de reportar los datos registrados. | 7.6.4.3. In the Table 1.1 are listed the functions, features and parameters that must be pa rte of the software legally relevant. The parameters specific adjustable to modify the characteristics legally relevant only pued to be executed with the level of access appropriate, and the same, the meter must count with one mechanism to regist rar automatically and to form unalterable any setting of any specific parameter to the meter and should be able to report the data r egistrados. |
| Los medios de trazabilidad y los registros deben ser parte del software legalmente relevante y deben estar protegidos. El software empleado para mostrar registros auditables pertenece al software legalmente relevante. | The means of traceability and the records should be part of the software legally relevant and should be protected. The software used to display auditable records belongs to the legally relevant software. |
| Un contador de eventos no es una solución técnicamente aceptable. | An event counter is not a technically acceptable solution. |
| Lo anterior debe comprobarse de acuerdo con 10.2.4. | The above should be verified in accordance with 10.2.4. |
| 7.6.5. Separación de dispositivos electrónicos y subconjuntos o módulos | 7.6.5. Separation of electronic devices and subassemblies or modules |
| Las partes metrológicamente críticas de un medidor ya sean partes de software o de hardware, no deben ser influenciadas inadmisiblemente por otras partes del medidor. | The metrologically critical parts of a meter whether parts of software or hardware, should not be influenced impermissibly by other parts of the meter. |
| 7.6.5.1. Los subconjuntos o dispositivos electrónicos del medidor que desempeñen funciones legalmente relevantes deben estar identificados, definidos y documentados. Éstos constituyen la parte legalmente relevante del sistema de medición. Cuando no esté identificado el subconjunto que desempeña funciones legalmente relevantes, se considerará que todos los subconjuntos cumplen funciones con implicaciones legales. | 7.6.5.1. The subassemblies or electronic devices of the meter that perform legally relevant functions should be identified, defined, and documented. They constitute on the legally relevant part of the measurement system. When the subset is not identified that performs functions all the legally relevant subsets, it will be considered that all the subassemblies comply functions with legal implications. |
| Ejemplo: | Example: |
| Un medidor equipado con una interfaz óptica para conectar un dispositivo electrónico para leer valores de medición. El medidor almacena todas las cantidades relevantes y mantiene los valores disponibles para su lectura durante un periodo de tiempo suficiente. En este sistema sólo el medidor es el dispositivo legalmente relevante. Pueden existir otros dispositivos legalmente no relevantes y pueden estar conectados a la interfaz del instrumento siempre que se cumpla el requisito para ello. | A meter equipped with an optical interface to connect an electronic device in order to read measurement values. The meter stores all the relevant quantities and maintains the values available for reading for a sufficient period of time. In this system only the meter is the legally relevant device. There can exist other devices legally not relevant and they can be connected to the interface of the instrument provided that the requirement is complied for it. |
| 7.6.5.2. Debe demostrarse que las funciones y datos relevantes de los subconjuntos y dispositivos electrónicos no son influenciados inadmisiblemente por los comandos recibidos a través de la interfaz. | 7.6.5.2. It must be demonstrated that the functions and data relevant to the subassemblies and electronic devices are not inadmissibly influenced by the commands received through the interface. |
| Esto implica que hay una asignación inequívoca de cada comando para todas las funciones iniciadas o cambios de datos en el subconjunto o dispositivo electrónico. | This implies that there is an unequivocal assignment of each command for all the functions initiated or changes of data in the subset or electronic device. |
| Si los subconjuntos o dispositivos electrónicos "legalmente relevantes" interactúan con otros subconjuntos o dispositivos electrónicos "legalmente relevantes", debe consultarse 7.6.7. | If the subsets cough or electronic devices "legally relevant" interact with other subassemblies or electronic devices "legally relevant,” 7.6.7 should be consulted. |
| Ejemplos: | Examples: |
| a) El software del medidor se encuentra habilitado para recibir órdenes o comandos para seleccionar las magnitudes requeridas. Combina el valor de medición con información adicional (por ejemplo, estampa de tiempo, unidad) y envía este conjunto de datos al dispositivo solicitante. El software sólo acepta comandos para la selección de cantidades permitidas válidas y descarta cualquier otro comando, enviando sólo un mensaje de error. | a) The software of the meter is configured to receive orders or commands to select the magnitudes required. It combines the value of measurement with information additional (for example, stamping the time unit) and sends this collection of data to the requesting device. The software only accepts commands for the selection of valid amounts permitted and discards any other command, sending only one error message. |
| b) En el interior de la carcasa que puede estar sellada, hay un interruptor que define el modo de operación del medidor: una posición del interruptor indica el modo verificado y en la otra el modo no verificado (puede haber sellos mecánicos u otros). Al interpretar los comandos recibidos, el software comprueba la posición del interruptor: en el modo no verificado el conjunto de comandos que acepta el software es extendido en comparación con el modo descrito anteriormente, por ejemplo, puede ser posible ajustar el factor de calibración por un comando que se descarta en el modo verificado. | b) In the inside of the housing that can be sealed, there is switch that defines the mode of operation of the meter: one position of the switch indicates the mode verified and in the other the mode not verified (it may have mechanical or other seals). When interpreeting the commands received, the software verifies the position of the switch: in the mode not verified the set of commands that accepted by the software is extended in comparison with the mode described above, for example, it may be possible to adjust the factor of calibration by a command that is discarded in the verified mode. |
| 7.6.6. Separación de partes de software | 7.6.6. Separation of parts of software |
| 7.6.6.1. Todos los módulos del software (programas, subrutinas, objetos, entre otros), que desempeñan funciones con implicaciones legales o que contienen dominios de datos legalmente relevantes forman la parte del software legalmente relevante de un medidor, lo cual se identifica como se describe en 7.6.2. Si no se identifican los módulos de software que desempeñan funciones con implicaciones legales, todo el software se debe considerar legalmente relevante. | 7.6.6.1. All the modules of the software (programs, subroutines, objects, among others), which play roles with legal implications or that contain domains of data legally relevant form the part of the software legally relevant of a meter, which is identified as is described in 7.6.2. If the modules of software that perform functions with legal implications are not identified, all the software should be considered legally relevant. |
| 7.6.6.2. Si la parte del software legalmente relevante se comunica con otras partes de software, se debe definir una interfaz del software. Toda la comunicación se debe realizar exclusivamente a través de esa interfaz. La parte legalmente relevante del software y la interfaz deben estar claramente documentados. Todas las funciones legalmente relevantes y los dominios de datos del software deben estar descritos. | 7.6.6.2. If the part of the legally relevant software is communicated with other parts of software, an interface of the software must be defined. All the communication must be performed exclusively through that interface. The legally relevant part of the software and the interface must be clearly documented. All the legally relevant functions and the domains of data of the software should be described. |
| 7.6.6.3. El dominio de datos que forma la interfaz del software, incluyendo el código que exporta desde la parte legalmente relevante al dominio de datos de interfaz y el código que importa desde la interfaz a la parte legalmente relevante debe estar definido y documentado. No debe omitirse la declaración de la interfaz del software. | 7.6.6.3. The domain of data that forms the interface of the software, including the code that is exported from the legally relevant part to the domain of data of interface and the code that is imported from the interface to the legally relevant part must be defined and documented. The declaration of the interface of the software must not be omitted. |
| 7.6.6.4. Debe haber una asignación inequívoca de cada comando a todas las funciones iniciadas o cambios de datos en la parte legalmente relevante del software. Los comandos que se comuniquen a través de la interfaz de software deben declararse y documentarse. Sólo se permite que los comandos documentados sean activados a través de la interfaz de software. El fabricante, importador o similar, debe declarar íntegramente la documentación de los comandos de acuerdo al Apéndice B, inciso B.1.1. | 7.6.6.4. There must be an unequivocal assignment for each command to all the functions initiated or changes of data on the legally relevant part to the software. The commands that are communicated through the interface of software must be declared and documented. It is only permitted that the documented commands are activated through the interface of software. The manufacturer, importer or similar, must declare fully the documentation of the commands according to the Appendix B, subsection B.1.1. |
| 7.6.7. Almacenamiento de datos y transmisión a través de sistemas de comunicación | 7.6.7. Storage of data and transmission through the systems of communication |
| 7.6.7.1. Generalidades | 7.6.7.1. General provisions |
| Los valores de los registros de medición, así como los datos integrados y almacenados en el medidor, serán utilizados por el Transportista, Distribuidor para su envío al Suministrador y al CENACE. | The values of the records of measurement, as well as the data integrated and stored in the meter will be used by the carrier, distributor for sending to the supplier and to the CENACE. |
| 7.6.7.1.1. Los valores y datos de medición almacenados o transmitidos deben contener al menos la información siguiente, para ser empleada en los procesos legalmente relevantes: | 7.6.7.1.1. The values and data of measurement stored or transmitted must contain at the least the information below, in order to be used in the legally relevant processes: |
| a) Valor de la magnitud medida y su unidad; | a) Value of the maginitude measured and its unit; |
| b) Registro de fecha y hora de la medición; | b) Record the date and time of the measurement; |
| c) Parámetros de localización de la medición; | c) Parameters of location of the measurement; |
| d) Identificación del medidor; | d) Identification of the meter; |
| e) Identificación inequívoca de la medición (ejemplo: números consecutivos que permiten asignar los valores impresos en una factura). | e) Unambiguous identification of the measurement (example: consecutive numbers that allow the values printed on an invoice to be assigned). |
| 7.6.7.1.2. Protección de datos | 7.6.7.1.2. Protection of data |
| Los datos deben estar protegidos por medio de software, para garantizar la autenticidad, integridad y la exactitud de la información relativa al momento de la medición. El software de extracción que muestra o procesa los valores de medición y los datos que lo acompañan, se debe comprobar que el tiempo de la medición (estampa de tiempo), así como la autenticidad e integridad de los datos después de haberlos leído de un medio del almacenamiento no protegido. Cuando se detecta una irregularidad, los datos deben descartarse o marcarse como no utilizables. | The data must be protected by means of software, in order to ensure the authenticity, integrity and the accuracy of the information relative to the time of the measurement. The software of extraction that displays or processes the measured values and the data that accompanies it, the time of the measurement (stamp of time) must be verified, as well as the authenticity and integrity of the data after reading it from an unprotected storage medium. When an irregularity is detected, the data must be discarded or marked as not utilizable. |
| NOTA: “autenticidad e integridad” se refiere a que los valores son idénticos respecto a la medición. | NOTE: "authenticity and integrity" refers to the values that are identical with respect to the measurement. |
| Las claves confidenciales utilizadas para proteger los datos deben mantenerse secretas y seguras en el medidor. Deberán proporcionarse medios de protección para que estas claves sólo puedan ser introducidas o leídas si se rompe un sello. | The confidential codes used to protect the data must be kept secret and secure in the meter. They should be provided means of protection so that these keys only can be introduced or read by breaking a seal. |
| 7.6.7.1.3. Los módulos de software que preparan datos para almacenarse o transmitirse, o que comprueban los datos después de leerse o recibirse, pertenecen a la parte legalmente relevante del software. | 7.6.7.1.3. The modules of software that prepare data to be stored or transmitted, or that verify the data after the reading or receiving it, belong to the legally relevant part to the software. |
| 7.6.7.2. Almacenamiento automático | 7.6.7.2. Automatic storage |
| 7.6.7.2.1. Los datos de medición deben almacenarse automáticamente cuando se termina o finaliza la medición, es decir, cuando se ha generado el valor final. | 7.6.7.2.1. The data of measurement must be stored automatically when it terminates or finalizes the measurement, that is to say, when a final value has been generated. |
| 7.6.7.2.2. El dispositivo de almacenamiento debe tener la capacidad para asegurar que los datos no se corrompan o dañen en condiciones normales de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de memoria, debe ser suficiente para almacenar los datos de medición, los valores finales y los datos usados para los cálculos por al menos treinta y cinco días. | 7.6.7.2.2. The storage device must have the ability to ensure that the data not be corrupted or damaged under normal conditions of storage. The capacity of memory storage should be enough to store the data of measurement, the final values and the data used for the calculations of at the least thirty-five days. |
| 7.6.7.2.3. Se permite eliminar los datos almacenados cuando: | 7.6.7.2.3. It is permitted to eliminate the stored data when: |
| a) El CENACE, Transportista, Distribuidor o Suministrador determine que la transacción se ha liquidado; o | a) The CENACE, carrier, distributor or supplier determines that the transaction has been liquidated; or |
| b) Los datos del inciso anterior, deben ser impresos por un dispositivo de impresión sujeto a control legal. | b) The data in the paragraph above, must be printed by a printing device subject to legal control. |
| Lo anterior no aplica al registro acumulativo y registros auditables. | The foregoing does not apply to the accumulative record and auditable records. |
| 7.6.7.2.4. Posterior al cumplimiento de los requerimientos establecidos en 7.6.7.2.3 y cuando el almacenamiento alcance su capacidad máxima, se permite borrar la memoria, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: | 7.6.7.2.4. Subsequent to the compliance to the requirements established in 7.6.7.2.3 and when the storage reaches its maximum capacity, the memory can be erased, provided that the following two conditions are met: |
| a) Que los datos se borren en el mismo orden como fueron registrados y que se respeten las reglas establecidas para la aplicación particular; y | a) That the data is deleted in the same order as they were recorded and that the rules established for the particular application are respected; and |
| b) Que la eliminación se realice automáticamente o después de una operación manual especial, las cuales requieran de acceso específicos, solo para personas autorizadas. | b) That the elimiantion is performed automatically or after a special manual operation which requires specific access, only to authorized persons. |
| 7.6.7.3. Transmisión de datos | 7. 6.7.3. Transmission of data |
| 7.6.7.3.1. La medición no debe ser influenciada inadmisiblemente por un retardo de transmisión. | 7.6.7.3.1. The measurement is not to be influenced impermissibly by one delay of transmission. |
| 7.6.7.3.2. Si los servicios de red no están disponibles, no deben perderse datos de medición legalmente relevantes. | 7.6.7.3.2. If the network services are not available, the legally relevant data of measurement must not be lost. |
| 7.6.7.4. Estampa de tiempo | 7.6.7.4. Time stamp |
| La estampa de tiempo debe ser leída desde el reloj del medidor. El ajuste del reloj se considera legalmente relevante. Se deben tomar las medidas de protección apropiadas de acuerdo con el capítulo 7.6.4. | The time stamp must be read from the clock of the meter. The adjustment of the clock is considered legally relevant. The appropriate protective measures must be taken in accordance with the chapter 7.6.4. |
| El error máximo permitido del reloj interno del medidor es de ± 30 ppm por cada 30 días. El medidor debe disponer de función de sincronía con alguna de las alternativas indicadas en las Tabla 1.1. | The maximum permitted error (MPE) of the internal clock of the meter is of ± 30 ppm for every 30 days. The meter must be able to function in sync with any of the alternatives listed in the Table 1.1. |
| 7.6.8. Mantenimiento y actualización | 7.6.8. Maintenance and update |
| Para un medidor instalado en sitio, se consideran como actualización del software legalmente relevante los casos siguientes: | For a meter installed on site, the following cases are considered as updates of legally relevant software: |
| a) Se intercambia el software con otra versión certificada; o | a) When the the software is interchangd for another certified version; or |
| b) Se repara el medidor y se reinstala la misma versión del software. | b) The meter is repaired and the same version of the software is reinstalled. |
| En la actualización del software legalmente relevante, sólo podrán instalarse versiones que cuenten con el certificado de compatibilidad del software, de acuerdo con 10.2.4. | When the legally relevant software is updated, only versions that the certificate of compatibility wtih the software can be installed, in accordance with 10.2.4. |
| Para medidores en servicio, el mecanismo de actualización del software debe estar protegido por medio de un sello mecánico, que imposibilite actualizaciones por personas no autorizadas. El Transportista o Distribuidor, por instrucción del CENACE o del Suministrador, debe realizar la actualización del software, para lo cual debe romper los sellos mecánicos y una vez finalizada la actualización debe reponerlos y colocarlos nuevamente. | For meters in service, the mechanism for updating of the software must be protected by means of a mechanical seal, which makes updates by unauthorized persons impossible. The carrier or distributor, by instruction of the CENACE or of the Supplier, must perform the updating of the software, for which the mechanical seals must be broken and once the updating is finalized, the update must replace them and place them again. |
| 7.6.8.1. Sólo se permite instalar y utilizar las versiones del software legalmente relevante que cuenten con el certificado de compatibilidad del software, de acuerdo con 10.2.4. | 7.6.8.1. It is only permitted to install and use the versions of the software legally relevant that count have the certificate of compatibility of the software, in accordance with 10.2.4. |
| 7.6.8.2. Comprobación de la actualización | 7.6.8.2. Verification of the updating |
| La actualización del software puede realizarse por medios directos en sitio o por medios remotos a través de una red de telecomunicaciones. El Transportista o el Distribuidor deben estar en el sitio de la instalación del medidor para comprobar que la actualización haya sido correcta. Después de la actualización del software legalmente relevante, el medidor sólo podrá ser empleado para fines legales, cuando cumpla con lo establecido en 7.6.2, 7.6.8.1 y 10.2.4, así como con los sellos correspondientes. | The update of the software can be made by direct means on site or by remote means through telecommunications network. The carrier or the distributor must be on the site of the installation of the meter to verify that the update has been correct. After the update of the legally relevant software, the meter only may be used for legal purposes, when it complies with the provisions in 7.6.2, 7.6.8.1 and 10.2.4, as well as with the corresponding seals. |
| 7.6.8.3. Actualización rastreable | 7.6.8.3. Traceable update |
| La implementación del software en el instrumento debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos de actualización rastreable que se indican de 7.6.8.3.1 a 7.6.8.3.7 siguientes. La actualización rastreable es el procedimiento de cambio de software del medidor instalado. El software que va a actualizarse puede cargarse localmente, es decir directamente en el dispositivo de medición o remotamente a través de una red. La actualización del software se registra en un registro auditable. El procedimiento de una actualización de seguimiento comprende varios pasos: carga, comprobación de integridad, comprobación del origen (autenticación), instalación, registro y activación. | The implementation of the software in the instrument must be carried out in accordance with the requirements of tradeable updating which is indicated in the following 7.6.8.3.1 to 7.6.8.3.7. The traceable update is the procedure for the change of software of the meter installed. The software that is to be updated can be loaded locally, that is to say, directly on the device for measuring or remotely through a network. The update of the software is recorded in an auditable record. The procedure for a follow up update includes various steps: loading, verification of integrity, verification of the origin (authentication), installation, registration and activation. |
| 7.6.8.3.1. La actualización del software debe ser automática. Al finalizar el procedimiento de actualización, el entorno de protección del software debe estar al mismo nivel que cuenta con el certificado de compatibilidad del software. | 7.6.8.3.1. The update of the software must be automatic. At the end of the process of updating the environment of protection of the software must be at the same level it has with the certificate of compatibility of the software. |
| 7.6.8.3.2. El software legalmente relevante del medidor de electricidad bajo prueba, debe contener algún subconjunto (s), el cual contendrá todas las funciones de comprobación necesarias para cumplir con los requerimientos de actualización de seguimiento; dicho subconjunto, no debe ser actualizable. | 7.6.8.3.2. The legally relevant software of the electric meter being tested, must contain some subset or subsets, which will contain all the functions of verification necessary for complying with the requirements of updating of the follow up; said subset must not be able to be updated. |
| 7.6.8.3.3. Deben emplearse medios técnicos para garantizar la autenticidad del software cargado, por ejemplo: el certificado de compatibilidad del software del propio fabricante. Si el software cargado falla en la identificación del software, el instrumento debe descartarlo y utilizar la versión anterior del software o pasar a un modo inoperable. | 7.6.8.3.3. Techical media must be employed to ensure the authenticity of the software loaded, for example, the certificate of compatibility of the software of the same manufacturer. If the software loaded fails in the identification of the software, the instrument must discarded and the prior version of the software used or go to an inoperable mode. |
| 7.6.8.3.4. Deben emplearse medios técnicos para asegurar la integridad del software cargado, es decir, que no se ha modificado inadmisiblemente antes de la carga. Esto puede lograrse mediante la adición de una suma de verificación o checksum, o hash del software cargado y verificarlo durante el procedimiento de carga. Si el software cargado falla en esta prueba, el instrumento debe descartarlo y utilizar la versión anterior del software o cambiar a un modo inoperable. En este modo, se inhiben las funciones de medición. Sólo será posible reanudar el procedimiento de descarga, sin omitir ningún paso en el proceso para la actualización rastreable. | 7.6.8.3.4. Technical media must be used to ensure the integrity of the software loaded, that is to say, that it has not been impermissibly modified prior to the loading. This can be achieved through a verification or checksum, or hash of the software loaded and verify it during the procedure of loading. If the software loaded fails in this test, the instrument must discard it and use the version prior to the software or change to an inoperable mode. In this way, the functions of measurement are inhibited. It is only possible to resume the procedure of unloading, without omitting any step in the process for the traceable update. |
| 7.6.8.3.5. Deben emplearse medios técnicos apropiados, como por ejemplo registros auditables, para garantizar que las actualizaciones rastreables del software legalmente relevante se rastreen adecuadamente dentro del medidor. | 7.6.8.3.5. Appropriate technical media must be employed, such as, for example, auditable records, to ensure that the traceable updates to the legally relevant software are tracked adequately inside of the meter. |
| Los registros auditables deben contener como mínimo la siguiente información: éxito / falla del procedimiento de actualización, identificación del software de la versión instalada, estampa de tiempo del evento, identificación del acceso que intentó o realizó la descarga. Se debe generar un registro de acceso por cada intento de actualización independientemente del éxito. | The auditable records should contain as a minimum the following information: success/failure of the updating process, identification of the software of the version installed, time stamp of the event, identification of the access that tried or carried out the download. It should generate a record of access for each update attempt regardless of the success. |
| El registro de almacenamiento que admita la información de la actualización rastreable, deberá tener capacidad suficiente para asegurar la rastreabilidad de las actualizaciones del software legalmente relevante. Después de haber alcanzado el límite de almacenamiento de los registros auditables, se asegurará por medios técnicos que no sea posible realizar descargas adicionales sin antes romper un sello. | The storage record that admits the information of the traceable update, should have sufficient capacity to ensure the traceability of the updates of the legally relevant software. After to have reached the limit of storage of the auditable records, it will be ensured by technical means that it is not possible to perform additional downloads without first breaking a seal. |
| NOTA: Este requerimiento permite rastrear las actualizaciones de los programas informáticos legalmente relevantes durante un periodo de tiempo adecuado. | NOTE: This requirement allows tracking the updates of the legally relevant computer programs for an adequate time period. |
| 7.6.8.3.6. El fabricante del medidor debe mantener a su cliente correctamente informado sobre las actualizaciones del software, en cumplimiento del certificado de compatibilidad; el propietario debe permitir la instalación de actualizaciones. El fabricante y el propietario del medidor, acordarán un procedimiento apropiado para realizar descargas según el uso y la ubicación del instrumento. El propietario del instrumento de medición debe dar su consentimiento para realizar descargas. | 7.6.8.3.6. The manufacturer of the meter should keep your client properly informed about the updates of the software, in compliance with the certificate of compatibility; the owner must allow the installation of updates. The manufacturer and the owner of the meter will agree on an appropriate procedure for carrying out downloads according to the use and location of the instrument. The owner of the measuring instrument must give consent to carry ouf downloads. |
| 7.6.8.3.7. Si no se pueden cumplir los requisitos establecidos de 7.6.8.3.1 a 7.6.8.3.6, aún es posible actualizar la parte de software legalmente no relevante. En este caso, se cumplirán los siguientes requisitos: | 7.6.8.3.7. If the established requirements in 7.6.8.3.1 to 7.6.8.3.6 cannot be met, even though it is possible to update the part of software legally not relevant. In this case, they will comply with the following requirements: |
| a) Debe existir una clara separación entre el software legalmente relevante y el no relevante; | a) There must be a clear separation between the legally relevant software and the not legally relevant software; |
| b) No debe ser posible actualizar toda la parte del software legalmente relevante, sin romper un sello; | b) It should be possible to update all the part of the legally relevant software, without breaking a seal; |
| Debe indicarse en el certificado de cumplimiento, si el modelo del medidor admite la actualización de las partes legalmente relevante y legalmente no relevante. | It must be indicatd on the certificate of compliance, if the model of the meter supports the updating of the parts legally relevant and legally not relevant. |
| 7.6.9 Registro de evento del sistema de verificación | 7.6.9 Registration of event of the system of verification |
| Si el medidor está equipado con un control de instalación, el registro de evento de la instalación deberá tener espacio para al menos 100 eventos y debe ser del tipo FIFO (First In - First Out). El registro de eventos no puede ser cambiado ni puesto a cero sin romper un sello y/o sin acceso autorizado, por ejemplo, mediante un código (contraseña) o un dispositivo especial (clave de acceso, etc.). | If the meter is equipped with an installation control, the event record of the installation must have space for at the least 100 events and must be of the type FIFO (First In - First Out). The event record cannot, or set to zero without breaking a seal and/or without authorized access, for example, through a code (password) or a special device (access code, etc.). |
| 7.7. Idoneidad para el uso | 7.7. Suitability for the use |
| 7.7.1. Legibilidad de los resultados | 7.7.1. Legibility of the results |
| El medidor debe tener uno o más dispositivos indicadores (pantallas con caracteres alfanuméricos) capaces de presentar o mostrar el valor numérico de medición de interés legal para la cual el medidor es aprobado. | The meter must have one or more indicator devices (displays with alphanumeric characters) capable of presenting or displaying the number value of measurement of legal interest for which the meter is approved. |
| El dispositivo indicador debe ser de fácil lectura y los caracteres de los resultados de medición deben tener como mínimo 7.62 mm de altura. Las fracciones decimales, unidades de medida y cualquier otra información deben visualizarse claramente. | The indicator device should easy to read and the characters of the results of the measurement must be a minimum of 7.62 mm in height. The decimal fractions, units of measure and any other information must be displayed clearly. |
| El dispositivo indicador no debe ser afectado significativamente por la exposición a condiciones normales de funcionamiento durante la duración máxima de la vida útil del medidor. | The indicator device should not to be affected significantly by the exposure to normal operating conditions during the maximum duration of the useful life of the meter. |
| El dispositivo indicador debe ser capaz de mostrar todos los datos relevantes para la facturación. En el caso de valores múltiples presentados por un solo dispositivo indicador, debe ser posible visualizar el contenido de todas las memorias relevantes. Para las pantallas de secuencia automática, cada visualización del registro para fines de facturación debe mantenerse durante al menos 5 s. | The indicator device must be able to show all the data relevant to the invoicing. In the case of multiple values presented by a single indicator device, it should be possible to visualize the content of all the relevant memories. For the screens in automatic sequence, each display of the record for the purposes of invoicing must be maintained for at least 5 seconds. |
| Los registros electrónicos no deben ser volátiles de modo que conserven los valores almacenados en caso de pérdida de alimentación eléctrica. Los valores almacenados no deben sobrescribirse y deben ser capaces de recuperarse al restablecerse la energía. El registro debe ser capaz de almacenar y mostrar una cantidad de energía que corresponda al funcionamiento del medidor en P = Unom*Imax*n durante al menos 4 000 h, siendo el número de fases. Esta capacidad de almacenamiento y visualización se aplica a todos los registros relevantes para la facturación, incluidos los registros de flujo positivo y negativo para medidores bidireccionales y los registros los registros asociados a tarifas o tarifas múltiples. | The electronic records should not be volatile in way to preserve the values stored in case of loss of electric power. The values stored must not be overwritten and should be able to be recoverd when reestablishing energy. The register must be capable of storing and displaying an amount of energy that corresponds to the operation of the meter at P = Unom*Imax*n for at least 4,000 hours, with n being the number of phases. This capacity for storage and display are applied to all the records relevant to the invoicing, including the records of positive and negative flow for bidirectional meters and the records the records associated with multible rates or tariffs. |
| NOTA: Los términos “tarifas” y “tarifas múltiples” se refiere a la capacidad del medidor, para configurar y guardar los valores de las tarifas en los distintos registros que posee. | NOTE: The terms "rates" and " multiple rates" refers to the capacity of the meter, in order to configure and save the values of the rates in the various records that are possessed. |
| En el caso de los registros electrónicos, el tiempo mínimo de retención de los resultados es de un año para un medidor desconectado. Los dispositivos de indicación electrónica se deben suministrar con una prueba de visualización que conmute todos los segmentos de visualización encendidos y después apagados con el fin de determinar si todos los segmentos de visualización están funcionando. | In the case of the electronic records, the minimum retention time of the results is of one year for a disconnected meter. The devices of electronic display must be supplied with a test of visualization that commutes all the segments of display visible and then extinguished for the purpose of determining whether all the segments of display are working. |
| 7.7.2. Elementos para las pruebas | 7.7.2. Elements for the tests |
| El medidor debe estar equipado con una salida de prueba para llevar a cabo pruebas eficientes, como una salida de pulsos de prueba. Si el diseño de la salida de prueba es tal que la frecuencia del pulso no corresponde a la potencia medida en cada intervalo de tiempo relevante determinado, el fabricante debe declarara el número necesario de pulsos para asegurar una desviación estándar de la medición inferior a 0.1 del error máximo permisible de base en | The meter must be equipped with a test output for carrying out efficient tests, such as an output of test pulses. If the design of the test output is such that the pulse frequency of the pulse does not correspond to the power measured in each determined relevant time interval, the manufacturer must declare the necessary number of pulses for assuring a standard deviation of the measurement lower than 0.1 of the maximum permissible error based on |
| La relación entre la energía medida dada por la salida de prueba y la energía medida dada por el dispositivo indicador debe cumplir con lo especificado en la placa de datos. | The relationship between the energy measured given by the test output and the energy measured given by the indicator device must comply with that specified on the data plate. |
| La longitud de onda de las señales radiadas para los sistemas de emisión estará comprendida entre 550 nm y 1 000 nm (infrarrojo). El dispositivo de salida del medidor debe generar una señal con una intensidad de radiación sobre una superficie de referencia definida (área ópticamente activa) a una distancia de 10 mm ± 1 mm de la superficie del medidor, con los siguientes valores límite: | The wavelength of the signals radiated for the systems of emission will be included between 550 nm and 1,000 nm (infrared). The device of output of the meter must generate a signal with an intensity of radiation on a surface of reference defined (area optically active) at a distance of 10 mm ± 1 mm of the surface of the meter, with the following values limit: |
| 7.8. Estabilidad a largo plazo de las características metrológicas | 7.8. Long term stability of the metrological characteristics |
| La exactitud del medidor debe cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 1.3. Esta norma incluye pruebas de influencia que simulan los efectos del envejecimiento: ciclos de temperatura, temperatura alta y baja extrema, alta humedad, vibración y shock, descargas, impulsos y alta corriente (pruebas de Descargas electrostáticas (10.5.3), Transitorios rápidos (10.5.4), Sobretensiones en líneas eléctricas de C.A. (10.5.7), Sobre-corriente de corta duración (10.5.10, 11.4.1), Tensión de impulso (10.5.11), Vibraciones (10.6.1), Impacto (10.6.2), Temperaturas extremas-calor seco (10.7.1), Temperaturas extremas-frio (10.7.2), Calor húmedo (10.7.3), Calor húmedo, cíclico (condensado) para clases de humedad H2 y H3 (10.7.4). El medidor debe cumplir los requerimientos de exactitud después de cada prueba con lo que demuestra su estabilidad metrológica. | The accuracy of the meter must comply with the requirements set out in the Table 1.3. This rule includes tests of influence that simulate the effects of the aging: cycles of temperature, temperature high and low end, high moisture, vibration and shock, shock, impulses and high current (tests of downloads electrostatic (10.5.3), rapid transients (10.5.4), overvoltages in AC electric lines. (10.5.7), overcurrent of short duration (10.5.10, 11.4.1), impulse voltage (05/10/11), Vibrations (10.6.1), Impact (10.6.2), extreme dry-heat Temperatures (10.7.1), extreme-cold Temperatures (10.7.2), humid heat (10.7.3), humid heat, cyclic (condensed) for classes of humidity H2 and H3 (10.7.4). The meter should meet the requirements of accuracy after of each test with which it demonstrates its metrological stability. |
| Adicionalmente el fabricante deberá presentar la declaración de garantía de estabilidad metrológica para un tiempo mínimo de 10 años de acuerdo al punto 10.7.6. | In addition, the manufacturer must present the statement of assurance of metrological stability for a minimum time of 10 years in accordance with the point 10.7.6. |
| 7.9. Requerimientos para el medidor de energía reactiva | 7.9. Requirements for the measuring of reactive energy |
| 7.9.1. Condiciones de referencia | 7.9.1. Terms of Reference |
| A menos que se indique lo contrario en las instrucciones particulares de las pruebas, todas las magnitudes de influencia, deben mantenerse en las condiciones de referencia indicadas en la Tabla 1.8. | Unless indicated to the contrary in the particular instructions of the tests, all the magnitudes of influence must be maintained in the conditions of reference specified in the Table 1.8. |

Tabla 1.8-Condiciones de referencia.

|  | Para medidores | Valores de referencia |
| --- | --- | --- |
| Tensión de referencia | Conectados directamente | Unom ± 10 % donde Unom es el especificado en la NMX-J-098-ANCE-2014 |
|  | Conectados a través de transformador(es) de tensión |  |
| Corrientes de referencia | Conectados directamente (Ib) | 15 A, 30 A, |
|  | Conectados a través de transformador(es) de corriente (In) | 1 A, 2.5 A |
| Frecuencia de referencia | Conectados directamente o mediante transformador | 60 Hz |

Table 1.8 - Conditions of reference.

|  | For meters | Values of reference |
| --- | --- | --- |
| Voltage of reference | Connected directly | U nom ± 10 % where U nom is that specified in the NMX-J-098- ANCE-2014 |
|  | Connected through the voltage transformer |  |
| Currents of reference | Directly connected (I b) ) | 15 A, 30 A, |
|  | It connected through the current transformer (I n) ) | 1 A, 2.5 A |
| Frequency of reference | Connected directly or by transformer | 60 Hz |

| 7.9.2. Límites de error debidos a la variación de la corriente | 7.9.2. Error Limits due to the variation of the current |
| --- | --- |
| Cuando el medidor está bajo condiciones de referencia dadas en la Tabla 1.8, los porcentajes de error no deben exceder los límites para las clases de exactitud correspondientes proporcionados en la Tabla 1.9 y 1.10. | When the meter is under conditions of reference given in the Table 1.8, the percentajes of errors must not exceed the limits for the corresonding class of accuracy provided in the Table 1.9 and 1.10. |
| Tabla 1.9-Límites porcentuales del error para medidores monofásicos y polifásicos con cargas balanceadas | Table 1.9 - Percentage limits of error for single-phase and polyphase meters with balanced loads |

| Valor de la corriente medida I |  | Seno (en adelanto o en atraso) | Límites porcentuales del error para medidores de clase |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para medidores directamente conectados | Para medidores (S) a operados con transformador |  | 0,5 S a) | 1 S a) | 1 |
| 0.05 Inom < I < 0.1 Inom | 0.01 Inom < I < 0.05 Inom | 1 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 |
| 0.1 Inom < I < Imax | 0.05 Inom < I < Imax | 1 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
| 0.1 Inom < I < 0.2 Inom | 0.05 Inom < I < 0.1 Inom | 0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 Inom < I < Imax | 0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 Inom < I < Imax | 0.25 | ±1.0 | ±2.0 | ±2.0 |
| a) Se deben utilizar transformadores de corriente con clase de exactitud 0,2 S y 0,5 S en conjunto con los medidores con clase de exactitud 0,5 S y 1 S respectivamente con el propósito de conservar el error total del sistema (debido al desplazamiento de fase) en un nivel bajo. |  |  |  |  |  |

| Value of the measured current I |  | Core (ahead or behind) | Limits percentage of the errors for meters of class |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For directly connected meters | For meters to operated with transformer |  | 0.5 S a) | 1 S a) | 1 |
| 0.05 Inom < I < 0.1 I nom | 0.01 Inom < I < 0.05 Inom | 1 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 1.5 |
| 0.1 Inom < I < Imax | 0.05 I nom < I < Imax | 1 | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| 0.1 Inom < I < 0.2 I nom | 0.05 I nom < I < 0.1 I nom | 0.5 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 1.5 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 I nom < I < Imax | 0.5 | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 I nom < I < Imax | 0.25 | ± 1.0 | ± 2.0 | ± 2.0 |
| a) Transformers of current with class of accuracy 0.2 S and 0.5 S in assembly with the meters with class of accuracy 0.5 S and 1 S respectively for the purpose of preserving the total error of the system (due to the displacement of phase) in a low level. |  |  |  |  |  |

Tabla 1.10-Límites porcentuales del error para medidores polifásicos con una carga monofásica,  pero con tensiones polifásicas balanceadas aplicadas a los circuitos de tensión

| Valor de la corriente medida I |  | seno (en adelanto o en atraso) | Límites porcentuales del error para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para medidores directamente conectados | Para medidores (S) a operados con transformador |  | 0,5 S a) | 1 o 1 S a) |
| 0.1 Inom < I < Imax | 0.05 Inom < I < Imax | 1 | ±0.7 | ±1.5 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 Inom < I < Imax | 0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.2 Inom < I < Imax | 0.1 Inom < I < Imax | 0.25 | ±1.5 | ±3.0 |
| a) Deben utilizarse transformadores de corriente con clase de exactitud 0,2 S o mejor, en conjunto con los medidores con clase de exactitud 0,5 S y 1 S respectivamente con el propósito de conservar el error total del sistema (debido al desplazamiento de fase) en un nivel bajo. |  |  |  |  |

Table 1.10 – Percentage limits of erro for multiphase meters with a single phase load, but with with balance multiphase tensions applied to the voltage circuits

| Value of the current measured I |  | Core (ahead or behind) | Percentage limits the errors for meters of class |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For directly connected meters | For meters (S) to operated with transformer |  | 0.5 S a) | 1 or 1 S a) |
| 0.1 I nom < I < Imax | 0.05 I nom < I < Imax | 1 | ± 0.7 | ± 1.5 |
| 0.2 I nom < I < Imax | 0.1 I nom < I < Imax | 0.5 | ± 1.0 | ± 2.0 |
| 0.2 I nom < I < Imax | 0.1 I nom < I < Imax | 0.25 | ± 1.5 | ± 3.0 |
| a) Current transformers must be used with class of accuracy 0.2 S or better, in assembly with the meters with class of accuracy 0.5 S and 1 S respectively for the purpose of preserving the total error of the system (due to the displacement of phase) at a low level. |  |  |  |  |

| La diferencia entre el porcentaje de error cuando el medidor tiene una carga monofásica y una carga polifásica balanceada a corriente de base Ib y seno = 1 para medidores conectados directamente, no debe exceder de 1.5 % para medidores clase 1. Para medidores operados con transformador a una corriente nominal In y | The difference between the percentage of errors when the meter has a single phase load and a balanced multiphase load to current of basic Ib and core = 1 for meters connected directly, it must not exceed 1.5 % for meters class 1. For meters operated with transformer to a nominal current I n and |
| --- | --- |
| seno = 1, la diferencia no debe exceder del 0.7 % y de 1.5 % para medidores con clase de exactitud 0,5 S y 1 S respectivamente. | core = 1, the difference must not exceed of the 0.7% and of 1.5 % for meters with class of accuracy 0.5 S and 1 S, respectively. |
| 7.9.3. Límites de error debido a magnitudes de influencia | 7.9.3. Limits of error due to magnitudes of influence |
| El porcentaje de error adicional debido al cambio de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia, dadas en 7.9.1, no deben exceder los límites proporcionados en la Tabla 1.11, de acuerdo con su clase de exactitud correspondiente. | The percentage of additional errors due to the change of the magnitudes of influence with respect to the conditions of referenc ia, given in 7.9.1, they must not exceed the limits provided in the Table 1.11, in accordance with its corresponding class of accuracy. |

Tabla 1.11-Magnitudes de influencia

| Magnitud de influencia | Valor de corriente (balanceada a menos que se indique de otra forma) |  | seno (en adelanto o atraso) | Coeficiente de temperatura promedio %/K para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medidores conectados directamente | Medidores operados con transformador |  | 0,5 S | 1 o 1 S |
| Variación de la temperatura ambiente | 0.1 Ib < I < Imax | 0.05 In < I < Imax | 1 | 0.03 | 0.05 |
|  | 0.2 Ib < I < Imax | 0.1 In < I < Imax | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  |  | Límites de variación en el porcentaje del error para medidores de clase |  |
|  |  |  |  | 0,5 S | 1 o 1 S |
| Variación de la tensión ±10 % 1 | 0.05 Ib < I < Imax | 0.02 In < I < Imax | 1 | 0.25 | 0.5 |
|  | 0.1 Ib < I < Imax | 0.05 In < I < Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Variación de la frecuencia ±2 % | 0.05 Ib < I < Imax | 0.02 In < I < Imax | 1 | 0.5 | 1.0 |
|  | 0.1 Ib < I < Imax | 0.05 In < I < Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Armónicas en los circuitos de tensión y de corriente | Ib | Imax/2 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Corriente continua y armónicas pares en el circuito de corriente 2 |  | --- | 1 | --- | 6.0 |

| Inducción magnética continua de origen externo | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inducción magnética de origen externo 0.5 mT 3 | Ib | In | 1 | 1.0 | 2.0 |
| Campos electromagnéticos de RF | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Operación de accesorios 4 | 0.05 Ib | 0.05 In | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia | Ib | In | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Transitorios rápidos | Ib | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas | --- | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 1 Para los intervalos de tensión de -20 % a -10 % y de +10 % a +15 %, los límites de variación en los errores porcentuales son tres veces los valores dados en esta Tabla. Por debajo de 0.8 Un el error del medidor puede variar entre +10 % y -100 %. 2 Esta prueba no se aplica a medidores operados con transformador. 3 La inducción magnética se puede obtener poniendo el medidor en el centro de una bobina circular de un metro de diámetro, de sección cuadrada y de pequeño espesor radial respecto del diámetro y con 400 Ampere-vuelta. 4 Tal accesorio, cuando está contenido en el gabinete del medidor, está energizado intermitentemente, por ejemplo, el electroimán de un registro de tarifa múltiple. La conexión del (de los) dispositivo(s) auxiliares debe(n) marcarse para indicar el método correcto de conexión. Si estas conexiones se hacen mediante enchufe o sockets, éstos no deben ser intercambiables. |  |  |  |  |  |

Table 1.11 - Magnitudes of influence

| Magnitude of influence | Value of current (balanced unless otherwise indicated) |  | Core (ahead or behind) | Coefficient of temperature average %/K for meters of class |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Directly connected meters | Meters operated with transformer |  | 0.5 S | 1 or 1 S |
| Variation of the environmental temperature | 0.1 I b < I < Imax | 0.05 I n < I < Imax | 1 | 0.03 | 0.05 |
|  | 0.2 I b < I < Imax | 0.1 I n < I < Imax | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  |  | Limits of variation in the percentage of the errors for meters of class |  |
|  |  |  |  | 0.5 S | 1 or 1 S |
| Variation of the voltage ± 10 % 1 | 0.05 I b < I < Imax | 0.02 I n < I < Imax | 1 | 0.25 | 0.5 |
|  | 0.1 I b < I < Imax | 0.05 I n < I < Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Variation of the frequency ± 2 % | 0.05 I b < I < Imax | 0.02 I n < I < Imax | 1 | 0.5 | 1.0 |
|  | 0.1 I b < I < Imax | 0.05 I n < I < Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Harmonics in the circuits of voltage and of current | I b | I max /2 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Current continuous and harmonic pairs in the current circuit 2 |  | --- | 1 | --- | 6.0 |

| Continuous magnetic induction of external origin | I b | I n |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetic induction of external origin 0.5 mT 3 | I b | I n |  | 1 | 1.0 | 2.0 |
| electromagnetic fields of RF | I b | I n |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Operation of Accessories 4 | 0.05 I b | 0.05 I n |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Conducted disturbances induced by radiofrequency fields | I b | I n |  | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Fast transients | I b | I n |  | 1 | 2.0 | 3.0 |
| Immunity to the dampened oscillatory waves | --- | I n |  | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 1 For For the voltage intervals of -20 % to -10 % and of +10% to +15%, the limits of variation in the error is percentage are three times the values given in this Table. Below of 0.8 A the error of the meter may vary between +10 % and -100 %. 2 Th This test will not be applied to meters operated with transformer. 3 Th The magnetic induction can be obtained by placing the meter in the center of a circular coil of a meter in diameter, of section squared and of small radial thickness with respect to the diameter and with 400 Ampere-back. 4 S Such accessory, when being contained in the enclosure of the meter is energized intermittently, for example, the electromagnet of a register of multiple rates. The connection of the auxiliary device or devices must be marked to indicate the correct method of connection. If these connections are made via plug or sockets, they do not need to be interchangeable. |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO TERCERO |  |  |  | THIRD TITLE |  |  |  |  |
| REQUISITOS PARTICULARES PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | SPECIFIC REQUIREMENTS FOR METERS OF ELECTRICAL ENERGY |  |  |  |  |
| 8. Requisitos para medidores de parámetros de calidad de la potencia |  |  |  | 8. Requirements for meters of parameters of quality of the power |  |  |  |  |
| 8.1. Requisitos de exactitud |  |  |  | 8.1. Requirements of accuracy |  |  |  |  |
| Los medidores de parámetros de calidad de la potencia, deben cumplir con los métodos de medición y requisitos de desempeño para medidores Clase A, establecidos en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 y con las especificaciones que se indican en 10 y 12 de esta Norma Oficial Mexicana |  |  |  | The meters of parameters of quality of the power must comply with the methods of measurement and requirements of performance for meters Class A, established in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 and with the specifications that are listed at 10 and 12 of this Official Mexican Standard |  |  |  |  |
| 8.2. Diseño y construcción |  |  |  | 8.2. Design and build |  |  |  |  |
| La arquitectura general de la cadena de medición debe contener al menos lo que se indica en la Figura A, considerando que las líneas punteadas muestran las unidades opcionales del medidor. La magnitud eléctrica sujeta a medición puede ser directamente accesible, como puede ser en la mayoría de los casos en sistema de baja tensión, o accesible mediante un sensor de medición como lo son los transformadores de potencial o los transformadores de corriente. |  |  |  | The general architecture usually of the chain of measurement must contain at the least that indicated in the Figure A, considering that the dotted lines show the optional units of the meter. The electrical magnitude subject to measurement can be directly accessible and, as it can be in the majority of the cases in a low voltage system, or accessible by a measuriong sensor as are the power transformers or the current transformers. |  |  |  |  |
| Debe ser posible descargar los datos almacenados en el instrumento a través de un puerto de comunicación. |  |  |  | It must be possible to download the data stored in the instrument through from a communication port. |  |  |  |  |

| Figura A. Arquitectura general de medición | Figure A. General measuring architecture |
| --- | --- |
| 8.3. Pruebas | 8.3. Tests |
| El medidor de calidad de la potencia Clase A debe ser sometido a las pruebas que se indican en este capítulo, relacionadas a las características de calidad de la potencia Clase A requeridos por la tabla 1.1, y establecidas en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018, incluyendo los valores de 12 ciclos, 180 ciclos, los valores de 10 min, 2 h y 10 s para la medición de frecuencia. Durante las pruebas, debe registrarse mínimo la información siguiente relacionada con cada lectura de calidad de la potencia, de acuerdo con la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018: | The quality meter of power Class A must be subjected to the tests that are listed in this chapter related to the quality characteristics of the power Class A required by the table 1.1, and established in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018, including the values of 12 cycles, 180 cycles, the values of 10 min, 2 h and 10 s for the measurement of frequency. During the tests, the minimum information related to each quality reading of quality of the power must be recorded, in accordance with the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018: |
| a) Fecha; | a) Date; |
| b) Hora; | b) Time; |
| c) Información sobre el abanderamiento de datos (para lecturas que soportan abanderamiento), y; | c) Information about the flagging of data (for readings that support flagging), and; |
| d) Número de bloques de mediciones de 12 ciclos y 180 ciclos dentro de cada intervalo de 10 min. | d) Number of blocks of measurements of 12 cycles and 180 cycles within each interval of 10 min. |
| 8.4. Valores de medición y datos internos adicionales | 8.4. Values of measurement and additional internal data |
| El medidor de calidad de la potencia Clase A, debe cumplir con los valores de medición y los datos internos adicionales que se indican en la Tabla 2.1, para las características de calidad de la potencia Clase A requeridas en la tabla 1.1. | The power quality meter Class A, must comply with the values of measurement and the additional internal data indicated in the Table 2.1 for the quality characteristics of the power Class A required in the table 1.1. |

Tabla 2.1-Valores de medición y datos internos adicionales

| Función | Cálculo de calidad de la potencia | Eventos desencadenados | Agregación | Datos adicionales para prueba | Abanderamiento de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de alimentación | Medición de 10 s | n/a | n/a | n/a | ✓ |
| Valor de la tensión de alimentación | Medición de agregación de 10 min Medición de agregación de 2 h | n/a | ✓ | Medición de 12 ciclos Medición de agregación de 180 ciclos Numeración de bloques para la marca de tiempo de 10 minutos del reloj de tiempo real (RTC) (para 12 ciclos (traslape 1) y 180 ciclos (traslape 2) | ✓ |
| Desbalance de la tensión de suministro |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Armónicas de tensión |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Inter-armónicas de tensión |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Sub-desviación y sobre-desviación |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Parpadeo | Valor de Pst de 10 minutos Valor de Plt de 2 h | n/a | De acuerdo con la NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 | Salida Pinst (también conocida como “salida 5” referido por la NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 |  |
| Decrementos e interrupciones de la tensión de suministro | n/a | Tensión residual Veficaz (1/2) o profundidad y estampas de tiempo (duración) | ✓ | Registros de fallas (muestras) y valores de Veficaz(1/2) durante el evento (independientemente sincronizados en cada canal en el cruce por cero) | n/a |
| Incrementos de la tensión de suministro |  | Valor del incremento máximo y estampas de tiempo (duración) | ✓ |  | n/a |
| Tensión de señalización de la red de suministro eléctrico | 12 Ciclos | n/a |  | n/a | ✓ |
| Variaciones rápidas de tensión (rvc) | n/a | Variaciones de tensión .Uss nuevo valor de tensión en condición estable Desviación máxima ΔUmax Estampas de tiempo (duración) | n/a | n/a | ✓ |
| Valor de la corriente | Medición de agregación de 10 minutos Medición de agregación de 2 h | n/a | ✓ | Medición de 12 ciclos Medición de agregación de 180 ciclos Numeración de bloques para la marca de tiempo de 10 minutos del reloj de tiempo real (RTC) (para 12 ciclos (traslape 1) y 180 ciclos (traslape 2) | ✓ |
| Armónicas de corriente |  | n/a | ✓ |  |  |
| Inter-armónica de corriente |  | n/a | ✓ |  |  |
| Desbalance de corriente |  | n/a | ✓ |  |  |

Table 2. 1 -Values of measurement and additional internal data is

| Function | Calculation of quality of the power | Triggered events | Aggregation | Additional data for testing | Flagging data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency of supply | Measurement of 10 s | n/a | n/a | n/a | ✓ |
| Value of the voltage supply | Measurement of aggregation of 10 min Measurement of aggregation of 2 h | n/a | ✓ | Measurement of 12 cycles Measurement of aggregation of 180 cycles Numbering of blocks for the mark of time of 10 min of the real time clock (RTC) (for 12 cycles (overlap 1) and 180 cycles (overlapping 2) | ✓ |
| inbalance of the voltage of supply |  |  | ✓ |  | ✓ |
| voltage Harmonics |  |  | ✓ |  | ✓ |
| voltage inter-harmonics |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Under-deviation and over-deviation |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Flicker | Value of Pst of 10 minutes Value of Plt for 2 h | n/a | In accordance with the NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 | Pinst exit (also known as “output 5” referred to by the NMX-J-550/4-15-ANCE-2005 | ✓ |
| Decrements and interruptions of the voltage of supply | n/a | residual voltage V effective (1/2) or depth and time stamps (duration) | ✓ | Records of failures (samples) and values of V effective (1/2) during the event (independently synchronized in each channel in the crossing by zero) | n/a |
| Increases in the voltage of supply |  | Value of the increased maximum and of time stamps (duration) | ✓ |  | n/a |
| Voltage of signage of the network of supply electric | 12 Cycles | n/a | ✓ | n/a | ✓ |
| Fast variations of voltage (RVC) | n/a | Variations of voltage D U ss new value of voltage on condi tion stable Maximum deviation Δ Umax Prints of time (duration) | n/a | n/a | ✓ |
| Value of the current | Measurement of aggregation of October minutes Measurement of aggregation of 2 h | n/a | ✓ | Measurement of 12 cycles Measurement of aggregation of 180 cycles Numbering of blocks for the time stamp of the real time clock (RTC) (for 12 cycles (overlap 1) and 180 cycles (overlapping 2) | ✓ |
| Harmonics of current |  | n/a | ✓ |  |  |
| Inter-harmonic of current |  | n/a | ✓ |  |  |
| Imbalance of power |  | n/a |  |  |  |

| 8.5. Resolución de los datos presentados | 8.5. Resolution of the data presented |
| --- | --- |
| La resolución de los datos presentados debe ser de acuerdo con la exactitud requerida. | The resolution of the data presented must be in accordance with the precision required. |
| NOTA: Por ejemplo, con Udin = 63 V, con una exactitud del 0.1% significa una resolución de 0.06 V, por lo que se requiere de al menos dos dígitos decimales. | NOTE: For example, with Udin = 63 V, with a precision of 0.1% means a resolution of 0.06V, for which at least two decimal digits are required. |
| 8.6. Abanderamiento de datos | 8.6. Flagging of data |
| 8.6.1. Requisitos del abanderamiento de datos | 8.6.1. Requirements of the flagging of data |
| El abanderamiento de datos está basado en el concepto descrito en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. La detección de interrupciones, decrementos e incrementos depende del límite o umbral definido en el Código de Red, ya que esto influye en el abanderamiento de datos. | The flagging of data is based on the concept described in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. The detection of interruptions, decrements and increments depends on the limit or threshold defined in the Network Code, because it influences in the flagging of data. |
| NOTA: Se deberá consultar la versión vigente del Código de red que emita la autoridad competente. | NOTE: The current version of the Network Code that is issued by the appropriate authority must be consulted. |
| Los datos abanderados no deben eliminarse, ya que se debe advertir al usuario final que los resultados de medición no son confiables. | The flagged data should not be eliminated, because it should warn the end user that the results of measurement are not reliable. |
| La bandera se debe calcular en la ocurrencia de decrementos, incrementos o interrupciones polifásicas (una bandera para todas las fases), como se especifica en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. | The flagging must be calculated in the occurrence of multiphase decrements, increments or interruptions (a flag for all the phases), as is specified in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. |
| Las especificaciones del medidor deben indicar el lugar (registro/campo) en donde se abanderan los datos. | The specifications of the meter must indicate the location (record / field) the data is flagged. |
| 8.6.2. Marcado de datos adicionales | 8.6.2. Marking of additional data |
| El marcado de datos adicionales, que no esté basado en el concepto de abanderamiento de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018, debe estar disponible para indicar que los datos podrían ser no confiables. | The marking of additional data, that is not based on the concept of flagging of the NMX-J-610-4-30-ANCE -2018, should be available to indicate that the data could be not reliable. |
| Cuando el medidor disponga de marcado adicional de datos, debe indicar claramente (por ejemplo, con un archivo de registro) la hora en que las mediciones pueden estar fuera de la incertidumbre especificada. Las especificaciones del medidor deben proveer una lista de las causas posibles que pueden conducir a este marcado de datos. | When the meter available to dial additional of data should indicate clearly (for example, with one file of record) the time at which the Medici ones may be out of the uncertainty specified. The specifications of the meter must provide one list of the causes potential that can lead to the marking of data. |
| NOTA 1: Ejemplos de marcado de datos adicionales son el resultado de: influencia de la temperatura en la cadena de medición, pérdida de sincronización, entrada de tensión fuera del intervalo de medición, pérdida de la tensión de referencia para la medición de frecuencia, falla en el lazo cerrado de fase, etc. Esta no es una lista exhaustiva. | NOTE 1: Examples of marking of additional data are the result of: influence of the temperature to in the chain of measurement, loss of synchronization, input of voltage out of the range of measurement, loss of the voltage of reference for the measurement of frequency, failure in the loop closed in phase, etc. This not an exhaustive list. |
| NOTA 2: La entrada de corriente fuera del intervalo de medición no se incluye debido a que ocurre de manera frecuente. | NOTE 2: The input of current out of the range of measurement will not be included due to it occurring frequently. |
| En las especificaciones del medidor, deben describirse la forma en que se realiza el marcado de los datos. | In the specifications of the meter, the form must be described in a way in which the marking of the data is done. |
| 8.7. Requisitos de desviación de temperatura dentro del intervalo nominal de operación para temperatura ambiente | 8.7. Requirements of deviation of temperature inside the nominal interval of operation for the environmental temperature. |
| Los requisitos que a continuación se presentan no aplican bajo condiciones de referencia. | The following requirements that are presented do not apply under conditions of reference. |
| Cuando se opera fuera de las condiciones de referencia, la variación máxima causada por el cambio de temperatura del aire, respecto de las condiciones de referencia (como se define en el capítulo 12.1), dentro de los límites del intervalo nominal de operación para la temperatura del aire, de acuerdo con la Tabla 2.6, no deben exceder la incertidumbre de medición (como se especifica en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018) multiplicada por M, donde M está dada en la Tabla 2.2. | When it operates outside of the conditions of reference, the maximum variation caused by the change of air temperature, with respect to the conditions of reference (as is defined in the chapter 12.1), inside of the limits of the nominal interval of operation for the temperature of the air, in accordance with the Table 2.6, should not exceed the uncertainty of measurement (as is specified in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018) multiplied by M, where M is given in the Table 2.2. |

Tabla 2.2-Multiplicadores de incertidumbre para diferentes intervalos de temperatura

| Temperatura del aire | Valor máximo para M |
| --- | --- |
| Entre 0 °C y + 45 °C | 1.0 °C |
| Debajo de 0 °C | 1.0 °C a 0 °C, variando linealmente a 2.0 °C a -25 °C como se ilustra en la Figura B. |
| Arriba de + 45 °C | 1.0 °C a + 45 °C, variando linealmente a 2.0 °C a + 55 °C como se ilustra en la Figura B. |

Table 2. 2 -Multipliers of uncertainty for different intervals of temperature

| Temperature of the air | Maximum value for M |
| --- | --- |
| Between 0 °C and + 45 °C | 1.0 °C |
| Below to 0 °C | 1.0 ° C to 0 °C, varying linearly to 2.0 °C to -25 °C as it is illustrated in the Figure B. |
| Up to + 45 °C | 1.0 ° C to + 45 °C, varying linearly at 2.0 °C to + 55 °C as is illustrated in the Figure B. |

| Los medidores deben cumplir estos requisitos de deriva dentro de su intervalo de operación nominal para la temperatura ambiente de acuerdo con la Tabla 2.6. | The meter must meet these derived requirements inside of its interval of nominal operation for the environmental temperature according to the Table 2.6. |
| --- | --- |

Figura B. Intervalos de temperatura ambiente

| A continuación, se da un ejemplo para la medición Clase A de la magnitud de tensión. | In the following an example is presented for the measurement Class A of the magnitude of tension. |
| --- | --- |
| 1) Considere el caso de un medidor de la calidad de la potencia Clase A, para el parámetro de tensión de suministro; | 1) Consider the case of a power quality meter Class A, for the parameter of voltage of supply; |
| 2) Se toma una medición bajo condiciones de referencia para obtener la medición de referencia (la cual debe estar dentro de ± 0.1 % de Udin respecto del valor esperado, de acuerdo a la incertidumbre de medición de la clase A de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018); | 2) A measurement is taken under conditions of reference in order to obtain the measurement of reference (the which should be within the ± 0.1% of Udin with respect of the value expected in accordance to the uncertainty of measurement of the class A of the NMX-J -610-4-30-ANCE-2018); |
| 3) A continuación, conforme la temperatura ambiente varía, la medición sólo puede variar de la medición de referencia en la cantidad especificada anteriormente y; | 3) in the following, depending on the environmental temperature variation, the measurement only can vary from the measurement of reference in the amount specified above and; |
| 4) Algunas muestras de temperatura en grados Celsius y las variaciones de medición permitidas se indican en la Figura C | 4) Some samples of temperature in degrees Celsius and the variations of measurement permitted are indicated in the Figure C |

.

| -25 | Puede variar de la medición de referencia por ±0.2 % de Udin (M=2). |
| --- | --- |
| -25 | Puede variar de la medición de referencia por ±0.14 % de Udin (M=1.4). |
| -25 | Puede variar de la medición de referencia por ±0.12 % de Udin (M=1.2). |
| 0° C | Puede variar de la medición de referencia por ±0.1 % de Udin (M=1). |
| + 45 | Puede variar de la medición de referencia por ±0.1 % de Udin (M=1). |
| + 45 | Puede variar de la medición de referencia por ±0.2 % de Udin (M=2). |

Figura C. Requisito de medición como una función de temperatura

| -25 | It can vary from the measurement of reference by ± 0.2 % of Udin (M = 2). |
| --- | --- |
| -25 | It can vary from the measurement of reference by ± 0.14 % of Udin (M = 1.4). |
| -25 | It can vary from the measurement of reference by ± 0.12 % of Udin (M = 1.2). |
| 0 °C | It can vary from the measurement of reference by ± 0.1 % of Udin (M = 1). |
| + 45 | It can vary from the measurement of reference by ± 0 0.1 % of Udin (M = 1). |
| + 45 | It can vary from the measurement of reference by ± 0.2 % of Udin (M = 2). |

Figure C. Requirement of measurement as a function of temperature

| 8.8. Condiciones ambientales | 8.8. Environmental conditions |
| --- | --- |
| 8.8.1. Generalidades | 8.8.1. General provisions |
| Los medidores para calidad de la potencia deben ser Clase A y cumplir con la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 y se identifican de acuerdo a la Tabla 2.3. | The meters for quality of the power must be Class A and comply with the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 and are identified in accordance with the Table 2.3. |

Tabla 2.3-Tabla de identificación de uso de medidores

| Símbolo de identificación |  | Uso destinado |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instrumentos que cumplan con los métodos de medición para medidores clase A de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. |
| F |  | Instrumentos que se instalan de manera permanente |
| I |  | Instrumentos destinados a utilizarse en interiores |
| O |  | Instrumentos destinados a utilizarse en exteriores |
| G |  | Instrumentos que están destinados a utilizarse en ambientes con compatibilidad electromagnética común 1) |
| H |  | Instrumentos que están destinados a utilizarse en ambientes con compatibilidad electromagnética severa 2) |
| 1) 2) | Localización normal en subestaciones de potencia y subestaciones de media tensión. (p.e. cuartos de control). Localización normal en subestaciones de alta tensión, por ejemplo, edificios de control, casa de máquinas, casa de relevadores y área de interruptores. |  |

Table 2.3 -Table of identification of use of meters

| Symbol of identification |  | Intended use |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instruments which comply with the methods of measurement for meters Class A in accordance with the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. |
| F |  | Instruments that are installed permanently |
| I |  | Instruments intended to be used in interiors |
| O |  | Instruments intended to be used in exteriors |
| G |  | Instruments that are intended for use in environments with common electromagnetic compatibility 1) |
| H |  | Instruments that are intended to be used in environments with severe electromagnetic compatibility 2) |
| 1) 2) | Normal location in substations of power and substations of medium voltage. (eg control rooms). Location standard in substations of high voltage, for example, buildings to control house of machines, home of relays and area of switches. |  |

| Los medidores se deben nombrar según la codificación de la Tabla 2.4. La lista de los medidores permitidos se proporciona en la Tabla 2.5. | The meters should be appointed according to the coding of the Table 2.4. The list of the meters allowed are provided in Table 2.5. |
| --- | --- |

Tabla 2.4-Tabla de codificación de instrumentos

| Instrumento de calidad de la potencia | Clase de funciones de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 | Instalación fija (F) del instrumento | Aplicación interior (I) o exterior (O) | Ambiente de compatibilidad electromagnética G (en blanco) o H (-H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQI-A a) |  | -FI1, -FI2 o -FO |  |  |
| a) PQI, por sus siglas en inglés Power Quality Instrument. b) Véase Tablas 2.6 y 2.7 |  |  |  |  |

Table 2.4 -Table of coding of instruments

| Instrument of quality of the power | Class of functions according to the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 | Stationary installation (F) of the instru ment | Application inside (I) or outside (O) | Environment of electromagnetic compatibility G (in white) or H (H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQI-A a) |  | -FI1, -FI2 or -FO |  |  |
| a) PQI, for its acronym in English Power Quality Instrument. b) See Tables 2.6 and 2.7 |  |  |  |  |

Tabla 2.5-Categorización de instrumentos Clase A

| Ambiente de compatibilidad electromagnética | Instalación fija |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aplicación en interiores | Aplicación en exteriores |
| G | PQI-A-FI1, PQI-A-FI2 | PQI-A-FO |
| H | PQI-A-FI1-H, PQI-A-FI2-H | PQI-A-FO-H |
| FI1 es un ambiente interior con variaciones de temperatura incontrolables, mientras que FI2 es un ambiente interior con variaciones de temperatura controlables |  |  |

Table 2. 5- Categorization of Class A instruments

| Environment of electromagnetic compatibility | Stationary installation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Application in interiors | Application outdoors |
| G | PQI-A-FI1, PQI-A-FI2 | PQI-A-FO |
| H | PQI-A-FI1-H, PQI-AF I2-H | PQI-A-FO-H |
| FI1 is one interior atmosphere with variations of uncontrollable temperatures, while the FI2 is an interior atmosphere with variations of controllable temperature |  |  |

| 8.8.2. Condiciones de operación de instrumentos con características FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO y FO-H | 8.8.2. Operating conditions of instruments with characteristics FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO and FO-H |
| --- | --- |
| Las condiciones de funcionamiento para los instrumentos con características FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO y FO-H, están dedicados a instrumentos de instalación fija, utilizados en los siguientes casos: | The operating conditions for the instruments with characteristics FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO and FO-H, are designated for instruments with stationary installation, used in the following cases: |
| a) En ambientes de compatibilidad electromagnética G o H | a) In environments of electromagnetic compatibility G or H |
| b) Para operación en interiores o exteriores. | b) For operation in interiors or exteriors |

Tabla 2.6-Condiciones de operación de los instrumentos con características FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO y FO-H

| Parámetros ambientales |  | Almacenamiento y transporte |  | Operación en interiores | Operación en exteriores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente: límite de rango de operación o funcionamiento a) |  | IEC 60721-3-1 / 1K5 -40 °C a +70 °C IEC 60721-3-2 / 2K4 -40 °C a +70 °C |  | FI1: IEC 60721-3-3 / 3K6 -25 °C a +55 °C FI2: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: 0 °C a +45 °C | FO: IEC 60721-3-1 / 1K5-40 °C a +70 °C |
| Temperatura ambiente: intervalo nominal de operación b) |  | n/a |  | FI1: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: -10 °C a +45 °C FI2: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: 0 °C a +45 °C | IEC 60721-3-3 / 3K6 -25 °C a +55 °C |
| Humedad relativa: promedio en 24 h |  | De 5 % a 95 % d |  | De 5 % a 95 % d | De 5 % a 95 % d |
| Radiaciones solares |  | Despreciable |  | 700 W/m2 | 1120 W/m2 |
| Precipitación eólica (lluvia, nieve, granizo, etc.) |  | Despreciable |  | Despreciable | Precipitación significativa |
| Contaminación del aire por polvo, sal, humo, gas inflamable o corrosivo, vapores |  | Contaminación del aire no significativa c |  | Contaminación del aire no significativa c | Contaminación del aire significativa por polvo y sal. |
| Vibraciones, temblores de tierra |  | IEC 60721-3-1 / 1M1 IEC 60721-3-2 / 2M1 |  | IEC 60721-3-3 / 3M1 | IEC 60721-3-3 / 3M1 |
| Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticos | Ambientes FI1, FI2, FO | --- |  | IEC 61000-6-5 ambiente G | IEC 61000-6-5 ambiente G |
|  | Ambientes FI1-H, FI2-H, FO-H | --- |  | IEC 61000-6-5 ambiente H | IEC 61000-6-5 ambiente H |
| Altitud |  | --- |  | < 2 000 m < 4 000 m g | < 2 000 m < 4 000 m g |
| Grado de contaminación |  |  | --- | 2 de acuerdo a la IEC 61010 | 2 o 3 de acuerdo a la IEC 61010 |
| Categoría de sobretensión (relacionada con el suministro) |  |  | --- | IEC 61010 categoría de sobretensión III e f | IEC 61010 categoría de sobretensión III e f |
| Categoría de medición (relacionada con las entradas de medición) |  |  | --- | IEC 61010 categoría de medición III o IV e f | IEC 61010 categoría de medición III o IV e f |
| a) Ver definición 3.42. La temperatura puede ser menor en la parte frontal de los instrumentos montados en un tablero. b) Ver definición 3.59. c) Estas condiciones corresponden a los valores máximos dados para las clases 3C1 y 3S1 en la IEC 60721-3-3. d) No se considera condensación o hielo. e) Si el instrumento se alimenta por el circuito que se está midiendo, entonces las categorías de sobre-tensión y de medición deben tener el mismo número de categoría. f) Para orientación sobre la selección de la correcta categoría de medición, véase IEC 61010-2-030. Para orientación sobre la categoría de sobre-tensión, véase IEC 61010-1. g) Medidor para operar en altitudes superiores a los 2 000 m, todas las distancias de espacios (claros) debe ser multiplicado por el factor especificado en la IEC 61010-1. |  |  |  |  |  |

Table 2. 6 Operating conditions of the instruments with characteristics FI1, FI2, FI1-H, FI2-H, FO and FO-H

| Environmental parameters |  | Storage and transportation |  | Operation in interiors | Operation in exteriors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature setting: limit of range of operation or operation a) |  | IEC 60721-3-1 / 1K5 -40 °C a +70 °C IEC 60721-3-2 / 2K4 -40 °C a +70 °C |  | FI1: IEC 60721-3-3 / 3K6 -25 °C a +55 °C FI2: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: 0 °C a +45 °C | FO: IEC 60721-3-1 / 1K5-40 °C a +70 °C |
| Temperature setting: nominal interval of operation b) |  | n/a |  | FI1: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: -10 °C a +45 °C FI2: IEC 60721-3-3 / 3K5 mod.: 0 °C a +45 °C | IEC 60721-3-3 / 3K6 -25 °C a +55 °C |
| Relative humidity average at 24 h |  | From 5% to 95% d |  | From 5% to 95% d | From 5 % to 95 % d |
| solar radiation |  | Negligible |  | 700 W/m 2 | 1120 W/m 2 |
| Wind precipitation (rain, snow, hail, etc.) |  | Negligible |  | Negligible | Significant precipitation |
| Pollution of the air by dust, salt, smoke, flammable gas or corrosive vapors |  | Insignificant air contamination c |  | Insignificant air contamination c | Insignificant air contamination by dust and salt. |
| Vibrations, land tremors |  | IEC 60721-3-1 / 1M1 IEC 60721-3-2 / 2M1 |  | IEC 60721-3-3 / 3M1 | IEC 60721-3-3 / 3M1 |
| Immunity to electromagnetic disturbance | Environments FI1, FI2, FO | --- |  | IEC 61000-6-5 environment G | IEC 61000-6-5 environment G |
|  | Environments FI1-H, FI2-H, FO-H | --- |  | IEC 61000-6-5 environment H | IEC 61000-6-5 environment H |
| Altitude |  | --- |  | < 2,000 m < 4,000 m g | < 2,000 m < 4,000 m g |
| Degree of contamination |  |  | --- | 2 in accordance with the IEC 61010 | 2 or 3 of according to the IEC 61010 |
| Category of overvoltage (related to the supply) |  |  | --- | IEC 61010 category of overvoltage III and f | IEC 61010 category of overvoltage III and f |
| Category of measurement (related with the input of measurement) |  |  | --- | IEC 61010 category of measurement III or IV e f | IEC 61010 category of measurement III or IV e f |
| a) See definition 3.42. The temperature can be lower in the part front of the instruments mounted on a board. b) View definition 3.59. c) These conditions correspond to the maximum values given for the classes 3C1 and 3S1 in the IEC 60721-3-3. d) Condensation or ice is not considered. e) If the instrument is supplied by the circuit that is being measured, then the categories of over-voltage and the measurement must have the same number of categories. f) For guidance on the selection of the correct category of measurement, see IEC 61010-2-030. For guidance on the category of overvoltage, see IEC 61010-1. g) Meter to operate at altitudes above to the 2 000 m, all the distances of spaces (clear) must be multiplied by the factor specified in the IEC 61010-1. |  |  |  |  |  |

| 8.8.3. Relación entre la temperatura ambiente y la humedad relativa | 8.8.3. Relationship between the temperature setting and the relative humidity |
| --- | --- |
| Las clases C1 y C2 definidas en la IEC 60654-1 son aplicables, tomando en cuenta los valores de la Tabla 2.6. | The classes C1 and C2 defined in the IEC 60654-1 are applicable, taking into account the values of Table 2.6. |
| 8.9. Requerimientos de seguridad | 8.9. Requirements for safety |
| 1) El medidor debe cumplir con las categorías de sobretensión especificadas en la NMX-J-600-ANCE-2010, así como con las categorías de medición especificadas en la IEC 61010-2-030. | 1) The meter must comply with the category of overvoltage specified in the NMX-J-600-ANCE-2010, as well as with the categories of measurement specified in the IEC 61010-2-030. |
| 2) Los circuitos destinados para conectarse a un circuito accesible externo deben ser considerados como partes conductivas disponibles, por ejemplo, los circuitos de comunicación. | 2) The circuits intended to be connected to an accessible external circuit should be considered as available parts conductive, for example, the circuits of communication. |
| 3) Un puerto de comunicación que puede estar conectado a un sistema de datos también se debe considerar como una parte conductiva disponible. | 3) A communication port that can be connected to a data system also has to be considered as an available conductive part. |
| 4) Las partes conductivas disponibles requieren de protección contra fallas. | 4) The available conductive parts require protection against failures. |
| NOTA: El aislamiento básico no es una protección suficiente contra condiciones de falla (entre fases o a tierra). Ejemplos de aislamiento pertinente son el aislamiento doble. Aislamiento reforzado u otros medios de protección especificados en la serie IEC 61010. | NOTE: The basic insulation is not sufficient protection from conditions of failure (between phases or to ground). Examples of relevant insulation are double insulation. Reinforced insulation or other means of protection specified in the series IEC 61010. |
| 5) El conductor neutro dentro de un instrumento debe ser considerado como una parte viva peligrosa. | 5) The neutral conductor inside an instrument should be considered as a live dangerous part. |
| 6) Se permite la conexión de un medidor de calidad de la potencia a un sensor de alta tensión externo (por ejemplo, para sistemas con una tensión nominal mayor que 1000 V C.A. siempre que las características de diseño de tales sensores eviten cualquier peligro. | 6) It allows the connection of a power quality meter to a sensor of external high voltage (for example, for systems with a nominal voltage greater than 1000V AC. provided that the characteristics of design of such sensors avoid any danger. |
| 8.10. Requerimientos de compatibilidad electromagnética | 8.10. Requirements for electromagnetic compatibility |
| 8.10.1. Emisiones | 8.10.1. Emissions |
| Se deben aplicar los requerimientos de la CISPR 32, aparatos Clase A, para todos los medidores. | The requerimient years of the CISPR 32, appliances Class A must be applied for all meters. |
| 8.10.2. Inmunidad | 8.10.2. Immunity |
| Los medidores de instalación fija de la clase A con ambiente de compatibilidad electromagnética G de la Tabla 2.5, deben cumplir con requerimientos de inmunidad definidos en la IEC 61000-6-5 para centrales eléctricas y tipo de interfaz 2. Los que se conectan por medio de transformadores de potencial y/o corriente deben cumplir los requerimientos de tipo de interfaz 3. | The meters of stationary installation of the class A with atmosphere of electromagnetic compatibility G of the Table 2.5, must comply with requirements of immunity defined in the IEC 61000-6-5 for central power and type of interface 2. The which is connected by means of t ransformers of potential and/or current must meet the requirements of type of interface 3. |
| Los medidores de instalación fija de la clase A con ambiente de compatibilidad electromagnética H de la Tabla 2.5, deben cumplir con los requerimientos de inmunidad definidos en la IEC 61000-6-5 para subestaciones y tipo de interfaz 3. | The meters of stationary installation of class A with an environmental electromagnetic compatibility H of the Table 2.5, must comply with the requirements of immunity defined in the IEC 61000-6-5 for substations and type of interface 3. |
| 8.11. Requerimientos climáticos del medidor de calidad de la potencia | 8.11. Requirements climate of the power quality meter |
| El medidor debe cumplir con el ambiente apropiado tal y como se define en la Tabla 2.6. | The meter must comply with the environment appropriate such and as is defined in the Table 2.6. |
| 8.12. Requerimientos mecánicos | 8.12. Mechanical requirements |
| 8.12.1. Robustez mecánica del medidor | 8.12.1. Mechanical robustness of the meter |
| El medidor debe cumplir con el ambiente apropiado tal y como se define en la Tabla 2.6. | The meter must comply with the environment appropriate such and as is defined in the Table 2.6. |
| 8.12.2. Robustez del chasis | 8.1 2.2. Robustness of the chassis |
| Los requisitos de la Tabla 2.7 se deben cumplir como pruebas de modelo o prototipo. | The requirements of the Table 2.7 must be complied as tests of model or prototype. |

Tabla 2.7-Requerimientos mecánicos del chasis

| Robustez del chasis, prueba des energizado | Requisito a) | Medidor de instalación fija |
| --- | --- | --- |
| Protección proporcionada por el chasis | NMX-J-627-ANCE-2009 | IK 06 (1 J) |
| a) Para las pruebas mecánicas con un medidor des energizado, las funciones del medidor deben permanecer dentro de sus especificaciones después de la prueba. |  |  |

Table 2. 7 -Mechanidal requirements of the chassis

| Robustness of the chassis, deenergized test | Requirementa) | Meter of stationary installation |
| --- | --- | --- |
| Protection provided by the chassis | NMX-J-627-ANCE-2009 | IK 06 (1 J) |
| a) For the mechanical tests with one deenergized meter, the functions of the meter should remain inside of their specifications after the test. |  |  |

| 8.13. Grado de protección proporcionado por el chasis | 8.13. Degree of protection provided by the chassis |
| --- | --- |
| El medidor de calidad de la potencia debe cumplir con el grado de protección (IP) del medidor de acuerdo a la NMX-J-529-ANCE-2012. Los requerimientos mínimos se proporcionan en la Tabla 2.8., en la cual se especifican los requerimientos mínimos IP para diferentes tipos de gabinetes de los medidores de calidad de la potencia. | The power quality meter must comply with the degree of protection (IP) of the meter of according to the NMX-J-529-ANCE-2012. The minimum requirements are provided in the Table 2.8., in which are specified the minimum requirements IP for different types of cabinets of the power quality meters. |

Tabla 2.8-Requerimientos mínimos IP

|  | Aplicación en interiores |  | Aplicación en exteriores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de instrumento | Partes expuestas (por ejemplo panel frontal) | Sin partes expuestas (por ejemplo gabinete), excepto panel frontal | Partes expuestas (por ejemplo el panel frontal no está en el tablero a), b) | Sin partes expuestas (por ejemplo el gabinete, el panel frontal en el tablero), excepto panel frontal |
| Instalación fija, instrumentos montados en tablero o gabinete | IP 40 | IP 20 | IP 54 cuando se instala de acuerdo a las instrucciones del fabricante | IP 51 cuando se instala de acuerdo a las instrucciones del fabricante |
| a) Excepto para cubiertas temporalmente abiertas. |  |  |  |  |

Table 2. 8 -Minimum IP requirements

|  | Application in interiors |  | Application in exteriors |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of instrument | Exposed parts (for example front panel) | No part is exposed (for example cabinet), except front panel | Exposed parts (for example the front panel is not on the board a), b) | No parts exposed (for example the cabinet, the panel front in the board), except panel front |
| Stationary installation instruments mounted on board or cabinet | IP 40 | IP 20 | IP 54 when it is installed in accordance with the instructions of the manufacturer | IP 51 when it is installed in accordance with the instructions of the manufacturer |
| a) Except for temporarily open covers. |  |  |  |  |

| 8.14. Requerimientos de arranque | 8.14. Requirements for starting |
| --- | --- |
| Con una señal estable aplicada en las entradas de medición antes de energizar el medidor, una lectura exacta del valor de la tensión de alimentación debe estar disponible a través del módulo de comunicación o la interfaz de usuario local 15 s después de energizar el dispositivo. El arranque no debe ser mayor a 15 s, el medidor debe indicar el tiempo máximo en que los valores de medición estén disponibles. | With a stable signal applied to the inputs of measurement prior to energizing the meter, an exact reading of the value of the voltage feed must be available through of the communication module or the user interface of usua river Local 15 after energizing the device. The starter must not be greater than 15 s, the meter should indicate the maximum time in which the values of measurement are available. |
| 8.15. Instrucciones de operación y marcado | 8.15. Operating and Marking Instructions |
| 8.15.1. Generalidades | 8.15.1. General provisions |
| El marcado y las instrucciones de operación deben cumplir con la NMX-J-600-ANCE-2010, a continuación, se especifican requerimientos adicionales. | The markings and the operating instructions must comply with the NMX-J-600-ANCE-2010, additional requirements are specified in the following. |
| 8.15.2. Marcado | 8.15.2. Markings |
| El tipo de medidor se debe marcar de acuerdo a las Tablas 2.4 y 2.5. Este marcado se debe explicar en el manual de operación del equipo, por ejemplo, copia de la sección apropiada de la Tabla 2.5 o explicación de la justificación del marcado. | The type of meter will be marked in accordance with the Tables 2.4 and 2.5. This marking should be explained in the equipment operating manual, for example, a copy of the appropriate section of the Table 2.5 or explanation of the justification of the marking. |
| 8.15.3. Instrucciones de operación | 8.15.3. Operating instructions |
| El fabricante o proveedor debe indicar las características del medidor que se mencionan en la plantilla de la Tabla 2.9. | The manufacturer or supplier must indicate the characteristics of the measured r that is mentioned in the template of the Table 2.9. |

Tabla 2.9 Plantilla de especificaciones de las características

| Símbolos de las funciones | Función | Clase de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 | Intervalo de medición | Información adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frecuencia de alimentación | A |  |  |
|  | Valor de la tensión de suministro | A | (Expresado como un intervalo de Udin) | (Expresado como un intervalo de tensión) |
|  | Parpadeo | A |  |  |
|  | Decrementos e incrementos de tensión | A | n/a |  |
|  | Interrupciones de tensión | A |  |  |
|  | Desbalance de tensión | A |  |  |
|  | Armónicas de tensión | A |  |  |
|  | Inter-armónicas de tensión | A |  |  |
| MSV | Tensión de señalización de la red de suministro | A |  |  |
| Sub/sobre | Sub/sobre desviación | A |  |  |
| RVC | Variaciones rápidas de tensión | A |  |  |
|  | Valor de la corriente | A |  |  |
|  | Armónicas de corriente | A |  |  |
|  | Inter-armónica de corriente | A |  |  |
|  | Desbalance de corriente | A |  |  |
| Todas las funciones existentes en el medidor deben especificarse. |  |  |  |  |

Table 2. 9 Template of specifications of the characteristics

| Symbols of the functions | Function | Class according to the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 | Range of measurement | Additional information |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frequency of power | A |  |  |
|  | Value of the voltage of supply | A | (Expressed as an interval of U din) | (Expressed as a range of tension) |
|  | Padeo torque | A |  |  |
|  | Decrements and increments of voltage | A | n/a |  |
|  | Interruptions of tension | A |  |  |
|  | Imbalance of tension ng | A |  |  |
|  | Harmonics of voltage | A |  |  |
|  | Inter-harmonic of voltage | A |  |  |
| MSV | Voltage of signaling of the network of supply | A |  |  |
| Sub/sobre | Sub / sob re deviation | A |  |  |
| RVC | Variations fast of voltage | A |  |  |
|  | Value of the current | A |  |  |
|  | Harmonics of current | A |  |  |
|  | Inter-harmonic of current | A |  |  |
|  | Imbalance of power | A |  |  |
| All the functions existing in the meter must be specified. |  |  |  |  |

| TÍTULO CUARTO | FOURTH TITLE |
| --- | --- |
| TRANSFORMADOR DE MEDIDA | MEASURING TRANSFORMER |
| 9. Transformador de medida | 9. Measuring transformer |
| 9.1 Especificaciones | 9.1 Specifications |
| 9.1.1 El transformador de medida, de acuerdo a su tipo, debe cumplir con los requisitos y pruebas correspondientes, establecidos en las Normas Mexicanas e Internacionales que se indican en la Tabla 3.1. | 9.1.1 The the measuring transformer according to its type, must comply with the corresponding requirements and tests established in the Mexican and International Standards which is indicated in the Table 3.1. |

Tabla 3.1.- Requisitos para el transformador de medida

| Transformador de Medida | Norma Aplicable |
| --- | --- |
| Transformador de potencial inductivo | NMX-J-615-3-ANCE-2018 |
| Transformador de potencial capacitivo | NMX-J-615-5-ANCE-2018 |
| Transformador de corriente | NMX-J-109-ANCE-2018 y Apéndice A de la presente norma |
| Transformador combinado | IEC 61869-4, NMX-J-109-ANCE-2018 y NMX-J-615-3-ANCE-2018 |
| Transformador de baja potencia (transformador óptico) | IEC 61869-1, IEC 61869-6 e IEC 61869-9 |
| NOTA 1: Se hace referencia a las Normas Internacionales, en tanto no existan las Normas Mexicanas correspondientes; NOTA 2: Las condiciones de operación normal, condiciones especiales, en interiores y exteriores, puesta a tierra del sistema, entre otros, se especifican en las normas que se indican en la presente Tabla. |  |

Table 3.1 Requirements for the measuring transformer

| Measuring transformer | Applicable Standard |  |
| --- | --- | --- |
| Transformer of Inductive potential | NMX-J-615-3-ANCE-2018 |  |
| Transformer of capacitive potential | NMX-J-615-5-ANCE-2018 |  |
| Current transformer | NMX-J-109-ANCE-2018 and Appendix A of this standard |  |
| Combined transformer | IEC 61869-4, NMX-J-109-ANCE-2018 and NMX-J-615-3-ANCE-2018 |  |
| Low power transformer (optical transformer) | IEC 61869-1, IEC 61869-6 and IEC 61869-9 |  |
| NOTE 1: It makes reference to the International Standards, while the corresponding Mexican Standards do not exist; NOTE 2: The normal operating conditions, special conditions, in interiors and exteriors, grounde to the system, among others, are specified in the standards that are listed in this table. |  |  |
| 9.1.2 Los transformadores de medida para fines de protección, deben cumplir con la norma aplicable, de acuerdo con la Tabla 3.1. |  |  | 9.1.2 The transformers of measurement for purposes of protection, must comply with the applicable standard, in accordance with the Table 3.1. |  |
| 9.2 Requisitos de exactitud |  |  | 9.2 Requirements for accuracy |  |
| 9.2.1 La clase de exactitud del transformador de medida para propósitos de facturación de energía eléctrica, como se indica en capítulo 1.2 de la presente norma, debe ser 0.2S o mejor para el transformador de corriente, y 0.2 o mejor para el transformador de potencial inductivo o capacitivo; el transformador combinado debe cumplir los requisitos de exactitud del transformador de potencial y de corriente. |  |  | 9.2.1 The class of accuracy of the measuring transformer for purposes of invoicing of energy supply, as is indicated in Chapter 1.2 of this standard, should be 0.2S or better for the transformer of current, and 0.2 or better for the transformer of inductive or capacitive potential; the combined transformer must meet the requirements of accuracy of the transformer of potential and of current. |  |
| Deben cumplirse los requisitos particulares para cada clase, según corresponda, de acuerdo con lo que establecen las normas indicadas en la Tabla 3.1. |  |  | The particular requirements for each class must be complied, as appropriate, in accordance with what is established by the standards indicated in the Table 3.1. |  |
| 9.3 Requisitos adicionales |  |  | 9.3 Additional requirements |  |
| 9.3.1 Adicional al cumplimiento con las normas indicadas en la Tabla 3.1, el transformador de medida, según su tipo, debe cumplir con los requisitos indicados el presente capítulo. |  |  | 9.3.1 Additional to the compliance with the standards indicated in the Table 3.1, the measuring transformer, according to its type, must comply with the requirements indicated in this chapter. |  |
| NOTA: De acuerdo a su construcción, aplica para todos los transformadores de medida: transformadores de potencial inductivo, transformadores de potencial capacitivo, transformadores de corriente y transformadores combinados. |  |  | NOTE: In accordance with its construction, it applies to all the transformers of measurement: transformers of inductive potential, transformers of capacitive potential, transformers of current and combined transformers. |  |
| Las especificaciones de construcción para gabinetes de transformadores combinados para distribución subterránea y aérea, deberán referirse a las especificaciones técnicas generales autorizadas por la CRE. |  |  | The specifications of construction for cabinets of transformers combined for underground and overhead distribution, must refer to the general technical specifications authorized by the CRE. |  |
| 9.3.1.1 El transformador de medida inmerso en aceite, debe contar con una válvula de muestreo de aceite, ubicado en la parte inferior. La válvula de muestreo debe tener un mecanismo de seguridad que imposibilite su apertura accidental. |  |  | 9.3.1.1 The measuring transformer immersed in oil, must have an oil sampling valve, located in the lower part. The sampling valve must have a safety mechanism that is impossible to accidentally open. |  |
| 9.3.1.2 El transformador de medida inmerso en aceite, debe tener un sistema que permita la contracción y expansión del volumen de aceite por cambio de temperatura. No se permiten sistemas de expansión de materiales elastoméricos. |  |  | 9.3.1.2 The measuring transformer immersed in oil, must have a system that allows the contraction and expansion of the volume of oil by change of temperature. Expansion systems of elastomer materials are not permitted. |  |
| 9.3.1.3 El transformador de medida inmerso en aceite mineral, debe cumplir con las pruebas de rutina siguientes, las cuales deben realizarse de acuerdo a la NMX-J-109-ANCE-2018: |  |  | 9.3.1.3 The measuring transformer immersed in mineral oil, must comply with the following routine tests, that which must be performed in accordance with the NMX-J-109-ANCE-2018: |  |
| a) Pruebas al aceite: AGD, contenido de humedad y valor de la tangente delta a 90 °C de acuerdo con la NMX-J-123-ANCE-2008. |  |  | a) Testing of the oil: AGD, content of moisture and value of the delta tangent at 90 °C of according to the NMX-J-123-ANCE-2008. |  |
| Los valores de AGD deben cumplir con lo establecido en la Tabla 3.2. El fabricante debe registrar los valores a que se refiere la tabla 3.2, en los informes correspondientes de pruebas de rutina. |  |  | The values of AGD must comply with the provisions in the Table 3.2. The manufacturer must record the values referred to in the table 3.2, in the corresponding reports of routine tests. |  |
| El valor de la tangente delta a 90 °C debe tener un valor < 0.015 para equipos de 170 kV y menores y < 0.010 para equipos mayores que 170 kV. |  |  | The value of the delta tangent at 90 °C must have one value < 0.015 for equipment of 170 kV and less and < 0.0 10 for equipment greater than 170 kV. |  |

Tabla 3.2-Valores máximos permisibles de concentración de gases disueltos en transformadores de corriente

| H2 | CO | CO2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 µg/ml | 300 µg/ml | 900 µg/ml | 30 µg/ml | 50 µg/ml | 10 µg/ml | 2 µg/ml |
| NOTA: La humedad máxima permitida es 10 µg/ml. |  |  |  |  |  |  |
| H2 Hidrogeno CO Monóxido de Carbono CO2 Dióxido de Carbono CH4 Metano C2H6 Etano C2H4 Etileno C2H2 Acetileno |  |  |  |  |  |  |

Table 3.2 – Maximum permissible values of concentration of gases dissolved in current transformers

| H2 | CO | CO2 | CH4 | C2 H6 | C2 H4 | C2 H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 µg/ml | 300 µg/ml | 900 µg/ml | 30 µg/ml | 50 µg/ml | 10 µg/ml | 2 µg/ml |
| NOTE: The maximum allowed humidity is 10 µg/ml. |  |  |  |  |  |  |
| H2 Hydrogen CO Monoxide of Carbon CO2 Dioxide from Carbon CH4 Methane C2 H6 Ethane C2 H4 Ethylene C 2 H 2 Acetylene |  |  |  |  |  |  |

| 9.3.1.4 Protección de software | 9.3.1.4 Protection of software |
| --- | --- |
| Si el transformador de medida cuenta con alguna unidad de conversión y/o salida de señales digitales, como en el caso del transformador de baja potencia, deben cumplirse los requisitos correspondientes de la norma IEC 61869-9. | If the measuring transformer has a unit of conversion and/or ouput of digital signals, as in the case of the low power transformer, must meet the requirements corresponding to the standard IEC 61869-9. |
| 9.3.1.5 Mantenimiento | 9.3.1.5 Maintenance |
| Para preservar las características metrológicas del transformador de medida, se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento proporcionadas en la NMX-J-615-1-ANCE-2018, en la sección de reglas de transporte, almacenamiento, levantamiento, operación y mantenimiento. | In order to preserve the metrological characteristics of the measuring transformer, it is recommended to follow the maintenance instructions provided in the NMX-J-615-1-ANCE-2018, in the section of rules of transport, storage, lifting, operation and maintenance. |
| 9.4 Pruebas prototipo, de rutina, especiales y de puesta en servicio | 9.4 Prototype tests, routine, special and for putting into service |
| Para comprobar el cumplimiento con las disposiciones de la presente norma, deben realizarse las pruebas que se indican en la Tabla 3.3, según corresponda al tipo de transformador. Asimismo, en la Tabla 3.3 se establecen las normas aplicables y la clasificación del tipo de prueba (prototipo, rutina y especiales). Los resultados de las pruebas deben ser satisfactorios, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la presente norma y en las normas indicadas en la Tabla 3.1. | In order to verify the compliance with the provisions of this Standard, the tests that are listed in the Table 3.3 should be performed, as appropriate to the type of transformer. Also, in the Table 3.3 applicable standards are established and the classification of the type of test (prototype, routine and special). The results of the tests must be satisfactory, in accordance with the specifications set forth in this standard and in the standards listed in the Table 3.1. |
| 9.4.1 Tamaño de las muestras y criterio de aceptación | 9.4.1 Size of the samples and criteria of acceptance |
| Los tamaños de las muestras, según el tipo de prueba, son los que se establecen a continuación: | The sizes of the samples, according to the type of test, are those that are established below: |
| a) Pruebas prototipo y especiales: El tamaño de la muestra para pruebas prototipo establecido en la NMX-J-615-1-ANCE-2018, debe ser el que se emplee para las pruebas prototipo y especiales de esta norma. | a) Testing prototype and special: The size of the sample for prototype testing established in the NMX-J-615-1-ANCE-2018, should be those which are employed for the prototype and special tests of this standard. |
| b) Pruebas de rutina: Deben de realizarse al 100% de los equipos fabricados, y deben ser satisfactorias. | b) Routine testing: They must be performed at 100% of the manufactured equipment, and should be satisfactory. |
| 9.4.2 Condiciones de prueba para el transformador aislado en gas SF6 | 9.4.2 Test conditions for the insulated transformer isolated in gas SF6 |
| El transformador aislado en gas hexafluoruro de azufre (SF6), de acuerdo a su funcionalidad (transformador de corriente, potencial, etc.), debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas indicadas en la Tabla 3.1, según corresponda, lo cual se comprueba mediante las pruebas establecidas en la Tabla 3.3. | The transf ormador isolated in gas hexafluoride of sulfur (S F 6), in accordance with its functionality (transformer of current, potential, etc.), must comply with the requirements established in the standards listed in the Table 3.1, as appropriate, the which is checked by the test set forth in the Table 3. 3. |
| Las condiciones de prueba se establecen en la Tabla 3.4. | The conditions of test are set forth in the Table 3.4. |
| Para el transformador de medida instalado dentro de la subestación aislada en gas SF6, las pruebas en húmedo y de tensión de radio interferencia no son aplicables; las pruebas de exactitud pueden ser realizadas sin gas aislante. | For the measuring transformer installed inside of the substation isolated in gas SF6, the tests in wet and the voltage of Radio interference not are applicable; the tests of accuracy PUE den be carried out without gas insulation. |
| 9.4.3 Pruebas de puesta en servicio | 9.4.3 Testing of putting into service |
| El transportista, distribuidor, central eléctrica o centro de carga, podrán realizar pruebas de puesta en servicio a los equipos, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de los mismos previo a la entrada en operación del sistema de medición. | The carrier, distributor, Central electric or center of charge, may perform tests of putting in service to the teams, with the fi tionality to ensure the proper functioning lie in the same prior to the entry into operation of the system of measurement. |

Tabla 3.3.-Pruebas para el transformador de medida

| Prueba 3) | Transformador de Corriente 1) | Transformador de Potencial Inductivo | Transformador de Potencial Capacitivo | Transformador Combinado | Prueba de Rutina | Prueba Prototipo | Prueba Especial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevación de temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Aguante de tensión de impulso en terminales primarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| En húmedo para transformadores tipo exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| Exactitud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Grado de protección para envolventes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Hermeticidad de la envolvente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Presión para el envolvente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Corriente de cortocircuito | ✓ | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Capacidad de aguante al cortocircuito | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Sobretensiones eléctricas transmitidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ |
| Impulsos cortados múltiples 5) | ✓ | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- | ✓ |
| Mecánica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Contaminación artificial (método niebla salina) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Aguante a la tensión a la frecuencia del sistema en las terminales primarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Medición de descargas parciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Aguante de tensión a la frecuencia del sistema entre secciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Aguante de tensión a la frecuencia del sistema en las terminales secundarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |

| Prueba visual dimensional 7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobretensión entre espiras | ✓ | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Verificación de factor de seguridad | ✓ | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Capacitancia y factor de disipación dieléctrica 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Ferroresonancia | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- |
| Respuesta transitoria | --- | --- | ✓ | --- | --- | ✓ | --- |
| Accesorios portadores de frecuencia | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- |
| Influencia mutua | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Determinación del coeficiente de temperatura | --- | --- | ✓ | --- | --- | --- | ✓ |
| Punto de rocío del gas 4) | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- | --- | ✓ |
| Prueba de corrosión al sistema de expansión 6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Prueba de error de relación de transformación 8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- |
| Requisitos/Método de prueba | NMX-J-109-ANCE-2018 y Apéndice A de la presente norma | NMX-J-615-3-ANCE-2018 | NMX-J-615-5-ANCE-2018 | IEC 61869-4, NMX-J-109-ANCE-2018 y NMX-J-615-3-ANCE-2018 | --- | --- | --- |
| 1) El transformador de corriente debe cumplir con las pruebas indicadas de la NMX-J-109-ANCE-2018 y con lo establecido en el Apéndice A de la presente norma. 2) La prueba de capacitancia y factor de disipación también se conoce como prueba de tangente delta (tan ). 3) En las normas mexicanas e internacionales correspondientes, se establece la aplicabilidad y excepciones para cada tipo de transformador de medida. Se recomienda realizar las pruebas en el orden que se indica en la norma de producto correspondiente. 4) Solo aplica para transformadores de medida aislados en gas SF6. 5) El número de impulsos debe ser al menos 100. 6) Aplica para todos los transformadores de medida inmersos en aceite. La prueba debe realizarse de acuerdo con la NMX-J-615-1-ANCE-2018. 7) La prueba visual dimensional incluye comprobación del marcado y dimensiones contra características de diseño y planos. 8) La prueba de error de relación de transformación se solicita como prueba de rutina y debe realizarse como se indica en 9.5. 9) Para transformadores de medida para distribución subterránea en media tensión, los valores de prueba serán los de la columna “Nivel básico de aislamiento” de Tabla 2 de la NMX-J-404-ANCE-2017. |  |  |  |  |  |  |  |

Table 3.3. - Testing for the measuring transformer

| Test 3) | Transformer of current 1) | Transformer for Potential Inductive | Transfor mador of potential Capacitive | Transfor mador Combined | Test of Routine | Prototype Test | Special Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevation of temperature | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Strength of voltage of momentum in primary terminals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| In moisture for exterior type transformers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Electromagnetic compatibility (EMC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| Precision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Hermeticity of casing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Pressure for the casing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Current for the casing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Current of short circuit | ✓ | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Short circuit pressure capacity | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Transmitted electrical surges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ |
| multiple pulse cuts 5) | ✓ | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- | ✓ |
| Mechanical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| artificial contamination (saline fog Method) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Resistance to the voltage at the frequency of the system in the primary terminals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Measurement of partial discharges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Resistance of voltage at the frequency of the system between sections | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Resistance of voltage to the frequency of the system in the secondary terminals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |

| Visual Dimensional test 7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overvoltage between turns | ✓ | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Verification of factor of safety | ✓ | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Capacitance and factor of dielectric dissipation 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- |
| Ferroresonance | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- |
| Transitory response | --- | --- | ✓ | --- | --- | ✓ | --- |
| Accessories carriers of frequency | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ | --- |
| Mutual influence | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Determination of the coefficient of temperature | --- | --- | ✓ | --- | --- | --- | ✓ |
| Point of spray of gas 4) | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- | --- | ✓ |
| Test of corrosion to the system of expansion 6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | --- |
| Test of errors of connection of transformation 8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- |
| Requirements / Test Method | NMX-J-109-ANCE-2018 y Apéndice A de la presente norma | NMX-J-615-3-ANCE-2018 | NMX-J-615-5-ANCE-2018 | IEC 61869-4, NMX-J-109-ANCE-2018 y NMX-J-615-3-ANCE-2018 | --- | --- | --- |
| 1) 1) The current transformer must comply with the tests indicated in the NMX-J-109-ANCE-2018 and with that established in Appendix A of this Standard. 2) The capacitance test and dissipation factor also is known as Delta tangent test. 3) In the corresponding Mexican and international standards, the applicability and exceptions are established for each type of measurement transformer. It is recommended to carry out the tests in the order that is indicated in the standard of the product. 4) Only applies for insulated measurement transformers in SF gas. 5) The number of pulses must be at least 100. 6) Applies for all the measurement Transformers immersed in oil. The test must be made according to the NMX-J-615-1-ANCE-2018. 7) The dimensional visual test includes verification of the markings and dimensions with the characteristics of design and plans. 8) The error test of transformation is requests as a routine test and must be made as indicated in 9.5. 9) For measuring Transformers for underground distribution in medium voltage, the test values will be those of the column “Basic level of insulation” of Table 2 of the NMX-J-404-ANCE-2017. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 3.4 -Condiciones de prueba para transformadores aislados en gas SF6

| Prueba | Tipo de gas | Presión |
| --- | --- | --- |
| Dieléctrica Tensión de radio interferencia Exactitud Incremento de temperatura | Mismo fluido que en servicio | Mínima presión funcional |
| Cortocircuito Mecánicas y de hermeticidad | Mismo fluido que en servicio | Presión de llenado nominal |
| Sobretensiones transmitidas | - | Presión reducida |

Table 3.4 Test conditions for transformers insulated in gas SF6

| Test | Type of gas | Pressure |
| --- | --- | --- |
| Dielectric Voltage of Radio interference Accuracy Increase of temperature | Same fluid as in service | Minimum working pressure |
| Short circuit Mechanical and airtightness | Same fluid that in serv icio | Pressure of filling nominal |
| Transmitted overvoltages | - | Reduced pressure |

| 9.5 Prueba para verificación: Prueba de error de relación de transformación | 9.5 Test for verification: Test of errors with respect to transformation |
| --- | --- |
| 9.5.1 Introducción | 9.5.1 Introduction |
| Esta prueba la debe realizar el fabricante como prueba de rutina (véase tabla 3.3), asimismo, debe ser realizada por una unidad de verificación durante la verificación que se realice al transformador de medida en su operación en campo. | This test must be made by the manufacturer as a routine test (see Table 3.3) also, it must be performed by a Unit of Verification during the verification that is performed to the measuring transformer in its operation in the field. |
| 9.5.2 Objetivo de la prueba: | 9.5.2 Objective of the test: |
| a) Por parte del fabricante: Medir y registrar el error de relación inicial del transformador. | a) On the part of the manufacturer: Measure and record the initial error with regards to the transformer. |
| b) Por parte de la unidad de verificación: comprobar que el error de relación del transformador se mantiene dentro del criterio establecido en 9.5.6. | b) As part of the Unit of Verification: verify that the error related to the transformer is maintained within the criteria established in 9.5.6. |
| 9.5.3 Aparato para prueba: | 9.5.3 Testing device: |
| a) Para transformadores de potencial inductivo o de corriente: Un equipo de medida de relación de transformación monofásico o trifásico, conocido como “Transformer Turns Ratio Tester” (TTR, por sus siglas en inglés), o un analizador multifunción, en donde estos deben tener una exactitud mejor o igual que 0.35 % para la relación nominal del transformador bajo prueba; o | a) For current or inductive potential transformers: A single-phase or three-phase transformer ratio measurement equipment, known as a "Transformer Turns Ratio Tester" (TTR), or a multifunction analyzer, where these must have a accuracy better than or equal to 0.35% for the rated ratio of the transformer under test; or |
| b) Para transformadores de potencial capacitivo: Fuente de tensión alterna para aplicar al menos 10 kV a 60 Hz, y un voltmetro de tensión alterna valor eficaz verdadero; en donde estos deben tener una exactitud mejor o igual que 0.25 % para la tensión nominal aplicada y medida respectivamente. | b) For transformers of potential capacitive: Source of voltage alternating to apply to the least 10 kV at 60 Hz, and one voltmeter for voltage alternating value effective true; in which these must keep er one accuracy better or equal to 0.25 % for the nominal voltage applied and measured respectively. |
| 9.5.4 Procedimiento de prueba: | 9.5.4 Test procedure: |
| 9.5.4.1 Para transformadores de potencial inductivo o de corriente: | 9.5.4.1 For current or inductive potential transformers: |
| I. Realizar la conexión del transformador de medida y el aparato de prueba, según corresponda al tipo de transformador; | I. Make the connection of the measuring transformer and the testing device, as appropriate to the type of transformer; |
| II. Para el caso del transformador de corriente con múltiples devanados secundarios, los devanados que no estén sujetos a medición deben conectarse en cortocircuito; | II. For the case of the current transformer with multiple secondary windings, the windings that are not subject to measurement must be connected in short circuit; |
| III. Activar el aparato de prueba y tomar la lectura k correspondiente a la relación de transformación después de 1 min; | III. Activate the testing device and take the reading k corresponding to the transformation ratio after 1 min; |
| IV. Realizar los cálculos que se indican en 9.5.5. | IV. Carry out the calculations indicated in 9.5.5. |
| 9.5.4.2 Para transformadores de potencial capacitivo: | 9.5.4.2 For capacitive potential transformers: |
| I. Aplicar al menos 10 kV en la terminal primaria H1; | I. Apply at least 10 kV on the primary terminal H1; |
| II. Asegurar que la palanca de puesta a tierra de la unidad electromagnética esté abierta (posición potencial); | II. Make sure that the grounding lever of the electromagnetic unit is open (potential position); |
| III. Asegurar que la terminal de baja tensión del transformador de potencial capacitivo esté conectada sólidamente a tierra; | III. Ensure that the terminal of low voltage of the transformer of potential capacitor is connected solidly to ground; |
| IV. Conectar el voltmetro a los bordes secundarios; | IV. Connect the voltmeter to the secondary sides; |
| V. Tomar las lecturas de la fuente (Vp) y del voltmetro (Vs); | V. Taking the readings of the source (V p) and of the voltmeter (V s); |
| VI. Calcular la relación de transformación (k) mediante la ecuación siguiente: | VI. Calculate the ratio of transformation (k) by the equation below: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| Vp es la tensión en el primario, en volts; | Vp is the voltage in the primary, in volts; |
| Vs es la tensión en el secundario, en volts; | Vs is the voltage in the secondary, in volts; |
| k es la relación de transformación. | k is the ratio of transformation. |
| VII. Realizar los cálculos que se indican en 9.5.5. | VII. Perform the calculations that are listed in 9.5.5. |
| 9.5.5 Cálculos: | 9.5.5 Calculations: |
| Con la lectura obtenida en el III de 9.5.4.1 o VI de 9.5.4.2, según corresponda al aparto de prueba empleado, realizar los cálculos de la forma siguiente: | With the reading obtained in the III of 9.5.4.1 or VI of 9.5.4.2, as applicable to the testing device employed, performs the calculations in the form below: |
| a) Para la prueba de rutina realizada por parte del fabricante, se realiza el cálculo del error de la relación del transformador conforme a lo indicado en 9.5.5.1 a); | a) For the routine test performed by the manufacturer, the calculation of the errors is performed at of the ratio of the transformer according to what indicated in 9.5.5.1 a); |
| b) Para la verificación realizada por la unidad de verificación, se realiza el cálculo del cambio del error de la relación del transformador conforme a lo indicado en 9.5.5.1 b). | b) For the verification performed by the Unit of Verification, the calculation is made of the change of the error of the ratio of the transformer according to what indicated in 9.5.5.1 b). |
| 9.5.5.1 Cálculo del error de la relación de transformación y del cambio del error de la relación del transformador respecto al error de la relación inicial | 9.5.5.1 Calculation of the error of the ratio of transformation and of the exchange of the error of the ratio of the transformer with respect to the initial ratio. |
| a) Para la prueba de rutina, realizada por el fabricante se calcula el error de la relación de transformación: | a) For the routine test, performed by the manufacturer the error of the ratio of transformation: |

| b) Para la Verificación, realizada por la unidad de verificación, se calcula el cambio del error de la relación del transformador respecto al error de la relación inicial: | b) For the verification, performed by the Unit of Verification, the change of the error of the ratio of the transformer with respect to the error of the initial ratio: |
| --- | --- |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| - es el error de la relación del transformador medido por parte del fabricante (error inicial), expresado en por ciento; | is the transformer ratio error measured by the manufacturer (initial error), expressed in percentage; |
| kr es la relación indicada en los datos de placa del transformador; | kr _ is the ratio indicated on the transformer's nameplate data; |
| k es la relación medida (real) empleando el aparato de prueba; | k is the measured (actual) ratio using the test apparatus; |
| es el error de la relación del transformador medido en campo por parte de la unidad de verificación, expresado en por ciento, donde el subíndice “n” denota es el número de verificación (1, 2, 3, 4 … n); | is the transformer ratio error measured in the field by the verification unit, expressed in percentage, where the subscript “n” denotes the verification number (1, 2, 3, 4 … n); |
| es el cambio del error de la relación del transformador respecto al error de la relación inicial. | is the change in transformer ratio error from the initial ratio error . |
| 9.5.6 Criterio de aceptación: | 9.5.6 Acceptance criteria: |
| Para la prueba de rutina realizada por el fabricante solo se registra no hay ningún criterio de aceptación. | For the routine test performed by the manufacturer only 0, is recorded , there is no acceptance criteria. |
| Para la Verificación realizada por la unidad de verificación, el cambio del error de la relación del transformador debe ser menor o igual que 0.5 %. | For the verification performed by the verification unit, the transformer ratio error change must be less than or equal to 0.5%. |
| TÍTULO QUINTO | FIFTH TITLE |
| PRUEBAS PROTOTIPO | PROTOTYPE TESTS |
| 10. Requisitos universales para los medidores | 10. Universal requirements for meters |
| Este capítulo 10 indica la documentación, protocolos de prueba y pruebas que deben aprobar todos los medidores como parte de su proceso para obtener su aprobación del modelo o prototipo. | This chapter 10 outlines the documentation, test protocols, and tests that all meters must pass as part of their process to obtain type or prototype approval. |
| Existen pruebas en las que las condiciones de aplicación de las mismas varían dependiendo el tipo de medidor: medidor de energía activa, medidor de energía reactiva o medidor de parámetros para calidad de la potencia, en cuyo caso, las condiciones particulares se indican de acuerdo a la relación siguiente: Medidores de energía activa - Capítulo 10, medidores de energía reactiva - Capítulo 11 y medidores de parámetros de calidad de la potencia - Capítulo 12. | There are tests in which the application conditions vary depending on the type of meter: active energy meter, reactive energy meter or parameter meter for power quality, in which case, the particular conditions are indicated according to following list: Active energy meters - Chapter 10, reactive energy meters - Chapter 11 and power quality parameter meters - Chapter 12. |
| Asimismo, en los capítulos 11 y 12 se indican las pruebas adicionales que deben cumplir los medidores energía reactiva y los medidores de parámetros para calidad de la potencia respectivamente. | Likewise, chapters 11 and 12 indicate the additional tests that reactive energy meters and power quality parameter meters must comply with, respectively. |
| 10.1. Listado de pruebas para aprobación del modelo o prototipo | 10.1. List of tests for approval of the model or prototype |
| En la Tabla 4.1 se indican las pruebas que deben aprobar los medidores para obtener su aprobación del modelo o prototipo. | Table 4.1 lists the tests that meters must pass to obtain pattern or prototype approval. |
| La Tabla 4.1 indica las pruebas aplicables a: | Table 4.1 indicates the tests applicable to: |
| a) Medidores de energía activa; | a) Active energy meters; |
| b) Medidores de energía activa y reactiva; y | b) Active and reactive energy meters; and |
| c) Medidores de parámetros de calidad de la potencia. | c) Power quality parameter meters. |

Tabla 4.1-Pruebas para obtener la aprobación del modelo o prototipo

| Requisitos |  | Medición de energía activa | Medición de energía reactiva | Medición de parámetros de calidad de la potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación (10.2.1) |  | ✓ |  |  |
| Definición de modelo o prototipo |  |  |  |  |
| Muestreo para las pruebas prototipo (10.2.3) |  |  |  |  |
| Procedimiento de validación (10.2.4) |  |  |  |  |
| Programa de pruebas (10.2.5) |  |  |  |  |
| Condiciones de referencia (10.2.6, 11.1, inciso d, 12.1) |  |  |  |  |
| Pruebas para la aprobación del modelo o prototipo de medidores |  |  |  |  |
| Pruebas para el cumplimiento de los errores máximos permisibles (10.3) | Determinación del error intrínseco inicial (10.3.1) | ✓ | --- | --- |
|  | Autocalentamiento (10.3.2, 11.2.3) |  |  | --- |
|  | Corriente de arranque (10.3.3) |  | --- | --- |
|  | Estado sin carga (10.3.4) |  | --- | --- |
|  | Constantes del medidor (10.3.5) |  | --- | --- |
| Pruebas para las magnitudes de influencia (10.4) | Dependencia con la temperatura (10.4.1) |  |  | --- |
|  | Balance de carga (10.4.2) |  | --- | --- |
|  | Variación de tensión (10.4.3) |  |  | --- |
|  | Variación de frecuencia (10.4.4) |  |  | --- |
|  | Armónicas en tensión y corriente (10.4.5) |  | --- | --- |
|  | Variaciones de tensión severa (10.4.6) |  | --- | --- |
|  | Interrupción de una o dos fases (10.4.7) |  | --- | --- |
|  | Subarmónicas en el circuito de corriente de corriente alterna (10.4.8) |  | --- | --- |
|  | Armónicas en el circuito de corriente de corriente alterna (10.4.9) |  |  | --- |
|  | Secuencia de fase invertida (dos fases intercambiadas) (10.4.10) |  | --- | --- |
|  | Inducción magnética continua de origen externo (10.4.11) |  | a) | --- |
|  | Campo magnético de origen externo (10.4.12) |  | a) | --- |

|  | Campos electromagnéticos radiados (10.4.13) | ✓ | --- a) | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia (10.4.14) |  | a) | --- |
|  | Señal de corriente continua en el circuito de corriente alterna (10.4.15) |  |  | --- |
|  | Armónicas de orden alto (10.4.16) |  | --- | --- |
| Pruebas para perturbaciones (10.5) | Campo magnético de origen externo (10.5.2) | ✓ | --- | --- |
|  | Descarga electrostática (10.5.3) |  | --- | --- |
|  | Transitorios rápidos (10.5.4) |  | a) | --- |
|  | Decrementos súbitos e interrupciones de tensión (10.5.5) |  |  | --- |
|  | Campos electromagnéticos de radiofrecuencia RF (10.5.6) |  | a) | --- |
|  | Sobretensiones en la línea de alimentación eléctrica de corriente alterna (10.5.7) |  | --- | --- |
|  | Inmunidad de ondas oscilatorias amortiguadas (10.5.8) |  | a) | --- |
|  | Supresión de radiointerferencia (10.5.9) |  | --- | --- |
|  | Sobrecorriente de corta duración (10.5.10, 11.4.1) |  | a) | --- |
|  | Tensión de impulso (10.5.11) |  | --- | --- |
|  | Tensión de impulso para y entre circuitos (10.5.11.1) |  | --- | --- |
|  | Tensión de impulso de los circuitos eléctricos con relación a tierra (10.5.11.2) |  | --- | --- |
|  | Falla a tierra (10.5.12) |  | --- | --- |
|  | Operación de dispositivos auxiliares (10.5.13) |  |  | --- |

| Pruebas mecánicas (10.6) | Vibraciones (10.6.1) | ✓ |  | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impacto (10.6.2) |  |  | --- |
|  | Protección contra radiación solar (10.6.3) |  |  | --- |
|  | Protección contra ingreso de polvo (10.6.4) |  |  | --- |
|  | Resistencia al calor y fuego (10.6.5) b) |  | a) | --- |
|  | Rocío salino (10.6.6) (b) |  | a) | --- |
|  | Temperaturas extremas-calor seco (10.7.1) | ✓ |  | --- |
|  | Temperaturas extremas-frío (10.7.2) |  |  | --- |
|  | Calor húmedo, estado estacionario (sin condensación), para la clase de humedad H1 (10.7.3) |  |  | --- |
|  | Calor húmedo, cíclico (condensación) para clases de humedad H2 y H3 (10.7.4) |  |  | --- |
|  | Prueba de estabilidad a largo plazo de las características metrológicas (10.7.6) |  |  | --- |
|  | Prueba de demanda máxima (rolada) en pantalla (10.7.7) |  | --- | --- |
| Pruebas de la condición de arranque y sin carga (11.2) | Arranque inicial del medidor (11.2.2) | --- |  | --- |
|  | Prueba de la condición sin carga (11.2.4) | --- |  | --- |
|  | Arranque (11.2.5) | --- |  | --- |
|  | Armónicas (11.3.2) | --- | a) | --- |
|  | Pruebas de perturbaciones (11.4) | --- | a) | --- |

| Pruebas funcionales y de incertidumbre (12) | Frecuencia | --- | --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amplitud de la tensión de suministro o valor de tensión de suministro | --- | --- |  |
|  | Fluctuación de tensión (parpadeo) | --- | --- |  |
|  | Interrupciones, decrementos e incrementos de la tensión de suministro | --- | --- |  |
|  | Desbalance de tensión de suministro | --- | --- |  |
|  | Armónicas de tensión | --- | --- |  |
|  | Inter armónicas de tensión | --- | --- |  |
|  | Tensión de señalización en la red eléctrica | --- | --- |  |
|  | Medición de los parámetros de subdesviación y sobredesviación | --- | --- |  |
|  | Abanderamiento (de los datos) | --- | --- |  |
|  | Prueba de estabilidad de base de tiempo (reloj) | --- | --- |  |
|  | Variaciones debidas a magnitudes de influencia externas | --- | --- |  |
|  | Variaciones rápidas de tensión (RVC) | --- | --- |  |
|  | Valor de la corriente | --- | --- |  |
|  | Armónicas de corriente | --- | --- |  |
|  | Inter- armónica de corriente | --- | --- |  |
|  | Desbalance de corriente | --- | --- |  |

Table 4. 1 -Tests to obtain approval of the model or prototype

| Requirements |  | ✓ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentation (10.2.1) |  |  |  |  |
| Definition of model or prototype |  |  |  |  |
| Sampling for prototype tests (10.2.3) |  |  |  |  |
| Validation procedure (10.2.4) |  |  |  |  |
| Test program (10.2.5) |  |  |  |  |
| Reference conditions (10.2.6, 11.1, item d, 12.1) |  | ✓ |  |  |
| Tests for the approval of the model or prototype of meters |  |  |  |  |
| Tests for compliance with maximum permissible errors (10.3) | Determination of the initial intrinsic error (10.3.1) | ✓ | --- | --- |
|  | Self heating (10.3.2, 11.2.3) |  |  | --- |
|  | Starting current (10.3.3) |  | --- | --- |
|  | No load state (10.3.4) |  | --- | --- |
|  | Meter constants (10.3.5) |  | --- | --- |
| Tests for influence quantities (10.4) | Dependence on temperature (10.4.1) |  |  | --- |
|  | Load Balancing (10.4.2) |  | --- | --- |
|  | Voltage variation (10.4.3) |  |  | --- |
|  | Frequency variation (10.4.4) |  |  | --- |
|  | Harmonics in voltage and current (10.4.5) |  | --- | --- |
|  | Severe voltage variations (10.4.6) |  | --- | --- |
|  | Interruption of one or two phases (10.4.7) |  | --- | --- |
|  | Subharmonics in the AC current circuit (10.4.8) |  | --- | --- |
|  | Harmonics in the AC current circuit (10.4.9) |  |  | --- |
|  | Reversed phase sequence (two phases swapped) (10.4.10) |  | --- | --- |
|  | Continuous magnetic induction of external origin (10.4.11) |  | a) | --- |
|  | Magnetic field of external origin (10.4.12) |  | a) | --- |

|  | Radiated electromagnetic fields (10.4.13) | ✓ | --- a) | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conducted disturbances, induced by radiofrequency fields (10.4.14) |  | a) | --- |
|  | Direct current signal in the alternating current circuit (10.4.15) |  |  | --- |
|  | High Order Harmonics (10.4.16) |  | --- | --- |
| Tests for disturbances (10.5) | Magnetic field of external origin (10.5.2) | ✓ | --- | --- |
|  | Electrostatic discharge (10.5.3) |  | --- | --- |
|  | Fast transients (10.5.4) |  | a) | --- |
|  | Sudden decreases and voltage interruptions (10.5.5) |  |  | --- |
|  | RF radio frequency electromagnetic fields (10.5.6) |  | a) | --- |
|  | Overvoltages in the alternating current power line (10.5.7) |  | --- | --- |
|  | Damped Oscillatory Wave Immunity (10.5.8) |  | a) | --- |
|  | Radio interference suppression (10.5.9) |  | --- | --- |
|  | Short-time overcurrent (10.5.10, 11.4.1) |  | a) | --- |
|  | Impulse voltage (10.5.11) |  | --- | --- |
|  | Impulse voltage for and between circuits (10.5.11.1) |  | --- | --- |
|  | Impulse voltage of electrical circuits in relation to ground (10.5.11.2) |  | --- | --- |
|  | Ground fault (10.5.12) |  | --- | --- |
|  | Auxiliary Device Operation (10.5.13) |  |  | --- |

| Mechanical tests (10.6) | Vibrations (10.6.1) | ✓ |  | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impact (10.6.2) |  |  | --- |
|  | Protection against solar radiation (10.6.3) |  |  | --- |
|  | Dust Ingress Protection (10.6.4) |  |  | --- |
|  | Resistance to heat and fire (10.6.5) b) |  | a) | --- |
|  | Salt spray (10.6.6) (b) |  | a) | --- |
|  | Extreme temperatures-dry heat (10.7.1) | ✓ |  | --- |
|  | Extreme temperatures-cold (10.7.2) |  |  | --- |
|  | Damp heat, steady state (non-condensing), for humidity class H1 (10.7.3) |  |  | --- |
|  | Damp heat, cyclic (condensation) for humidity classes H2 and H3 (10.7.4) |  |  | --- |
|  | Long-term stability test of metrological characteristics (10.7.6) |  |  | --- |
|  | Maximum demand test (rolled) on screen (10.7.7) |  | --- | --- |
| No-load and starting condition tests (11.2) | Initial Meter Startup (11.2.2) | --- |  | --- |
|  | No-load condition test (11.2.4) | --- |  | --- |
|  | Boot (11.2.5) | --- |  | --- |
|  | Harmonics (11.3.2) | --- | a) | --- |
|  | Disturbance tests (11.4) | --- | a) | --- |

| Functional and uncertainty tests (12) | Frequency | --- | --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supply voltage amplitude or supply voltage value | --- | --- |  |
|  | Voltage fluctuation (flicker) | --- | --- |  |
|  | Interruptions, decreases and increases of the supply voltage | --- | --- |  |
|  | Supply voltage unbalance | --- | --- |  |
|  | voltage harmonics | --- | --- |  |
|  | Inter harmonic voltage | --- | --- |  |
|  | Signaling voltage in the electrical network | --- | --- |  |
|  | Measurement of underdeviation and overdeviation parameters | --- | --- |  |
|  | Flagging (of the data) | --- | --- |  |
|  | Time base stability test (clock) | --- | --- |  |
|  | Variations due to external influence quantities | --- | --- |  |
|  | Rapid Voltage Variations (RVC) | --- | --- |  |
|  | current value | --- | --- |  |
|  | current harmonics | --- | --- |  |
|  | Inter-harmonic current | --- | --- |  |
|  | current unbalance | --- | --- |  |
| a) The tests for the measurement of reactive energy coinciding with the tests for the measurement of active energy, are approved with the tests for the measurement of active energy. b) Applies only to socket-type and cabinet-type meters. NOTE: All meters that are approved for the reactive energy measurement function must pass all tests for active energy measurement. All meters that are approved for the power quality measurement function must pass all tests for active and reactive energy measurement. |  |  |  |  |

| 10.2. Requisitos generales | 10.2. General requirements |
| --- | --- |
| 10.2.1. Documentación | 10.2.1. Documentation |
| En cualquier proceso de certificación, debe presentarse la documentación que se indica en el Apéndice B. | In any certification process, the documentation indicated in Appendix B must be submitted. |
| 10.2.2. Agrupación de modelo | 10.2.2. Model grouping |
| Los medidores producidos por el mismo fabricante pueden formar un modelo, siempre que tengan propiedades metrológicas similares resultantes del uso de la misma construcción uniforme de piezas/módulos que determinan las propiedades metrológicas. | Meters produced by the same manufacturer may form a model, provided they have similar metrological properties resulting from the use of the same uniform construction of parts/modules that determine the metrological properties. |
| Un modelo puede tener varios intervalos de corriente y varios valores de tensión y frecuencia nominal, e incluir varios modos de conexión y varios dispositivos auxiliares. | A model can have various current ranges and various nominal voltage and frequency values and include various connection modes and various auxiliary devices. |
| NOTA: “Misma construcción uniforme” significa normalmente la misma construcción de: los elementos de medición, del software de medición, del registro y el dispositivo indicador, el mismo mecanismo de compensación de temperatura, la misma construcción de caja, bloque de terminales e interfaz mecánica. | NOTE: “Same uniform construction” normally means the same construction of: the measurement elements, of the measurement software, of the register and the indicating device, the same temperature compensation mechanism, the same construction of the case, terminal block and interface mechanics. |
| 10.2.3. Muestreo para las pruebas prototipo | 10.2.3. Sampling for prototype tests |
| El fabricante debe elegir uno de los tamaños de muestra que se establecen en la Tabla 4.2. La condición de prueba y el criterio de aceptación/rechazo, está en función del tamaño de la muestra. | The manufacturer must choose one of the sample sizes set out in Table 4.2. The test condition and the acceptance/rejection criteria depend on the size of the sample. |

Tabla 4.2-Tamaño de la muestra, condición de prueba y criterio de aceptación/rechazo

| Número de especímenes (tamaño de la muestra) | Condición de prueba | Criterio de aceptación/rechazo |
| --- | --- | --- |
| 3 a 5 medidores | Todos los medidores deben ser sometidos a todas las pruebas. | Todos los medidores deben cumplir con todos los valores especificados en las pruebas. |
| 6 a 8 medidores | Todos los medidores deben ser sometidos a todas las pruebas. | En caso de que, en total, los medidores incumplan dos valores o más de los especificados en las pruebas, se rechaza el prototipo. |
| 3 o más grupos de 3 medidores | El total de las pruebas debe ser cubierto entre los grupos | Todos los grupos deben cumplir con todos los valores especificados en las pruebas aplicadas. |

Table 4. 2 -Sample size, test condition and acceptance/rejection criteria

| Number of specimens (sample size) | test condition | Acceptance/rejection criteria |
| --- | --- | --- |
| 3 to 5 meters | All meters must be subjected to all tests. | All meters must meet all specified test values. |
| 6 to 8 meters | All meters must be subjected to all tests. | In the event that, in total, the meters fail to meet two or more values of those specified in the tests, the prototype is rejected. |
| 3 or more groups of 3 meters | The total of the tests must be covered between the groups | All groups must meet all the values specified in the applied tests. |

| 10.2.4. Procedimiento de validación | 10.2.4. Validation procedure |
| --- | --- |
| El procedimiento de validación consiste en una combinación de métodos, los cuales están establecidos en el documento internacional OIML D 31, siendo AD el análisis de la documentación y validación del diseño, VFTSw la validación mediante prueba funcional de las funciones metrológicas, CIWT la inspección de código y revisión, DFA el análisis de flujo metrológico de datos y SMT las pruebas de a los módulos del software. En la Tabla 4.3, se establece el procedimiento de validación que debe realizarse para comprobar el cumplimiento de las funciones que se indican en la tabla 1.1 de esta Norma. | The validation procedure consists of a combination of methods, which are established in the international document OIML D 31, AD is the analysis of the documentation and validation of the design, VFTSw the validation through functional test of the metrological functions, CIWT the inspection of code and revision, DFA the metrological data flow analysis and SMT the tests of the software modules. Table 4.3 establishes the validation procedure that must be carried out to verify compliance with the functions indicated in table 1.1 of this Standard. |
| Cuando las funciones hayan cumplido satisfactoriamente con el procedimiento que se indica en la tabla 4.3 se deberá emitir un certificado de compatibilidad del software con el modelo del medidor. | When the functions have satisfactorily complied with the procedure indicated in table 4.3, a certificate of software compatibility with the meter model must be issued. |

Tabla 4.3-Procedimiento de validación

| Requisito |  | Procedimiento de validación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | Título | Etapa 1 | Etapa 2 |
| 7.6.1.4 | Idoneidad de algoritmos y funciones | AD y VFTM | CIWT/SMT |
| 7.6.2 | Identificación del software | AD y VFTSw | CIWT |
| 7.6.3.1 | Prevención contra uso indebido | AD y VFTSw |  |
| 7.6.3.2 | Prevención contra fraude | AD y VFTSw | DFA/CIWT/SMT |
| 7.6.4 | Protección de parámetros | AD y VFTSw | CIWT/SMT |
| 7.6.5 | Separación de dispositivos electrónicos y subconjuntos o módulos | AD |  |
| 7.6.6 | Separación de partes del software | AD | DFA /CIWT |
| 7.6.7 | Almacenamiento de datos, transmisión a través de sistemas de comunicación | AD y VFTSw | CIWT/SMT |
| 7.6.7.1.2 | Protección de datos | AD y VFTSw | SMT |
| 7.6.7.2 | Almacenamiento automático | AD y VFTSw | SMT |
| 7.6.7.3.1 | Retardo de transmisión | AD y VFTSw | SMT |
| 7.6.7.3.2 | Interrupción de transmisión | AD y VFTSw | SMT |
| 7.6.7.4 | Estampa de tiempo | AD y VFTSw | SMT |
| 7.6.8 | Mantenimiento y actualización | AD y VFTSw | CIWT/SMT |

Table 4. 3 -Validation procedure

| Requirement |  | Validation procedure |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Number | Title | Stage 1 | Stage 2 |
| 7.6.1.4 | Suitability of algorithms and functions | AD and VFTM | CIWT/SMT |
| 7.6.2 | Software Identification | AD and VFTSw | CIWT |
| 7.6.3.1 | Prevention against misuse | AD and VFTSw |  |
| 7.6.3.2 | Fraud Prevention | AD and VFTSw | DFA/CIWT/SMT |
| 7.6.4 | Parameter protection | AD and VFTSw | CIWT/SMT |
| 7.6.5 | Separation of electronic devices and subassemblies or modules | AD |  |
| 7.6.6 | Separation of parts of the software | AD | DFA/CIWT |
| 7.6.7 | Data storage, transmission via communication systems | AD and VFTSw | CIWT/SMT |
| 7.6.7.1.2 | Data Protection | AD and VFTSw | SMT |
| 7.6.7.2 | Automatic storage | AD and VFTSw | SMT |
| 7.6.7.3.1 | transmission delay | AD and VFTSw | SMT |
| 7.6.7.3.2 | transmission interruption | AD and VFTSw | SMT |
| 7.6.7.4 | time stamp | AD and VFTSw | SMT |
| 7.6.8 | Maintenance and update | AD and VFTSw | CIWT/SMT |

| La etapa 1 es obligatoria para la aprobación del modelo o prototipo. Si durante el proceso de validación de la etapa 1, falla alguna prueba, el fabricante podrá solicitar al laboratorio de pruebas acreditado, la aplicación de la etapa 2. | The Stage 1 is mandatory for approval of the model or prototype. If during the validation process of stage 1, any test fails, the manufacturer may request the application of stage 2 from the accredited testing laboratory. |
| --- | --- |
| 10.2.5. Programa de pruebas | 10.2.5. Program of tests |
| La determinación del error intrínseco inicial debe ser la primera prueba a la que se somete el medidor, como se describe en 10.3.1. | The determination of the initial intrinsic error will be the first test the meter is subjected to, as described in 10.3.1. |
| Al comienzo de cualquier serie de pruebas, se permitirá que el medidor se estabilice con circuitos de tensión energizados durante el periodo de tiempo especificado por el fabricante. | At the beginning of any series of tests, the meter will be allowed to stabilize with voltage circuits energized for the period of time specified by the manufacturer. |
| El orden de los puntos de prueba para el error intrínseco inicial debe ser desde la corriente más baja hasta la más alta y luego de la corriente más alta hasta la más baja. Para cada punto de prueba, el error resultante debe ser el promedio de esas mediciones. Para Imax el tiempo máximo de medición será de 10 min, incluido el tiempo de estabilización. | The order of the testing points for the initial intrinsic error should be from lowest to highest current and then from highest to lowest current. For each test point, the resulting error must be the average of those measurements. For Imax the maximum measurement time will be 10 min, including the stabilization time. |
| La determinación del error intrínseco (bajo condiciones de referencia), siempre debe realizarse antes de las pruebas de las magnitudes de influencia y antes de las pruebas de perturbaciones que se relacionan con el límite de error de cambio o con una condición de falla significativa por el error. | The determination of the intrinsic error (under reference conditions) should always be performed before tests of influence quantities and before tests of disturbances that are related to the error limit of change or to a fault condition significant by the mistake. |
| Las salidas de prueba (de pulso) pueden utilizarse para pruebas de requisitos de exactitud. En este caso, la prueba debe realizarse para asegurar que la relación entre el registro de energía básico y la salida de prueba utilizada cumple con las especificaciones del fabricante. | The test (pulse) outputs can be used for testing accuracy requirements. In this case, testing must be performed to ensure that the relationship between the basic energy register and the test output used meets the manufacturer's specifications. |
| Si se especifica un medidor con modos de conexión alternativos, como conexiones monofásicas para medidores polifásicos, deben realizarse las pruebas de error base máximo permisible para todos los modos de conexión especificados, de acuerdo con 7.3.3 | If a meter is specified with alternative connection modes, such as single-phase connections for polyphase meters, maximum permissible base error tests for all specified connection modes will be performed in accordance with 7.3.3. |
| 10.2.6. Condiciones de referencia | 10.2.6. Reference conditions |
| Durante las pruebas de aprobación del modelo o prototipo, a menos que se indique lo contrario en las instrucciones particulares de las pruebas, todas las magnitudes de influencia, con excepción de la magnitud de influencia bajo prueba, deben mantenerse en las condiciones de referencia indicadas en la Tabla 4.4. | During the tests for approval of the model or prototype, unless otherwise stated in the particular test instructions, all influence quantities, with the exception of the influence quantity under test, must be maintained at the reference conditions indicated in Table 4.4. |

Tabla 4.4-Condiciones de referencia y sus tolerancias

| Magnitud | Condiciones de referencia | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| Tensión(es) 1) | Unom | ± 1 % |
| Temperatura ambiente | 23 ºC 2) | ± 2 ºC |
| Frecuencia | fnom | ± 0.3 % |
| Forma de onda | Senoidal | d < 2 % |
| Inducción magnética de origen externo a la frecuencia de referencia | 0 T | B < 0.05 mT |
| Campos electromagnéticos de RF 30 kHz a 6 GHz | 0 V/m | < 1 V/m |
| Secuencia de fase para medidores polifásicos | L1, L2, L3 | - |
| Balance de carga | Misma corriente para todos los circuitos de corriente | ± 2 % (corriente) y ± 2º (ángulo de fase) |
| 1) El requisito se aplica tanto a fase-fase y fase-neutro para los medidores de polifásicos. 2) Las pruebas se pueden realizar a otras temperaturas si los resultados se corrigen a la temperatura de referencia aplicando el coeficiente de temperatura establecido en las pruebas de modelo o prototipo y siempre que se lleve a cabo un análisis de incertidumbre adecuado. NOTA: Las condiciones de referencia y sus tolerancias se dan para asegurar la reproducibilidad entre los laboratorios, no para determinar la exactitud de las pruebas. Las exigencias sobre la estabilidad a corto plazo durante la prueba de factores de influencia pueden ser mucho más altas que las mostradas en esta tabla. |  |  |

Table 4. 4 -Reference conditions and their tolerances

| Magnitude | Reference conditions | Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Voltage(s) 1) | u name | ±1% |
| Room temperature | 23ºC 2) | ±2ºC |
| Frequency | f nom | ±0.3% |
| waveform | sinusoidal | d < 2% |
| Magnetic induction of external origin at the reference frequency | 0T _ | B < 0.05mT |
| RF electromagnetic fields 30 kHz to 6 GHz | 0V/m | < 1V/m |
| Phase Sequence for Polyphase Meters | L1, L2, L3 | - |
| load balancing | Same current for all current circuits | ± 2% (current) and ± 2º (phase angle) |
| 1) The requirement applies to both phase-phase and phase-neutral for polyphase meters. 2) Tests may be performed at other temperatures if the results are corrected to the reference temperature by applying the temperature coefficient established in the model or prototype tests and provided that an appropriate uncertainty analysis is carried out. NOTE: Reference conditions and their tolerances are given to ensure reproducibility between laboratories, not to determine the accuracy of the tests. Demands on short-term stability during influence factor testing can be much higher than shown in this table. |  |  |

Tabla 4.5-Condiciones de carga y sus tolerancias en las pruebas

| Magnitud | Condiciones | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| Corriente(s) | Intervalo de corriente del medidor bajo prueba | ± 1.0 |
| Factor de potencia | Intervalo del factor de potencia del medidor bajo prueba | Diferencia de fase corriente a tensión ± 2° |
| NOTA: Las condiciones de carga y sus tolerancias se dan para garantizar la reproducibilidad entre los laboratorios, no para determinar la exactitud de las pruebas. Las exigencias sobre la estabilidad a corto plazo durante la prueba de factores de influencia pueden ser mucho más altas que las mostradas en esta tabla. |  |  |

Table 4. 5 -Load conditions and their tolerances in the tests

| Magnitude | Conditions | Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Current(s) | Current range of the meter under test | ±1.0 |
| power factor | Power factor range of the meter under test | Phase difference current to voltage ± 2° |
| NOTE: Loading conditions and their tolerances are given to ensure reproducibility between laboratories, not to determine test accuracy. Demands on short-term stability during influence factor testing can be much higher than shown in this table. |  |  |

| Para la mayoría de las pruebas, la potencia medida será constante si las otras magnitudes de influencia se mantienen constantes en las condiciones de referencia. Sin embargo, esto no es posible para algunas pruebas tales como la influencia de la variación de tensión y el desbalance de carga. Por lo tanto, el error de cambio siempre debe medirse como el cambio del error relativo y no el de la potencia absoluta. | For most tests, the measured power will be constant if the other influence quantities are held constant at reference conditions. However, this is not possible for some tests such as the influence of voltage variation and load unbalance. Therefore, the shift error should always be measured as the relative error shift and not the absolute power shift. |
| --- | --- |
| 10.3. Pruebas para comprobar el cumplimiento con los errores máximos permisibles | 10.3. Tests to verify compliance with maximum permissible errors |
| 10.3.1. Determinación del error intrínseco inicial | 10.3.1. Determination of the initial intrinsic error |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el error del medidor en las condiciones de referencia es menor que el valor del error base máximo permisible correspondiente establecido en la Tabla 1.3 | a) Objective of the test: to verify that the meter error in the reference conditions is less than the value of the corresponding maximum permissible base error established in Table 1.3 |
| b) Procedimiento de prueba: los medidores que sean capaces de medir energía bidireccional, como se describe en 7.3.2, deben cumplir con el error base máximo permisible correspondiente de la Tabla 1.3 para flujo de energía en ambas direcciones, positiva y negativa. | b) Test procedure: meters that are capable of measuring bidirectional energy, as described in 7.3.2, must comply with the corresponding maximum permissible base error of Table 1.3 for energy flow in both positive and negative directions. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: para pruebas de flujo positivo, negativo y en reversa, los puntos de prueba obligatorios se establecen en la Tabla 4.6. | c) Mandatory Test Points: For positive, negative and reverse flow tests, the mandatory test points are set out in Table 4.6. |

Tabla 4.6-Puntos de prueba obligatorios para la determinación de la prueba del error intrínseco inicial

| Corriente | Factor de potencia | Puntos de prueba obligatorios |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flujo positivo | Flujo negativo |
| Imin | Unitario | ✓ | n/a |
| Itr | Unitario |  |  |
|  | Más inductivo 1) |  |  |
|  | Más capacitivo 1) |  |  |
| Punto intermedio en el intervalo de Itr a Imax | Unitario |  | n/a |
|  | Más inductivo 1) |  | n/a |
|  | Más capacitivo 1) |  | n/a |
| Imax | Unitario |  |  |
|  | Más inductivo 1) |  |  |
|  | Más capacitivo 1) |  |  |
| 1) De 0.5 a 1, en atraso; de 1 a 0.5, en adelanto |  |  |  |

Table 4. 6 -Mandatory test points for the determination of the initial intrinsic error test

| Stream | Power factor | Mandatory Test Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Positive flow | Negative flow |
| Imin _ | Unitary | ✓ | n/a |
| I tr | Unitary |  |  |
|  | More inductive 1) |  |  |
|  | More capacitive 1) |  |  |
| Intermediate point in the range from I tr to I max | Unitary |  | n/a |
|  | More inductive 1) |  | n/a |
|  | More capacitive 1) |  | n/a |
| imax _ | Unitary |  |  |
|  | More inductive 1) |  |  |
|  | More capacitive 1) |  |  |
| 1) From 0.5 to 1, in delay; from 1 to 0.5, in advance |  |  |  |

| 10.3.2. Autocalentamiento | 10.3.2. Self heating |
| --- | --- |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, the current version or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el medidor es capaz de transportar Imax continuamente, como se especifica en la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the meter is capable of carrying Imax continuously, as specified in Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: Los circuitos de tensión se deben energizar a la tensión de referencia durante al menos 2 h. Entonces, con el medidor en condiciones diferentes a las condiciones de referencia, debe aplicarse la corriente máxima a los circuitos de corriente. El cable que se utilizará para energizar el medidor debe cumplir lo indicado en la IEC 62052-31. | b) Test procedure: The voltage circuits must be energized at the reference voltage for at least 2 h. Then, with the meter in conditions other than the reference conditions, the maximum current must be applied to the current circuits. The cable that will be used to power the meter must comply with what is indicated in IEC 62052-31. |
| El error del medidor debe ser monitoreado a un factor de potencia unitario y a intervalos suficientemente cortos para registrar la curva de variación de error en función del tiempo. La prueba debe efectuarse durante al menos 1 hora y en cualquier caso, hasta que la variación de error en un periodo de 20 m no supere el 10% del error base máximo permisible. El cambio de error en comparación con el error intrínseco debe cumplir en todo momento los requisitos dados en la Tabla 1.6. | Meter error should be monitored at unity power factor and at intervals short enough to record the curve of error variation as a function of time. The test must be carried out for at least 1 hour and in any case, until the error variation in a period of 20 m does not exceed 10% of the maximum permissible base error. The error change compared to the intrinsic error must at all times meet the requirements given in Table 1.6. |
| Si el error de cambio no se ha nivelado (de modo que la variación del error durante cualquier periodo de 20 min no supere el 10% del error base máximo permisible) al final de la prueba, se permite que el medidor vuelva a su estado de temperatura inicial y debe repetirse toda la prueba a factor de potencia de 0.5 en atraso o, si la carga puede cambiarse en menos de 30 s, el error del medidor debe medirse a Imax y con factor de potencia de 0.5 en atraso; debe comprobarse que el error de cambio en comparación con el error intrínseco cumple con los requisitos dados en la Tabla 1.6. | If the shift error has not leveled off (so that the error variation during any 20 min period does not exceed 10% of the maximum permissible base error) at the end of the test, the meter is allowed to return to its off state. initial temperature and the entire test will be repeated at 0.5 lagging power factor or, if the load can be changed in less than 30 s, the meter error will be measured at I max and 0.5 lagging power factor; it should be checked that the shift error compared to the intrinsic error meets the requirements given in Table 1.6. |
| 10.3.3. Corriente de arranque | 10.3.3. starting current |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el medidor empieza y continúa operando a Ist, como se especifica en la Tabla 1.2. | a) Objective of the test: check that the meter starts and continues to operate at I st , as specified in Table 1.2. |
| b) Procedimiento de prueba: el medidor debe someterse a una corriente igual que la corriente de arranque Ist. Si el medidor está diseñado para la medición de energía en ambas direcciones, entonces esta prueba debe aplicarse con la energía que fluye en cada dirección. El efecto de un retraso intencional en la medición después de la inversión de la dirección de la energía, debe tenerse en cuenta al realizar la prueba. | b) Test procedure: the meter must be subjected to a current equal to the starting current I st. If the meter is designed for energy measurement in both directions, then this test should be applied with energy flowing in each direction. The effect of an intentional delay in measurement after reversal of energy direction must be taken into account when performing the test. |
| Debe considerarse que el medidor ha iniciado, si la salida produce pulsos a una velocidad compatible con los requisitos de errores base máximos permisibles de la Tabla 1.3. | The meter will be considered to have started if the output produces pulses at a rate compatible with the maximum permissible base error requirements of Table 1.3. |
| El tiempo esperado, , expresado en segundos, entre dos pulsos (periodo) está dado por: | The expected time , expressed in seconds, between two pulses (period) is given by: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor por kilowatt-hora (pulsos/kWh); | k is the number of pulses emitted by the meter's output device per kilowatt-hour (pulses/kWh); |
| m es el número de elementos; | m is the number of elements; |
| es la tensión nominal expresada en volts; | is the nominal voltage expressed in volts; |
| es la corriente de arranque expresada en amperes | is the starting current expressed in amperes |
| b.1) Pasos para el procedimiento de prueba | b.1) Steps for the test procedure |
| 1) Iniciar el medidor; | 1) Start the meter; |
| 2) Esperar 1.5 s para que se produzca el primer pulso; | 2) Wait 1.5 s for the first pulse to occur; |
| 3) Esperar otros 1.5 s para que se produzca el segundo pulso; | 3) Wait another 1.5 s for the second pulse to occur; |
| 4) Determinar el tiempo efectivo entre los dos pulsos, y; | 4) Determine the effective time between the two pulses, and; |
| 5) Esperar que transcurra el tiempo efectivo (después del segundo pulso) para que ocurra el tercer pulso. | 5) Wait for the effective time to elapse (after the second pulse) for the third pulse to occur. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: Ist a un factor de potencia unitario. | c) Mandatory test points: Ist at unity power factor. |
| 10.3.4. Estado sin carga | 10.3.4. No load state |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el desempeño sin carga del medidor, como se especifica en 7.3.4. | a) Objective of the test: check the no-load performance of the meter, as specified in 7.3.4. |
| b) Procedimiento de prueba: para esta prueba, no debe aplicarse corriente en el circuito de corriente. La prueba se debe realizar en Unom = 115%. | b) Test Procedure: For this test, no current should be applied in the current circuit. The test must be performed at U nom = 115%. |
| Para los medidores con una salida de prueba, la salida del medidor no debe producir más de un pulso. | For meters with a test output, the meter output must not produce more than one pulse. |
| Para la clase 0,2 S, el periodo de prueba mínimo , expresado en minutos, debe ser | For class 0.2S, the minimum test period , expressed in minutes, must be |

:

| donde: | where: |
| --- | --- |
| k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor por kilowatt-hora (pulsos/kWh); | k is the number of pulses emitted by the meter's output device per kilowatt-hour (pulses/kWh); |
| m es el número de elementos de medición; | m is the number of measurement elements; |
| es la tensión nominal, expresada en volts; | is the nominal voltage, expressed in volts; |
| es la corriente máxima, expresada en amperes. | is the maximum current, expressed in amperes. |
| Para la clase 0,5 S, el periodo de prueba mínimo , expresado en minutos, debe ser: | For class 0.5 S, the minimum test period , expressed in minutes, must be: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor por kilowatt-hora (pulsos/kWh); | k is the number of pulses emitted by the meter's output device per kilowatt-hour (pulses/kWh); |
| m es el número de elementos de medición; | m is the number of measurement elements; |
| es la tensión nominal, expresada en volts; | is the nominal voltage, expressed in volts; |
| es la corriente máxima, expresada en amperes. | is the maximum current, expressed in amperes. |
| Para el caso de los medidores con transformadores de medida que cuentan con registro primario nominal donde el valor de k (y posiblemente Unom) está dado como valores del lado primario, se debe recalcular la constante k (y Unom) para que correspondan a los valores secundarios (de tensión y corriente). | In the case of meters with instrument transformers that have a nominal primary register where the value of k (and possibly Unom) is given as values of the primary side, the constant k (and Unom) must be recalculated so that they correspond to the values secondary (voltage and current). |
| 10.3.5 Constantes del medidor | 10.3.5 Meter Constants |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que la relación entre el registro de energía básica y la(s) salida(s) de prueba utilizada(s) cumple(n) con las especificaciones del fabricante. La diferencia relativa no debe ser mayor que una décima parte del error máximo permisible. Esta prueba sólo es aplicable si se usan salidas de prueba (pulso) para probar requisitos de exactitud. | a) Objective of the test: check that the relationship between the basic energy register and the test output(s) used complies with the manufacturer's specifications. The relative difference must not be greater than one tenth of the maximum permissible error. This test is only applicable if test (pulse) outputs are used to test accuracy requirements. |
| b) Procedimiento de prueba: todos los registros y salidas de pulsos que están bajo control legal deben ser probados a menos que haya un sistema que garantice el comportamiento idéntico de todas las constantes del medidor. | b) Test procedure: all registers and pulse outputs that are under legal control must be tested unless there is a system that guarantees identical behavior of all meter constants. |
| La prueba debe llevarse a cabo pasando una cantidad de energía a través del medidor, donde sea de al menos: | The test will be carried out by passing an amount of energy through the meter, where it is at least: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| R es la resolución aparente del registro de energía básica, expresada en Wh; y | R is the apparent resolution of the basic energy log, expressed in Wh; and |
| NOTA: Cualquier medio puede usarse para mejorar la resolución aparente R de registro básico, siempre y cuando se tenga cuidado de asegurar que los resultados reflejen la verdadera resolución del registro básico. | NOTE: Any means can be used to improve the apparent resolution R of the basic registry, as long as care is taken to ensure that the results reflect the true resolution of the basic log. |
| b es el error máximo permisible, expresado como porcentaje (%). | b is the maximum permissible error, expressed as a percentage (%). |
| NOTA: El valor de b se debe seleccionar de la Tabla 1.3 según el punto de prueba elegido. El valor de b puede diferir de lo que es aplicable para la prueba de estado sin carga. | NOTE: The value of b should be selected from Table 1.3 depending on the chosen test point. The value of b may differ from what is applicable for the no-load state test. |
| Debe calcularse la diferencia relativa entre la energía registrada y la energía que pasa a través del medidor, dada por el número de pulsos de la salida de prueba. | The relative difference between the recorded energy and the energy passing through the meter, given by the number of pulses of the test output, must be calculated. |
| c) Efecto permitido: la diferencia relativa no debe ser superior a una décima parte del error base máximo permisible. | c) Permitted effect: the relative difference must not exceed one tenth of the maximum permissible base error. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: La prueba debe realizarse con una única corriente arbitraria | d) Mandatory test points: The test must be performed with a single arbitrary currentb |
| El valor de b debe seleccionarse de la Tabla 1.3, según el punto de prueba elegido. El valor de b puede diferir de lo que es aplicable para la prueba de estado sin carga. | The value of b should be selected from Table 1.3, depending on the chosen test point. The value of b may differ from what is applicable for the no-load state test. |
| 10.4. Pruebas para magnitudes de influencia | 10.4. Tests for influence quantities |
| El propósito de estas pruebas es comprobar los requisitos establecidos en 7.3.3, debidos a la variación de una sola magnitud de influencia. Para las magnitudes de influencia indicadas en la Tabla 1.6, debe comprobarse que el error de cambio debido a la variación de cualquier magnitud de influencia única se encuentra dentro del límite de error de cambio indicado en la Tabla 1.6. | The purpose of these tests is to check the requirements established in 7.3.3, due to the variation of a single influence quantity. For the influence quantities listed in Table 1.6, the shift error due to variation of any single influence quantity must be checked to be within the shift error limit listed in Table 1.6. |
| 10.4.1. Dependencia con la temperatura | 10.4.1. Dependence on temperature |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. Para medidores de energía reactiva la norma que aplica es la IEC 62053-24, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. For reactive energy meters, the applicable standard is IEC 62053-24, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que se cumplen los requisitos indicados en la Tabla 1.5. | a) Objective of the test: check that the requirements indicated in Table 1.5 are met. |
| b) Procedimiento de prueba: para cada punto de prueba, el error del medidor debe determinarse a la temperatura de referencia, en cada uno de los límites de temperatura ambiente superior e inferior especificados para el medidor, y a un número suficiente de otras temperaturas que formen intervalos de temperatura comprendidos entre 15 K y 23 K, que abarcan el intervalo de temperatura especificado. | b) Test Procedure: For each test point, the meter error will be determined at the reference temperature, at each of the upper and lower ambient temperature limits specified for the meter, and at a sufficient number of other temperatures forming temperature ranges from 15 K to 23 K, covering the specified temperature range. |
| Además, para cada punto de prueba y para cada intervalo de temperatura dado por los límites de temperatura superiores o inferiores adyacentes, incluida la temperatura de referencia, debe determinarse el coeficiente de temperatura promedio c como sigue: | In addition, for each test point and for each temperature interval given by the adjacent upper or lower temperature limits, including the reference temperature, the average temperature coefficient c will be determined as follows: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| son los errores en las temperaturas superior e inferior respectivamente en el intervalo de temperatura de interés; y | are the errors in the upper and lower temperatures respectively in the temperature interval of interest; and |
| son las temperaturas más altas y más bajas, respectivamente, en el intervalo de temperatura de interés. | are the highest and lowest temperatures, respectively, in the temperature range of interest. |
| Cada coeficiente de temperatura debe concordar con los requerimientos de la Tabla 1.5. | Each temperature coefficient must agree with the requirements of Table 1.5. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: El ensayo debe realizarse como mínimo en f.p. = 1 y f.p. = 0.5 en atraso y para corrientes de Itr, 10 Itr e Imax. | c) Mandatory test points: The test must be carried out at least at fp = 1 and fp = 0.5 in delay and for currents of Itr , 10 Itr and Imax. |
| 10.4.2. Balance de carga | 10.4.2. load balancing |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el error de cambio debido al balance de carga cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. Este ensayo es sólo para medidores de polifásicos y para medidores monofásicos de tres hilos. | a) Objective of the test: check that the switching error due to load balancing meets the requirements of Table 1.6. This test is for polyphase meters and three-wire single-phase meters only. |
| b) Procedimiento de prueba: ll error del medidor con corriente en un solo circuito de corriente, solo debe ser medido y comparado con el error intrínseco a carga balanceada. Durante la prueba, deben aplicarse las tensiones de referencia a todos los circuitos de tensión. | b) Test procedure: the error of the meter with current in a single current circuit, should only be measured and compared with the intrinsic error at balanced load. During the test, the reference voltages must be applied to all voltage circuits. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar para todos los circuitos de corriente a f.p.=1 y f.p.= 0.5 en atraso a Inom | c) Mandatory test points: the test must be performed for all current circuits at pf=1 and pf= 0.5 lagging at Inom |
| 10.4.3. Variación de tensión | 10.4.3. voltage variation |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a variaciones de tensión cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the error change due to voltage variations meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error en comparación con el error intrínseco en Unom, debe medirse cuando se varíe la tensión dentro del intervalo de funcionamiento nominal correspondiente. Para los medidores polifásicos, la tensión de prueba debe ser balanceada. Si se indican varios valores de Unom, la prueba debe repetirse para cada valor Unom. | b) Test procedure: the error change compared to the intrinsic error in Unom , must be measured when the voltage varies within the corresponding nominal operating range. For polyphase meters, the test voltage must be balanced. If several values of Unom are given, the test must be repeated for each value of Unom |
| c) Puntos de prueba obligatorios: La prueba debe realizarse como mínimo, en f.p.= 1 para una corriente de Inom en f.p.= 0.5 en atraso para una corriente de Inom, y las tensiones 0.9·Unom y 1.1·Unom. | c) Mandatory test points: The test must be carried out at least, at fp= 1 for a current of Inom , at f.p.= 0.5 lagging for a current of Inom, and the voltages 0.9· Unom and 1.1· Unom. |
| 10.4.4. Variación de frecuencia | 10.4.4. frequency variation |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a las variaciones de frecuencia cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the error change due to frequency variations meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en fnom, se debe medir cuando se varíe la frecuencia dentro del rango de funcionamiento nominal correspondiente. Si se indican varios valores fnom, la prueba se debe repetir con cada valor de fnom. | b) Test procedure: the error change, compared to the intrinsic error at fnom, will be measured when the frequency is varied within the corresponding nominal operating range. If multiple fnom values are given, the test must be repeated for each value of fnom. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba debe realizarse como mínimo, en f.p.= 1 para una corriente de Inom en f.p.= 0.5 en atraso para una corriente de In, y a frecuencias de 0.98· fnom y 1.02· fnom. | c) Mandatory test points: the test must be carried out at least, at fp= 1 for a current of Inom , at fp=0.5 lagging for a current of In, and at frequencies of 0.98 fnom and 1.02 fnom. |
| 10.4.5. Armónicas en tensión y corriente | 10.4.5. Harmonics in voltage and current |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a las armónicas cumple con los requisitos. | a) Objective of the test: check that the error shift due to harmonics meets the requirements. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales, debe medirse cuando se añaden armónicas tanto en la tensión como en la corriente. El ensayo se debe realizar utilizando las formas de onda cuadriformes y pico especificadas en las Tablas 4.7 y 4.8, respectivamente. La amplitud de un solo armónico no debe ser superior a 0.12·U1 / h para la tensión y de I1 / h para la corriente, donde h es el número de armónicas y U1 e I1 son las fundamentales respectivas. Las gráficas de la amplitud de corriente para las formas de onda de las Tablas 4.7 y 4.8 se muestran en las Figuras D y E respectivamente. | b) Test procedure: the error shift compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions, should be measured when harmonics are added in both voltage and current. The test will be performed using the square and peak waveforms specified in Tables 4.7 and 4.8, respectively. The amplitude of a single harmonic must not exceed 0.12 U 1 /h for voltage and I 1 /h for current, where h is the number of harmonics and U1 and I1 are the respective fundamentals. The current amplitude plots for the waveforms from Tables 4.7 and 4.8 are shown in Figures D and E respectively. |
| La corriente eficaz no debe exceder de Imax, es decir, para la Tabla 4.7, la componente de corriente fundamental I1 no debe exceder de 0.93· Imax. El valor de pico de la corriente no debe exceder 1.4· Imax, es decir, para la Tabla 4.8, la componente de corriente fundamental I1 (eficaz) no debe exceder 0.568· Imax. | The effective current must not exceed I max , that is, for Table 4.7, the fundamental current component I1 must not exceed 0.93 · Imax. The peak value of the current must not exceed 1.4 Imax, that is, for Table 4.8, the fundamental current component I1 (rms) must not exceed 0.568 Imax. |
| Las amplitudes armónicas se deben calcular, respectivamente, con respecto a la amplitud de la componente de frecuencia fundamental de la tensión o corriente. El ángulo de fase se debe calcular en relación con el cruce por cero de la tensión de frecuencia fundamental o de la componente de corriente, respectivamente. | The harmonic amplitudes must be calculated, respectively, with respect to the amplitude of the fundamental frequency component of the voltage or current. The phase angle must be calculated relative to the zero crossing of the fundamental frequency voltage or current component, respectively. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar, como mínimo, a Inom, f.p. = 1, donde el factor de potencia está dado por la componente fundamental | c) Mandatory test points: the test must be carried out, as a minimum, at Inom, pf = 1, where the power factor is given by the fundamental component |

Tabla 4.7-Forma de onda cuadriforme

| Número de armónica | Amplitud de corriente | Ángulo de fase de corriente | Amplitud de tensión | Ángulo de fase de tensión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 0° | 100% | 0° |
| 3 | 30% | 0° | 3.8% | 180° |
| 5 | 18% | 0° | 2.4% | 180° |
| 7 | 14% | 0° | 1.7% | 180° |
| 11 | 9% | 0° | 1.0% | 180° |
| 13 | 5% | 0° | 0.8% | 180° |

Table 4. 7 - Quadriform Waveform

| Harmonic number | Current amplitude | Current phase angle | Voltage amplitude | Voltage phase angle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 0° | 100% | 0° |
| 3 | 30% | 0° | 3.8% | 180° |
| 5 | 18% | 0° | 2.4% | 180° |
| 7 | 14% | 0° | 1.7% | 180° |
| 11 | 9% | 0° | 1.0% | 180° |
| 13 | 5% | 0° | 0.8% | 180° |

Tabla 4.8-Forma de onda pico

| Número de armónica | Amplitud de corriente | Ángulo de fase de corriente | Amplitud de tensión | Ángulo de fase de tensión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 0° | 100% | 0° |
| 3 | 30% | 180° | 3.8% | 0° |
| 5 | 18% | 0° | 2.4% | 180° |
| 7 | 14% | 180° | 1.7% | 0° |
| 11 | 9% | 180° | 1.0% | 0° |
| 13 | 5% | 0° | 0.8% | 180° |

Table 4. 8 -Peak Waveform

| Harmonic number | Current amplitude | Current phase angle | Voltage amplitude | Voltage phase angle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 0° | 100% | 0° |
| 3 | 30% | 180° | 3.8% | 0° |
| 5 | 18% | 0° | 2.4% | 180° |
| 7 | 14% | 180° | 1.7% | 0° |
| 11 | 9% | 180° | 1.0% | 0° |
| 13 | 5% | 0° | 0.8% | 180° |

| Figura D. Amplitud de corriente para la forma de onda cuadriforme | Figure D. amplitude of current to the shape of wave cuadriforme |
| --- | --- |

| Figura E. Amplitud de corriente para la forma de onda pico. | Figure E. Amplitude of corrie nte to the shape of wave peak. |
| --- | --- |
| 10.4.6. Variaciones de tensión severa | 10.4.6. Severe voltage variations |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a variaciones severas de tensión cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the error change due to severe voltage variations meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: se debe medir primero el error intrínseco en Unom. Se debe comprobar entonces que el cambio de error relativo al error intrínseco en Unom cumple con los requisitos de la Tabla 1.6 cuando la tensión varía de 0.8· Unom a 0.9· Unom y de 1.1· Unom a 1.15· Unom. Para los medidores polifásicos, la tensión de prueba debe estar balanceada. Si se indican varios valores Unom, la prueba se debe repetir para cada valor Unom. | b) Test procedure: the intrinsic error in Unom must be measured first. It must then be verified that the error change relative to the intrinsic error in Unom meets the requirements of Table 1.6 when the voltage varies from 0.8 Unom to 0.9 Unom and from 1.1 Unom to 1.15 Unom. For polyphase meters, the test voltage must be balanced. If several Unom values are specified. the test must be repeated for each Unom value. |
| c) Puntos de prueba obligatorio: la prueba se debe realizar como mínimo a Inom, f.p.= 1 y para tensiones de 0.8· Unom, 0.85· Unom y 1.15· Unom. | c) Mandatory test points: the test must be carried out at least at Inom, fp=1 and for voltages of 0.8· Unom , 0.85· Unom and 1.15· Unom. |
| 10.4.7. Interrupción de una o dos fases | 10.4.7. Interruption of one or two phases |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el error de cambio debido a la interrupción de una o dos fases cumple con los requisitos de la 1.7. La prueba es sólo para medidores polifásicos con tres elementos de medición. | a) Objective of the test: check that the switching error due to the interruption of one or two phases meets the requirements of 1.7. The test is only for polyphase meters with three measuring elements. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error en comparación con el error intrínseco en condiciones de tensión balanceada y corriente de carga, se debe medir cuando se elimine una o dos de las fases manteniendo constante la corriente de carga. Dos fases interrumpidas son sólo para aquellos modos de conexión donde una fase que falta significa que la energía puede ser entregada. Un medidor polifásico que se alimente sólo a partir de una de sus fases no debe interrumpir la tensión de esa fase, para los fines de esta prueba. | b) Test procedure: the change in error compared to the intrinsic error under balanced voltage and load current conditions should be measured when one or two of the phases are removed while keeping the load current constant. Two interrupted phases are only for those connection modes where a missing phase means power can be delivered. A polyphase meter that is supplied only from one of its phases must not interrupt the voltage of that phase, for the purposes of this test. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar, como mínimo, a Inom, eliminando una o dos fases en combinaciones tales que permitan que cada fase se haya retirado al menos una vez. | c) Mandatory test points: the test must be performed, at a minimum, at Inom, removing one or two phases in combinations such that each phase has been removed at least once. |
| 10.4.8. Subarmónicas en el circuito de corriente alterna | 10.4.8. Subharmonics in the alternating current circuit |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a las subarmónicas cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the error change due to subharmonics meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales, se medirá cuando la corriente de referencia sinusoidal sea reemplazada por otra señal sinusoidal con el doble del valor pico y que se activa y se desactiva cada segundo periodo como se muestra en la Figura F.1) y F.2) (la potencia medida debe ser la misma que la señal sinusoidal original, mientras que la corriente RCM es 1.41 veces mayor). Debe cuidarse que no se introduzca ninguna corriente directa significativa. Durante la prueba, el valor pico de la corriente no debe exceder de 1.4· Imax. | b) Test procedure: the error change, compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions, will be measured when the sinusoidal reference current is replaced by another sinusoidal signal with twice the peak value and which turns on and off every second period as shown in Figure F.1) and F.2) (the measured power should be the same as the original sinusoidal signal, while the RCM current is 1.41 times larger). Care must be taken that no significant direct current is introduced. During the test, the peak value of the current must not exceed 1.4· Imax. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar, como mínimo, con una corriente de referencia de 0.5·Inom, f.p.= 1. | c) Mandatory test points: the test must be carried out, as a minimum, with a reference current of 0.5 Inom, fp= 1. |

| Figura F.1)-Corriente de prueba para el error intrínseco | Figure F.1) – Test current for the intrinsec error |
| --- | --- |

| Figura F.2)-Corriente de prueba para subarmónicas 2 ciclos activada, 2 ciclos desactivada | Figure F.2) – Test current for subharmonic 2 cycles activated 2 cycles off |
| --- | --- |

| Figura F.3)-Corriente de prueba para armónicas, corriente cero durante los ángulos de fase de 0°-90° y 180°-270° | Figure F.3) – Test Current harmonics, zero current for the angle of phase of 0° -90° and 180° -270° |
| --- | --- |
| Figura F. Figuras F.1), F.2) y F.3). Corrientes de prueba para las pruebas de subarmónicas y armónicas | Figure F. Figures F.1), F.2) and F.3). Test currents for subharmonic and harmonic tests |

| 10.4.9. Armónicas en el circuito de corriente alterna | 10.4.9. Harmonics in the alternating current circuit |
| --- | --- |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a armónicas en el circuito de corriente alterna cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: check that the error change due to harmonics in the alternating current circuit complies with the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales, se medirá cuando la corriente de referencia sinusoidal como se muestra en la Figura F.1) sea reemplazada por una corriente con el doble del valor pico original donde la forma de onda sinusoidal se pone a cero durante el primer y tercer cuarto del periodo, como se muestra en la Figura F.2). La potencia medida debe ser la misma que para la señal sinusoidal original mientras que la corriente RCM es 1.41 veces mayor. Durante el ensayo, el valor pico de la corriente no debe exceder de 1.4· Imax. | b) Test procedure: the error shift, compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions, will be measured when the sinusoidal reference current as shown in Figure F.1) is replaced by a current with twice the peak value where the sinusoidal waveform is zeroed out during the first and third quarters of the period, as shown in Figure F.2). The measured power should be the same as for the original sinusoidal signal while the RCM current is 1.41 times higher. During the test, the peak value of the current must not exceed 1.4· Imax. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se realizará, como mínimo, con una corriente de referencia de Inom, f.p.= 1. | c) Mandatory test points: the test will be carried out, as a minimum, with a reference current of Inom, fp=1. |
| 10.4.10. Secuencia de fase invertida (dos fases intercambiadas) | 10.4.10. Reversed phase sequence (two phases swapped) |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22 Tabla 6 “secuencia de fase invertida”, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22 Table 6 "inverted phase sequence," current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido al intercambio de dos de las tres fases cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. Esta prueba sólo se aplica a los medidores trifásicos. | a) Objective of the test: check that the error change due to the exchange of two of the three phases meets the requirements of Table 1.6. This test only applies to three-phase meters. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en las condiciones de referencia, se medirá cuando se intercambian dos de las tres fases. | b) Test procedure: the error change, compared to the intrinsic error in the reference conditions, will be measured when two of the three phases are interchanged. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar, como mínimo, con una corriente de referencia de 0.1*Inom, f.p.= 1. | c) Mandatory test points: the test must be carried out, as a minimum, with a reference current of 0.1* Inom, fp=1. |
| 10.4.11. Inducción magnética continua de origen externo | 10.4.11. Continuous magnetic induction of external origin |
| La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a la inducción magnética continua (CC) de origen externo cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: to verify that the error change due to continuous magnetic induction (DC) of external origin meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de la prueba: la inducción magnética continua de origen externo debe ser obtenida mediante el uso de un electroimán de acuerdo con lo propuesto en la Figura G basada en el anexo B de la norma internacional IEC 62053-22. El electromagneto debe ser energizado con corriente continua. Este campo magnético debe ser aplicado a todas las superficies accesibles del medidor cuando es montado para su uso normal. El valor de la fuerza magneto-motriz que debe ser aplicado es de 1000 A-vuelta. | b) Test procedure: continuous magnetic induction of external origin must be obtained by using an electromagnet in accordance with what is proposed in Figure G based on annex B of the international standard IEC 62053-22. The electromagnet must be energized with direct current. This magnetic field must be applied to all accessible surfaces of the meter when it is mounted for normal use. The value of the magneto-motive force that must be applied is 1000 A-turn. |
| c) El cambio de error, en comparación con el error intrínseco en las condiciones de referencia, se medirá cuando el medidor se someta a una inducción magnética continua. | c) The error change, compared to the intrinsic error at reference conditions, will be measured when the meter is subjected to continuous magnetic induction. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: seis puntos por metro de superficie. La prueba se realizará, como mínimo, en Inom, f.p.= 1. El cambio de error más grande debe observarse como resultado de la prueba. | d) Mandatory test points: six points per meter of surface. The test will be performed at least on Inom, fp=1. The largest error change should be observed as a result of the test. |
| 10.4.12. Campo magnético de origen externo | 10.4.12. Magnetic field of external origin |
|  | All the dimensions are in millimeters. |

| Figura G. Electromagneto para la prueba de campos magnéticos de origen externo. | Figure G. Electromagnet for the test of magnetic fields of external origin. |
| --- | --- |
| Las normas que aplican son la NMX-J-674/22-ANCE-2013 y la IEC 62053-22 vigente o la que la sustituya. | The standards that apply are the NMX-J-674/22-ANCE-2013 and the current IEC 62053-22 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a un campo magnético de C.A. a la frecuencia de 60 Hz cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: to verify that the error change due to an AC magnetic field at the frequency of 60 Hz meets the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en las condiciones de referencia, se debe medir cuando el medidor se exponga a un campo magnético a la frecuencia de potencia (f = fnom = 60 Hz) bajo la condición más desfavorable de fase y dirección. | b) Test procedure: The error change, compared to the intrinsic error at reference conditions, will be measured when the meter is exposed to a magnetic field at power frequency (f= fnom = 60 Hz) under the most unfavorable condition of phase and direction. |
| c) Severidad de la prueba: una inducción magnética de origen externo de 0.5 mT producida por una corriente a la misma frecuencia de potencia (f = fnom = 60 Hz) bajo la condición más desfavorable de fase y dirección no debe de causar una variación en el porcentaje de error del medidor que exceda los límites establecidos en la Tabla 1.6. La inducción magnética de origen externo debe ser obtenida al colocar el medidor en el centro de una bobina circular, con una medida de 1 m de diámetro, con una sección cuadrada y de un espesor radial pequeño en relación con el diámetro, teniendo un campo permanente de 400 Ampere-vuelta. | c) Severity of the test: a magnetic induction of external origin of 0.5 mT produced by a current at the same power frequency (f = fnom = 60 Hz) under the most unfavorable condition of phase and direction must not cause a variation in the percentage of error of the meter that exceeds the limits established in Table 1.6. The magnetic induction of external origin must be obtained by placing the meter in the center of a circular coil, with a diameter of 1 m, with a square section and a small radial thickness in relation to the diameter, having a permanent field of 400 Ampere-turn. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se realizará como mínimo a Inom, f.p.= 1. | d) Mandatory test points: the test will be carried out at a minimum of Inom, fp= 1. |
| 10.4.13. Campos electromagnéticos radiados | 10.4.13. Radiated electromagnetic fields |
| Las normas que aplican son la NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 y la IEC 62053-22 vigente o la que la sustituya. | The standards that apply are the NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 and the current IEC 62053-22 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: para comprobar que el error de cambio debido a los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia cumple con los requisitos de la Tabla 1.6, se debe observar que la condición de prueba 2 corresponde a la prueba de perturbación conforme al capítulo 10.5.6. | a) Objective of the test: to check that the shift error due to radiated radiofrequency electromagnetic fields meets the requirements of Table 1.6, it should be noted that test condition 2 corresponds to the disturbance test according to chapter 10.5.6. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales, se medirá cuando el medidor se someta a campos de electromagnéticos de RF. La intensidad del campo electromagnético debe ser la especificada por el nivel de severidad y la uniformidad del campo debe ser la definida por la norma NMX-J-610/4-3-ANCE-2015. Los intervalos de frecuencia a considerar se barren con la señal modulada, interrumpiendo para ajustar el nivel de la señal de RF o para conmutar osciladores y antenas según sea necesario. Cuando el intervalo de frecuencia se varía de forma incremental, el tamaño del paso no debe exceder del 1% del valor de frecuencia precedente. El tiempo de prueba para un cambio de frecuencia del 1% no debe ser menor que el tiempo para realizar una medición y en ningún caso no menor de 0.5 segundos. | b) Test Procedure: The error shift, compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions, will be measured when the meter is subjected to RF electromagnetic fields. The intensity of the electromagnetic field must be that specified by the severity level and the uniformity of the field must be that defined by the NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 standard. The frequency ranges to be considered are swept with the modulated signal, interrupting to adjust the RF signal level or to switch oscillators and antennas as needed. When the frequency range is varied incrementally, the step size must not exceed 1% of the preceding frequency value. The test time for a 1% change in frequency should not be less than the time to make a measurement and in no case not less than 0.5 seconds. |
| La longitud del cable expuesta al campo electromagnético debe ser de 1 metro. | The length of the cable exposed to the electromagnetic field must be 1 meter. |
| La prueba se debe realizar con la antena generadora mirando a cada lado del medidor. Cuando el medidor pueda ser utilizado en diferentes orientaciones (es decir, vertical u horizontal), todos los lados deben ser expuestos a los campos durante la prueba. | The test should be performed with the generating antenna facing each side of the meter. When the meter can be used in different orientations (ie, vertical or horizontal), all sides must be exposed to the fields during the test. |
| La portadora debe estar modulada con 80% de AM a 1 kHz de onda sinusoidal. | The carrier must be modulated with 80% AM at 1 kHz sine wave. |
| El medidor se debe probar por separado a las frecuencias de reloj especificadas por el fabricante. | The meter must be tested separately at the clock frequencies specified by the manufacturer. |
| Cualquier otra frecuencia sensible también se debe analizar por separado. | Any other sensitive frequencies should also be analyzed separately. |
| NOTA: Normalmente estas frecuencias sensibles son las frecuencias emitidas por el medidor. | NOTE: Normally these sensitive frequencies are the frequencies emitted by the meter. |
| El medidor debe probarse en las dos condiciones de prueba, en donde la condición de prueba 2 corresponde a la prueba de perturbación descrita en 10.5.6 | The meter must be tested under the two test conditions, where test condition 2 corresponds to the disturbance test described in 10.5.6 |
| c) Condición de prueba 1: durante la prueba, el medidor se debe energizar con tensión de referencia y una corriente igual a Inom. El error de medición del medidor se debe monitorear por comparación con un patrón de referencia no expuesto al campo electromagnético o inmune al campo, o por un método igualmente adecuado. | c) Test condition 1: during the test, the meter must be energized with reference voltage and a current equal to Inom. The measurement error of the meter will be monitored by comparison with a reference standard not exposed to the electromagnetic field or immune to the field, or by an equally suitable method. |
| El error en cada intervalo incremental del 1% de la frecuencia portadora debe ser monitoreado y comparado con los requisitos de la Tabla 1.6. Cuando se utilice un barrido de frecuencia continuo, esto se logra ajustando la relación del tiempo de barrido y el tiempo de cada medición. Cuando se usan pasos de frecuencia incrementales de 1%, esto se logra ajustando el tiempo de permanencia en cada frecuencia para ajustar el tiempo de medición. | The error in each incremental interval of 1% of the carrier frequency should be monitored and compared to the requirements in Table 1.6. When using a continuous frequency sweep, this is achieved by adjusting the ratio of the sweep time and the time of each measurement. When using 1% incremental frequency steps, this is achieved by adjusting the dwell time at each frequency to adjust the measurement time. |
| d) Condición de prueba 2: durante la prueba, la tensión y los circuitos auxiliares del medidor se debe activar con la tensión de referencia. No debe haber corriente en los circuitos de corriente y las terminales de corriente deben estar en circuito abierto. | d) Test condition 2: During the test, the voltage and auxiliary circuits of the meter must be activated with the reference voltage. There must be no current in the current circuits and the current terminals must be open circuited. |
| NOTA: La condición de prueba 2 corresponde a la prueba de perturbación conforme al capítulo 10.5.6, por lo tanto, también se deben aplicar las instrucciones generales del capítulo 10.5.1. | NOTE: The test condition 2 corresponds to the disturbance test according to chapter 10.5.6, therefore the general instructions in chapter 10.5.1 must also apply. |
| e) Severidades de la prueba: conforme a lo establecido en la Tabla 4.9. | e) Severities of the test: according to what is established in Table 4.9. |

Tabla 4.9-Severidad de la prueba

| Para la condición de prueba | Intervalo de frecuencia | Intensidad del campo |
| --- | --- | --- |
| Condición de prueba 1 (con corriente) | 80-2000 MHz | 10 V/m |
| Condición de prueba 2 (sin corriente) | 80-2000 MHz | 30 V/m |

Table 4. 9 -Severity of the test

| For the test condition | frequency range | field intensity |
| --- | --- | --- |
| Test condition 1 (live) | 80-2000MHz | 10V/m |
| Test condition 2 (no current) | 80-2000MHz | 30V/m |

| 10.4.14. Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia | 10.4.14. Conducted disturbances, induced by radiofrequency fields |
| --- | --- |
| Las normas que aplican son la NMX-J-579/4-6-ANCE-2006 y la IEC 62053-22 vigente o la que la sustituya. | The standards that apply are the NMX-J-579/4-6-ANCE-2006 and the current IEC 62053-22 current or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de RF cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. | a) Objective of the test: to verify that the error change due to conducted disturbances, induced by RF fields, complies with the requirements of Table 1.6. |
| b) Procedimiento de prueba: una corriente electromagnética de radiofrecuencia para simular la influencia de campos electromagnéticos se debe acoplar o inyectar en los puertos de alimentación y puertos de E/S del medidor utilizando dispositivos de (des)acoplamiento según se define en la norma NMX-J-579/4-6-ANCE-2006. Se debe comprobar el desempeño del equipo de prueba compuesto por un generador de RF, dispositivos de (des)acoplamiento, atenuadores, etc. | b) Test procedure: a radio frequency electromagnetic current to simulate the influence of electromagnetic fields must be coupled or injected into the power ports and I/O ports of the meter using (de)coupling devices as defined in the NMX standard -J-579/4-6-ANCE-2006. The performance of test equipment consisting of an RF generator, (de)coupling devices, attenuators, etc., should be checked. |
| El medidor debe ser probado como un instrumento de mesa. Durante la prueba, el medidor se debe energizar con la tensión de referencia y una corriente igual a Inom. El error en cada intervalo incremental del 1% de la frecuencia portadora debe ser monitoreado y comparado con los requisitos de la Tabla 1.6. Cuando se utiliza un barrido de frecuencia continuo, esto se logra ajustando la relación del tiempo de barrido y el tiempo de cada medición. Cuando se usan pasos de frecuencia incrementales de 1%, esto se logra ajustando el tiempo de permanencia en cada frecuencia para ajustar el tiempo de medición. | The meter must be tested as a benchtop instrument. During the test, the meter must be energized with the reference voltage and a current equal to Inom. The error in each incremental interval of 1% of the carrier frequency should be monitored and compared to the requirements in Table 1.6. When a continuous frequency sweep is used, this is achieved by adjusting the ratio of the sweep time and the time of each measurement. When using 1% incremental frequency steps, this is achieved by adjusting the dwell time at each frequency to adjust the measurement time. |
| Si el medidor es un medidor de polifásico, las pruebas se deben realizar en todas las extremidades del cable. | If the meter is a polyphase meter, the tests must be performed on all ends of the cable. |
| c) Severidad de la prueba: | c) Severity of the test: |
| - Amplitud de RF (50 ohm): 10 V; | - RF Amplitude (50 ohms): 10 V; |
| - Intervalo de frecuencia: 0.15 MHz-80 MHz, y; | - Frequency range: 0.15MHz-80MHz, and; |
| - Modulación: 80% AM, onda senoidal de 1 kHz. | - Modulation: 80% AM, 1 kHz sinoidal wave. |
| 10.4.15. Señal de corriente continua en el circuito de corriente alterna | 10.4.15. DC signal in the AC circuit |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a una señal de corriente continua en el circuito de corriente alterna cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. Los medidores operados a través de un transformador de medida deben asumirse como inmunes a la componente de CC en el circuito de CA. | a) Objective of the test: to verify that the error change due to a direct current signal in the alternating current circuit complies with the requirements of Table 1.6. Meters operated through an instrument transformer should be assumed to be immune to the DC component in the AC circuit. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales en, se debe medir cuando la amplitud de corriente se incrementa hasta el doble de su valor, y ésta se rectifica a media onda. | b) Test procedure: the error shift, compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions at , should be measured when the current amplitude increases to twice its value , and it is half-wave rectified. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe llevar a cabo a f.p.= 1. | c) Mandatory test points: the test must be carried out at f.p.= 1. |
| NOTA 1: La rectificación y medición de media onda se puede realizar como se muestra en la Figura H (sólo se muestra la trayectoria de corriente, la tensión se conectará normalmente). La incertidumbre de la medición en este método es muy dependiente de la impedancia de salida (sub-periodo) de la fuente de corriente y de la impedancia del circuito de corriente del patrón de referencia en combinación con las posibles diferencias de impedancia de las dos ramas de corriente. | NOTE 1: Half-wave rectification and measurement can be performed as shown in Figure H (only the current path is shown, the voltage will be connected normally). The measurement uncertainty in this method is highly dependent on the output impedance (sub-period) of the current source and the current loop impedance of the reference standard in combination with the possible impedance differences of the two branches. of current |
| NOTA 2: Dado que la incertidumbre depende de la diferencia absoluta de la impedancia de la rama y no de la relativa (si no es Requilibrio >> Rfuente), el problema generalmente no se puede remediar introduciendo resistores adicionales en cada rama. Sin embargo, puede ser monitoreado estudiando la corriente continua de la fuente. Los componentes de C.C. no deben ser superiores de 0.5 a 1% del valor de CA. (Cuando se mide una componente de C.C. del orden del 1% del componente de CA, el instrumento debe preferentemente ser calibrado de antemano por una medición de la corriente de prueba con los diodos del circuito de prueba desconectados y cortocircuitados). | NOTE 2: Since the uncertainty depends on the absolute difference of the branch impedance and not on the relative one (if it is not Rbalance >> Rsource=), the problem cannot usually be remedied by introducing additional resistors in each branch. However, it can be monitored by studying the direct current of the source. DC components should not be more than 0.5 to 1% of the AC value. (When measuring a DC component of the order of 1% of the AC component, the instrument should preferably be calibrated beforehand by a measurement of the test current with the diodes of the test circuit disconnected and short-circuited). |

| Figura H. Circuito de prueba de corriente propuesto para prueba de corriente continua e incluso armónica (sólo se muestra el circuito de corriente monofásico, la tensión se conecta normalmente) | Figure H. Circuit of testing of current proposed for testing of current continuous and even to harmonic (only is shown the circuit of current monophasic or the voltage is connected normally) |
| --- | --- |
| 10.4.16. Armónicas de orden alto | 10.4.16. High order harmonics |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar que el cambio de error debido a las armónicas de orden alto cumple con los requisitos de la Tabla 1.6. Además, la función del medidor no se debe afectar. | a) Objective of the test: check that the error shift due to high order harmonics meets the requirements of Table 1.6. Also, the function of the meter should not be affected. |
| b) Procedimiento de prueba: el cambio de error, en comparación con el error intrínseco en condiciones sinusoidales, se debe medir cuando se superpongan señales de prueba asíncronas, barridas de f = 15· fnom a 40·fnom, primero en la señal a los circuitos de tensión y luego a la señal a los circuitos de corriente. En el caso de un medidor polifásico, todos los circuitos de tensión o corriente pueden ser probados al mismo tiempo. La frecuencia de la señal debe ser barrida de baja frecuencia a alta frecuencia y retroceder mientras se mide el error de medición. | b) Test procedure: The error shift, compared to the intrinsic error under sinusoidal conditions, will be measured when asynchronous test signals are superimposed, swept from f = 15 fnom to 40 fnom, signal first to the voltage circuits and then to the signal to the current circuits. In the case of a polyphase meter, all voltage or current circuits can be tested at the same time. The frequency of the signal must be swept from low frequency to high frequency and back while the measurement error is measured. |
| c) Severidad de la prueba: la señal asíncrona debe tener un valor de 0.02 · Unom y 0.1 · Itr con una tolerancia de ± 5%. | c) Severity of the test: the asynchronous signal must have a value of 0.02 · Unom and 0.1 · Itr with a tolerance of ± 5%. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: la prueba se debe realizar en Itr. Se debe tomar una lectura por frecuencia armónica. | d) Mandatory test points: the test must be performed at Itr. A reading should be taken for harmonic frequency. |
| 10.5. Pruebas para perturbaciones. | 10.5. Tests for disturbances. |
| 10.5.1. Instrucciones generales para las pruebas de perturbaciones | 10.5.1. General Instructions for Disturbance Testing |
| Mediante estas pruebas se verifica que el medidor cumple los requisitos para la influencia de las perturbaciones. Las pruebas deben ser realizadas usando una perturbación a la vez; todas las demás magnitudes de influencia se deben establecer en condiciones de referencia, a menos que se indique lo contrario en la descripción de la prueba pertinente. No se debe producir ninguna falla significativa. A menos que se indique lo contrario, cada prueba debe incluir: | These tests verify that the meter meets the requirements for the influence of disturbances. Tests must be performed using one disturbance at a time; all other influence quantities will be set at reference conditions, unless otherwise stated in the relevant test description. No significant failure should occur. Unless otherwise stated, each test must include: |
| a) Una comprobación de que cualquier cambio en los registros o la energía equivalente de la salida de prueba es inferior al valor de cambio crítico m · Unom · Imax · 10-6 donde m es el número de elementos de medición, Unom es expresado en volts e Imax es expresado en amperes; | a) A check that any change in the registers or the equivalent energy of the test output is less than the critical change value m Unom Imax _ _ 106 where m is the number of measurement elements, Unom is expressed in volts and Imax it is expressed in amps; |
| b) Una comprobación operacional para verificar que el medidor registra energía cuando está sometido a una corriente; | b) An operational check to verify that the meter registers energy when subjected to a current; |
| c) Una comprobación de la correcta operación de las salidas de pulsos y de las entradas de cambio de tarifas, si están presentes, y; | c) A check of the correct operation of the pulse outputs and the rate change inputs, if present, and; |
| d) Confirmación por medición de que el medidor sigue cumpliendo los requisitos de error máximo permisible de base después de la prueba de perturbación. | d) Confirmation by measurement that the meter continues to meet the baseline maximum permissible error requirements after the disturbance test. |
| Se permite la pérdida temporal de funcionalidad siempre y cuando el medidor regrese a la funcionalidad normal automáticamente cuando se elimina la perturbación. | Temporary loss of functionality is permitted as long as the meter returns to normal functionality automatically when the disturbance is removed. |
| NOTA: La pérdida temporal de funcionalidad no debe afectar los registros de energía para liquidación y facturación y para calidad de la potencia. La funcionalidad normal cubre funciones de parámetros inalterables y ajustables. | NOTE: The temporary loss of functionality should not affect the energy records for settlement and billing and for power quality. Normal functionality covers fixed and adjustable parameter functions. |
| Los puntos de prueba obligatorios para comprobar el error máximo permisible son: | The mandatory test points to check the maximum permissible error are: |
| a) Itr, f.p.=1, y; | a) I tr, fp=1, and; |
| b) 10· Itr, f.p.= 0.5 en atraso. | b) 10· Itr, fp= 0.5 lagging. |
| 10.5.2. Campo magnético de origen externo | 10.5.2. Magnetic field of external origin |
| La norma que aplica es la NMX-J-579/4-8-ANCE-2006. | The applicable standard is NMX-J-579/4-8-ANCE-2006. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos indicados en 7.3.6.2 y en la Tabla 1.7 bajo condiciones de un campo magnético de corriente alterna de origen externo a la frecuencia de 60 Hz. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements indicated in 7.3.6.2 and in Table 1.7 under conditions of an alternating current magnetic field of external origin at a frequency of 60 Hz. |
| b) Procedimiento de prueba: el medidor se debe conectar a la tensión de referencia, pero sin corriente en los circuitos de corriente. El campo magnético se debe aplicar a lo largo de tres direcciones ortogonales. | b) Test procedure: the meter must be connected to the reference voltage, but without current in the current circuits. The magnetic field must be applied along three orthogonal directions. |
| c) Efectos permitidos: No debe ocurrir ningún falla significativa. | c) Permitted Effects: No significant failure should occur. |
| d) Severidad de la prueba: intensidad de campo magnético de corta duración (3 segundos): 1000 Ampere-vuelta producidos por una bobina de 1 m de diámetro. | d) Severity of the test: intensity of magnetic field of short duration (3 seconds): 1000 Ampere-turn produced by a coil of 1 m in diameter. |
| 10.5.3. Descarga electrostática | 10.5.3. Electrostatic discharge |
| La norma aplicable es la NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 o la que la sustituya. | The applicable standard is NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos indicados en 7.3.6.2 y en la Tabla 1.7, en condiciones de descarga electrostática directa e indirecta. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements indicated in 7.3.6.2 and in Table 1.7, under conditions of direct and indirect electrostatic discharge. |
| b) Procedimiento de prueba: se debe utilizar un generador de descargas electrostáticas con características de rendimiento especificadas en la norma NMX-J-610/4-2-ANCE-2012. Antes de iniciar las pruebas, se debe verificar el desempeño del generador. Se deben aplicar al menos 10 descargas, en la polaridad más sensible. Para un medidor que no esté equipado con una terminal de tierra, el medidor debe descargarse completamente entre descargas. La descarga por contacto es el método de prueba preferido. Las descargas al aire deben utilizarse donde las descargas por contacto no se pueden aplicar. | b) Test procedure: an electrostatic discharge generator with performance characteristics specified in the NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 standard must be used. Before starting the tests, the performance of the generator must be verified. At least 10 shocks should be applied, in the most sensitive polarity. For a meter not equipped with a ground terminal, the meter must be fully discharged between discharges. Contact discharge is the preferred test method. Air discharges should be used where contact discharges cannot be applied. |
| c) Aplicación directa: en el modo de descarga por contacto que debe llevarse a cabo en superficies conductoras, el electrodo debe estar en contacto con el medidor. En el modo de descarga al aire en superficies aisladas, el electrodo se debe aproximar al medidor y la descarga se produce por chispa. | c) Direct application: in the contact discharge mode that must be carried out on conductive surfaces, the electrode must be in contact with the meter. In air discharge mode on isolated surfaces, the electrode must be brought close to the meter and the discharge is by spark. |
| d) Aplicación indirecta: las descargas se deben aplicar en el modo de contacto a los planos de acoplamiento montados en la proximidad del medidor. | d) Indirect application: the discharges must be applied in the contact mode to the mating planes mounted in the vicinity of the meter. |
| e) Condiciones de prueba: la prueba se debe realizar con el medidor en estado de funcionamiento. Los circuitos de tensión se activarán con Unom y los circuitos de corriente y auxiliares estarán abiertos, sin corriente. El medidor debe ser probado como equipo de mesa. | e) Test conditions: the test must be carried out with the meter in operating condition. The voltage circuits will be activated with Unom and the current and auxiliary circuits will be open, without current. The meter must be tested as benchtop equipment. |
| f) Efectos permitidos: No debe ocurrir ningún falla significativa. | f) Permitted Effects: No significant failure should occur. |
| g) Severidad de la prueba: | g) Severity of the test: |
| i. Tensión de descarga de contacto: 8 kV; las descargas de contacto se deben aplicar sobre superficies conductivas; y | i. Contact discharge voltage: 8 kV; contact discharges must be applied on conductive surfaces; and |
| ii. Tensión de descarga al aire: 15 kV; las descargas al aire se deben aplicar sobre superficies no conductivas. | ii. Air discharge voltage: 15 kV; air discharges must be applied to non-conductive surfaces. |
| 10.5.4. Transitorios rápidos | 10.5.4. Fast transients |
| Las normas aplicables son la NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 e NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The applicable standards are NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 and NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7 y para medición de energía reactiva con la Tabla 1.11, en condiciones en que las emisiones eléctricas se superpongan en los circuitos de tensión y corriente, en los puertos de E/S y de comunicación. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7 and for reactive energy measurement with Table 1.11, under conditions in which the electrical emissions overlap in the voltage and current circuits, on the E/S and communication ports. |
| b) Procedimiento de prueba: se debe utilizar un generador de emisiones eléctricas con las características de funcionamiento especificadas en la NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 e NMX-J-610/4-4-ANCE-2013. El medidor debe estar sometido a picos de tensión, para los cuales, la frecuencia de repetición de los impulsos y los valores máximos de la tensión de salida en cargas de 50 y 1 000 se definen en la norma la NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 e NMX-J-610/4-4-ANCE-2013. Las características del generador deben ser verificadas antes de conectar el medidor. Se deben aplicar emisiones eléctricas con polaridad positiva y negativa. La duración de la prueba no debe ser inferior a 1 minuto para cada amplitud y polaridad. Se debe utilizar una abrazadera de acoplamiento capacitiva, tal como se establece en la norma la NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 e NMX-J-610/4-4-ANCE-2013, para acoplar los puertos de E/S y de comunicación con una tensión de referencia de más de 40 V. Los impulsos de prueba se deben aplicar continuamente durante el tiempo de medición. | b) Test procedure: an electrical emission generator with the operating characteristics specified in NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 and NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 must be used. The meter must be subjected to voltage peaks, for which the pulse repetition frequency and the maximum values of the output voltage at loads of 50 and 1000 are defined in the standard NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 and NMX-J-610/4-4-ANCE-2013. The characteristics of the generator must be verified before connecting the meter. Electrical emissions with positive and negative polarity must be applied. The duration of the test should not be less than 1 minute for each amplitude and polarity. A capacitive coupling clamp must be used, as established in the NMX-J-610/4-1-ANCE-2009 and NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 standards, to couple the E/S and communication with a reference voltage of more than 40 V. The test pulses must be applied continuously during the measurement time. |
| c) Condiciones de prueba: el medidor debe ser probado como equipo de mesa. | c) Test conditions: the meter must be tested as benchtop equipment. |
| La tensión del medidor y de los circuitos auxiliares se debe energizar a la tensión de referencia. | The voltage of the meter and of the auxiliary circuits must be energized at the reference voltage. |
| La longitud del cable entre el dispositivo de acoplamiento y el medidor debe ser de 1 metro. | The length of the cable between the coupling device and the meter must be 1 meter. |
| La tensión de prueba se debe aplicar en modo común (línea a tierra) a: | The test voltage must be applied in common mode (line to ground) to: |
| 1) Los circuitos de tensión; | 1) Voltage circuits; |
| 2) Los circuitos de corriente, si están separados de los circuitos de tensión en funcionamiento normal; y; | 2) The current circuits, if they are separated from the voltage circuits in normal operation; and; |
| 3) Los circuitos auxiliares, si están separados de los circuitos de tensión en funcionamiento normal y con una tensión de referencia de más de 40 V. | 3) The auxiliary circuits, if they are separated from the voltage circuits in normal operation and with a reference voltage of more than 40 V. |
| d) Severidad de la prueba: tensión de prueba para los circuitos de corriente y tensión: 4 kV. Tensión de prueba para los circuitos auxiliares con una tensión de referencia superior a 40 V: 2 kV. | d) Severity of the test: test voltage for current and voltage circuits: 4 kV. Test voltage for auxiliary circuits with a reference voltage greater than 40 V: 2 kV. |
| e) Efectos permitidos: el error de cambio, en comparación con el error intrínseco en las condiciones de referencia, debe ser inferior al que se establece en la Tabla 1.7 y para energía reactiva con la Tabla 1.11. | e) Permitted effects: the change error, compared to the intrinsic error in the reference conditions, must be lower than that established in Table 1.7 and for reactive energy with Table 1.11. |
| f) Puntos de prueba obligatorios: | f) Mandatory test points: |
| i. Energía activa Inom, f.p.=1.; | i. Active energy Inom, fp=1.; |
| ii. Energía reactiva: Inom; seno = 1, en adelanto o atraso; | ii. Reactive energy: Inom; sine = 1, leading or lagging; |
| 10.5.5. Decrementos súbitos e interrupciones de tensión | 10.5.5. Sudden decreases and voltage interruptions |
| Los métodos de prueba que aplican se encuentran en las normas IEC 61000-4-11, IEC 61000-6-1 y la NMX-J-610/6-2-ANCE-2008 o la que la sustituya. | The test methods that apply are found in the standards IEC 61000-4-11, IEC 61000-6-1 and NMX-J-610/6-2-ANCE-2008 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos de 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7 en condiciones de reducciones de la tensión de alimentación (abatimientos e interrupciones) de corta duración. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of 7.3.6.2 and Table 1.7 under conditions of short-term reductions in the supply voltage (sags and interruptions). |
| b) Procedimiento de prueba: se debe utilizar un generador de prueba que pueda reducir la amplitud de la tensión de alimentación durante un periodo de tiempo definido por el operador. El funcionamiento del generador de prueba se debe verificar antes de conectar el medidor. | b) Test procedure: a test generator must be used that can reduce the amplitude of the supply voltage for a period of time defined by the operator. The operation of the test generator must be verified before connecting the meter. |
| c) Las reducciones de tensión de alimentación se repetirán 10 veces con un intervalo de al menos 10 s. | c) Supply voltage reductions will be repeated 10 times with an interval of at least 10 s. |
| d) Condiciones de prueba: circuitos de tensión energizados con Unom. | d) Test conditions: energized voltage circuits with Unom. |
| e) Sin corriente en los circuitos de corriente. | e) No current in current circuits. |
| f) Severidad de la prueba: decremento de tensión, como se indica en la Tabla 4.10. Interrupción de la tensión, como se indica en la Tabla 4.11. | f) Severity of the test: voltage decrease, as indicated in Table 4.10. Voltage interruption, as indicated in Table 4.11. |
| g) Efectos permitidos: No debe ocurrir ninguna falla significativa. | g) Permitted Effects: No significant failure should occur. |

Tabla 4.10-Decrementos de tensión

| Prueba | Prueba a | Prueba b | Prueba c |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducción | 30% | 60% | 60% |
| Duración | 0.5 ciclo | 1 ciclo | 30 ciclos |

Table 4. 10 - Voltage decreases

| Proof | try to | test b | test c |
| --- | --- | --- | --- |
| Reduction | 30% | 60% | 60% |
| Duration | 0.5 cycle | 1 cycle | 30 cycles |

Tabla 4.11-Interrupciones de tensión

| Reducción | 0% |
| --- | --- |
| Duración | 300 ciclos |

Table 4. 11 - Voltage interruptions

| Reduction | 0% |
| --- | --- |
| Duration | 300 cycles |

| 10.5.6. Campos electromagnéticos de radiofrecuencia RF radiados | 10.5.6. Radiated RF Radio Frequency Electromagnetic Fields |
| --- | --- |
| La norma aplicable es la NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 o la que la sustituya. | The applicable standard is NMX-J-610/4-3-ANCE-2015 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de campos electromagnéticos de radiofrecuencia radiada. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements 7.3.6.2 and Table 1.7, under radiated radiofrequency electromagnetic field conditions. |
| b) Procedimiento de prueba: refiérase al capítulo 10.4.13 | b) Test procedure: refer to chapter 10.4.13 |
| c) Efectos permitidos: No debe ocurrir ninguna falla significativa. | c) Permitted Effects: No significant failure should occur. |
| 10.5.7. Sobretensiones en la línea de alimentación eléctrica de corriente alterna | 10.5.7. Power surges on the AC electric feed line |
| La norma aplicable es la NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The applicable standard is NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones en las que se superpongan sobretensiones eléctricas a la tensión de alimentación. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under conditions in which electrical surges are superimposed on the supply voltage. |
| b) Procedimiento de prueba: se debe utilizar un generador de sobretensiones con las características de funcionamiento especificadas en la norma NMX-J-610/4-5-ANCE-2013. La prueba consiste en la exposición a sobretensiones, cuyas características del tiempo de subida, la anchura de impulso, los valores pico de la tensión-corriente de salida sobre las cargas de impedancia alta o baja y el intervalo de tiempo mínimo entre dos pulsos sucesivos, están definidos en la norma NMX-J-610/4-5-ANCE-2013. | b) Test procedure: an overvoltage generator with the operating characteristics specified in the NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 standard must be used. The test consists of exposure to overvoltages, whose characteristics of rise time, pulse width, peak values of the output voltage-current over high or low impedance loads and the minimum time interval between two successive pulses, are defined in the NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 standard. |
| c) Las características del generador deben ser verificadas antes de conectar el medidor. | c) The characteristics of the generator must be verified before connecting the meter. |
| d) Condiciones de prueba: | d) Test conditions: |
| 1) Medidor en estado de operación; | 1) Meter in operating state; |
| 2) Circuitos de tensión energizados con tensión nominal; | 2) Voltage circuits energized with nominal voltage; |
| 3) Sin corriente en los circuitos de corriente y las terminales de corriente deben estar abiertas; | 3) No current in current circuits and current terminals must be open; |
| 4) Longitud del cable entre el generador de sobretensiones y el medidor: 1 metro. | 4) Cable length between surge generator and meter: 1 meter. |
| 5) Probado en modo diferencial (línea a línea), y | 5) Tested in differential mode (line to line), and |
| 6) Ángulo de fase: impulsos a aplicar a 60° y 240° con respecto al cruce por cero de la fuente de C.A. | 6) Phase angle: pulses to be applied at 60° and 240° with respect to the zero crossing of the AC source |
| e) Severidad de la prueba: | e) Severity of the test: |
| 1) Prueba de inmunidad por sobretensión: deben aplicarse las indicadas en NMX-J-674/11-ANCE-2013 o la que la sustituya. | 1) Overvoltage immunity test: those indicated in NMX-J-674/11-ANCE-2013 or the one that replaces it must be applied. |
| 10.5.8. Inmunidad de ondas oscilatorias amortiguadas | 10.5.8. Damped Oscillatory Wave Immunity |
| La norma aplicable es la NMX-J-610/4-12-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The applicable standard is NMX-J-610/4-12-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7 en condiciones de ondas oscilatorias amortiguadas. Esta prueba es sólo para los medidores que deben ser operados con transformadores de tensión. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7 in conditions of damped oscillatory waves. This test is only for meters that must be operated with voltage transformers. |
| b) Procedimiento de prueba: el medidor se debe someter a formas de onda de tensión oscilatoria amortiguadas con una tensión pico de acuerdo con los requerimientos de severidad de la prueba indicados a continuación. | b) Test Procedure: The meter will be subjected to damped oscillatory voltage waveforms with a peak voltage in accordance with the test severity requirements listed below. |
| Condiciones de prueba: | Test conditions: |
| 1) Los medidores se probarán como equipo de mesa | 1) Meters will be tested as benchtop equipment |
| 2) Los medidores deben estar en condiciones de operación; | 2) Meters must be in operating condition; |
| 3) Circuitos de tensión energizados con tensión nominal, y; | 3) Voltage circuits energized with nominal voltage, and; |
| 4) Con I = 20 Itr y factor de potencia uno y 0.5 en atraso. | 4) With I= 20 Itr and power factor one and 0.5 lagging. |
| c) Severidad de la prueba: tensión de prueba en circuitos de tensión y circuitos auxiliares con una tensión de operación > 40 V: | c) Severity of the test: test voltage in voltage circuits and auxiliary circuits with an operating voltage > 40 V: |
| 1) Modo común: 2.5 kV, y; | 1) Common mode: 2.5 kV, and; |
| 2) Modo diferencial: 1.0 kV. | 2) Differential mode: 1.0 kV. |
| d) Frecuencias de prueba: | d) Test frequencies: |
| 1) 100 kHz, frecuencia de repetición: 40 Hz; y; | 1) 100 kHz, repetition frequency: 40 Hz; and; |
| 2) 1 MHz, frecuencia de repetición: 400 Hz. | 2) 1MHz, repetition frequency: 400Hz. |
| e) Duración de la prueba: 60 segundos (15 ciclos con 2 segundos activado y 2 segundos desactivado, por cada frecuencia). | e) Test duration: 60 seconds (15 cycles with 2 seconds activated and 2 seconds deactivated, for each frequency). |
| f) Efectos permitidos: durante la prueba, la función del medidor no debe ser perturbada y el cambio de error debe ser menor que los límites dados en la Tabla 1.7. | f) Permitted effects: during the test, the meter function must not be disturbed and the error change must be less than the limits given in Table 1.7. |
| g) Puntos de prueba obligatorios: 20 * Itr, f.p. = 1 y 0.5 en atraso. | g) Mandatory test points: 20 * I tr , fp = 1 and 0.5 in delay. |
| 10.5.9. Supresión de radiointerferencia. | 10.5.9. Radio interference suppression. |
| La norma aplicable es la NMX-J-674/11-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The applicable standard is NMX-J-674/11-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) La prueba debe realizarse con el punto 7.5.8. | a) The test must be carried out with point 7.5.8. |
| 10.5.10. Sobrecorriente de corta duración | 10.5.10. short time overcurrent |
| a) La norma que aplica es la IEC 62053-22, vigente o la que la sustituya. | a) The standard that applies is IEC 62053-22, current or that which replaces it. |
| b) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de sobre-corriente de corta duración. | b) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under short-term overcurrent conditions. |
| c) Procedimiento de prueba: el medidor debe ser capaz de manejar la corriente causada por un cortocircuito dentro de la carga que se mide, cuando esa carga está protegida con los fusibles o interruptores apropiados. | c) Test Procedure: The meter must be capable of handling the current caused by a short circuit within the load being measured, when that load is protected with the appropriate fuses or switches. |
| d) Corriente de prueba: para medidores conectados directamente: 4950 A RCM + 0% -10%, para 0.1 s (6 ciclos) a frecuencia nominal. | d) Test current: for directly connected meters: 4950 A RCM + 0% -10%, for 0.1 s (6 cycles) at rated frequency. |
| e) Para medidores conectados a través de transformadores de corriente: Una corriente equivalente de 20 Imax RCM +0% -10%, durante 0.5 segundos. | e) For meters connected through current transformers: An equivalent current of 20 I max RCM +0% -10%, for 0.5 seconds. |
| f) La corriente de prueba se debe aplicar a una sola fase por cada vez. | f) The test current must be applied to only one phase at a time. |
| g) Efectos permitidos: no se debe producir ningún daño. Con la tensión reconectada se permitirá que el medidor vuelva a las temperaturas normales (aproximadamente en 1 hora). El cambio de error, comparado con el error inicial antes de la prueba, debe ser menor que el límite de cambio de error dado en la Tabla 1.7. | g) Effects allowed: no damage must be caused. With power reconnected the meter will be allowed to return to normal temperatures (approximately 1 hour). The error change, compared to the initial error before the test, must be less than the error change limit given in Table 1.7. |
| h) Puntos de prueba obligatorios: 10 Itr, f.p.= 1. | h) Mandatory test points: 10 Itr, fp= 1. |
| 10.5.11. Tensión de impulso | 10.5.11. Impulse voltage |
| La norma que aplica es la NMX-J-674/11-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The standard that applies is the NMX-J-674/11-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de tensión de impulso. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under impulse voltage conditions. |
| b) Procedimiento de prueba general: el medidor y sus dispositivos auxiliares incorporados, si los hubiere, deben ser tales que conserven cualidades dieléctricas adecuadas, teniendo en cuenta las influencias atmosféricas y las diferentes tensiones a las que están sujetas en condiciones normales de uso. | b) General test procedure: the meter and its built-in auxiliary devices, if any, must be such that they maintain adequate dielectric qualities, taking into account the atmospheric influences and the different voltages to which they are subjected to under normal conditions of use. |
| El medidor debe soportar la prueba de tensión de impulso como se especifica a continuación. La prueba se debe realizar únicamente en medidores completos. | The meter must withstand the impulse voltage test as specified below. The test should only be performed on complete meters. |
| NOTA: Para los efectos de esta prueba, el término "tierra" tiene el siguiente significado: | NOTE: For the purposes of this test, the term "ground" has the following meaning: |
| 1) Cuando la cubierta del medidor está hecha de metal, la "tierra" es la cubierta misma, colocado sobre una superficie plana y conductora, y; | 1) When the meter cover is made of metal, the "ground" is the cover itself, placed on a flat, conductive surface, and; |
| 2) Cuando la cubierta del medidor o sólo una parte de ella está hecha de material aislante, la "tierra" es una lámina conductora envuelta alrededor del medidor que toca todas las partes conductoras accesibles y conectada a la superficie plana y conductora sobre la cual se coloca el medidor. Las distancias entre la lámina conductora y las terminales, y entre la lámina conductora y los agujeros para los conductores, no deben ser mayores de 2 cm. | 2) When the meter cover or only a part of it is made of insulating material, the "ground" is a conductive sheet wrapped around the meter touching all accessible conductive parts and connected to the flat, conductive surface on which it rests. place the meter. The distances between the conductive sheet and the terminals, and between the conductive sheet and the holes for the conductors, must not be greater than 2 cm. |
| Durante la prueba de tensión de impulso, los circuitos que no estén bajo prueba deben estar conectados a tierra. | During the impulse voltage test, circuits not under test must be grounded. |
| c) Condiciones de prueba generales: | c) General test conditions: |
| 1) Temperatura ambiente: 15° C a 25° C; | 1) Ambient temperature: 15°C to 25°C; |
| 2) Humedad relativa: 25% a 75%, y; | 2) Relative humidity: 25% to 75%, and; |
| 3) Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa. | 3) Atmospheric pressure: 86 kPa to 106 kPa. |
| d) Efectos permitidos: una vez completada la prueba de tensión de impulso, no deben existir daños en el medidor y no se debe producir ninguna falla significativa. | d) Allowable Effects: Upon completion of the impulse voltage test, there must be no damage to the meter and no significant faults must occur. |
| e) Condiciones de prueba: | e) Test conditions: |
| 1) Forma de onda del impulso: impulso de 1.2/50 microsegundos especificado en la IEC 60060-1; | 1) Pulse waveform: 1.2/50 microsecond pulse specified in IEC 60060-1; |
| 2) Tiempo de subida de tensión: ± 30%; | 2) Voltage rise time: ± 30%; |
| 3) Tiempo de caída de tensión: ± 20%; | 3) Voltage drop time: ± 20%; |
| 4) Fuente de energía: 0.5 J ± 0.05 J; | 4) Power source: 0.5 J ± 0.05 J; |
| 5) Tensión de prueba: de acuerdo con la Tabla 4.12; | 5) Test voltage: according to Table 4.12; |
| 6) Tolerancia de la tensión de prueba: +0 -10%, y; | 6) Test voltage tolerance: +0 -10%, and; |
| 7) Impedancia de la fuente 500 ohm ± 50 ohm. | 7) Source impedance 500 ohms ± 50 ohms. |
| Para cada prueba (véase 10.5.11.1 y 10.5.11.2) la tensión de impulso, se debe aplicar diez veces con una polaridad y luego se repite diez veces con la otra polaridad. El tiempo mínimo entre impulsos debe ser de 30 segundos. | For each test (see 10.5.11.1 and 10.5.11.2), the impulse voltage must be applied ten times with one polarity and then repeated ten times with the other polarity. The minimum time between impulses must be 30 seconds. |

Tabla 4.12-Niveles de prueba de tensión de impulso

| Tensión de fase a tierra derivada de la tensión nominal del sistema (V) | Tensión de impulso nominal (V) |
| --- | --- |
| V < 100 | 2 500 |
| 100 < V < 150 | 4 000 |
| 150 < V < 300 | 6 000 |
| 300 < V < 600 | 8 000 |

Table 4. 12 -Levels of test of tension of momentum

| Voltage of phase grounded derived from the voltage rating of the system (V) | Nominal impulse voltage (V) |
| --- | --- |
| V < 100 | 2,500 |
| 100 < V < 150 | 4,000 |
| 150 < V < 300 | 6,000 |
| 300 < V < 600 | 8,000 |

| 10.5.11.1. Tensión de impulso para y entre circuitos | 10.5.11.1. Impulse voltage to and between circuits |
| --- | --- |
| La norma que aplica es la NMX-J-674/11-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The standard that applies is the NMX-J-674/11-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Procedimiento de prueba: la prueba se debe realizar independientemente en cada circuito (o conjunto de circuitos) que esté aislado de otros circuitos del medidor en uso normal. Las terminales de los circuitos que no estén sometidos a tensión de impulso deben estar conectados a tierra. | a) Test procedure: The test must be performed independently on each circuit (or set of circuits) that is isolated from other circuits of the meter in normal use. The terminals of the circuits that are not subjected to impulse voltage must be connected to ground. |
| b) Por lo tanto, cuando los circuitos de tensión y de corriente de un elemento de medición están conectados entre sí en uso normal, la prueba se debe realizar sobre el conjunto. El otro extremo del circuito de tensión se debe conectar a tierra y la tensión de impulso se debe aplicar entre la terminal del circuito de corriente y la tierra. | b) Therefore, when the voltage and current circuits of a measuring element are connected to each other in normal use, the test must be performed on the whole. The other end of the current circuit must be connected to ground and the impulse voltage must be applied between the terminal of the current circuit and the ground. |
| c) Cuando varios circuitos de tensión de un medidor tienen un punto común, este punto se debe conectar a tierra y la tensión de impulso se debe aplicar sucesivamente entre cada uno de los extremos libres de las conexiones (o el circuito de corriente conectado a ella) y tierra. El otro extremo de este circuito de corriente debe estar abierto. | c) When several voltage circuits of a meter have a common point, this point must be connected to ground and the impulse voltage must be applied successively between each of the free ends of the connections (or the current circuit connected to it) and ground. The other end of this current path must be open. |
| d) Cuando los circuitos de tensión y de corriente del mismo elemento de medición se separan y se aíslan adecuadamente en uso normal (por ejemplo, cada circuito conectado al transformador de medición), la prueba se debe realizar por separado en cada circuito. | d) When the voltage and current circuits of the same measurement element are separated and adequately isolated in normal use (for example, each circuit connected to the measurement transformer), the test will be carried out separately on each circuit. |
| e) Durante la prueba de un circuito de corriente, las terminales de los otros circuitos se conectarán a tierra y la tensión de impulso se aplicará entre una de las terminales del circuito de corriente y la tierra. Durante la prueba de un circuito de tensión, las terminales de los otros circuitos y una de los terminales del circuito de tensión bajo prueba deben conectarse a tierra y la tensión de impulso se debe aplicar entre la otra terminal del circuito de tensión y tierra. | e) During the test of a current circuit, the terminals of the other circuits will be connected to ground and the impulse voltage will be applied between one of the terminals of the current circuit and the ground. During the test of a voltage circuit, the terminals of the other circuits and one of the terminals of the voltage circuit under test must be connected to ground and the impulse voltage must be applied between the other terminal of the voltage circuit and ground. |
| f) Los circuitos auxiliares destinados a ser conectados directamente a la red o a los mismos transformadores de tensión como los circuitos del medidor y con una tensión de referencia superior a 40 V deben someterse a la prueba de tensión de impulso al estar unidos con un circuito de tensión durante las pruebas. Los otros circuitos auxiliares no deben ser probados. | f) Auxiliary circuits intended to be connected directly to the network or to the same voltage transformers as the meter circuits and with a reference voltage greater than 40 V must undergo the impulse voltage test when connected to a power circuit. stress during testing. The other auxiliary circuits must not be tested. |
| 10.5.11.2. Tensión de impulso de los circuitos eléctricos con relación a tierra | 10.5.11.2. Impulse voltage of electrical circuits relative to ground |
| La norma que aplica es la NMX-J-674/11-ANCE-2013 o la que la sustituya. | The standard that applies is the NMX-J-674/11-ANCE-2013 or that which replaces it. |
| a) Procedimiento de prueba: todas las terminales de los circuitos eléctricos del medidor, incluidos las de los circuitos auxiliares con una tensión de referencia superior a 40 V, deben conectarse entre sí. | a) Test procedure: all the terminals of the electrical circuits of the meter, including those of the auxiliary circuits with a reference voltage greater than 40 V, must be connected to each other. |
| Los circuitos auxiliares con una tensión de referencia inferior o igual a 40 V deben conectarse a tierra. La tensión de impulso se debe aplicar entre todos los circuitos eléctricos y tierra. | Auxiliary circuits with a reference voltage less than or equal to 40 V must be grounded. The impulse voltage must be applied between all electrical circuits and ground. |
| b) Efectos permitidos: durante esta prueba, no se debe producir ninguna chispa, descarga o perforación perjudicial. | b) Permitted Effects: During this test, no damaging spark, discharge, or puncture will occur. |
| 10.5.12. Falla a tierra | 10.5.12. Ground failure |
| La norma que aplica es la IEC 62052-11 vigente o la que la sustituya. | The standard that applies is the current IEC 62052-11 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de falla a tierra. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under ground failure conditions. |
| Esta prueba sólo se aplica a los medidores trifásicos operados por transformadores de cuatro hilos que el fabricante manifieste que pueden ser conectados a redes de distribución que están equipadas con neutralizadores de falla a tierra o en las que el punto estrella está aislado. En el caso de una falla a tierra y con una sobretensión del 10%, las tensiones de línea a tierra de las dos líneas que no están afectadas por la falla a tierra aumentarán 1.9 veces la tensión nominal. | This test only applies to three-phase meters operated by four-wire transformers that the manufacturer states can be connected to distribution networks that are equipped with ground failure neutralizers or in which the star point is isolated. In the event of a ground failure and 10% overvoltage, the line-to-ground voltages of the two lines that are not affected by the ground failure will increase to 1.9 times the rated voltage. |
| b) Procedimiento de prueba. Se deben aplicar los siguientes requisitos de prueba: | b) Test procedure. The following test requirements must apply: |
| Para una prueba bajo una condición simulada de falla a tierra en una de las tres líneas, todas las tensiones se deben incrementar 1.1 veces las tensiones nominales durante 4 h. El neutro del medidor bajo prueba está desconectado de la terminal de tierra del equipo de prueba del medidor y se conecta a la terminal de línea del medidor en el que se debe simular la falla a tierra (véase Figura I. De esta manera, las dos terminales de tensión del medidor bajo prueba que no están afectadas por la falla a tierra están conectadas a 1.9 veces las tensiones de fase nominales. | For a test under a simulated ground failure condition on one of the three lines, all voltages must be increased to 1.1 times the nominal voltages for 4 h. The neutral of the meter under test is disconnected from the ground terminal of the meter test equipment and connected to the line terminal of the meter on which the ground failure is to be simulated (see Figure I. In this way, the two voltage terminals of the meter under test that are not affected by the ground failure are connected to 1.9 times the rated phase voltages. |
| c) Efectos permitidos: Después de la prueba, el medidor no debe mostrar daños y debe funcionar correctamente. El cambio de error medido cuando el medidor vuelve a la temperatura de trabajo nominal no debe exceder los límites dados en la Tabla 1.7. | c) Permitted Effects: After testing, the meter must show no damage and must function properly. The error change measured when the meter returns to the nominal working temperature must not exceed the limits given in Table 1.7. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: 10 Itr, f.p.= 1, carga balanceada. | d) Mandatory test points: 10 I tr, fp= 1, balanced load. |

| Figura I. Esquema para la prueba de falla a tierra | Figure I. Schematic for the failure to ground test |
| --- | --- |
| 10.5.13. Operación de dispositivos auxiliares | 10.5.13. Auxiliary device operation |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en las condiciones de operación de los dispositivos auxiliares. La operación de los dispositivos auxiliares se debe someter a ensayo para garantizar que no afectan el rendimiento metrológico del medidor. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, in the operating conditions of the auxiliary devices. The operation of auxiliary devices will be tested to ensure that they do not affect the metrological performance of the meter. |
| b) Procedimiento de prueba: En esta prueba, el medidor debe operar en condiciones de referencia y su error se supervisa continuamente, mientras que se utilizan dispositivos auxiliares tales como dispositivos de comunicación, relés y otros circuitos de E/S. | b) Test procedure: In this test, the meter must operate under reference conditions and its error is continuously monitored, while auxiliary devices such as communication devices, relays and other I/O circuits are used. |
| c) Efectos permitidos: La funcionalidad del medidor no se debe mostrar afectada y el cambio de error debido al funcionamiento de los dispositivos auxiliares siempre debe ser menor que el límite de cambio de error especificado en la Tabla 1.7. | c) Permitted effects: The functionality of the meter must not be affected and the error change due to the operation of the auxiliary devices must always be less than the error change limit specified in Table 1.7. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: Itr e Imax, f.p.= 1. | d) Mandatory test points: Itr and Imax fp= 1. |
| 10.6. Pruebas mecánicas | 10.6. Mechanical tests |
| 10.6.1. Vibraciones | 10.6.1. Vibrations |
| La norma que aplica para el método de prueba es la NMX-J-648/2-47-ANCE-2012 y para los límites de la prueba es la NMX-J-674/11-ANCE-2013, o la que la sustituya. | The standard that applies for the test method is NMX-J-648/2-47-ANCE-2012 and for the limits of the test is NMX-J-674/11-ANCE-2013, or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de vibraciones. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under vibration conditions. |
| b) Procedimiento de prueba: El medidor debe someterse a prueba en tres ejes perpendiculares entre sí, montado en un compartimento rígido mediante su montaje normal de colocación. | b) Test procedure: The meter must be tested in three axes perpendicular to each other, mounted in a rigid compartment using its normal placement mounting. |
| El medidor se debe montar normalmente de manera que la fuerza gravitacional actúe en la misma dirección que en su uso normal. Cuando el efecto de la fuerza gravitacional no sea importante, el medidor se monta en cualquier posición. | The meter should normally be mounted so that the gravitational force acts in the same direction as in normal use. When the effect of gravitational force is not important, the meter is mounted in any position. |
| c) Severidad de la prueba: Lo indicado en la Tabla 4.13. | c) Severity of the test: That indicated in Table 4.13. |
| d) Efectos permitidos: Después de la prueba, la función del medidor no se debe ver afectada y el cambio de error, a Inom, no debe exceder el límite de cambio de error listado en la Tabla 1.7. | d) Permitted effects: After the test, the function of the meter must not be affected and the error change, at Inom, must not exceed the error change limit listed in Table 1.7. |
| e) Puntos de prueba obligatorios: Inom, f.p.=1. | e) Mandatory test points: Inom, fp=1. |

Tabla 4.13-Condiciones de vibraciones

| Parámetro | Condición |
| --- | --- |
| Intervalo de frecuencia | 10 Hz-150 Hz |
| Frecuencia de transición | 60 Hz |
| Para f<60 Hz, | Amplitud constante de movimiento de 0.075 mm |
| Para f>60 Hz | Aceleración constante de 9.8 m/s2 |
| Punto de control | Único |
| Número de ciclos de barrido por eje | 10 NOTA: 10 ciclos de barrido = 75 min. |

Table 4. 13 -Vibration conditions

| Parameter | Condition |
| --- | --- |
| frequency range | 10Hz-150Hz |
| transition frequency | 60Hz |
| For f<60Hz, | Constant amplitude of movement of 0.075 mm |
| For f>60Hz | Constant acceleration of 9.8 m/s 2 |
| Check Point | Unique |
| Number of scan cycles per axis | 10 NOTE: 10 scan cycles = 75 min. |

| 10.6.2. Impacto | 10.6.2. Impact |
| --- | --- |
| La norma que aplica para el método de prueba es la NMX-J-648/2-27-ANCE-2012 y para los límites de la prueba es la NMX-J-674/11-ANCE-2013 o las que las sustituyan. | The standard that applies for the test method is NMX-J-648/2-27-ANCE-2012 and for the limits of the test is NMX-J-674/11-ANCE-2013 or those that replace them. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de impacto. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, under impact conditions. |
| b) Procedimiento de prueba: el medidor se debe someter a impactos no repetitivos de formas de pulso normalizadas con aceleración y duración de pico específicos. Durante la prueba, el medidor no debe estar en funcionamiento y debe sujetarse a un compartimento o a una máquina de prueba de impacto. | b) Test Procedure: The meter will be subjected to non-repetitive shocks of normalized pulse shapes with specified acceleration and peak duration. During the test, the meter must not be in operation and must be secured to a compartment or to an impact test machine. |
| c) Severidad de la prueba: | c) Severity of the test: |
| 1) Forma del pulso: media onda senoidal; | 1) Pulse shape: half sine wave; |
| 2) Aceleración máxima: 300 m/s2 y; | 2) Maximum acceleration: 300 m/s 2 and; |
| 3) Duración del pulso: 18 ms. | 3) Pulse duration: 18ms. |
| d) Efectos permitidos: después de la prueba, la función del medidor no se debe ver afectada y el cambio de error, a Inom, no debe exceder el límite de cambio de error listado en la Tabla 1.7. | d) Permitted effects: After the test, the function of the meter must not be affected and the error change, at Inom, must not exceed the error change limit listed in Table 1.7. |
| e) Puntos de prueba obligatorios: Inom, f.p.= 1. | e) Mandatory test points: Inom, fp= 1. |
| 10.6.3. Protección contra radiación solar | 10.6.3. Protection against solar radiation |
| La norma que aplica para los métodos de prueba es la ISO 4892-3 y para los límites de la prueba es la IEC 62052-11, vigentes. | The standard that applies for test methods is ISO 4892-3 and for test limits is IEC 62052-11, current. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos de los capítulos 7.3.5, 7.6.1, 7.7.1 y 7.3.6.2. Esta prueba sólo aplica para medidores para uso en exteriores. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapters 7.3.5, 7.6.1, 7.7.1 and 7.3.6.2. This test only applies to meters for outdoor use. |
| b) Condiciones de prueba: el medidor debe estar en condición de no funcionamiento. | b) Test conditions: the meter must be in a non-operating condition. |
| Condiciones de prueba: la indicada en la Tabla 4.14. | Test conditions: those indicated in Table 4.14. |

Tabla 4.14-Medidor en condiciones de no funcionamiento

| Ciclo de prueba (ciclo de 24 h) | Duración de la Prueba | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| 8 h de irradiación | 56 ciclos de 24 h | +55 °C |
| 16 h en oscuridad |  | -- |

Table 4.14 -Meter in non-operating conditions

| Test cycle 24hr cycle) | Duration of the Test | Temperature |
| --- | --- | --- |
| 8h irradiation | 56 cycles of 24 hours | +55°C |
| 16 hours in darkness |  | -- |

| c) Procedimiento breve de prueba: se debe exponer el medidor a la radiación artificial durante un período de 56 días (56 ciclos). | c) Brief test procedure: the meter must be exposed to artificial radiation for a period of 56 days (56 cycles). |
| --- | --- |
| d) Después de la prueba las muestras, los medidores con tensión clasificados como MB1 y MB2 o tensiones de operación fija de 120 V, aplicación en exterior tipo Socket, la placa de datos y la información que se despliega en pantalla, deben ser legibles a través de la cubierta, se deben ser evaluadas de acuerdo a la ISO 4582, siendo los límites de cambio de coloración los siguientes: | d) After testing the samples, the meters with voltage classified as MB1 and MB2 or fixed operating voltages of 120 V, Socket-type outdoor application, the data plate and the information that is displayed on the screen, must be legible to through the cover, they must be evaluated according to ISO 4582, with the limits of color change being the following: |
| DL igual o menor que 2 | DL equal to or less than 2 |
| Da igual o menor que 2 | Equal or less than 2 |
| Db igual o menor que 8 | Db equal to or less than 8 |
| NOTA: Ver referencia bibliográfica 2. | NOTE: See bibliographic reference 2. |
| 10.6.4. Protección contra ingreso de polvo | 10.6.4. Protection from the entry of dust |
| La norma que aplica es la IEC 60529 o la que la sustituya. | The standard that applies is IEC 60529 or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, relativo a la protección contra la entrada de polvo. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, regarding protection against the ingress of dust. |
| b) Condiciones de prueba: | b) Test conditions: |
| Condiciones de referencia: clasificación de acuerdo a Tabla 2.8 de esta NOM, y envolvente categoría 2. | Reference conditions: classification according to Table 2.8 of this NOM, and category 2 enclosure. |
| c) Procedimiento de prueba: después de la prueba se debe inspeccionar visualmente el interior del medidor y se debe realizar una prueba funcionamiento. | c) Test procedure: after the test, the interior of the meter must be visually inspected and a functional test must be carried out. |
| d) Efectos permitidos: el polvo de talco u otro polvo utilizado en la prueba no debe acumularse en una cantidad o en un lugar de tal manera que pueda interferir con el funcionamiento correcto del equipo o menoscabar la seguridad. Nada de polvo debe depositarse donde pueda conducir a un seguimiento a lo largo de las distancias de fuga. La función del medidor no debe afectarse. | d) Permitted Effects: Talcum powder or other powder used in the test must not accumulate in such an amount or location that it may interfere with the proper operation of the equipment or impair safety. No dust should be deposited where it can lead to tracking along creepage distances. The function of the meter should not be affected. |
| 10.6.5. Prueba de resistencia al calor y fuego | 10.6.5. Heat and fire resistance test |
| La prueba debe ser realizada de acuerdo a las normas IEC 60695-2-11 e IEC 62052-11: | The test must be performed according to IEC 60695-2-11 and IEC 62052-11 standards: |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento del capítulo 7.3.6.2 y de la tabla 1.7 relativo a prueba de resistencia al calor y fuego. | a) Objective of the test: check compliance with chapter 7.3.6.2 and table 1.7 regarding the heat and fire resistance test. |
| b) Condiciones de prueba: | b) Test conditions: |
| Únicamente para tipo gabinete | Only for cabinet type |
| - En la Parte frontal del medidor 650 °C ± 10 °C | - On the front of the meter 650 °C ± 10 °C |
| - En la parte posterior del medidor cerca de las terminales 960 °C ± 15 °C | - On the back of the meter near the terminals 960 °C ± 15 °C |
| Duración de la prueba 30 s ± 1 s. | Test duration 30 s ± 1 s. |
| c) Efectos permitidos: | c) Effects allowed: |
| a. Durante la prueba no hay flama. | a. During the test there is no flame. |
| b. En caso de existir flama, ésta debe extinguirse en un tiempo igual o menor a 30 segundos desde que se retira el hilo incandescente. | b. If there is a flame, it must be extinguished in a time equal to or less than 30 seconds from the removal of the glow wire. |
| 10.6.6. Prueba de rocío salino | 10.6.6. Salt spray test |
| La prueba debe ser realizada de acuerdo a la norma NMX-D-122 o la que la sustituya. | The test must be carried out in accordance with the NMX-D-122 standard or that which replaces it. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento del capítulo 7.3.6.2 y de la tabla 1.7 relativo a la prueba de rocío salino. | a) Objective of the test: check compliance with chapter 7.3.6.2 and table 1.7 relating to the salt spray test. |
| b) Condiciones de prueba: el medidor y el gabinete debe estar montado en condiciones normales de operación en una cámara salina y se debe exponer durante un período de 500 h, siendo la solución del cloruro de sodio con una concentración del 5 %, | b) Test conditions: the meter and the cabinet must be assembled under normal operating conditions in a saline chamber and must be exposed for a period of 500 h, being the sodium chloride solution with a concentration of 5%, |
| c) Efectos permitidos: después de la prueba no debe existir evidencia de corrosión o acción electrolítica en el medidor y gabinete y deben operar correctamente. | c) Permitted Effects: After testing there should be no evidence of corrosion or electrolytic action on the meter and cabinet and they should operate properly. |
| d) Puntos de prueba obligatorios: el medidor debe cumplir con la clase de exactitud en Inom con f.p 1.0 y f.p. 0.5 en atraso y 0.1 Inom con f.p =1.0. | d) Mandatory test points: the meter must comply with the accuracy class in Inom with pf 1.0 and pf 0.5 in delay and 0.1 Inom with pf =1.0. |
| 10.7. Pruebas climáticas | 10.7. Climatic tests |
| 10.7.1. Temperaturas extremas-calor seco. | 10.7.1. Extreme temperatures-dry heat. |
| Las normas que aplican son la NMX-J-607-ANCE-2008, NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 y NMX-J-674/11-ANCE-2013 o las que las sustituyan. | The standards that apply are NMX-J-607-ANCE-2008, NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 and NMX-J-674/11-ANCE-2013 or those that replace them. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de calor seco. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, in dry heat conditions. |
| b) Procedimiento de prueba: La prueba consiste en la exposición a las altas temperaturas especificadas bajo condiciones de "aire libre" durante 72 h (a partir de cuando la temperatura del medidor sea estable), con el medidor en estado de no funcionamiento. | b) Test procedure: The test consists of exposure to the specified high temperatures under "free air" conditions for 72 h (from when the meter temperature is stable), with the meter in a non-operating state. |
| El cambio de temperatura no debe exceder de 1 °C/min durante el calentamiento y el enfriamiento. | The temperature change should not exceed 1°C/min during heating and cooling. |
| La humedad absoluta de la atmósfera de prueba no debe superar los 20 g/m3. | The absolute humidity of the test atmosphere must not exceed 20 g/m3. |
| c) Severidad de la prueba: la prueba se debe realizar a una temperatura de prueba de 70 °C. | c) Severity of the test: the test must be carried out at a test temperature of 70 °C. |
| d) Efectos permitidos: después de la prueba, el funcionamiento del medidor no debe ser perjudicado y el cambio de error no debe exceder el límite de cambio de error listado en la Tabla 1.7. | d) Permitted Effects: After the test, the performance of the meter must not be impaired and the error change must not exceed the error change limit listed in Table 1.7. |
| e) Puntos de prueba obligatorios: Inom, f.p.= 1. | e) Mandatory test points: Inom, fp= 1. |
| 10.7.2. Temperaturas extremas-frío | 10.7.2. Extreme temperatures-cold |
| Las normas que aplican son la IEC 60068-2-1, NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 y NMX-J-674/11-ANCE-2013 o las que las sustituyan. | The standards that apply are IEC 60068-2-1, NMX-J-648/3-1-ANCE-2012 and NMX-J-674/11-ANCE-2013 or those that replace them. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de bajas temperaturas. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of chapter 7.3.6.2 and Table 1.7, in low temperature conditions. |
| b) Procedimiento de prueba: la prueba consiste en la exposición a la baja temperatura especificada en condiciones de "aire libre" durante 72 h (a partir del momento en que la temperatura del medidor es estable) con el medidor en estado de no funcionamiento. El cambio de temperatura no debe exceder 1 °C/min durante el calentamiento y el enfriamiento. | b) Test procedure: the test consists of exposure to the specified low temperature in "free air" conditions for 72 h (from the moment the meter temperature is stable) with the meter in a non-operating state. The temperature change should not exceed 1°C/min during heating and cooling. |
| c) Severidad de la prueba: el ensayo se debe realizar a una temperatura de prueba de -25 °C. | c) Severity of the test: the test must be carried out at a test temperature of -25 °C. |
| d) Efectos permitidos: después de la prueba, la función del medidor no debe ser perjudicada y el cambio de error no debe exceder el límite de cambio de error listado en la Tabla 1.7. | d) Allowable Effects: After the test, the function of the meter must not be impaired and the error change must not exceed the error change limit listed in Table 1.7. |
| e) Puntos de prueba obligatorios: 10 Itr, f.p.= 1. | e) Mandatory test points: 10 I tr , fp= 1. |
| 10.7.3. Calor húmedo, estado estacionario (sin condensación), para clase de humedad H1 | 10.7.3. Damp heat, steady state (non-condensing), for humidity class H1 |
| Las normas que aplican son la NMX-J-648/2-78-ANCE-2012 e IEC 60068-3-4 vigente. | The standards that apply are the NMX-J-648/2-78-ANCE-2012 and IEC 60068-3-4 current. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Tabla 1.7 y en 7.3.6.2. | a) Objective of the test: check compliance with the requirements established in Table 1.7 and in 7.3.6.2. |
| b) Procedimiento de prueba: la prueba consiste en la exposición a un nivel alto de temperatura especificado y a una humedad relativa constante especificada durante un cierto tiempo fijo definido por el nivel de severidad. El medidor debe ser manejado de tal manera que no se produzca condensación de agua sobre él. | b) Test procedure: the test consists of exposure to a specified high temperature level and a specified constant relative humidity for a certain fixed time defined by the severity level. The meter must be handled in such a way that no water condensation occurs on it. |
| c) Condiciones de prueba: circuitos de tensión y auxiliares energizados con tensión de referencia, y sin corriente en los circuitos de corriente. | c) Test conditions: voltage and auxiliary circuits energized with reference voltage, and without current in the current circuits. |
| d) Severidad de la prueba: | d) Severity of the test: |
| 1) Temperatura: 30 °C; | 1) Temperature: 30°C; |
| 2) Humedad: 85%, y; | 2) Humidity: 85%, and; |
| 3) Duración: 2 días. | 3) Duration: 2 days. |
| e) Efectos permitidos: durante la prueba no debe producirse ninguna falla significativa. Inmediatamente después de la prueba, el medidor debe funcionar correctamente de acuerdo con los parámetros de exactitud establecidos en la Tabla 1.6. | e) Permitted Effects: During the test no significant failure should occur. Immediately after the test, the meter must perform correctly in accordance with the accuracy parameters established in Table 1.6. |
| Veinticuatro horas (24 h) después de la prueba, el medidor debe someterse a una prueba de funcionamiento durante la cual se demostrará que funciona correctamente. No debe haber evidencia de daño mecánico o corrosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor. | Twenty-four hours (24 hrs) after the test, the meter must undergo a bump test during which it will be shown to function properly. There must be no evidence of mechanical damage or corrosion that could affect the functional properties of the meter. |
| 10.7.4. Calor húmedo, cíclico (condensación) para las clases de humedad H2 y H3 | 10.7.4. Damp heat, cyclic (condensation) for humidity classes H2 and H3 |
| Las normas que aplican son la NMX-J-648/2-30-ANCE-2012 e IEC 60068-3-4 vigente. | The standards that apply are the NMX-J-648/2-30-ANCE-2012 and IEC 60068-3-4 current. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del establecidos en la Tabla 1.7, y en 7.3.6.2, bajo condiciones de alta humedad y variaciones de temperatura. Esta prueba se aplica a los medidores con una especificación de clase de humedad para lugares cerrados donde los medidores deben ser sometidos a condensación de agua o para lugares abiertos (clases de humedad H2 y H3). | a) Objective of the test: check compliance with the requirements established in Table 1.7, and in 7.3.6.2, under conditions of high humidity and temperature variations. This test applies to meters with a humidity class specification for closed places where the meters must be subjected to water condensation or for open places (humidity classes H2 and H3). |
| b) Procedimiento de prueba: la prueba consiste en la exposición a variaciones de temperatura cíclicas entre 25 °C y la temperatura especificada como temperatura superior de acuerdo con la severidad de la prueba indicada más adelante, manteniendo la humedad relativa por encima del 95% durante las etapas de cambio de temperatura y baja temperatura y al 93% durante las etapas de temperatura superior. La condensación debe ocurrir en el medidor durante el aumento de temperatura. | b) Test procedure: the test consists of exposure to cyclic temperature variations between 25 °C and the temperature specified as the upper temperature according to the severity of the test indicated below, maintaining the relative humidity above 95% during the temperature change and low temperature stages and 93% during the high temperature stages. Condensation should occur in the meter during temperature rise. |
| El ciclo de 24 h consta de: | The 24-hour cycle consists of: |
| 1) Aumento de temperatura durante 3 h. | 1) Temperature rise for 3 h. |
| 2) Temperatura mantenida a un valor superior hasta 12 h desde el inicio del ciclo. | 2) Temperature maintained at a higher value up to 12 hours from the start of the cycle. |
| 3) La temperatura se reduce a un valor inferior en el intervalo de 3 h a 6 h, siendo la velocidad de caída durante la primera hora y media tal que el valor más bajo se alcance en 3 h, y; | 3) The temperature is reduced to a lower value in the interval from 3 h to 6 h, the rate of fall during the first hour and a half being such that the lowest value is reached in 3 h, and; |
| 4) La temperatura se mantiene en el valor inferior hasta que se completa el ciclo de 24 h. | 4) The temperature is held at the lower value until the 24-hour cycle is complete. |
| El periodo de estabilización anterior y la recuperación después de la exposición cíclica deben ser tales que todas las partes del medidor estén a una temperatura inferior a 3 °C de su temperatura final. | The stabilization period before and recovery after cyclic exposure should be such that all parts of the meter are at a temperature less than 3°C of their final temperature. |
| Condiciones de prueba: | Test conditions: |
| 1) Los circuitos de tensión y auxiliares energizados con tensión de referencia; | 1) The voltage and auxiliary circuits energized with reference voltage; |
| 2) Sin corriente en los circuitos de corriente, y; | 2) No current in current circuits, and; |
| 3) Posición de montaje según las especificaciones del fabricante. | 3) Mounting position according to manufacturer's specifications. |
| c) Severidad de la prueba: los medidores con una especificación de clase de humedad para lugares cerrados donde los medidores son sometidos a agua condensada deben ser probados a nivel de severidad 1. Los medidores con una especificación de clase de humedad para lugares abiertos deben ser probados en el nivel de severidad 2. Véase tabla 4.15. | c) Test Severity: Meters with a moisture class specification for indoor locations where the meters are subjected to condensed water will be tested to severity level 1. Meters with a moisture class specification for open locations will be tested at severity level 2. See table 4.15. |

Tabla 4.15 Clases de humedad H2 y H3

| Clase de humedad especificada | H2 | H3 |
| --- | --- | --- |
| Niveles de severidad | 1 | 2 |
| Temperatura superior (°C) | 40 | 55 |
| Duración (ciclos) | 2 | 2 |

Table 4. 15 Humidity classes H2 and H3

| Specified humidity class | H2 | H3 |
| --- | --- | --- |
| severity levels | 1 | two |
| Upper temperature (°C) | 40 | 55 |
| Duration (cycles) | 2 | 2 |

| d) Efectos permitidos: durante la prueba no se debe producir ninguna falla significativa. | d) Permitted effects: during the test no significant failure should occur. |
| --- | --- |
| e) Inmediatamente después de la prueba, el medidor debe funcionar correctamente de acuerdo con los parámetros de exactitud establecidos en la Tabla 1.7. | e) Immediately after the test, the meter must function correctly in accordance with the accuracy parameters established in Table 1.7. |
| Veinticuatro horas después de la prueba, el medidor debe someterse a una prueba de funcionamiento durante la cual se demostrará que funciona correctamente. No debe haber evidencia de daño mecánico o corrosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor. | Twenty-four hours after the test, the meter must undergo a functional test during which it will be shown that it works correctly. There must be no evidence of mechanical damage or corrosion that could affect the functional properties of the meter. |
| 10.7.5. Prueba de agua | 10.7.5. Water test |
| Las normas que aplican son la IEC 60068-2-18, IEC 62052-11 y NMX-J-529-ANCE-2012. | The standards that apply are IEC 60068-2-18, IEC 62052-11 and NMX-J-529-ANCE-2012. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos de 7.3.6.2 y de la Tabla 1.7, en condiciones de lluvia y salpicaduras de agua. La prueba es aplicable a medidores que se especifican para ubicaciones abiertas (IP54). | a) Objective of the test: check compliance with the requirements of 7.3.6.2 and Table 1.7, in rainy conditions and splashing water. The test is applicable to meters that are specified for open locations (IP54). |
| b) Procedimiento de prueba: el medidor se debe montar en un dispositivo apropiado y se somete a un chorro de agua generado a partir de un tubo oscilante o una boquilla de aspersión utilizada para simular el rocío o salpicaduras de agua. | b) Test Procedure: The meter will be mounted on an appropriate fixture and subjected to a stream of water generated from an oscillating tube or spray nozzle used to simulate spray or splashing water. |
| c) Condiciones de prueba: | c) Test conditions: |
| 1) El medidor debe estar en modo no funcional durante la prueba; | 1) The meter must be in non-functional mode during the test; |
| 2) Caudal (por boquilla): 0.07 L/min; | 2) Flow rate (per nozzle): 0.07 L/min; |
| 3) Duración: 10 min, y; | 3) Duration: 10 min, and; |
| 4) Ángulo de inclinación: 0° y 180°. | 4) Inclination angle: 0° and 180°. |
| d) Efectos permitidos: después de la prueba el medidor no se debe tener ninguna falla significativa, después de 24 h, el medidor debe someterse a una prueba de funcionamiento durante la cual debe demostrar que funciona correctamente y que cumple con los requisitos de exactitud de la Tabla 1.3. | d) Permitted effects: after the test the meter must not have any significant failure, after 24 h, the meter must undergo a functional test during which it must demonstrate that it works correctly and that it meets the accuracy requirements of Table 1.3. |
| No debe existir evidencia de ningún daño mecánico o corrosión que pueda afectar las propiedades funcionales del medidor. | There will be no evidence of any mechanical damage or corrosion that could affect the functional properties of the meter. |
| 10.7.6. Prueba de estabilidad a largo plazo de las características metrológicas. | 10.7.6. Long-term stability test of metrological characteristics. |
| a) Objetivo de la prueba: comprobar el cumplimiento de los requisitos del capítulo 7.8 y la Tabla 1.7 para la estabilidad metrológica. | a) Objective of the test: to verify compliance with the requirements of chapter 7.8 and Table 1.7 for metrological stability. |
| b) Procedimiento de prueba: el fabricante debe presentar, evidencia de pruebas basadas en estándares o recomendaciones internacionales y la declaración de garantía que incluya la estabilidad metrológica por un tiempo mínimo de 10 años. | b) Test procedure: the manufacturer must present evidence of tests based on international standards or recommendations and the guarantee statement that includes metrological stability for a minimum period of 10 years. |
| c) Puntos de prueba obligatorios: para la medición inicial y final, la tensión será Unom, con los siguientes puntos de prueba: Itr, 10 Itr, y Imax en PF = 1. | c) Mandatory test points: for the initial and final measurement, the voltage will be Unom, with the following test points: Itr, 10 Itr, and Imax at PF = 1. |
| 10.7.7. Prueba de demanda máxima rolada en pantalla | 10.7.7. Screen Rolled Peak Demand Test |
| 10.7.7.1. Principio | 10.7.7.1. Beginning |
| Este método de prueba se utiliza para comprobar que el valor del registro de la demanda máxima rolada mostrada en pantalla corresponde con el resultado de la Fórmula 2 de la demanda máxima rolada a partir de los registros de energía cincominutales, por un periodo de al menos 30 min.. Este método comprueba la implementación del algoritmo de cálculo de demanda rolada y no la exactitud con la que se determina el consumo registrado cada 5 min.. Sólo aplica para certificación inicial. | This test method is used to verify that the value of the maximum rolling demand register shown on the screen corresponds to the result of Formula 2 of the maximum rolling demand from the five-minute energy records, for a period of at least 30 minutes. This method checks the implementation of the rolled demand calculation algorithm and not the accuracy with which the registered consumption is determined every 5 minutes. It only applies for the initial certification. |
| 10.7.7.2. Material | 10.7.7.2. Material |
| Ninguno | None |
| 10.7.7.3. Aparatos | 10.7.7.3. Appliances |
| a) Fuente de tensión | a) Voltage source |
| b) Fuente de corriente alterna | b) Alternating current source |
| 10.7.7.4. Procedimiento | 10.7.7.4. Procedure |
| a) Conectar los elementos del medidor de la siguiente forma: Terminales de potencial en paralelo y terminales de corriente en serie. | a) Connect the meter elements as follows: Potential terminals in parallel and current terminals in series. |
| b) Colocar el medidor en modo normal, configurado el perfil de energía cincominutal. | b) Place the meter in normal mode, setting the five-minute energy profile. |
| c) El inicio del periodo cincominutal estará determinado por el reloj del propio medidor. | c) The beginning of the five-minute period will be determined by the clock of the meter itself. |
| d) Al inicio de la prueba, se debe reiniciar la demanda máxima rolada a ceros. | d) At the start of the test, the maximum demand rolled to zero must be reset. |
| e) Aplicar una tensión de Un a las terminales de potencial del medidor variando la corriente aplicada en cada periodo de integración de p1 a p6 de acuerdo a lo siguiente: | e) Apply a voltage of Un to the potential terminals of the meter, varying the current applied in each integration period from p1 to p6 according to the following: |
| f) Al inicio de p1 aplicar una corriente de In hasta que termine dicho periodo p1. | f) At the beginning of p1, apply a current of In until said period p1 ends. |
| g) Al inicio de p2 aplicar una corriente de 1/3 de In hasta que termine el periodo p2. | g) At the beginning of p2, apply a current of 1/3 of In until the period p2 ends. |
| h) Al inicio de p3 aplicar una corriente de In hasta que termine el periodo p3. | h) At the beginning of p3, apply a current of In until the period p3 ends. |
| i) Al inicio de p4 aplicar una corriente de 2/3 de In hasta que termine el periodo p4. | i) At the beginning of p4, apply a current of 2/3 of In until the period p4 ends. |
| j) Al inicio de p5 aplicar una corriente de In hasta que termine el periodo p5. | j) At the beginning of p5, apply a current of In until the end of the period p5. |
| k) Al inicio de p6 aplicar una corriente de 2/3In hasta que termine el periodo p6, posteriormente se deja de aplicar corriente al medidor. | k) At the beginning of p6, apply a current of 2/3In until the end of the period p6, then stop applying current to the meter. |
| l) Tomar el valor de la demanda máxima rolada registrada en la pantalla del medidor. | l) Take the value of the maximum rolled demand recorded on the meter screen. |
| m) Mediante el software del medidor se extrae el perfil de energía del periodo de la prueba. | m) Using the meter's software, the energy profile of the test period is extracted. |
| n) Para obtener la demanda promedio de cada periodo cincominutal se aplica la siguiente fórmula 1. | n) To obtain the average demand for each five-minute period, the following formula 1 is applied. |
| Formula 1: | Formula 1: |

donde:

DP	Demanda Promedio del periodo cincominutal

o)	Para obtener la demanda rolada se aplica la siguiente fórmula 2.

Formula 2:

DP = (kWh period * 12

where:

DP Average Demand for the five-minute period

o) 	To obtain the rolled demand, the following formula 2 is applied.

Formula 2:

donde:

DP	Demanda promedio del periodo

p1, p2 y p3	periodos 1, 2 y 3 de integración de 5 min.

p)	Para obtener la Demanda rolada del siguiente bloque, se hace el corrimiento de 1 periodo cincominutal.

where:

DP 	Average demand for the period

p1, p2 and p3 	periods 1, 2 and 3 of integration of 5 min.

p) 	To obtain the Rolled Demand of the following block, a shift of 1 five-minute period is made.

| Para obtener la demanda máxima rolada, se evalúa el resultado de la última demanda rolada calculada, si es mayor que la calculada del bloque anterior, se actualiza el valor hasta que se encuentre una demanda rolada mayor o se reinicie a ceros los valores de demanda máxima rolada. | To obtain the maximum rolled demand, the result of the last calculated rolled demand is evaluated, if it is higher than the one calculated from the preceding block, the value is updated until a higher rolled demand is found or the maximum demand values are reset to zero. rolled. |
| --- | --- |
| 10.7.7.5. Expresión de resultados | 10.7.7.5. Expression of results |
| La prueba se cumple cuando el valor del registro máximo mostrado en pantalla sea igual al valor calculado en la Formula 2 con una desviación máxima de una cuenta del digito menos significativo en pantalla. | The test is fulfilled when the value of the maximum register shown on the screen is equal to the value calculated in Formula 2 with a maximum deviation of one count from the least significant digit on the screen. |
| 10.8. Pruebas para Verificación | 10.8. Tests for Verification |
| 10.8.1. Durante la verificación del medidor, se deben realizarse las pruebas siguientes: | 10.8.1. During meter verification, the following tests should be performed: |
| a) Verificación de Software. | a) Software Verification. |
| Objetivo: confirmación de la identificación del software legalmente relevante interno del medidor de acuerdo a las opciones 7.6.2 de la norma. | Objective: confirmation of the identification of the meter's internal legally relevant software according to options 7.6.2 of the standard. |
| b) Determinación del error intrínseco (calibración) para medidores de energía activa y reactiva. | b) Determination of the intrinsic error (calibration) for active and reactive energy meters. |
| Objetivo: esta prueba tiene por objeto comprobar que el medidor mantiene las condiciones metrológicas de exactitud para su operación en campo. | Objective: this test is intended to verify that the meter maintains the metrological conditions of accuracy for its operation in the field. |
| 1) Dependencia de la corriente. | 1) Current dependence. |
| Objetivo: comprobar el cumplimiento de los requerimientos de exactitud de la Tabla 1.3. | Objective: to verify compliance with the accuracy requirements of Table 1.3. |
| 2) Comprobación del registro de energía cincominutal. | 2) Five-minute energy record check. |
| Objetivo: comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la clase de exactitud del medidor a tensión, corriente y factor de potencia unitaria durante al menos un intervalo cincominutal. | Objective: to verify compliance with the requirements of the accuracy class of the meter at voltage, current and unity power factor during at least a five-minute interval. |
| c) Medidores con calidad de la potencia | c) Meters with power quality |
| 1) Distorsión armónica total en corriente (THD) | 1) Total current harmonic distortion (THD) |
| Objetivo: comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la clase de medición para la distorsión armónica total (THD) dentro de la incertidumbre indicada en la IEC 62586-2. | Objective: to verify compliance with the requirements of the measurement class for total harmonic distortion (THD) within the uncertainty indicated in IEC 62586-2. |
| 2) Sag de tensión. | 2) Tension sag of voltage. |
| Objetivo: comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la clase de medición para el Sag de tensión dentro de la incertidumbre indicada en la IEC 62586-2 | Objective: to verify compliance with the requirements of the measurement class for voltage Sag within the uncertainty indicated in IEC 62586-2 |
| 10.8.2. Características técnicas del patrón de trabajo | 10.8.2. Technical characteristics of the work pattern |
| 10.8.2.1. Características básicas. | 10.8.2.1. Basic characteristics. |
| a) Una relación de exactitud respecto al medidor bajo prueba mínima de 4 a 1, y; | a) An accuracy ratio with respect to the meter under test of at least 4 to 1, and; |
| b) Debe contar con informe(s) de calibración vigente(s) en las variables de energía eléctrica activa y reactiva, con trazabilidad a patrones nacionales mediante laboratorios acreditados en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006. | b) It must have a valid calibration report(s) in the variables of active and reactive electrical energy, with traceability to national standards through accredited laboratories in the Mexican Standard NMX-EC-17025-IMNC-2006. |
| 10.8.2.2. Capacidades del medidor patrón de trabajo. | 10.8.2.2. Capacities of the work standard meter. |
| Se deben considerar las siguientes: | The following should be considered: |
| 1) Capacidad de evaluar eventos de calidad de la potencia en decrementos e incrementos repentinos de tensión y corriente (Sag, Swell) y armónicas en tensión y corriente conforme a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018, por comparación o por inyección de una forma de onda normalizada. | 1) Ability to evaluate power quality events in sudden decreases and increases in voltage and current (Sag, Swell) and harmonics in voltage and current in accordance with NMX-J-610-4-30-ANCE-2018, by comparison or by injection of a normalized waveform. |
| 2) Medir cuatro cuadrantes y bidireccional, por el método de medición de energía por pulsos, con capacidad de operar de -10 °C a +70 °C. | 2) Measure four quadrants and bidirectionally, by the pulse energy measurement method, with the capacity to operate from -10 °C to +70 °C. |
| 3) El medidor patrón de trabajo debe cubrir las condiciones de prueba en los intervalos de Armónicas en tensión hasta la armónica 50 en múltiplos de la componente fundamental a tensión y frecuencia nominal. | 3) The working standard meter must cover the test conditions in the range of harmonics in voltage up to the 50th harmonic in multiples of the fundamental component at rated voltage and frequency. |
| 4) La capacidad de medir la Distorsión armónica total (THD) en tensión | 4) The ability to measure Total Harmonic Distortion (THD) in voltage |
| 10.8.2.3. Características del instrumento para calidad de la potencia. | 10.8.2.3. Characteristics of the instrument for power quality. |
| Para la prueba de THD de corriente el instrumento de referencia usado deberá de tener las siguientes características: | For the current THD test, the reference instrument used must have the following characteristics: |
| 1) Incertidumbre en corriente de 0.02% | 1) Uncertainty in current of 0.02% |
| 2) Incertidumbre de frecuencia 0.02% | 2) Frequency uncertainty 0.02% |
| 3) Incertidumbre en la suma de armónicas de corriente 2% | 3) Uncertainty in the sum of current harmonics 2% |
| 4) Estabilidad en la prueba para la ventana de medición de 10/12 ciclos de 500 ppm o 0.05%. | 4) Test stability for 10/12 cycle measurement window of 500 ppm or 0.05%. |
| Para la prueba de medición de Sag de tensión el instrumento de referencia usado deberá de tener las siguientes características: | For the voltage Sag measurement test, the reference instrument used must have the following characteristics: |
| 1) Incertidumbre de frecuencia 0.02% | 1) Frequency uncertainty 0.02% |
| 2) Incertidumbre para tensión eléctrica de 0.02% en el intervalo de 5 V a 480 V | 2) Uncertainty for electrical voltage of 0.02% in the range from 5 V to 480 V |
| 3) Estabilidad en la prueba para la ventana de medición de 10/12 ciclos de 500 ppm o 0.05%. | 3) Test stability for 10/12 cycle measurement window of 500 ppm or 0.05%. |
| 10.8.3 Procedimiento | 10.8.3 Procedure |
| a) Puntos de prueba para medidores de energía activa y reactiva | a) Test points for active and reactive energy meters |
| i) Dependencia de la corriente, las condiciones de la prueba se encuentran en la Tabla 4.16. | i) Current dependence, the test conditions are found in Table 4.16. |
| Los medidores deben cumplir como mínimo con los requerimientos de exactitud de la Tabla 1.3, esto se debe comprobar con las corrientes de los siguientes puntos de prueba con carga: | The meters must meet at least the accuracy requirements of Table 1.3, this must be verified with the currents of the following test points with load: |

Tabla 4.16-Puntos de prueba para medidores de energía activa y reactiva

| Carga | Medidor con transformador | Conexión directa Imax = 100 A | Conexión directa Imax = 200 A | Tensión V | Angulo Energía activa | Angulo Energía reactiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta (Wh) | 5 | 15 | 30 | Unom | 0 y 180 grados | ---- |
| Media (Wh) | 2.5 | n/a | n/a | Unom | 0 y 180 grados | ---- |
| Baja (Wh) | 0.5 | 1.5 | 3 | Unom | 0 y 180 grados | ---- |
| Cuadrantes 1,2,3 y 4 (Wh y varh) | 2.5 | 15 | 30 | Unom | 60, 120, 240 y 300 grados | 30, 150, 210 y 330 grados |

Table 4.16-Test points for active and reactive energy meters

| Burden | Meter with transformer | Direct connection Imax = 100 A | Direct connection Imax = 200 A | Voltage V | Angle active energy | Angle reactive energy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High (Wh) | 5 | 15 | 30 | unom | 0 and 180 degrees | ---- |
| Mean (Wh) | 2.5 | n/a | n/a | unom | 0 and 180 degrees | ---- |
| Low (Wh) | 0.5 | 1.5 | 3 | unom | 0 and 180 degrees | ---- |
| Quadrants 1,2,3 and 4 (Wh and varh) | 2.5 | 15 | 30 | unom | 60, 120, 240 and 300 degrees | 30, 150, 210 and 330 degrees |

| b) Puntos de prueba para medidores de energía con calidad de la potencia, se encuentran en la Tabla 4.17. | b) Test Points of test for measuring of energy to quality of the power, are found in the Table 4.17. |
| --- | --- |

Tabla 4.17-Puntos de prueba para medidores de energía con calidad de la potencia

| Prueba | Corriente de Prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Duración | Requerimiento de prueba satisfactoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decremento repentino de tensión (Sag) | In | 0 °, f.p = 1 | De acuerdo al punto 6.4 cláusula A4.2.1 de la IEC 62586 Sag al 20% de la Unom | 2.5 Ciclos de la fundamental | Comprobar que todos los resultados cumplen con el punto 5.4.5.1 y 5.4.5.2 de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente |
| Armónicas de corriente |  |  | De acuerdo al punto 6.15 que hace referencia al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 | De acuerdo con IEC 61000-2-4 | De acuerdo al punto 6.15 que hace referencia al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 |

Table 4.17-Test points for energy meters with power quality

| Test | Test current | Phase angle | Test voltage | Duration | Satisfactory test requirement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudden decrease in voltage ( Sag ) | In | 0°, pf = 1 | According to point 6.4 clause A4.2.1 of IEC 62586 Sag at 20% of Unom | 2.5 Cycles of the fundamental | Check that all the results comply with point 5.4.5.1 and 5.4.5.2 of the current NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 |
| Current harmonics |  |  | According to point 6.15 that refers to point 6.6 clause A6.1.4 of IEC 62586 50 harmonics present with 200% THD according to IEC 61000-2-4 | According to IEC 61000-2-4 | According to point 6.15 that refers to point 6.6 clause A6.1.4 of IEC 62586 50 harmonics present with 200% THD according to IEC 61000-2-4 |

| 11. Pruebas para medidores con medición de energía reactiva | 11. Tests for meters with reactive energy measurement |
| --- | --- |
| 11.1. Condiciones de prueba de exactitud | 11.1. Accuracy Test Conditions |
| Las pruebas de exactitud se realizan conforme a las siguientes condiciones de prueba: | Accuracy tests are performed under the following test conditions: |
| a) El medidor debe probarse en su chasis con la cubierta en posición, todas las partes que corresponda, deben estar puestas a tierra. | a) The meter must be tested on its chassis with the cover in position, all applicable parts must be grounded. |
| b) Antes de llevar a cabo cualquier prueba los circuitos deben energizarse el tiempo suficiente para alcanzar su estabilidad térmica. | b) Before carrying out any test, the circuits must be energized long enough to reach their thermal stability. |
| c) Los medidores polifásicos deben mantener de forma adicional lo siguiente: | c) Polyphase meters must additionally maintain the following: |
| i. La secuencia de fases debe ser como la que indica el diagrama de conexiones. | i. The phase sequence must be as indicated in the connection diagram. |
| ii. Las tensiones y las corrientes deben estar sustancialmente balanceadas de acuerdo con la Tabla 4.18. | ii. The voltages and currents must be substantially balanced according to Table 4.18. |
| d) Las condiciones de referencia para llevar a cabo las pruebas son las que se indican en la Tabla 4.4. | d) The reference conditions to carry out the tests are those indicated in Table 4.4. |

Tabla 4.18-Balance de tensión y corriente

| Medidores Polifásicos | Variación máxima permisible por Clase de medidor |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 S | 1 y 1S |
| Cada una de las tensiones entre fase y neutro y entre cualquier par de fases no debe variar de la tensión promedio correspondiente por más del: | ±1 % | ±1 % |
| Cada una de las corrientes en los conductores de fase no deben variar de la corriente promedio por más del: | ±1 % | ±1 % |
| Los desplazamientos de fase de cada una de estas corrientes con la correspondiente fase de la tensión del neutro, independientemente del ángulo de fase, no debe variar entre sí por más del: | 2° | 2° |
| Cuando se prueba un medidor polifásico de energía reactiva, los errores pueden surgir si el método de prueba utilizado y el medidor bajo prueba se ven afectados de manera diferente por el desbalance de tensión y corriente. En tales casos la referencia de tensión se debe ajustar cuidadosamente para obtener un alto grado de simetría. |  |  |

Table 4. 18 -Voltage and current balance

| Polyphase Meters | Maximum Allowable Variation by Meter Class |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.5 S | 1 and 1S |
| Each of the voltages between phase and neutral and between any pair of phases must not vary from the corresponding average voltage by more than: | ±1% | ±1% |
| Each of the currents in the phase conductors must not vary from the average current by more than: | ±1% | ±1% |
| The phase shifts of each of these currents with the corresponding phase of the neutral voltage, regardless of the phase angle, must not vary from each other by more than: | 2nd | 2nd |
| When testing a polyphase reactive power meter, errors can arise if the test method used and the meter under test are affected differently by voltage and current unbalance. In such cases the voltage reference must be carefully adjusted to obtain a high degree of symmetry. |  |  |

| 11.2. Prueba de condiciones de arranque y sin carga | 11.2. Test of starting and no-load conditions |
| --- | --- |
| 11.2.1. Generalidades | 11.2.1. General Provisions |
| Las condiciones y los valores de las magnitudes de influencia para las pruebas son las que se establecen en el capítulo 11.1 excepto cualquier cambio específico que se indique. | The conditions and the values of the influence quantities for the tests are those established in chapter 11.1 except for any specific changes that are indicated. |
| 11.2.2. Arranque inicial del medidor | 11.2.2. Meter Initial Startup |
| El medidor debe ser funcional dentro de los primeros 5 segundos después de que la tensión de referencia haya sido aplicada a las terminales del medidor. | The meter must be functional within the first 5 seconds after the reference voltage has been applied to the meter terminals. |
| 11.2.3. Autocalentamiento | 11.2.3. Self heating |
| La variación del error debido al autocalentamiento no debe exceder los valores dados en la Tabla 4.19. | The error variation due to self-heating must not exceed the values given in Table 4.19. |

Tabla 4.19-Variaciones debidas al autocalentamiento

| Valor de corriente | seno (en adelanto o atraso) | Límites de variaciones en el error porcentual para medidores de la clase |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 S | 1 y 1 S |
| Imax | 1 | 0.2 | 0.7 |
|  | 0.5 | 0.2 | 1.0 |

Table 4.19 - Variations due to self-heating

| current value | Sine (in delay or advance) | Limits of variations in the percentage error for meters of the class |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5S | 1 and 1S |
| imax _ | 1 | 0.2 | 0.7 |
|  | 0.5 | 0.2 | 1.0 |

| La prueba se debe llevar a cabo de acuerdo con lo siguiente: | The test must be carried out in accordance with the following: |
| --- | --- |
| Después de que los circuitos de tensión han sido energizados a la tensión nominal durante al menos una hora, sin ninguna corriente aplicada en los circuitos de corriente, se debe aplicar la corriente máxima a los circuitos de corriente. El error del medidor se debe medir en seno = 1 inmediatamente después de que la corriente fue aplicada y posteriormente en intervalos lo suficientemente cortos para describir de forma gráfica la curva de la variación del error como función del tiempo. La prueba se debe llevar a cabo durante al menos 1 hora y en cualquier caso hasta que la variación del error durante 20 min. no exceda del 0.1 % para medidores clase 1 S y 1 de 0.05% para medidores clase 0,5 S. | After the voltage circuits have been energized at rated voltage for at least one hour, with no current applied in the current circuits, the maximum current will be applied to the current circuits. The meter error will be measured at sine = 1 immediately after the current was applied and thereafter at intervals short enough to graphically depict the error variation curve as a function of time. The test must be carried out for at least 1 hour and in any case until the variation of the error for 20 min. do not exceed 0.1% for class 1 S meters and 0.05% for class 0.5 S meters. |
| En esta prueba, el porcentaje de error del medidor se debe medir a seno = 1 y a seno = 0.5 en atraso o adelanto con interrupciones mínimas para cambiar el punto de medición. | In this test, the meter's percent error should be measured at sine = 1 and sine = 0.5 leading or lagging with minimal interruptions to change the measurement point. |
| Los cables de prueba deben cumplir con las especificaciones de la IEC 62052-31. | Test leads must comply with the specifications of IEC 62052-31. |
| 11.2.4. Prueba de la condición sin carga | 11.2.4. No load condition test |
| Cundo se aplica una tensión sin una corriente fluyendo por el circuito de corriente, no se debe producir más de un pulso en la salida de prueba del medidor. | When a voltage is applied without a current flowing through the current circuit, no more than one pulse should be produced at the test output of the meter. |
| Para esta prueba el circuito de corriente debe estar en circuito abierto y una tensión del 115 % de la tensión de referencia debe estar aplicada a los circuitos de tensión. | For this test the current circuit must be open circuit and a voltage of 115% of the reference voltage must be applied to the voltage circuits. |
| El periodo de prueba mínimo, expresado en minutos t debe ser: | The minimum test period, expressed in minutes t, must be: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| k = es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del medidor por kilovolt-ampere-reactivo-hora (pulsos/kvarh); | k = is the number of pulses emitted by the meter's output device per kilovolt-ampere-reactive-hour (pulses/kvarh); |
| m = es el número de elementos de medición; | m = is the number of measurement elements; |
| Un= es la tensión de referencia en volts; | Un = is the reference voltage in volts; |
| Imax = es la corriente máxima en amperes. | Imax = is the maximum current in amps. |
| Para los medidores operados con transformadores con registros primario y medio primario, la constante k debe corresponder a los valores secundarios (tensión y corrientes). | For transformer-operated meters with primary and medium primary registers, the constant k must correspond to the secondary values (voltage and currents). |
| 11.2.5. Arranque | 11.2.5. start |
| El medidor debe iniciar y continuar registrado a los valores de corriente de arranque (y en el caso de medidores polifásicos, con carga balanceada) mostrados en la Tabla 4.20. | The meter must start and continue to register at the starting current values (and in the case of polyphase meters, with balanced load) shown in Table 4.20. |

Tabla 4.20 Corriente de arranque

| Medidor con | Clase del medidor |  | seno (en atraso o adelanto) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 S | 1 y 1 S |  |
| Conexión directa | --- | 0.004 Ib | 1 |
| Conexión a través de transformadores de corriente | 0.001 In | 0.002 In | 1 |

Table 4.20 Starting Current

| Meter with | meter class |  | Sine (in delay or advance) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5S | 1 and 1S |  |
| Direct connection | --- | 0.004 Ib | 1 |
| Connection via current transformers | 0.001 In _ | 0.002 In _ | 1 |

| 11.3. Pruebas para las magnitudes de influencia | 11.3. Tests for influence quantities |
| --- | --- |
| 11.3.1. Generalidades | 11.3.1. General Provisions |
| Las pruebas para la variación causada por magnitudes de influencia definidas en la Tabla 4.21, deben llevarse a cabo de formas independiente con todas las demás magnitudes de influencia en sus condiciones de referencia de acuerdo con la Tabla 4.4. | Tests for variation caused by influence quantities defined in Table 4.21 will be carried out independently with all other influence quantities at their reference conditions in accordance with Table 4.4. |

Tabla 4.21–Magnitudes de influencia

| Magnitud de influencia | De acuerdo al capítulo | Valor de corriente (balanceada a menos que se indique de otra forma) |  | seno (en adelanto o atraso) | Coeficiente de temperatura promedio %/K para medidores de clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medidores conectados directamente | Medidores operados con transformador |  | 0,5 S | 1 o 1 S |
| Dependencia con la temperatura 7 | 10.4.1 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | Límites de variación en el porcentaje del error para medidores de clase |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 S | 1 o 1 S |
| Variación de la tensión ±10 % 1, 2 | 10.4.3 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0.25 | 0.5 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Variación de la frecuencia ±2 % 2 | 10.4.4 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Armónicas en los circuitos de tensión y de corriente 9 | 10.4.9 | Ib | Imax/2 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Señal de corriente continua en el circuito de corriente alterna 3 | 10.4.15 |  | --- | 1 | --- | 6.0 |
| Inducción magnética continua de origen externo 4 | 10.4.11 | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Campo magnético de origen externo 0.5 mT 5 | 10.4.12 | Ib | In | 1 | 1.0 | 2.0 |
| Campos electromagnéticos de RF radiados | 10.5.6 | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Operación de dispositivos auxiliares 6 | 10.5.13 | 0.05 Ib; Imax | 0.05 In; Imax | 1 | 0.5 | 0.5 |

| Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia | 10.4.14 | Ib | In | 1 | 1.5 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transitorios rápidos | 10.5.4 | Ib | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas 8 | 10.5.8 | --- | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 1) Para los rangos de tensión de -20 % a -10 % y +10 % a +15 %, los límites de variación en porcentaje de errores son tres veces los valores indicados en esta Tabla. Por debajo de 0,8 Unom, el error del medidor puede variar entre +10 % y –100 %. 2) El punto de prueba para la variación de la tensión y variación de la frecuencia es Ib para medidores conectados directamente e In para medidores operados con transformador. 3) El propósito de esta prueba es para comprobar únicamente la corriente de saturación del sensor. Las condiciones de prueba son especificadas en 8.3.2 y en el Anexo A de la IEC 62053-24 vigente o la que la sustituya. El factor de distorsión de tensión debe ser menor al 1%. Esta prueba no aplica para medidores operados con transformador. 4) Las condiciones de prueba son las indicadas en 10.4.11. 5) Una inducción magnética de origen externo de 0,5 mT producida por una corriente a la misma frecuencia de la tensión aplicada al medidor y bajo las condiciones más desfavorables de fase y dirección, no debe causar una variación en el porcentaje de error del medidor excediendo los valores de esta Tabla. La inducción magnética debe obtenerse colocando al medidor en el centro de una bobina circular de 1 m de diámetro, sección cuadrada y de espesor radial relativamente pequeño con relación al diámetro y 400 Amperes-vuelta. 6) Los dispositivos auxiliares, cuando se encuentren contenido (encerrado) en la envolvente del medidor, se energiza de forma intermitente, por ejemplo, el electroimán de un registro de múltiples rangos. Las conexiones a los dispositivos auxiliares deben estar marcadas para indicar el método correcto de conexión. Si estas conexiones se realizan mediante enchufes y sockets, éstas no deben ser intercambiables. 7) El coeficiente de temperatura promedio se determina para todo el rango de operación. El rango de temperatura de operación debe estar dividió en rangos de 20 K. El coeficiente de temperatura promedio se determinará en estos rangos, tomando medidas de 10 K arriba de 10 K por debajo de la mitad del rango. 8) Ver NMX-J-674/11-ANCE-2013, 7.5.7 o la que la sustituya. 9) Las condiciones de prueba son las especificadas en 8.3.4 de la IEC 62053-24 vigente o la que la sustituya. |  |  |  |  |  |  |

Table 4.21 – Magnitudes of influence

| Magni tude of influence | From Agreem or to the chapter | Value of current (balanced to less than is indicated in another form) |  | Core (in advance or delay) | Coefficient of temperature average % / K for meters of class |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Directly connected meters | Meter operates two with transformer |  | 0.5 S | 1 or 1 S |
| Dependence with the temperature 7 | 10.4.1 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0.03 | 0.05 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | Limits of variation in the percentage of the errors for meters of c lase |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 S | 1 or 1 S |
| Variation of the voltage ± 10 % 1, 2 | 10.4.3 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0.25 | 0.5 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Variation of the frequency ± 2 % 2 | 10.4.4 | 0.1 Ib; Ib; Imax | 0.05 In; In; Imax | 1 | 0. 5 | 1.0 |
|  |  | 0.2 Ib; Ib; Imax | 0.1 In; In; Imax | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Harmonics in the circuits of voltage and of current 9 | 10.4.9 | Ib | Imax /2 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Signal of current continuous in the circuit of current AC 3 | 10.4.15 |  | --- | 1 | --- | 6.0 |
| Induction magnetic co ntinua of origin external 4 | 10.4.11 | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Magnetic field of external origin 0.5 mT 5 | 10.4.12 | Ib | In | 1 | 1.0 | 2.0 |
| Fields electromagnetic of RF Radiated | 10.5.6 | Ib | In | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Operation of devices auxiliary 6 | 10.5.13 | 0.05 Ib; Imax | 0.05 In; Imax | 1 | 0.5 | 0.5 |

| Disturbance ones conducted, induced by fields of radiofrequency | 10.4.14 | Ib | In | 1 | 1.5 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fast transients | 10.5.4 | Ib | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| Immunity to the waves oscillatory damped 8 | 10.5.8 | --- | In | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 1) For the ranges of tension ng of -20 % to -10 % and +10 % to +15 %, the limits of variation in percentage of errors is three times the values indicated in this Table. By below of 0.8 U nom, the mistake of the meter may vary between +10 % and -100 %. 2) The point of testing for the variation ng of the voltage and Variation n of the frequency is Ib for meters connected directly and In for meters operated with transformer. 3) The purpose of this test is to verify only the current of saturation of the sensor. The conditions of test are specified and n 8.3.2 and in the Annex A of the IEC 62053-24 current or the that the replacement. The factor of distortion of voltage must be lower at the 1%. This test does not apply to meters operated with transformer. 4) The conditions of testing are the indicated on 10.4.11. 5) A magnetic induction of external origin of 0.5 mT produced by a current at the same frequency of the voltage applied to the meter and under the most unfavorable conditions of phase and direction, must not cause a variation in the percentage of error of the meter exceeding the values in this Table. The induction magnetic be obtained by placing to the meter in the center of one coil run of 1m in diameter, section square and of thickness radial relatively small with relation to the diameter and 400 Amperes-back. 6) The devices auxiliaries, when is found content (locked) in the casing of the meter is energized to form intermittent, for example, the electromagnet of one record of multiple ranges. The cone Connections to the devices to uxiliares must be marked to indicate the method right of connection. If these connections are made by plugs and sockets, é stas not need to be interchangeable. 7) The coefficient of temperature average is determined for all the range of operating tion. The range of temperature of operation must be divided into ranges of 20 K. The coefficient of temperature average is determined in these ranges, taking measurements of 10 K up to 10 K per below of the half of the range. 8) See NMX-J-674/11-ANCE-2013, 7.5.7 or the that the substitute. 9) The conditions of test are the specified in 8.3.4 of the IEC 62053-24 current or the that the replacement. |  |  |  |  |  |  |

| 11.3.2. Armónicas | 11.3.2. Harmonics |
| --- | --- |
| La prueba es para comprobar que las armónicas no influyen sobre las mediciones más allá de lo establecido en la Tabla 4.21. | The test is to verify that the harmonic no influence on the measurements more beyond of what established in the Table 4.21. |
| Condiciones de prueba: | Conditions of test: |
| a) Corriente a 60 Hz (I1): ver Tabla 4.2.1 b) Tensión a 60 Hz U1 = Un c) Factor de potencia a 60 Hz: tal que seno = 1 d) Contenido de tensión de la 5a armónica: Us = 10% de Un e) Contenido de corriente de la 5ª armónica: Is = 40% de I1 f) Factor de potencia de la armónica: tal que seno = 1 g) Las tensiones fundamental y armónica coinciden en el cruce por cero positivo | a) Current at 60 Hz (I1): see Table 4.2.1 b) Voltage at 60 Hz U1 = Un c) Power factor at 60 Hz: such that sine = 1 d) Voltage content of the 5th harmonic: Us = 10% of Un e) Current content of the 5th harmonic: Is = 40% of I1 f) Harmonic power factor: such that sine = 1 g) The fundamental and harmonic voltages coincide at the positive zero crossing |
| La prueba se debe repetir cuando el factor de potencia de la armónica se cambia a . | The test will be repeated when the power factor of the harmonic is changed to. |
| La variación en el porcentaje del error cuando el medidor se sujeta a la forma de onda de la prueba en comparación cuando el medidor se sujeta a la forma de onda de referencia no debe de exceder los límites de variación dados en la Tabla 4.21. | The variation in the percentage of the mistake when the meter is subject to the form of wave of the test in comparison when the meter is subject to the form of wave of reference not to of exceeding the limits of variation given in the Table 4.21. |
| El patrón de referencia utilizado para estas pruebas debe estar diseñado y evaluado para medir potencia reactiva de acuerdo con la definición indicada en el capítulo 3. | The pattern of reference used for these tests must be designed and evaluated to measure Potentiometer ia reactive in accordance with the definition given in the chapter 3. |
| NOTA: Factor de potencia de la armónica: tal que; significa que el ángulo de fase de la armónica de corriente de 5º orden está atrasado 90° respecto de la armónica de tensión de 5º orden (o 0.833 ms para una señal de 60 Hz). | NOTE: Power factor of the harmonic: such that; means that the angle of phase of the harmonic of current of 5th order is delayed 90 ° relative to the harmonic of voltage of 5th order (or 0.833 ms for one signal of 60 Hz). |
| 11.4. Pruebas de perturbaciones | 11.4. Tests of disturbances |
| 11.4.1. Sobre corriente de corta duración | 11.4.1. Overcurrent of short duration |
| La medición de la exactitud para energía reactiva debe hacerse en conjunto con la medición de energía activa de acuerdo a 10.5.10 antes y después de una sola prueba de inyección de sobre corriente de corta duración y los límites para energía activa para la Tabla 1.7 y la energía reactiva para la Tabla 4.22. | The measurement of the accuracy for reactive energy must be in set with the measurement of energy active in according to 10.5.10 before and after a single test of injection of overcurrent of short duration and the limits to energy active for the Table 1.7 and the reactive energy to the Table 4.22. |
| La sobre corriente de corta duración no debe dañar el medidor. El medidor debe operar correctamente cuando regrese a sus condiciones de trabajo iniciales y las variaciones del error no deben exceder los valores indicados en la Tabla 4.22. | The on current of short duration not to damage the meter. The meter must operate runs ctamente when returning to s us conditions of work opening and the variations of the error should not exceed the values indicated in the Table 4.22. |
| El circuito de prueba debe ser no inductivo, la prueba debe realizarse fase por fase en medidores con capacidades polifásicas. | The circuit test must be non inductive, the test must be done phase by phase in meters with polyphase capacities. |
| Después de la aplicación de la sobre corriente de corta duración con la tensión mantenida en las terminales del medidor, se debe permitir al medidor regresar a la condición de temperatura inicial con el circuito de tensión aun energizado (alrededor de 1 hora). | After the application of the overcurrent of short duration with the voltage maintained at the terminals of the meter, it should allow for the meter to return to the initial condition of temperature with the voltage circuit still energized (about to 1 hour). |
| a) Medidores de conexión directa: | a) Measuring devices for direct connection: |
| El medidor debe ser capaz de manejar una sobre corriente de corta duración con un valor de 4950 A RCM + 0% -10%, durante 0.1 s (6 ciclos) a frecuencia nominal. | The meter must be able to handle one of current of short duration with one value of 4950 A RCM + 0% -10%, for 0.1 s (6 cycles) at nominal frequency. |
| b) Medidores conectados a través de transformador. | b) Meters connected through a transformador. |
| El medidor debe de ser capaz de manejar una sobre corriente de corta duración por 0.5 segundos, con un valor de 20 veces Imax RCM, con una tolerancia de +0 % a -10% a la frecuencia de línea. | The meter should be able to handle an overcurrent of short duration for 0.5 seconds with one value of 20 times Imax RCM, with a tolerance of +0 % to -10% at the frequency of line. |
| La corriente de prueba se debe aplicar una sola vez por fase. | The test current should be applied a single time per phase. |
| Adicionalmente a los requerimientos metrológicos cubiertos en esta prueba, existen requerimientos de seguridad especificados en la norma internacional IEC 62052-31, en los capítulos 6.9.8, así como pruebas de seguridad especificadas en los capítulos 6.10.5 y 6.10.6 de la IEC 62052-31. | In addition to the metrological requirements covered in this test, there are requirements of security specified in the standard international IEC 62052-31, in the chapters 6.9.8, as well as evidence of safety specified in the capi titles 6.10.5 and 6.10.6 of the IEC 62052-31. |

Tabla 4.22-Variaciones debidas a sobre-corrientes de corta duración

| Medidores | Valor de corriente | seno . (en atraso o adelanto) | Límites de variaciones en el porcentaje de error para medidores de clase |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 S | 1 S | 1 |
| Conectados directamente | Ib | 1 | --- | --- | 1.5 |
| Conectados a través de transformador | In | 1 | 0.1 | 0.1 | --- |

Table 4.22-Variations due to overcurrents of short duration

| Meters | Value of current | Sine (late or early) | Limits of variations in the percentage of errors for med ers of class |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 S | 1 S | 1 |
| Directly connected | Ib | 1 | --- | --- | 1.5 |
| Connected through the transformer | In | 1 | 0.1 | 0.1 | --- |

| 11.5. Pruebas de los efectos climáticos | 11.5. Tests of the climate effects |
| --- | --- |
| Para las pruebas de efectos climáticos, se deben seguir los procedimientos indicados en el capítulo 10.7, estas pruebas no deben dañar al medidor y esté debe operar correctamente cuando regresa a sus condiciones de trabajo iniciales. | For the tests of climate effects, it must follow the procedures indicated in the Chapter 10.7, these tests should not damage the meter and it must be operated correctly when returning to their initial working conditions. |
| 11.6. Pruebas de los efectos mecánicos | 11.6. Tests of the mechanical effects |
| Para las pruebas de efectos mecánicos, se deben seguir los procedimientos indicados en los capítulos 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 y 10.6.4, estas pruebas no deben dañar el medidor y esté debe operar correctamente cuando regresa a sus condiciones de trabajo iniciales. | For the tests of mechanical effects, the procedures must be followed indicated in the Chapters 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 and 10.6.4, these tests should not damage the meter and it must be operated correctly when it returns to its initial working conditions. |
| 12. Pruebas para medidores de parámetros de calidad de la potencia | 12. Tests for meters of quality parameters of the power. |
| 12.1. Condiciones de referencia para las pruebas | 12.1. Conditions of reference to the test |
| Todas las pruebas para la aprobación del modelo o prototipo deben llevarse a cabo bajo las condiciones de referencia de la IEC 62586-1 vigente o la que la sustituya. La Tabla 4.23 muestra las condiciones de referencia para realizar las pruebas de calidad de la potencia, las cuales corresponden a lo indicado por la norma IEC 62586-1. | All the tests for the approval of the model or prototype must be to out under the conditions of reference of the IEC 62586-1 current or the that which substitutes it. The Table 4.23 shows the reference conditions for making the quality tests of the power which correspond to that indicated by the standard IEC 62586-1. |

Tabla 4.23-Condiciones de referencia para las pruebas a medidores de parámetros con calidad de la potencia

| Condiciones |  | Condiciones de referencia |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de operación |  | 23 °C ± 2 °C |
| Humedad relativa |  | 40 % a 60 % |
| Tensión de alimentación auxiliar |  | Tensión de alimentación nominal ± 1 % |
| Fases |  | Disponibilidad de tres fases a) |
| Campo magnético continuo externo |  | < 40 A/m C.C. < 3 A/m C.A. a 60 Hz |
| Componente de C.C. en tensión y corriente |  | Ninguno |
| Forma de onda |  | Senoidal |
| Frecuencia |  | fnom = 60 Hz ± 0.5 Hz |
| Valor de tensión |  | Udin ± 1 % b) |
| Parpadeo |  | Pst < 0.1 b) |
| Desbalance |  | 100 % ± 0.5 % de Udin en todos los canales. A menos que se indique otra cosa, utilice los ángulos de fase de 0° ± 0.05° (canal 1), -120° ± 0.05° (canal 2), 120° ± 0.05° (canal 3) (equivalente a u0 = 0%, u2 = 0%) b) |
| Armónicas |  | 0 % a 3 % de Udin b) |
| Inter-armónicas |  | 0 % a 0.5 % de Udin b) |
| a) | Se requiere solamente en el caso de sistemas de tres fases. |  |
| b) | fnom = 60 Hz |  |

Table 4.23- Terms of Reference for the tests to meter the parameters with quality of the power

| Terms |  | With conditions of reference |
| --- | --- | --- |
| Tem perature of operation |  | 23 ° C ± 2 ° C |
| Relative humidity |  | 40 % to 60 % |
| Voltage of power auxiliary |  | Voltage of power nominal ± 1 % |
| Phases |  | Availability of three phases a) |
| External continuous magnetic field |  | < 40 A / m C.C. < 3 A / m C.A. at 60 Hz |
| Component of C.C. in voltage and current |  | Neither |
| Form of wave |  | Sinusoidal |
| Frequency |  | f nom = 60 Hz ± 0.5 Hz |
| Value of voltage |  | U din ± 1 %b) |
| Flicker |  | P st < 0.1b) |
| Unbalance |  | 100 % ± 0.5 % of Udin in all the channels. Unless something else is indicated, use the phase angles of 0 ° ± 0.05° (channel 1), -120 ° ± 0.05° (channel 2), 120 ° ± 0.05° (channel 3) (equivalent to u0 = 0%, u2 = 0%)b) |
| Harmonics |  | 0 % to 3 % of Udin b) |
| Inter-harmonics |  | 0 % to 0.5 % of Udin b) |
| a) | It is required only in the case of systems of three phases. |  |
| b) | fnom = 60 Hz |  |

| 12.1.1. Pruebas | 12.1.1. Tests |
| --- | --- |
| Las pruebas se deben realizar conforme a la IEC 62586-2 vigente o la que la sustituya. | The tests should be made according to the current IEC 62586-2 or that which replaces it. |
| 12.2. Procedimiento de prueba. | 12. 2. Testing procedure. |
| Las pruebas deberán realizarse conforme a la IEC 62586-2 vigente o la que la sustituya. | The tests must be performed according to the current IEC 62586-2 or that which replaces it. |
| 12.3. Procedimiento de pruebas para instrumentos de medición que cumplen con la Clase A de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente o la que la sustituya. | 12.3. Tests procedure for instruments of measurement that comply with the Class A in accordance with the current NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 or that which substitutes it. |
| La Tabla 4.24 muestra el listado de pruebas para medidores de calidad de la potencia, las cuales corresponden a lo indicado por la norma IEC 62586-2. | The Table 4.24 shows the list of tests for measuring the quality of the power, which correspond to that indicated by the standard IEC 62586-2. |

Tabla 4.24-Pruebas a medidores con medición de parámetros de calidad de la potencia

| No. | Prueba |
| --- | --- |
| 1 | Frecuencia. |
| 2 | Amplitud de la tensión de suministro o valor de tensión de suministro. |
| 3 | Fluctuación de tensión (parpadeo). |
| 4 | Interrupciones, decrementos e incrementos de la tensión de suministro. |
| 5 | Desbalance de tensión de suministro. |
| 6 | Armónicas de tensión. |
| 7 | Inter armónicas de tensión. |
| 8 | Tensión de señalización en la red eléctrica. |
| 9 | Medición de los parámetros de subdesviación y sobredesviación. |
| 10 | Abanderamiento (de los datos). |
| 11 | Prueba de estabilidad de base de tiempo (reloj). |
| 12 | Variaciones debidas a magnitudes de influencia externas. |
| 13 | Variaciones rápidas de tensión (RVC). |
| 14 | Valor de la corriente. |
| 15 | Armónicas de corriente. |
| 16 | Inter-armónica de corriente. |
| 17 | Desbalance de corriente. |

Table 4.24 - Tests for meters with measurement of parameters of quality of the power

| # | Test |
| --- | --- |
| 1 | Frequency. |
| 2 | Amplitude of the voltage of supply or value of voltage of supply. |
| 3 | Fluctuation of voltage (pa rpadeo). |
| 4 | Interrupts, decrements and increments of the voltage of supply. |
| 5 | Imbalance of voltage of supply. |
| 6 | Harmonics of voltage. |
| 7 | Inter harmonic of tension. |
| 8 | Voltage of signaling in the network supply. |
| 9 | Measurement of the parameters of underscan and overscan. |
| 10 | Flagging (of the data). |
| 11 | Proof of stability of the basis of time (clock). |
| 12 | Variations due to magnitudes of influence external. |
| 13 | Variations fast of voltage (RVC). |
| 14 | Value of the current. |
| 15 | Harmonics of current. |
| 16 | Inter-harmonic of current. |
| 17 | Imbalance of power. |

| 13. Cálculo de la incertidumbre de medición, operativa y del sistema | 13. Calculation of the uncertainty of measurement, operation and of the system |
| --- | --- |
| 13.1. Incertidumbre total de un medidor de calidad de la potencia está definida por una especificación de: | 13.1. Total uncertainty of a quality meter is defined by a specification of: |
| a) límites de incertidumbre sobre un intervalo de medición. En la Figura J pueden apreciarse los diferentes tipos de incertidumbre, | a) limits of uncertainty over an interval of measurement. In the Figure J can appreciate the different types of uncertainty. |
| b) Desviaciones máximas en la presencia de magnitudes de influencia (parámetros del suministro eléctrico o condiciones externas). | b) Maximum deviations maximum in the presence of magnitudes of influence (parameters of electrical supply or external conditions). |

| Figura J. Diferentes tipos de incertidumbre | Figure J. Different types of uncertainty |
| --- | --- |
| 13.2. Incertidumbre de medición | 13.2. Uncertainty of measurement |
| La incertidumbre de medición, está definida en la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. | The uncertainty of measurement is defined in the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. |
| Dicha incertidumbre debe incluir la incertidumbre intrínseca bajo condiciones de referencia y el valor de variación máxima debido solamente a las magnitudes de influencia relevantes. | This uncertainty must include the intrinsec uncertainty under conditions of reference and the value of maximum variation due to the relevant magnitude of influence. |
| 13.3. Incertidumbre operativa | 13.3. Operative uncertainty |
| La incertidumbre operativa debe incluir la incertidumbre intrínseca bajo condiciones de referencia, el valor de variación máxima debido solamente a las magnitudes de influencia pertinentes y el valor de variación máxima debido a las magnitudes de influencia externas pertinentes. | The operative uncertainty must include the intrinsic uncertainty under conditions of reference, the value of maximum variation due only to the magnitude of relevant influence and the value of maximum variation due to the magnitude of external relevant influence. |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| N es el número de magnitudes de influencia únicas pertinentes | N is the number of relevant single influence quantities |
| M es el número de magnitudes de influencia externas pertinentes. | M is the number of relevant external influence quantities. |
| NOTA: Esta fórmula se deriva del apartado 7.22 de la ISO/IEC Guide 98-3, tomando en consideración una probabilidad de cobertura del 95 %. | NOTE: This formula is derived from section 7.22 of ISO/IEC Guide 98-3, taking into account a 95% coverage probability. |
| La incertidumbre de medición y operativa del valor de la tensión de suministro, así como de la frecuencia deben calcularse tomando en cuenta la incertidumbre de los resultados de las pruebas en: | The measurement and operational uncertainty of the value of the supply voltage, as well as of the frequency must be calculated taking into account the uncertainty of the test results in: |
| - Incertidumbre intrínseca | - intrinsic uncertainty |
| - Variaciones debidas a las magnitudes de influencia | - Variations due to influence quantities |
| Los cálculos para la incertidumbre de medición y operativa para el valor de tensión de suministro y la frecuencia deben tomar en consideración dos magnitudes de influencia solamente (frecuencia y armónicas para el valor de tensión de suministro; valor de tensión de suministro y armónicas para la frecuencia) y dos magnitudes de influencia externas (temperatura y tensión de alimentación en ambos casos). | Equations for measurement and operational uncertainty for supply voltage value and frequency must take into consideration only two influence quantities (frequency and harmonics for supply voltage value; supply voltage value and harmonics for frequency) and two external influence quantities (temperature and supply voltage in both cases). |
| A continuación, en los capítulos 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3, se presentan algunos ejemplos especificados tanto para la magnitud de la tensión de alimentación como para la frecuencia, estos ejemplos se basan en el Anexo C del estándar IEC 62586-2. | Then, in chapters 13.3.1, 13.3.2 and 13.3.3, some examples are presented, specified both for the magnitude of the supply voltage and for the frequency, these examples are based on Annex C of the IEC 62586-2. |
| 13.3.1. Parámetro: valor de la tensión de alimentación, Udin = 230 V, 60 Hz, intervalo de temperatura nominal -25 °C a +55 °C | 13.3.1. Parameter: supply voltage value, Udin = 230 V, 60 Hz, rated temperature range -25 °C to +55 °C |
| 13.3.1.1. Para determinar la incertidumbre de medición de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 expresado en volts. | 13.3.1.1. To determine the measurement uncertainty according to the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 expressed in volts. |
| Niveles de tensión de prueba P1, P3 y P5 de acuerdo a la Tabla 3 Puntos de prueba para cada parámetro medido (Testing points for each measured parameter) bajo condiciones de referencia. | Test voltage levels P1, P3 and P5 according to Table 3 Testing points for each measured parameter under reference conditions. |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca más alta, por ejemplo, medido en el punto de prueba P5 = 0.092 V (0.04 % de Udin). | - The highest intrinsic uncertainty is selected, for example, measured at test point P5 = 0.092 V (0.04% of Udin). |
| - Se utiliza P3 para determinar las influencias causadas por la frecuencia y las armónicas. | - P3 is used to determine influences caused by frequency and harmonics. |
| - Prueba de la influencia de la frecuencia sobre Udin en los puntos de prueba S1 y S3 de acuerdo a la Tabla 4Lista de las magnitudes de influencia del sistema de potencia (List of single “power-system influence quantities” y se selecciona la variación más alta, por ejemplo, medido en el punto de prueba S3 = 0.069 V (0.03 % de Udin). | - Test of the influence of frequency on U din at test points S1 and S3 according to Table 4 List of single power-system influence quantities and the highest variation is selected, for example, measured at test point S3 = 0.069 V (0.03 % of Udyn). |
| - Prueba de la influencia de las armónicas sobre Udin en el punto de prueba S1 de acuerdo a la Tabla 4 Lista de las magnitudes de influencia del sistema de potencia (List of single “power-system influence quantities” y se utiliza la variación para el cálculo = 0.046 V (representa el 0.02 % de Udin). | - Test of the influence of harmonics on Udin at test point S1 according to Table 4 List of single power-system influence quantities and the variation is used for the calculation = 0.046 V (represents 0.02 % of Udin ). |

| (0.06 % de Udin indicando que la incertidumbre de medición está dentro del 0.1 % de Udin). | (0.06% of Udyn indicating that the measurement uncertainty is within 0.1% of Udyn). |
| --- | --- |
| 13.3.1.2. Cálculo 2: Para determinar la incertidumbre operativa dentro del intervalo de temperatura de 0 °C a +45 °C, tomando en cuenta una posible influencia causada por la variación de fuente de alimentación. | 13.3.1.2. Calculation 2: To determine the operating uncertainty within the temperature range of 0 °C to +45 °C, taking into account a possible influence caused by the variation of power supply. |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca más alta, por ejemplo, medida en el punto de prueba P5 = 0.092 V (0.04 % de Udin). | - The highest intrinsic uncertainty is selected, for example, measured at test point P5 = 0.092 V (0.04% of Udin ). |
| - Prueba de la influencia de la temperatura en el punto de prueba ET2 de acuerdo con la Tabla 6 Influencia de la tensión de suministro auxiliar (Influence of auxiliary power supply voltage) y utilizar la variación causada por ET2 para más cálculos = 0.23 V (0.1 % de Udin). | - Test of the influence of the temperature at the test point ET2 according to Table 6 Influence of auxiliary power supply voltage and use the variation caused by ET2 for further equations = 0.23 V (0.1 % of Udin). |
| - Prueba de la influencia de la fuente de alimentación en los puntos de prueba EV1 y EV2 de acuerdo a la Tabla 7 Lista de criterios de prueba (List of generic test criteria) 4.25: resultado sin variación. | - Test of the influence of the power supply on the test points EV1 and EV2 according to Table 7 List of generic test criteria 4.25: result without variation. |

| (0.13 % de Udin indicando que la incertidumbre de medición está dentro del 0.2 % de Udin). | (0.13% of Udyn indicating that the measurement uncertainty is within 0.2% of Udyn). |
| --- | --- |
| NOTA: El capítulo 5.1.5 External influence quantities, de la IEC 62586-2, que contiene las tablas Table 5 - Influence of temperature y Table 6 - Influence of auxiliary power supply voltage, ET1, se refiere a External temperature 1 y EV1, se refiere a External voltage 1. | NOTE: The chapter 5.1.5 External influence quantities, of the IEC 62586-2, which contains the tables Table 5 - Influence of temperature and Table 6 - Influence of auxiliary power supply voltage, E T1, is referred to External temperature 1 and EV1, is referred to External voltage 1. |
| 13.3.1.3. Cálculo 3: Para determinar la incertidumbre operativa fuera de un intervalo de temperatura de 0 °C a +45 °C, tomando en consideración una posible influencia causada por la fuente de alimentación. | 13.3.1.3. Equations 3: To determine the uncertainty operating outside of one range of temperature from 0° C to +45 °C, taking into consideration one possible influence caused by the source of not plugged ion. |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca más alta, por ejemplo, medida en el punto de prueba P5 = 0.092 V (0.04 % de Udin). | - Is selected the uncertainty inherent higher, for example, as in the point of test P5 = 0.092 V (0.04 % of Udyn). |
| - Prueba de la influencia de la temperatura en los puntos de prueba ET1 y ET3 de acuerdo con la Tabla 6 Influencia de la tensión de suministro auxiliar (Influence of auxiliary power supply voltage) y utilizar la variación mayor para más cálculos = 0.46 V (0.2 % de Udin). | - Test of the influence of the temperature on the points of test ET1 and ET3 in accordance with the Table 6 Influence of auxiliary power supply voltage and use the variation increased to more equations = 0.46 V (0.2 % of Udin). |
| - Se toman los valores para la influencia de la fuente de alimentación en los puntos de prueba EV1 y EV2 del cálculo 2. | - They are taking the values for the influence of the source of power at the point of test EV1 and EV2 of the calculat the two. |

| (0.24 % de Udin indicando que la incertidumbre de medición está dentro de 0.3 % de Udin). | (0.24 % of Udin indicating that the uncertainty of measurement is within 0.3% of Udin). |
| --- | --- |
| 13.3.2. Parámetro: frecuencia de alimentación 60 Hz, intervalo de temperatura nominal -25 °C a +55 °C, expresado en mili hertzios mHz. | 13.3.2. Parameter: supply frequency 60 Hz, nominal temperature range -25 °C to +55 °C, expressed in millihertz mHz. |
| 13.3.2.1. Cálculo 1: Para determinar la incertidumbre de medición de acuerdo a la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 | 13.3.2.1. Equation 1: To determine the measurement uncertainty according to NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 |
| Niveles de frecuencia de prueba P1, P2, P3 y P4 de acuerdo a la Tabla 3 Puntos de prueba para cada parámetro medido (Testing points for each measured parameter) bajo condiciones de referencia. | Test frequency levels P1, P2, P3 and P4 according to Table 3 Testing for each measured parameter under reference conditions. |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca mayor, por ejemplo, medida en el punto de prueba P4 = 4 mHz. | - The largest intrinsic uncertainty is selected, for example, measured at test point P4 = 4 mHz. |
| - Se utiliza P2 para la determinación adicional de las influencias causadas por el valor de la tensión y las armónicas. | - P2 is used for further determination of influences caused by voltage value and harmonics. |
| - Prueba de la influencia del valor de la tensión en el punto de prueba S1 de acuerdo a la Tabla 4 Lista de las magnitudes de influencia del sistema de potencia (List of single “power-system influence quantities” es 2 mHz | - Test of the influence of the voltage value at the test point S1 according to Table 4 List of single power-system influence quantities is 2 mHz |
| - Prueba de la influencia de las armónicas en el punto de prueba S1 de acuerdo a la Tabla 4 Lista de las magnitudes de influencia del sistema de potencia (List of single “power-system influence quantities” es 3 mHz. | - Test of the influence of harmonics at test point S1 according to Table 4 List of single power-system influence quantities is 3 mHz. |

| 13.3.2.2. Cálculo 2: Para determinar la incertidumbre operativa dentro del intervalo de temperatura de 0 °C a +45 °C, tomando en cuenta una posible influencia causada por la fuente de alimentación. | 13.3.2.2. Equation 2: To determine the uncertainty operati is within of the range of temperature of 0 °C to +45 °C, taking into account a possible influence caused by the source of power. |
| --- | --- |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca mayor, por ejemplo, medida en el punto de prueba P4 = 4 mHz. | - Is selected the uncertainty inherent greater, for example, as in the point of test P4 = 4 mHz. |
| - Prueba de la influencia de la temperatura en el punto de prueba ET2 de acuerdo con la Tabla 6 Influencia de la tensión de suministro auxiliar (Influence of auxiliary power supply voltage) y utilizar la variación causada de ET2 para cálculos adicionales = 5 mHz. | - Test of the influence of the temperature at the point of test ET2 in accordance with the Table 6 Influence of auxiliary power supply voltage and use the variation caused by ET2 for equations Additional = 5 mHz. |
| - Prueba de la influencia de la fuente de alimentación en los puntos de prueba EV1 y EV2 de acuerdo a la Tabla 7 Lista de criterios de prueba (List of generic test criteria): resultado sin variación. | - Test d and the influence of the fuent and of power in the points of test EV1 and EV2 of according to the Table 7 List of generic test criteria: result without variation. |

| 13.3.2.3. Cálculo 3: Para determinar la incertidumbre operativa fuera de un intervalo de temperatura de 0 °C a +45 °C, tomando en consideración una posible influencia causada por la fuente de alimentación. | 13.3.2.2. Equation 2: To determine the operating uncertainty within the temperature range of 0 °C to +45 °C, taking into account a possible influence caused by the power supply. |
| --- | --- |
| - Se selecciona la incertidumbre intrínseca mayor, por ejemplo, medida en el punto de prueba P4 = 4 mHz. | - The largest intrinsic uncertainty is selected, eg measured at test point P4 = 4 mHz. |
| - Prueba de la influencia de la temperatura en los puntos de prueba ET1 y ET3 de acuerdo con la Tabla 6 Influencia de la tensión de suministro auxiliar (Influence of auxiliary power supply voltage) y utilizar la variación mayor para cálculo adicional = 15 mHz. | - Test of the influence of the temperature at the test point ET2 according to Table 6 Influence of auxiliary power supply voltage and use the variation caused by ET2 for further calculations = 5 mHz. |
| - Se toman los valores para la influencia de la fuente de alimentación en los puntos de prueba EV1 y EV2 del cálculo 2. | - Test of the influence of the power supply on the test points EV1 and EV2 according to Table 7 List of generic test criteria: result without variation. |

| 13.3.3. Los valores resultantes para la incertidumbre operativa no deben de exceder de los límites dados en la Tabla 4.25. | 13.3.3. The resulting values for the operational uncertainty must not exceed the limits given in Table 4.25. |
| --- | --- |

Tabla 4.25-Requerimientos de incertidumbre

| Requerimientos de acuerdo a los cálculos definidos en los ejemplos anteriores | Para medidores de parámetros de calidad de la potencia que cumplen con la clase A |  |
| --- | --- | --- |
|  | Incertidumbre máxima para el valor de la tensión de alimentación | Incertidumbre máxima para la frecuencia a 60 Hz |
| Cálculo 1 para la incertidumbre de medición | ±0.1 % de Udin a) | ±10 mHz b) |
| Cálculo 2 para la incertidumbre operativa e) (dentro del intervalo de temperatura de 0 °C a +45 °C) | ±0.2 % de Udin c) | ±20 mHz d) |
| Cálculo 3 para la incertidumbre operativa f) (fuera del intervalo de 0 °C a +45 °C y dentro del intervalo de operación nominal) | ±0.3 % de Udin c) | ±30 mHz d) |
| a) Para este cálculo, la incertidumbre intrínseca será definida como la peor incertidumbre calculada conforme a 6.2.2.1 de la IEC 62586-2, las variaciones serán definidas como las peores incertidumbres calculadas en cada una de las pruebas especificadas en 6.2.2.2 del mismo estándar. b) Para este cálculo, la incertidumbre intrínseca será definida como la peor incertidumbre calculada conforme a 6.1.3.1 de la IEC 62586-2, las variaciones serán definidas como las peores incertidumbres calculadas en cada una de las pruebas especificadas en 6.1.3.2 del mismo estándar. c) Para este cálculo, la incertidumbre intrínseca será definida como la peor incertidumbre calculada conforme a 6.2.2.1 de la IEC 62586-2, las variaciones serán definidas como las peores incertidumbres calculadas en cada una de las de las pruebas especificadas en 6.2.2.2, 6.12.2 y 6.12.3 del mismo estándar. d) Para este cálculo, la incertidumbre intrínseca será definida como la peor incertidumbre calculada conforme a 6.1.3.1 de la IEC 62586-2, las variaciones serán definidas como las peores incertidumbres calculadas en cada una de las pruebas especificadas en 6.1.3.2, 6.12.2 y 6.12.3 del mismo estándar. e) Para los medidores que cumplen con la IEC 62586-1, esta prueba se aplica a medidores PQI-x-FI1, -FI2 y -FO. f) Para los medidores que cumplen con la IEC 62586-1, esta prueba se aplica a medidores PQI-x-FI1 y -FO, pero no se aplica a medidores PQI-x-FI2 |  |  |

Table 4.25-Uncertainty requirements

| Requirements according to the calculations defined in the previous examples | For Class A Compliant Power Quality Parameter Meters |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maximum uncertainty for the supply voltage value | Maximum uncertainty for frequency at 60 Hz |
| Calculation 1 for measurement uncertainty | ± 0.1% of Udyna) | ± 10mHzb) |
| Calculation 2 for operational uncertaintye) (within the temperature range 0 °C to +45 °C) | ±0.2% of Udync) | ± 20mHzd) |
| Calculation 3 for operating uncertaintyf) (outside the range 0 °C to +45 °C and within the nominal operating range) | ±0.3% of Udync) | ± 30mHzd) |
| a) For this calculation, the intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated according to 6.2.2.1 of IEC 62586-2, the variations will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in 6.2.2.2 of the same. standard. b) For this calculation, the intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated according to 6.1.3.1 of IEC 62586-2, the variations will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in 6.1.3.2 of the same. standard. c) For this calculation, the intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated according to 6.2.2.1 of IEC 62586-2, the variations will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in 6.2.2.2, 6.12.2 and 6.12.3 of the same standard. d ) For this calculation, the intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated according to 6.1.3.1 of IEC 62586-2, the variations will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in 6.1.3.2, 6.12.2 and 6.12.3 of the same standard. e ) For meters complying with IEC 62586-1, this test applies to PQI-x-FI1, -FI2 and -FO meters. f) For meters that comply with IEC 62586-1, this test applies to PQI-x-FI1 and -FO meters, but does not apply to PQI-x-FI2 meters. |  |  |

| 13.4. Incertidumbre del sistema | 13.4. Uncertainty of the system |
| --- | --- |
| La incertidumbre del sistema debe incluir la incertidumbre operativa, la incertidumbre debida a la impedancia de los cables y la incertidumbre debida a los sensores. | The uncertainty of the system should include the operative uncertainty, the uncertainty due to the impedance of the wires and the uncertainty due to the sensors. |
| La siguiente ecuación es una aproximación simplificada: | The following equation is a simplified approximation: |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| N es el número de tipos de sensores externos (tensión o corriente). | N is the number of external sensor types (voltage or current). |
| NOTA 1: N = 1 cuando solamente se utiliza un solo sensor de corriente (o de tensión), N = 2 cuando se utiliza un sensor de corriente y un sensor de tensión. | NOTE 1: N = 1 when only one current (or voltage) sensor is used, N = 2 when one current sensor and one voltage sensor are used. |
| NOTA 2: Esta fórmula se deriva de la 7.22 de la ISO/IEC Guide 98-3, tomando en consideración una probabilidad de cobertura del 95 %. | NOTE 2: This formula is derived from ISO/IEC Guide 98-3 7.22, taking into account a 95% coverage probability. |
| TÍTULO SEXTO | SIXTH TITLE |
| PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY |
| 14. Disposiciones Generales | 14. General Provisions |
| De conformidad con los Artículos 68, 70 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 80 y 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | In accordance with Articles 68, 70 and 73 of the Federal Law on Metrology and Standardization, 80 and 81 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, this Procedure for the Evaluation of Conformity is established. |
| La evaluación de la conformidad de los medidores y transformadores de medida objeto de la presente norma oficial mexicana, debe realizarse por personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad que a continuación se describe. | The evaluation of the conformity of the meters and measurement transformers object of this Official Mexican Standard, must be carried out by accredited and approved persons under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulations, in accordance with what is indicated in the Procedure for the Evaluation of Conformity described below. |
| 14.1. Objetivo y campo de aplicación | 14.1. Objective and field of application |
| El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, establece las directrices que deberán observar los interesados, para demostrar con fines oficiales, el cumplimiento con la NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad; así como las que deberán observar las personas acreditadas y aprobadas que intervienen en su proceso de evaluación de la conformidad. | This Procedure for the Evaluation of Conformity establishes the guidelines that the interested parties must observe in order to demonstrate, for official purposes, compliance with NOM-001-CRE-SCFI-2019, Electrical energy measurement systems-Meters and power transformers. measurement-metrological specifications, test methods and Procedure for the Evaluation of Conformity; as well as those that accredited and approved persons involved in their conformity assessment process must observe. |
| Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad es aplicable cuando para fines oficiales los medidores y transformadores de medida, cubiertos por el campo de aplicación de la NOM-001-CRE-SCFI-2019, requieran comprobar el cumplimiento con la misma. | This Procedure for the Evaluation of Conformity is applicable when, for official purposes, meters and instrument transformers, covered by the field of application of NOM-001-CRE-SCFI-2019, require verification of compliance with it. |
| 14.2. Referencias | 14.2. References |
| Para los fines de este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, es indispensable aplicar las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se indican a continuación, o las que las sustituyan: | For the purposes of this Procedure for the Evaluation of Conformity, it is essential to apply the Official Mexican Standards and Mexican standards indicated below, or those that replace them: |
| NOM-106-SCFI-2017 Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2017). | NOM-106-SCFI-2017 Design characteristics and conditions of use of the official Symbol. (Published in the Official Daily of the Federation on September 8, 2017). |
| NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos (Cancela a la NMX-CC-9001-IMNC-2008, Sistemas de gestión de calidad-Requisitos) (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2016). | NMX-CC-9001-IMNC-2015 Quality management systems-Requirements (Cancels NMX-CC-9001-IMNC-2008, Quality management systems-Requirements) (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on May 03, 2016). |
| NMX-EC-17020-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad-Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (Organismos) que realizan la verificación (Inspección) (Cancela a la NMX-EC-17020-IMNC-2000) (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2014). | NMX-EC-17020-IMNC-2014 Conformity assessment -Requirements for the operation of different types of units (Bodies) that carry out verification (Inspection) (Cancels NMX-EC-17020-IMNC-2000) (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on June 6, 2014). |
| NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración (Cancela a la NMX-EC-17025-IMNC-2000) (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2006). | NMX-EC-17025-IMNC-2006 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Cancels NMX-EC-17025-IMNC-2000) (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on 24 July 2006). |
| NMX-EC-17065-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad-Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios (Cancela a la NMX-EC-065-IMNC-2000) (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2014). | NMX-EC-17065-IMNC-2014 Conformity assessment-Requirements for bodies that certify products, processes and services (Cancels NMX-EC-065-IMNC-2000) (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on June 06, 2014). |
| NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987). | NMX-Z-12/2-1987 Sampling for inspection by attributes-Part 2: Sampling methods, tables and graphs (Declaration of validity published in the Official Daily of the Federation on October 28, 1987). |
| 14.3. Definiciones | 14.3. Definitions |
| Para efectos de aplicación de este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, se establecen las abreviaturas y definiciones siguientes, además de las dispuestas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento: | For the purposes of applying this Procedure for the Evaluation of Conformity, the following abbreviations and definitions are established, in addition to those provided by the Federal Law on Metrology and Standardization, and its Regulation: |
| 14.3.1. Norma Oficial Mexicana | 14.3.1. Official Mexican Standard |
| La norma oficial mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad. | The Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Electrical energy measurement systems-Meters and instrument transformers-Metrological specifications, test methods and procedure for the evaluation of conformity. |
| 14.3.2. Medidor | 14.3.2. Meter |
| Todo medidor de energía eléctrica objeto del campo de aplicación del presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, independientemente de sus funcionalidades (medición de energía activa, reactiva, calidad de la potencia, etc.). | Any electrical energy meter subject to the field of application of this Procedure for the Evaluation of Conformity, regardless of its functionalities (measurement of active and reactive energy, power quality, etc.). |
| NOTA: Véanse definiciones 3.35 a 3.40. | NOTE: See definitions 3.35 to 3.40. |
| 14.3.3. Transformador de medida | 14.3.3. Measurement transformer |
| Todo transformador de medida objeto del campo de aplicación del presente Procedimiento de la Evaluación de la Conformidad, independientemente de su tipo (potencial inductivo, potencial capacitivo, corriente, combinado, etc.). | Any instrument transformer subject to the field of application of this Procedure for the Evaluation of Conformity, regardless of its type (inductive potential, capacitive potential, current, combined, etc.). |
| NOTA: Véanse definiciones 3.61 y 3.62. | NOTE: See definitions 3.61 and 3.62. |
| 14.3.4. Evaluación de la conformidad | 14.3.4. Evaluation of Conformity |
| Determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. | Determination of the degree of compliance with Official Mexican Standards or compliance with Mexican standards, international standards or other specifications, requirements, or characteristics. It includes, among others, the procedures for sampling, testing, calibration, certification and verification. |
| 14.3.5. Personas acreditadas | 14.3.5. Accredited persons |
| Los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana. | The certification bodies, testing laboratories, calibration laboratories and verification units recognized by an accreditation entity, under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, for the evaluation of conformity with the Official Mexican Standard. |
| 14.3.6. Personas aprobadas | 14.3.6. Approved persons |
| Los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación aprobados por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaria de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana. | The certification bodies, testing laboratories, calibration laboratories and verification units approved by the Energy Regulatory Commission and by the Secretary of Economy, under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, for the evaluation of the conformity to the Official Mexican Standard. |
| 14.3.7. Certificación | 14.3.7. Certification |
| Procedimiento por el cual se asegura que un medidor o transformador de medida, se ajusta a los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana. | Procedure by which it is ensured that a meter or measurement transformer conforms to the requirements established in the Official Mexican Standard. |
| 14.3.8. Certificación inicial | 14.3.8. Initial certification |
| Certificación que por primera y única vez se realiza a un modelo de medidor o transformador de medida, para comprobar el grado de cumplimiento con la norma oficial mexicana. | Certification that is made for the first and only time to a model of a meter or measurement transformer, to verify the degree of compliance with the Official Mexican Standard. |
| 14.3.9. Aprobación del modelo o prototipo | 14.3.9. Approval of the model or prototype |
| Decisión de relevancia legal, con base en el informe de la evaluación, de que el modelo de instrumento de medición cumple con los requisitos legales pertinentes y es adecuado para ser utilizado en el área regulada de manera que se espera que proporcione resultados de medición confiables en un periodo de tiempo definido. | Legally relevant decision, based on the Evaluation report, that the measuring instrument model complies with the relevant legal requirements and is suitable for use in the regulated area in a manner that is expected to provide reliable measurement results in a defined period of time. |
| 14.3.10. Certificado de cumplimiento | 14.3.10. Certificate of Compliance |
| Documento obtenido de la certificación inicial, mediante el cual un Organismo de Certificación de Producto acreditado y aprobado, hace constar que el medidor o el transformador de medida cumple con las especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana. | Document obtained from the initial certification, through which an accredited and approved Product Certification Body certifies that the meter or the measurement transformer complies with the specifications established in the Official Mexican Standard. |
| 14.3.11. Seguimiento | 3.14.11. Follow-up |
| Evaluación a medidores o transformadores de medida, mediante muestreo y pruebas, posterior a la expedición del certificado de cumplimiento, para comprobar que cierto lote de productos, cumple con los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana y con las condiciones bajo las cuales se dio la certificación inicial. | Evaluation of meters or measurement transformers, through sampling and tests, after the issuance of the certificate of compliance, to verify that a certain batch of products meets the requirements established in the Official Mexican Standard and with the conditions under which the approval was given for the initial certification. |
| 14.3.12. Constancia de liberación | 14.3.12. Release Certificate |
| Documento obtenido en el seguimiento, mediante el cual un Organismo de Certificación de Producto acreditado y aprobado, que avala que cierto lote (s), tiene (n) aprobación del modelo o prototipo, certificado de cumplimiento, y que ha (n) aprobado las pruebas correspondientes, establecidas en la presente norma oficial mexicana. | Document obtained in the follow-up, through which an accredited and approved Product Certification Body, which guarantees that a certain batch (s), has (have) approval of the model or prototype, certificate of compliance, and that has (have) approved the corresponding tests, established in this Official Mexican Standard. |
| 14.3.13. Certificado del sistema de gestión de la calidad | 3.14.13. Certificate of quality management system |
| Documento mediante el cual un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, acreditado en los términos de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento, hace constar que un interesado determinado cumple con los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional, y que incluye dentro de su alcance, el proceso de manufactura del medidor o transformador de medida, a certificar, según corresponda. | Document through which a certification body for quality management systems, accredited under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, and its Regulation, states that a specific interested party meets the requirements established in the Mexican standard NMX-CC -9001-IMNC-2015 or its international correspondent, and which includes within its scope, the manufacturing process of the meter or measurement transformer, to be certified, as appropriate. |
| 14.3.14. Verificación | 3.14.14. Verification |
| Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Es realizada por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas. | Ocular verification or verification through sampling, measurement, laboratory tests, or examination of documents that are carried out to evaluate conformity at a given time are carried out by accredited and approved Units of Verification. |
| 14.3.15. Dictamen de verificación | 14.3.15. Verification opinion |
| Documento que emite y firma la Unidad de Verificación acreditada y aprobada, mediante el cual dictamina que un medidor de y/o transformador de medida, cumple con la norma oficial mexicana, en un momento determinado. | Document issued and signed by the accredited and approved Unit of Verification, through which it rules that a meter and/or measurement transformer complies with the Official Mexican Standard, at a given time. |
| 14.3.16. Listas de verificación | 3.14.16. Checklists |
| Documentos que elabora y utiliza la Unidad de Verificación acreditada y aprobada durante la visita de verificación. | Documents prepared and used by the accredited and approved Unit of Verification during the verification visit. |
| 14.3.17. Alcance de la verificación | 3.14.17. Scope of the Verification |
| Medidor y/o transformador de medida, que el solicitante de la verificación requiera que sea verificado. | Meter and/or measurement transformer, which the verification applicant requires to be verified. |
| 14.3.18. Organismo de Certificación de Producto, OCP | 3.14.18. Product Certification Body, OCP |
| Personas morales acreditadas y aprobadas, que tengan por objeto realizar funciones de certificación. | Legal entities accredited and approved, whose purpose is to carry out certification functions. |
| 14.3.19. Unidad de Verificación, UVAA | 3.14.19. Unit of Verification, UVAA |
| Persona física o moral que realiza actos de verificación. | Individual or company which performs acts of verification. |
| 14.3.20. Laboratorio de pruebas, laboratorio | 14.3.20. Testing laboratory, laboratory |
| Persona acreditada y aprobada, en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento, que tenga por objeto realizar actividades y pruebas. | Accredited and approved person, under the terms established by the Federal Law on Metrology and Standardization, and its Regulation, whose purpose is to carry out activities and tests. |
| 14.3.21. Informe de pruebas | 3.14.21. Report of Tests |
| Documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, mediante el cual se hacen constar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a un medidor o transformador de medida, conforme a las especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana. | Document issued by an accredited and approved testing laboratory, through which the results obtained from the tests carried out on a meter or measurement transformer are recorded, in accordance with the specifications established in the Official Mexican Standard. |
| 14.3.22. Muestra | 3.14.22. Sample |
| Uno o más elementos, destinados a proporcionar información sobre la población de medidores o transformadores de medida, de la cual fue tomada. | One or more elements, intended to provide information on the population of meters or instrument transformers, from which it was taken. |
| 14.3.23. Prueba prototipo | 3.14.23. Prototype test |
| Prueba de conformidad, realizada en uno o más medidores o transformadores de medida representativos de la producción. | Conformity test, performed on one or more meters or instrument transformers representative of the production. |
| 14.3.24. Prueba de rutina | 3.14.24. Routine test |
| Prueba de conformidad, realizada a medidores o transformadores de medida, de forma individual, durante o después de la fabricación. | Conformity test, carried out on meters or instrument transformers, individually, during or after manufacturing. |
| 14.3.25. Prueba de aceptación | 14.3.25. Acceptance test |
| Pruebas realizadas a los medidores o transformadores de medida por muestreo, por un Organismo de Certificación de Producto acreditado y aprobado, a un lote próximo a ser entregado al cliente. | Tests carried out on meters or measurement transformers by sampling, by an accredited and approved Product Certification Body, on a batch that is about to be delivered to the customer. |
| 14.3.26. Lote | 3.14.26. Batch (Lot) |
| Conjunto de unidades de medidores o transformadores de medida, del cual se toma la muestra para su evaluación y así determinar su conformidad con la norma oficial mexicana. Cada lote está constituido por especímenes (unidades de producto) de un solo tipo, clase, tamaño y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones en el mismo tiempo. | Set of meter units or measurement transformers, from which the sample is taken for its evaluation and thus determine its conformity with the Official Mexican Standard. Each lot is made up of specimens (units of product) of a single type, class, size and composition, manufactured under essentially the same conditions at the same time. |
| 14.3.27. Esquema de certificación | 3.14.27. Certification Scheme |
| Sistema de certificación aplicado a medidores o transformadores de medida, a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos específicos. | Certification system applied to meters or instrument transformers, to which the same specified requirements, rules and specific procedures apply. |
| 14.3.28. Familia de productos | 3.14.28. Product family |
| Conjunto de modelos de diseño común, construcción, partes, o conjuntos esenciales que aseguran la conformidad con los requisitos aplicables. | A set of common design models, construction, parts, or essential assemblies that ensure conformance to applicable requirements. |
| NOTA: Una familia de productos puede definirse en función de una configuración completa de un producto, una lista de componentes o subensambles más una descripción de la forma en que cada uno de los modelos que la componen, están construidos. Todos los modelos que están incluidos en la familia tienen típicamente un diseño, construcción, partes o ensambles esenciales comunes para asegurar la conformidad con los requisitos aplicables. | NOTE: A product family can be defined based on a complete product configuration, a list of components or sub-assemblies plus a description of how each of the component models is built. All models that are included in the family typically have a common design, construction, essential parts or assemblies to ensure conformance to applicable requirements. |
| 14.3.29. Validez del certificado | 3.14.29. Certificate validity |
| Los certificados de cumplimiento tendrán validez cuando sean emitidos por Organismos de Certificación de Producto, y durante su vigencia, servirán como medio para demostrar el cumplimiento del producto con la norma oficial mexicana. | Compliance certificates will be valid when they are issued by Product Certification Bodies, and during their validity, they will serve as a means to demonstrate product compliance with the Official Mexican Standard. |
| 14.3.30. Suspensión del certificado | 14.3.30. Certificate Suspension |
| Acto mediante el cual el Organismo de Certificación de Producto interrumpe la validez, de manera temporal, parcial o total, del certificado de cumplimiento. | Act by which the Product Certification Body interrupts the validity, temporarily, partially or totally, of the certificate of compliance. |
| 14.3.31. Informe del sistema de gestión de la calidad del proceso de producción | 14.3.31. Production process quality management system report |
| Documento que elabora un Organismo de Certificación de Producto para hacer constar que existe un sistema de gestión de calidad aplicado a un determinado el proceso de manufactura, y que éste contempla procedimientos de inspección al producto sujeto al cumplimiento con la norma oficial mexicana. | Document prepared by a Product Certification Body to certify that there is a quality management system applied to a given manufacturing process, and it includes inspection procedures for the product subject to compliance with the Official Mexican Standard. |
| 14.3.32. Transportista | 14.3.32. Carrier |
| Organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica. | Organisms or productive companies of the State, or their subsidiary productive companies, that provide the Public Service of Transmission of Electric Power. |
| 14.3.33. Distribuidor | 3.14.33. Distributor |
| Organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica. | Organisms or productive companies of the State or its subsidiary productive companies, that provide the Public Service of Distribution of Electric Power. |
| 14.3.34. Criterio general en materia de certificación | 3.14.34. General criteria for certification |
| Aquel que posibilita la aplicación, claridad e interpretación de la norma oficial mexicana o de las normas mexicanas o normas internacionales referidas en la misma, por parte de los Organismos de Certificación de Producto; sin pretender sobrerregular, modificar el campo de aplicación o las disposiciones de la norma oficial mexicana y para armonizar los procedimientos de certificación de los Organismos de Certificación de Producto. | That which enables the application, clarity and interpretation of the Official Mexican Standard or of the Mexican standards or international standards referred to therein, by the Product Certification Bodies; without intending to overregulate, modify the field of application or the provisions of the Official Mexican Standard and to harmonize the certification procedures of the Product Certification Bodies. |
| 14.3.35. Interesado | 14.3.35. Interested party |
| Se refiere al fabricante, importador, comercializador, distribuidor o proveedor. | It refers to the manufacturer, importer, marketer, distributor or supplier. |
| 14.3.36. Comisión | 3.14.36. Commission |
| Comisión Reguladora de Energía. | Energy Regulatory commission. |
| 14.3.37. Solicitante | 3.14.37. Applicant |
| Persona que requiere a una UVAA, el servicio de verificación de uno o más sistemas de medición. | Person who requires a UVAA, the verification service of one or more measurement systems. |
| 14.3.38. LFMN | 14.3.38. LFMN |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 14.3.39. RLFMN | 14.3.39. RLFMN |
| Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 14.3.40. PEC | 14.3.40. PEC |
| Procedimiento para la Evaluación de la conformidad | Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 14.3.41. Sistema de medición | 3.14.41. Measuring system |
| El conjunto integrado por el medidor y el transformador de medida, sujetos a verificación. | The set consisting of the meter and the measurement transformer, subject to verification. |
| 14.3.42. Acta circunstanciada | 3.14.42. Detailed record |
| Documento elaborado por la UVAA en cada una de las visitas de verificación a los sistemas de medición. | Document prepared by the UVAA in each of the verification visits to the measurement systems. |
| 14.3.43. Expediente técnico | 3.14.43. Technical file |
| Documentación que incluye las listas de verificación, los informes de las pruebas, mediciones, comprobaciones, constancia de liberación y demás información que se recabe o genere durante el proceso de la verificación. | Documentation that includes checklists, test reports, measurements, checks, release certificate and other information that is collected or generated during the verification process. |
| 14.4. Disposiciones generales | 14.4. General provisions |
| 14.4.1. La evaluación de la conformidad de los productos comprendidos en el alcance de la norma oficial mexicana se realiza en las cuatro fases siguientes, en el orden indicado: | 14.4.1. The evaluation of the conformity of the products included in the scope of the Official Mexican Standard is carried out in the following four phases, in the indicated order: |
| 1. Certificación inicial: es responsabilidad del interesado, someter el medidor o el transformador de medida, según corresponda, al procedimiento de certificación, para asegurar que dicho producto, se ajusta a los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana. La certificación debe realizarse por Organismos de Certificación de Producto acreditados y aprobados. (Véase 14.5). | 1. Initial certification: it is the responsibility of the interested party to submit the meter or measurement transformer, as appropriate, to the certification procedure, to ensure that said product meets the requirements established in the Official Mexican Standard. Certification must be carried out by accredited and approved Product Certification Bodies. (See 14.5). |
| 2. Aprobación del modelo o prototipo: Es responsabilidad del interesado, tramitar la aprobación del modelo o prototipo del medidor o del transformador de medida, según corresponda, para validar el diseño con base en las especificaciones de la norma oficial mexicana. La aprobación del modelo o prototipo será realizada por la Secretaría de Economía en los términos que ésta establezca. | 2. Approval of the model or prototype: It is the responsibility of the interested party to process the approval of the model or prototype of the meter or the instrument transformer, as appropriate, to validate the design based on the specifications of the Official Mexican Standard. The approval of the model or prototype will be carried out by the Secretary of Economy under the terms established by it. |
| 3. Seguimiento: es responsabilidad del interesado solicitar el seguimiento de cada uno de los lotes de medidores o transformadores de medida que pretende suministrar. El seguimiento debe realizarse por el OCP con el que se realizó la certificación inicial. (Véase 14.6) | 3. Follow-up: it is the responsibility of the interested party to request the follow-up of each of the batches of meters or measurement transformers that they intend to supply. The follow-up must be carried out by the OCP with which the initial certification was made. (See 14.6) |
| 4. Verificación: Es responsabilidad del transportista o distribuidor, solicitar la verificación de sus sistemas de medición, para evaluar la conformidad de los mismos con los requisitos establecidos en la NOM-001-CRE-SCFI-2019. La verificación debe realizarse por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas. (Véase 14.7) | 4. Verification: It is the responsibility of the carrier or distributor to request the verification of their measurement systems, to assess their compliance with the requirements established in NOM-001-CRE-SCFI-2019. Verification must be carried out by accredited and approved Units of Verification. (See 14.7) |
| 14.4.2. Una vez aprobado el modelo o prototipo, se puede comenzar con la fabricación, importación y comercialización del medidor o del transformador de medida. | 14.4.2. Once the model or prototype has been approved, it is possible to begin manufacturing, importing, and marketing the meter or measurement transformer. |
| 14.4.3. Uso de la contraseña oficial NOM | 14.4.3. Use of the official symbol - NOM |
| Los medidores y transformadores de medida, objeto de cumplimiento con la presente norma oficial mexicana, podrán ostentar la Contraseña Oficial que denote la certificación por personas acreditadas y aprobadas; para ello debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta. | The meters and measurement transformers, subject to compliance with this Official Mexican Standard, may hold the Official Symbol that denotes the certification by accredited and approved persons; For this, the Official Symbol must be placed on the product, and it can be displayed through a label. |
| El uso de la contraseña oficial debe cumplir con lo señalado en la NOM-106-SCFI-2017. | The use of the Official Symbol must comply with the provisions of NOM-106-SCFI-2017. |
| 14.4.4. Criterios de certificación | 14.4.4. Certification criteria |
| Los criterios generales en materia de certificación deberán ser elaborados mediante Comités de Certificación y aprobados por la Comisión, con fundamento en el artículo 80, fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 91 de su Reglamento. | The general criteria regarding certification must be prepared by Certification Committees and approved by the Commission, based on article 80, section III of the Federal Law on Metrology and Standardization and 91 of its Regulation. |
| Comprenden, entre otros, las agrupaciones de modelos de productos como una familia de productos, requisitos documentales para la certificación, la mecánica de seguimiento posterior a la emisión del certificado, la determinación de pruebas parciales, así como las recomendaciones y lineamientos establecidos por los organismos internacionales de normalización, reconocidos por el gobierno mexicano, en lo que respecta a la evaluación de la conformidad. | They include, among others, the grouping of product models as a family of products, documentary requirements for certification, the mechanics of follow-up after the issuance of the certificate, the determination of partial tests, as well as the recommendations and guidelines established by the international standardization organizations, recognized by the Mexican government, with regard to the evaluation of conformity. |
| Estos criterios podrán ser propuestos a la Comisión por parte de las personas acreditadas y aprobadas o por cualquier otro usuario de la norma, y serán analizados en un Comité de Certificación, a los cuales la propia Comisión dará respuesta en los términos del artículo 91, párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los notificará a los interesados. | These criteria may be proposed to the Commission by accredited and approved persons or by any other user of the standard, and will be analyzed in a Certification Committee, to which the Commission itself will respond in the terms of article 91, paragraph third of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, and will notify the interested parties. |
| 14.5. Certificación inicial | 14.5. Initial certification |
| 14.5.1. La certificación para transformadores de medida se expedirá por producto o familia de productos. Pueden ser titulares de dichos certificados las personas físicas o morales que sean mexicanos o fabricantes de otros países, con representación legal en los Estados Unidos Mexicanos. El certificado de cumplimiento es válido sólo para el titular. | 14.5.1. The certification for instrument transformers will be issued by product or family of products. Individuals or companies that are Mexican or manufacturers from other countries, with legal representation in the United Mexican States, may be holders of said certificates. The certificate of compliance is valid only for the holder. |
| 14.5.2. La certificación para medidores se expedirá por producto identificando claramente el número de parte, modelo, catalogo, según corresponda: parámetros nominales de operación, clase de exactitud, capacidad de memoria, número de puertos, montaje, tipo de conexión, así como la versión de software legalmente relevante entre otros. Pueden ser titulares de dichos certificados las personas físicas o morales que sean mexicanos o fabricantes de otros países, con representación legal en los Estados Unidos Mexicanos. El certificado de cumplimiento es válido sólo para el titular. | 14.5.2. The certification for meters will be issued by product clearly identifying the part number, model, catalog, as appropriate: nominal operating parameters, accuracy class, memory capacity, number of ports, assembly, type of connection, as well as the version of the legally relevant software among others. Individuals or companies that are Mexicans or manufacturers from other countries, with legal representation in the United Mexican States, may be holders of said certificates. The certificate of compliance is valid only for the holder. |
| 14.5.3. El informe de pruebas emitido por un laboratorio de pruebas, previo a la publicación de la NOM-001-CRE-SCFI-2019 en el Diario Oficial de la Federación, es válido para fines de certificación, previa revisión técnica y validación de los resultados de evaluación de la conformidad, por parte de un OCP. | 14.5.3. The test report issued by a testing laboratory, prior to the publication of NOM-001-CRE-SCFI-2019 in the Official Daily of the Federation, is valid for certification purposes, after technical review and validation of the results of the evaluation of conformity, by an OCP. |
| 14.5.4. Los certificados de cumplimiento tendrán vigencia indefinida, sujeta al cumplimiento de las visitas de seguimiento y mantenimiento de las condiciones bajo las cuales fue otorgado. | 14.5.4. The certificates of compliance will be valid indefinitely, subject to compliance with the follow-up visits and maintenance of the conditions under which it was granted. |
| 14.5.5. Si el medidor o el transformador de medida ha sido modificado (cambio de módulo (s) de software legalmente relevante, cuando aplique, o de uno o varios de sus componentes o materiales por otro u otros de características diferentes a aquellas que lo integraban cuando obtuvo su certificación, y este cambio no se notificó al OCP), el certificado de cumplimiento perderá su validez o vigencia, debiendo ser sometidos nuevamente al proceso de certificación. El certificado también perderá la vigencia cuando entre en vigor la modificación de la norma cuya metodología, valores de prueba y criterios de evaluación con que fue probado el prototipo cambiaron. Si, además, el proceso de fabricación con el que se fabricó el prototipo cambió, el certificado pierde su vigencia. | 14.5.5. If the meter or the measurement transformer has been modified (change of legally relevant software module, when applicable, or of one or more of its components or materials for another or others with characteristics different from those that were part of it when their certification was obtained, and this change was not notified to the OCP), the certificate of compliance will lose its validity or effective period, and must be submitted to the certification process again. The certificate will also lose its validity when the modification of the standard whose methodology, test values and evaluation criteria with which the prototype was tested come into force. If, in addition, the manufacturing process with which the prototype was manufactured changed, the certificate loses its validity. |
| 14.5.6. Fase preparatoria | 14.5.6. Preparatory phase |
| 14.5.6.1. El interesado debe solicitar al OCP los requisitos o la información necesaria para iniciar con la prestación del servicio. | 14.5.6.1. The interested party must ask the OCP for the requirements or information necessary to start providing the service. |
| 14.5.6.2. El OCP debe proporcionar al interesado y tener disponible cuando se le solicite, ya sea a través de publicaciones, medios electrónicos u otros medios, lo siguiente: | 14.5.6.2. The OCP must provide the interested party and have available when requested, either through publications, electronic means or other means, the following: |
| I. Solicitud de servicios de certificación (la solicitud); | I. Application for certification services (the application); |
| II. Información acerca de las reglas y procedimientos para otorgar, mantener, ampliar, suspender y cancelar la certificación; | II. Information about the rules and procedures to grant, maintain, extend, suspend, and cancel the certification; |
| III. Información acerca del proceso de certificación relacionado con cada esquema de certificación de producto; | III. Information about the certification process related to each product certification scheme; |
| IV. El listado completo de los laboratorios acreditados y aprobados en la norma oficial mexicana, y las reglas para reconocer los informes de prueba emitidos hasta antes de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. | IV. The complete list of accredited and approved laboratories in the Official Mexican Standard, and the rules to recognize the test reports issued before its publication in the Official Daily of the Federation. |
| V. El contrato de prestación de servicios que contenga al menos lo siguiente: | V. The contract for the provision of services that contains at least the following: |
| a) Declaraciones de la constitución y personalidad jurídica del OCP y del interesado; | a) Declarations of the constitution and legal standing of the OCP and of the interested party; |
| b) Condiciones del servicio; | b) Terms of service; |
| c) Confidencialidad; | c) Confidentiality; |
| d) Licencias uso de marca; | d) Brand use licenses; |
| e) Obligaciones del OCP; | e) Obligations of the OCP; |
| f) Obligaciones del interesado; | f) Obligations of the interested party; |
| g) Responsabilidad e indemnización; | g) Liability and compensation; |
| h) Incumplimientos y recursos (suspensión y cancelación); | h) Breaches and appeals (suspension and cancellation); |
| i) Vigencia de contrato; | i) Contract validity; |
| j) Terminación del contrato; | j) Termination of the contract; |
| k) Medios de notificación aceptados (medios electrónicos, personal, entre otros). | k) Accepted means of notification (electronic means, personal, among others). |
| 14.5.6.3. Una vez que el interesado ha analizado la información para la certificación debe presentar la solicitud debidamente documentada, anexando el contrato de prestación de servicios de certificación que celebre con el OCP, firmado en original, por duplicado. El contrato debe ser firmado por el representante legal o apoderado de la empresa titular del certificado. Para acreditar dicha representación se debe presentar copia simple del acta constitutiva o poder notarial de dicho representante, así como copia de la identificación oficial. Los interesados de otros países deberán anexar copia simple del documento legal que acredite la constitución de la persona moral que solicite el servicio, acompañada de su correspondiente traducción oficial al español y, tratándose de personas físicas, copia simple de una credencial o identificación oficial con fotografía. | 14.5.6.3. Once the interested party has analyzed the information for the certification, they must submit the duly documented request, attaching the contract for the provision of certification services that they celebrate with the OCP, signed in the original, and duplicate. The contract must be signed by the legal representative or proxy of the company holding the certificate. To accredit said representation, a simple copy of the incorporation document or power of attorney of said representative must be presented, as well as a copy of the official identification. Interested parties from other countries must attach a simple copy of the legal document that certifies the constitution of the legal person requesting the service, accompanied by its corresponding official translation into Spanish and, in the case of individuals, a simple copy of a credential or official identification with a photograph.. |
| 14.5.6.4. Asimismo, debe seguirse lo siguiente: | 14.5.6.4. In addition, the following must be followed: |
| I. Selección de la muestra para certificación inicial: | I. Selection of the sample for initial certification: |
| a) Para medidores: el tamaño de la muestra es el que se establece en la Tabla 4.2. | a) For meters: the size of the sample is that established in Table 4.2. |
| - Las muestras tipo se deben seleccionar al azar y por personal autorizado del Organismo de Certificación de Producto. | - The type samples must be selected at random and by authorized personnel of the Product Certification Body. |
| - Los especímenes se guardarán o asegurarán, en forma tal que no sea posible su violación sin dejar huella. | - The specimens will be stored or secured in such a way that their violation without leaving a trace is not possible. |
| b) Para transformadores de medida: el tamaño de la muestra es el que se establece en 9.4.1 a). | b) For instrument transformers: the size of the sample is that established in 9.4.1 a). |
| II. Selección de esquema de pruebas | II. Test scheme selection |
| a) Pruebas por primera vez: | a) Testing for the first time: |
| - Para medidores: La muestra seleccionada con base en I. a) inmediato anterior, debe someterse a las pruebas que se indican en las Tablas 4.1 y 4.3 y de los capítulos 10.1, 10.2.1 y 10.2.4; | - For meters: The sample selected based on I. a) immediately above, must be submitted to the tests that indicated in Tables 4.1 and 4.3 and in chapters 10.1, 10.2.1 and 10.2.4; |
| - Para transformadores de medida: La muestra seleccionada con base en I. b) inmediato anterior, debe someterse a las pruebas prototipo y especiales indicadas en la Tabla 3.3. | - For instrument transformers: The sample selected based on I. b) immediately above, must be submitted to the prototype and special tests indicated in Table 3.3. |
| Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del laboratorio de pruebas y del organismo de certificación que reconozca los informes. | The tests will be carried out under the responsibility of the testing laboratory and the certification body that recognizes the reports. |
| Cuando las pruebas se realicen en laboratorios acreditados e independientes al solicitante, no será necesaria la testificación por parte del OCP. | When the tests are carried out in accredited laboratories independent of the applicant, the OCP will not need to testify. |
| En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del solicitante, en un laboratorio dependiente de la propia organización del solicitante o en un laboratorio externo no acreditado, es requisito indispensable que las pruebas sean atestiguadas por el OCP. | In the event that the tests are carried out at the applicant's facilities, in a laboratory dependent on the applicant's own organization or in a non-accredited external laboratory, it is an essential requirement that the tests be witnessed by the OCP. |
| El OCP debe verificar que los instrumentos, equipos y dispositivos de medición estén calibrados por Laboratorios de Calibración Acreditados, o trazables a patrones nacionales o internacionales, evidenciado documentalmente con los informes de calibración. | The OCP must verify that the instruments, equipment and measurement devices are calibrated by Accredited Calibration Laboratories, or traceable to national or international standards, documented with the calibration reports. |
| b) Revalidación de informes de laboratorio: El interesado podrá solicitar que el OCP reconozca los informes de prueba a que se refiere 14.5.3. La validez de dichos informes está sujeta a previa revisión, por parte del OCP, de la consistencia entre los resultados de la evaluación de la conformidad de dichos informes y los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana, así como de la validez y autenticidad de los mismos. | b) Revalidation of laboratory reports: The interested party may request that the OCP recognize the test reports referred to in 14.5.3. The validity of said reports is subject to prior review, by the OCP, of the consistency between the results of the evaluation of the conformity of said reports and the requirements established in the Official Mexican Standard, as well as the validity and authenticity of the reports. themselves. |
| III. Los informes de prueba que se pretendan emplear para fines de certificación; deberán ser presentados en idioma español o inglés; | III. Test reports intended to be used for certification purposes; must be presented in Spanish or English; |
| IV. El interesado debe entregar al OCP, una carta compromiso en la que señale y asuma la responsabilidad del producto a certificar; | IV. The interested party must deliver to the OCP, a commitment letter in which they indicate and assume responsibility for the product to be certified; |
| V. El interesado debe anexar a la solicitud, la documentación técnica del medidor o del transformador de medida, según corresponda, de acuerdo con el Apéndice B; | V. The interested party must attach to the request, the technical documentation of the meter or of the measurement transformer, as appropriate, in accordance with Appendix B; |
| VI. Homogeneidad de la producción: El interesado deberá tener implantado en su proceso de manufactura una serie de controles que garanticen la homogeneidad de la producción. Para demostrar el cumplimiento de la homogeneidad de la producción el interesado debe demostrar cumplimiento con alguno de los dos esquemas siguientes: | VI. Homogeneity of production: The interested party must have implemented a series of controls in its manufacturing process that guarantee the homogeneity of production. To demonstrate compliance with the homogeneity of production, the interested party must demonstrate compliance with one of the following two schemes: |
| a) Con certificación del sistema de gestión de la calidad vigente: Presentar al OCP el certificado del sistema de gestión de la calidad, vigente, que incluya dentro de su alcance, el proceso de manufactura del medidor o transformador de medida, a certificar, según corresponda. Dicho certificado debe haber sido emitido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, nacional, o extranjero, acreditado en la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional vigente. | a) With current quality management system certification: Submit to the OCP the current quality management system certificate, which includes within its scope, the manufacturing process of the meter or measurement transformer, to be certified, as applicable. Said certificate must have been issued by a certification body for quality management systems, national or foreign, accredited under the Mexican standard NMX-CC-9001-IMNC-2015 or its corresponding current international standard. |
| El OCP deberá efectuar una visita inicial a dicho proceso de manufactura, para comprobar la implantación del sistema de gestión de calidad. En caso de no contar con la renovación del certificado de calidad, el interesado debe notificarlo al OCP, y en todo caso, migrará al esquema indicado en b) siguiente. | The OCP must make an initial visit to said manufacturing process, to verify the implementation of the quality management system. In case of not having the renewal of the quality certificate, the interested party must notify the OCP, and in any case, will migrate to the scheme indicated in b) below. |
| b) Sin certificación del sistema de gestión de la calidad: Presentar al OCP la documentación de la implementación del sistema de gestión de la calidad, que contenga los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional vigente (véase Apéndice C). | b) Without certification of the quality management system: Submit to the OCP the documentation of the implementation of the quality management system, which contains the requirements of the NMX-CC-9001-IMNC-2015 standard or its corresponding current international standard (see Appendix C). |
| El OCP deberá efectuar una visita inicial y posteriormente visitas de seguimiento a dicho proceso de manufactura, cada año. | The OCP must make an initial visit and subsequent follow-up visits to said manufacturing process, each year. |
| 14.5.7. Fase de certificación | 14.5.7. Certification phase |
| 14.5.7.1. Con base en lo descrito en el presente capítulo, el OCP iniciará con el proceso de certificación, para lo cual deberá llevar a cabo lo siguiente: | 14.5.7.1. Based on what is described in this chapter, the OCP will start with the certification process, for which it must carry out the following: |
| I. Evaluación inicial del sistema de gestión del proceso de manufactura: Dicha evaluación debe ser realizada por personal del OCP, con competencia técnica para evaluar los sistemas de medición y el proceso de manufactura, de acuerdo con el Apéndice G; | I. Initial evaluation of the manufacturing process management system: Said evaluation must be carried out by OCP personnel, with technical competence to evaluate the measurement systems and the manufacturing process, in accordance with Appendix G; |
| II. Derivado de dicha evaluación, el OCP deberá generar el informe de evaluación del sistema de gestión de la calidad del proceso de manufactura (véase Apéndice E); | II. Derived from said evaluation, the OCP must generate the evaluation report of the quality management system of the manufacturing process (see Appendix E); |
| III. Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana y por medio de evaluación a través de informes de pruebas, revisión de planos, marcado, instructivo, manuales, etc. | III. Determination of the degree of compliance with the requirements established in the Official Mexican Standard and through evaluation through test reports, review of plans, marking, instructions, manuals, etc. |
| IV. Decisión sobre la certificación; | IV. Decision on certification; |
| V. Autorización de uso del certificado de la conformidad del producto; | V. Authorization for the use of the certificate of conformity of the product; |
| 14.5.7.2. Los certificados de cumplimiento emitidos por el OCP deben contener al menos la siguiente información: | 14.5.7.2. The compliance certificates issued by the OCP must contain at least the following information: |
| a) Nombre del OCP, fecha y lugar de expedición; | a) Name of the OCP, date and place of issue; |
| b) Número o identificación de la solicitud de certificación; | b) Number or identification of the certification request; |
| c) Número de certificado de cumplimiento; | c) Compliance certificate number; |
| d) Número de los informes de prueba que se toman como base para otorgar la certificación del producto; | d) Number of test reports that are taken as the basis for granting product certification; |
| e) Nombre del interesado; | e) Name of the interested party; |
| f) Domicilio fiscal; | f) Fiscal domicile; |
| g) Nombre del producto certificado; | g) Name of the certified product; |
| h) Indicar la norma oficial mexicana que se certifica; | h) Indicate the Official Mexican Standard that is certified; |
| i) Domicilio de fábrica; | i) Factory address; |
| j) País de origen; | j) Country of origin; |
| k) Fecha de emisión del certificado de cumplimiento; | k) Date of issuance of the certificate of compliance; |
| l) Firma del personal autorizado por el OCP; | l) Signature of personnel authorized by the OCP; |
| m) Marca; | m) Trademark; |
| n) Modelo; | n) Model; |
| o) Especificaciones del producto; | o) Product specifications; |
| p) Sólo para los instrumentos de medición, identificación de la versión del software. | p) Only for measuring instruments, software version identification. |
| 14.6. Seguimiento a la certificación | 14.6. Follow-up to certification |
| Toda certificación de medidores o transformadores de medida debe seguir el proceso de seguimiento que se indica a continuación: | All certification of meters or instrument transformers must follow the follow-up process indicated below: |
| I. Los seguimientos deben realizarse a cada uno de los lotes que el interesado pretende suministrar, para lo cual, el interesado debe entregar al OCP una declaración del alcance del lote, mediante identificación única de los productos que lo conforman; | I. Follow-ups must be carried out on each of the batches (lots) that the interested party intends to supply, for which the interested party must deliver to the OCP a declaration of the scope of the batch, by means of unique identification of the products that comprise it; |
| II. Requisitos para seguimiento: | II. Requirements for monitoring: |
| a) Para transformadores de medida: | a) For instrument transformers: |
| a.1 El interesado debe presentar al OCP, evidencia de haber realizado las pruebas de rutina establecidas en la Tabla 3.3 al 100% de los transformadores de medida que integran el lote que se pretende suministrar. | a.1 The interested party must submit to the OCP, evidence of having performed the routine tests established in Table 3.3 to 100% of the instrument transformers that make up the lot that is intended to be supplied. |
| a.2 El interesado debe entregar al OCP, evidencia de haber obtenido la Aprobación del modelo o prototipo para el modelo (s) de transformadores de medida, que integren dicho lote. | a.2 The interested party must submit to the OCP, evidence of having obtained the Approval of the model or prototype for the model(s) of instrument transformers, which make up said lot. |
| a.3 Cuando el OCP haya recibido y corroborado la información a que se refiere a.1 y a.2, procederá a programar la visita de seguimiento, en la cual, recabará una muestra tipo del lote, seleccionada de acuerdo con lo indicado en la NMX-Z-12/2-1987, con un nivel de inspección general II y nivel de calidad aceptable (NCA) de 0.65%, plan de muestreo sencillo para inspección normal (tabla II-A de la NMX-Z-12/2-1987). | a.3 When the OCP has received and confirmed the information referred to in a.1 and a.2, it will proceed to schedule the follow-up visit, in which it will collect a type sample of the lot, selected in accordance with what is indicated in NMX-Z-12/2-1987, with a general inspection level II and acceptable quality level (AQL) of 0.65%, simple sampling plan for normal inspection (table II-A of NMX-Z-12/ 2-1987). |
| a.4 La muestra seleccionada de acuerdo con a.3, deberá ser sometida a las pruebas de rutina establecidas en la Tabla 3.3. | a.4 The sample selected according to a.3 must be subjected to the routine tests established in Table 3.3. |
| b) Para medidores: | b) For meters: |
| b.1 El interesado debe presentar al OCP, evidencia de haber realizado las pruebas de rutina que se indican en la Tabla PEC 1, 2 y 3 al 100% de los medidores que integran el lote que se pretende suministrar. | b.1 The interested party must submit to the OCP, evidence of having performed the routine tests indicated in Table PEC 1, 2 and 3 to 100% of the meters that make up the lot that is intended to be supplied. |
| b.2 El interesado debe entregar al OCP, evidencia de haber obtenido la Aprobación del modelo o prototipo para el modelo (s) de medidor, que integren dicho lote. | b.2 The interested party must submit to the OCP, evidence of having obtained the Approval of the model or prototype for the meter model(s) that make up said lot. |
| b.3 Cuando el OCP haya recibido y corroborado la información a que se refiere b.1 y b.2, procederá a realizar el seguimiento, en la cual, recabará una muestra tipo del lote, seleccionada de acuerdo con lo indicado en la NMX-Z-12/2-1987, con un nivel de inspección general II y nivel de calidad aceptable (NCA) de 0.65%, plan de muestreo sencillo para inspección normal (tabla II-A de la NMX-Z-12/2-1987). | b.3 When the OCP has received and corroborated the information referred to in b.1 and b.2, it will proceed to carry out the follow-up, in which it will collect a type sample of the lot, selected in accordance with what is indicated in the NMX -Z-12/2-1987, with a general inspection level II and acceptable quality level (AQL) of 0.65%, simple sampling plan for normal inspection (table II-A of the NMX-Z-12/2- 1987). |
| b.4 La muestra seleccionada de acuerdo con b.3, deberá ser sometida a las pruebas de aceptación establecidas en las Tablas PEC 3, 4, 5, 6 y 7 según corresponda conforme al tipo de medición. | b.4 The sample selected in accordance with b.3 must be subjected to the acceptance tests established in PEC Tables 3, 4, 5, 6 and 7 as appropriate according to the type of measurement. |
| b.5 Para energía activa y reactiva, los patrones de referencia deben tener una relación de exactitud respecto al medidor bajo prueba, mínima de 4 a 1. | b.5 For active and reactive energy, the reference standards must have a minimum accuracy ratio of 4 to 1 with respect to the meter under testing. |
| b.6 El OCP deberá asegurarse, por alguno de los medios que se indican en 7.6, que la versión del software legalmente relevante de los equipos que integran el lote, coincide con el indicado en el certificado de cumplimiento. | b.6 The OCP must ensure, by any of the means indicated in 7.6, that the version of the legally relevant software of the equipment that makes up the batch coincides with that indicated in the certificate of compliance. |
| Cuando las pruebas se realicen en laboratorios acreditados e independientes al solicitante, no será necesaria la testificación por parte del OCP. | When the tests are carried out in accredited and independent laboratories for the applicant, the OCP will not need to testify. |
| En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del solicitante, en un laboratorio dependiente de la propia organización del solicitante o en un laboratorio externo no acreditado, es requisito indispensable que las pruebas sean atestiguadas por el OCP. | In the event that the tests are carried out at the applicant's facilities, in a laboratory dependent on the applicant's own organization or in a non-accredited external laboratory, it is an essential requirement that the tests be witnessed by the OCP. |
| El OCP debe verificar que los instrumentos, equipos y dispositivos de medición estén calibrados por Laboratorios de Calibración Acreditados, o trazables a patrones nacionales o internacionales, evidenciado documentalmente con los informes de calibración. | The OCP must verify that the instruments, equipment and measurement devices are calibrated by Accredited Calibration Laboratories, or traceable to national or international standards, documented with the calibration reports. |
| III. Constancia de liberación: Posterior al seguimiento, siempre y cuando se obtengan resultados aprobatorios, de acuerdo con los criterios de muestreo establecidos en I y II inmediatos anteriores, el OCP emitirá una constancia de liberación, en la cual debe señalar cada uno de los números de serie o datos de identificación de los productos que integran el lote al que se le dio seguimiento; | III. Release certificate: After the follow-up, as long as approving results are obtained, in accordance with the sampling criteria established in I and II immediately above, the OCP will issue a release certificate, in which it must indicate each of the numbers of series or identification data of the products that make up the lot that was tracked; |
| IV. Visitas de seguimiento: En las visitas de seguimiento debe observarse lo que se indica en los incisos a) a h) siguientes: | IV. Follow-up visits: Follow-up visits must observe what is indicated in subparagraphs a) to h) below: |
| a) El OCP debe tener procedimientos para re-evaluar, en caso de cambios que afecten significativamente el diseño o especificación del medidor o transformador de medida, o cambios en las normas aplicables a los mismos en los términos que señala la NMX-EC-17065-IMNC-2014; | a) The OCP must have procedures to re-evaluate, in case of changes that significantly affect the design or specification of the meter or instrument transformer, or changes in the standards applicable to them in the terms indicated in NMX-EC-17065 -IMNC-2014; |
| b) De cada visita de seguimiento, sea cual sea el resultado, el OCP debe expedir un informe de seguimiento, firmado por el representante del mismo, así como por el titular del certificado que intervino. La falta de participación del titular en el seguimiento o su negativa a firmar el informe, no afectará su validez; | b) For each follow-up visit, whatever the result, the OCP must issue a follow-up report, signed by its representative, as well as by the certificate holder who intervened. The holder's lack of participation in the follow-up or their refusal to sign the report will not affect its validity; |
| c) Las visitas de seguimiento que lleve a cabo el OCP, se practicarán únicamente por personal autorizado por el mismo; | c) The follow-up visits carried out by the OCP will be carried out only by personnel authorized by the OCP; |
| d) El titular del certificado tiene la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias al personal del OCP, en los términos del contrato de prestación de servicio que haya suscrito con el mismo; | d) The holder of the certificate has the obligation to allow access and provide the necessary facilities to the OCP staff, under the terms of the service provision contract that has been signed with it; |
| e) En los informes de seguimiento y en las constancias de liberación, se hará constar al menos lo siguiente: | e) In the follow-up reports and in the release certificates, at least the following shall be recorded: |
| - Nombre, denominación o razón social del titular del certificado; | - Name, corporate name, or business name of the holder of the certificate; |
| - Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya el seguimiento; | - Hour, day, month, and year in which the follow-up begins and ends; |
| - Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; | - Street, number, population or neighborhood, municipality or delegation, postal code and State in which the place where the visit is made is located; |
| - Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; | - Number and date of the commission letter that motivated it; |
| - Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de seguimiento; | - Name and position of the person with whom the follow-up visit was arranged; |
| - Datos relativos a los productos relacionados en el seguimiento y en su caso las muestras tipo seleccionadas para envío a pruebas; | - Data related to the products related to the follow-up and, where appropriate, the type samples selected to be sent for testing; |
| - Datos relativos a la actuación; | - Data relating to the performance; |
| - Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y | - Declaration of the visited, if you wish to make it; Y |
| - Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la llevó a cabo. | - Name and signature of those who participated in the meeting, including those of the person who carried it out. |
| f) Los gastos que se originen por los servicios de certificación y seguimiento, y por las pruebas de laboratorio, por actos de evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; | f) Expenses arising from certification and monitoring services, and from laboratory tests, for the evaluation of conformity, will be borne by the person to whom this is carried out in accordance with the provisions of article 91 of the Federal Law on Metrology and Standardization; |
| g) En caso de denuncia que evidencie algún incumplimiento de un producto certificado, se deben efectuar los seguimientos necesarios adicionales para evaluar el cumplimiento de dicho producto; | g) In the event of a complaint that shows any non-compliance with a certified product, the additional necessary follow-ups must be carried out to evaluate the compliance of said product; |
| h) El OCP debe mantener permanentemente informadas a las autoridades correspondientes sobre los certificados de la conformidad del producto que renueven, suspendan o cancelen y de los seguimientos que realicen. | h) The OCP must keep the corresponding authorities permanently informed about the certificates of conformity of the product that they renew, suspend, or cancel and of the follow-ups that they carry out. |
| 14.6.1. Suspensión y cancelación del certificado de la conformidad del producto | 14.6.1. Suspension and cancellation of the product conformity certificate |
| Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de certificación, la Comisión y los OCP deberán aplicar los supuestos siguientes para suspender o cancelar un certificado de la conformidad del producto, según corresponda. | Without prejudice to the contractual conditions for the provision of the certification service, the Commission and the PCOs must apply the following assumptions to suspend or cancel a product conformity certificate, as appropriate. |
| I. Se procede a la suspensión del certificado de cumplimiento: | I. The certificate of compliance is suspended: |
| a) Por incumplimiento con la norma oficial mexicana en aspectos de marcado o en la placa de datos, según corresponda; | a) For non-compliance with the Official Mexican Standard in aspects of marking or on the data plate, as appropriate; |
| b) Cuando el titular del certificado no presente al OCP el informe de pruebas derivado de las visitas de seguimiento, 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión del informe de pruebas y dentro la vigencia del certificado de cumplimiento; | b) When the certificate holder does not submit to the OCP the test report derived from the monitoring visits, 30 calendar days from the date of issuance of the test report and within the validity of the compliance certificate; |
| c) Cuando la Comisión lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento. | c) When the Commission determines it based on article 112, section V of the Federal Law on Metrology and Standardization and 102 of its Regulation. |
| d) Cuando la Comisión o el OCP lo determine con base en los resultados de las verificaciones realizadas en campo o con los informes de fallas o malfuncionamientos recurrentes entregados por el transportista y distribuidor. | d) When the Commission or the OCP determines it based on the results of the verifications carried out in the field or with the reports of recurrent failures or malfunctions delivered by the carrier and distributor. |
| La suspensión debe ser notificada al titular del certificado, otorgando un plazo de 30 días naturales para hacer las aclaraciones pertinentes o subsanar las deficiencias del producto o del proceso de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado los incumplimientos, la Comisión o el OCP procederá a la cancelación inmediata del certificado de cumplimiento. | The suspension must be notified to the holder of the certificate, granting a period of 30 calendar days to make the pertinent clarifications or correct the deficiencies of the product or the certification process. After the period granted and in the event that the non-compliances have not been corrected, the Commission or the OCP will proceed to the immediate cancellation of the certificate of compliance. |
| II. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado de cumplimiento: | II. The certificate of compliance will be immediately canceled: |
| a) Por cancelación o perdida de vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad del proceso de manufactura y que no se traslade al esquema indicado en 14.5.6.4 VI b); | a) Due to cancellation or loss of validity of the certificate of the quality management system of the manufacturing process and that is not transferred to the scheme indicated in 14.5.6.4 VI b); |
| b) Cuando no se cumpla con la implementación del sistema de gestión de la calidad, que contenga los requisitos o sus equivalentes a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional; | b) When the implementation of the quality management system is not fulfilled, which contains the requirements or their equivalents to the NMX-CC-9001-IMNC-2015 standard or its corresponding international standard; |
| c) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación; | c) When falsification or alteration of documents related to the certification is detected; |
| d) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación; | d) At the request of the holder of the certification, as long as the obligations contracted in the certification have been met, at the time the cancellation is requested; |
| e) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado de cumplimiento; | e) When misleading statements are incurred in the use of the certificate of compliance; |
| f) Por incumplimiento con especificaciones de la norma oficial mexicana, que no sean aspectos de marcado; | f) Due to non-compliance with specifications of the Official Mexican Standard, which are not aspects of marking; |
| g) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido; | g) Once the suspension has been notified, the reason for it is not corrected within the established term; |
| h) Cuando la Comisión lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento; | h) When the Commission determines it based on article 112, section V of the Federal Law on Metrology and Standardization and 102 of its Regulation; |
| i) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al OCP correspondiente; | i) Modifications have been made to the product without notifying the corresponding OCP; |
| j) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado; | j) The characteristics and conditions established in the certificate are not complied with; |
| k) Los informes de prueba pierdan su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte. | k) The test reports lose their usefulness or the circumstances that gave rise to them are modified or cease to exist, upon request by a party. |
| 14.7. Verificación | 14.7. Verification |
| 14.7.1. Disposiciones Generales | 14.7.1. General Provisions |
| La verificación de los sistemas de medición se realiza de acuerdo a la periodicidad establecida en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, y otros instrumentos regulatorios, como las bases del mercado u otros que para tal efecto expida la Comisión. | The verification of the measurement systems is carried out according to the periodicity established in the Regulations of the Electricity Industry Law, and other regulatory instruments, such as the market database or others issued by the Commission for this purpose. |
| La verificación también puede ser solicitada por cualquier parte interesada, de acuerdo con el Reglamento de la Industria Eléctrica. | Verification can also be requested by any interested party, in accordance with the Electricity Industry Regulations. |
| Para las verificaciones de los sistemas de medición, deben seguirse los lineamientos siguientes: | For the verifications of the measurement systems, the following guidelines must be followed: |
| I. Las verificaciones serán realizadas a petición de parte, por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, o por la Comisión; | I. The verifications will be carried out at the request of a party, by accredited and approved Units of Verification, or by the Commission; |
| II. El solicitante puede elegir a la UVAA de su preferencia para realizar la verificación de sus sistemas de medición, ya sea para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que al mismo convenga; | II. The applicant can choose the UVAA of his choice to carry out the verification of his measurement systems, either to comply with the legal provisions or for the purposes that he agrees to; |
| III. La UVAA que seleccione el solicitante no debe tener, durante el proceso de verificación, relación comercial, laboral o de otra índole que cause conflicto de intereses. | III. The UVAA selected by the applicant must not have, during the verification process, a commercial, employment or other relationship that causes a conflict of interest. |
| IV. Los dictámenes de verificación que emitan las UVAA serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN; | IV. The verification opinions issued by the UVAA will be recognized in the terms established in the LFMN; |
| V. La Comisión publicará en su página web, un directorio con los datos generales de las UVAA aprobadas en la presente norma oficial mexicana, siempre y cuando exista el consentimiento expreso para difundir sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; | V. The Commission will publish on its website, a directory with the general data of the UVAA approved in this Official Mexican Standard, as long as there is express consent to disclose your personal data in accordance with the Federal Law on Access to Public Government Information; |
| VI. El incumplimiento a lo dispuesto en este PEC, y demás disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad podrá ser sancionado en términos de las leyes aplicables; | VI. Failure to comply with the provisions of this PEC, and other legal, regulatory, and mandatory provisions regarding conformity assessment may be sanctioned in terms of the applicable laws; |
| VII. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación deben ser a cargo del solicitante y conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN. | VII. The expenses arising from the verification work must be borne by the applicant and in accordance with the provisions of article 91 of the LFMN. |
| 14.7.2. Listas de verificación | 14.7.2. Verification lists |
| La UVAA debe elaborar listas de verificación y notificarlas al solicitante. Dichas listas de verificación deberán contener al menos lo siguiente: | UVAA must develop verification lists and notify the applicant of them. These checklists must contain at least the following: |
| a) Título, capítulo, inciso, subinciso o lo que corresponda de la norma oficial mexicana; | a) Title, chapter, subsection, subsection or whatever corresponds to the Official Mexican Standard; |
| b) Texto de la referencia; | b) Text of the reference; |
| c) Tipo de verificación (documental, ocular, comprobación, medición o análisis); | c) Type of verification (documentary, ocular, verification, measurement or analysis); |
| d) Criterios de aceptación o rechazo; | d) Acceptance or rejection criteria; |
| e) Conforme y no conforme. | e) Compliant and non-compliant. |
| 14.7.3. Acta circunstanciada | 14.7.3. Circumstantial record |
| En cada una de las visitas de verificación, la UVAA debe generar un acta circunstanciada, en la cual debe hacer constar al menos los siguientes datos: hora, día, mes y año en que inicie y concluya la visita; calle, número, colonia o población, municipio o delegación, código postal y entidad federativa de la instalación en donde se ubica el sistema de medición; objeto de la visita de verificación; datos de quienes intervinieron en ella; las circunstancias en las que se efectúa la verificación, las no conformidades encontradas y, en su caso, el cumplimiento de las mismas, observaciones de la persona que atendió la visita de verificación; y pruebas ofrecidas en caso de haberlas, datos que son evidencia objetiva de la verificación a los sistemas de medición. | In each of the verification visits, the UVAA must generate a circumstantial record, in which it must state at least the following data: hour, day, month and year in which the visit begins and ends; street, number, neighborhood or population, municipality or delegation, postal code and state of the facility where the measurement system is located; object of the verification visit; data of those who participated in it; the circumstances in which the verification is carried out, the non-conformities found and, where appropriate, compliance with them, observations of the person who attended the verification visit; and evidence offered, if any, data that is objective evidence of the verification of the measurement systems. |
| 14.7.4. Dictámenes de verificación | 14.7.4. Verification opinions |
| 14.7.4.1. El Dictamen de Verificación será expedido por la UVAA sólo cuando haya constatado que el sistema de medición cumple con la norma oficial mexicana. Dicho Dictamen debe estar soportado por las actas de evaluación de la conformidad, así como por el expediente técnico. El Dictamen de verificación debe contener al menos la información que se indica en el Apéndice F. | 14.7.4.1. The Verification Opinion will be issued by the UVAA only when it has verified that the measurement system complies with the Official Mexican Standard. Said Opinion must be supported by the evaluation of conformity reports, as well as by the technical file. The Verification Report must contain at least the information indicated in Appendix F. |
| 14.7.4.2. La UVAA expedirá el Dictamen de verificación y entregará al solicitante de la verificación, dos ejemplares debidamente firmados. | 14.7.4.2. The UVAA will issue the Verification Opinion and will deliver two duly signed copies to the verification applicant. |
| 14.7.4.3. Para el caso de instalaciones eléctricas no conectadas al servicio público de energía eléctrica, el solicitante de la verificación debe conservar por lo menos uno de los dos ejemplares del Dictamen de verificación en el domicilio donde se ubica el sistema de medición. | 14.7.4.3. In the case of electrical installations not connected to the public electricity service, the verification applicant must keep at least one of the two copies of the Verification Opinion at the address where the metering system is located. |
| 14.7.4.4. Tanto la UVAA como el solicitante, debe mantener el Dictamen de Verificación a disposición de la Comisión o de cualquier autoridad competente, conforme a sus atribuciones. | 14.7.4.4. Both the UVAA and the applicant must keep the Verification Opinion available to the Commission or any appropriate authority, in accordance with their powers. |
| 14.7.5. Procedimiento | 14.7.5. Procedure |
| 14.7.5.1. Solicitud de verificación | 14.7.5.1. Verification Request |
| El solicitante debe requerir a una UVAA la evaluación de la conformidad, alcance verificación, de los sistemas de medición con la Norma Oficial Mexicana. | The applicant must require a UVAA to evaluate the conformity, scope of verification, of the measurement systems with the Official Mexican Standard. |
| Recibida la solicitud de verificación, la UVAA, de común acuerdo con el solicitante, debe establecer los términos y las condiciones de los trabajos de verificación a través de un contrato de prestación de servicios. Asimismo, por cada acto de verificación, la UVAA debe generar un expediente que contenga al menos la información siguiente: | Once the verification request has been received, the UVAA, in common agreement with the applicant, must establish the terms and conditions of the verification work through a service provision contract. Likewise, for each act of verification, the UVAA must generate a file that contains at least the following information: |
| I. Fecha de recepción de la solicitud de la verificación; | I. Date of receipt of the verification request; |
| II. Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UVAA y el solicitante; | II. Date of signature of the contract for the provision of services between the UVAA and the applicant; |
| III. Nombre, denominación o razón social del solicitante; | III. Name, denomination or business name of the applicant; |
| IV. Nombre comercial, en su caso; | IV. Trade name, if any; |
| V. Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); | V. For companies, the Federal Taxpayer Registry (RFC); |
| VI. Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), clave de elector de la credencial para votar, la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser extranjero el folio de la Forma Migratoria; | VI. For individuals, the Unique Code of the Population Registry (CURP), the voter ID code from the Voter credential (INE), the registration of the military card or the passport number. In case of being a foreigner, the folio from the Immigration Form; |
| VII. Tipo de instalación en donde se ubican los sistemas de medición; | VII. Type of installation where the measurement systems are located; |
| VIII. Domicilio y datos de contacto de la instalación en donde se ubican los sistemas de medición a verificar: | VII. Address and contact details of the facility where the measurement systems to be verified are located: |
| a) Calle; | a) Street; |
| b) Número exterior; | b) Outside number; |
| c) Número interior; | c) Internal number; |
| d) Colonia o Población; | d) Colony or Population; |
| e) Municipio o delegación; | e) Municipality or delegation; |
| f) Código Postal; | f) Postal Code; |
| g) Ciudad; | g) City; |
| h) Entidad Federativa; | h) State; |
| i) Número de teléfono o número de celular; | i) Telephone number or cell phone number; |
| j) Dirección de correo electrónico. | j) Email address. |
| IX. Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UVAA: | IX. Data of the person who signs the contract for the provision of services with the UVAA: |
| a) Nombre(s); | a) Name(s); |
| b) Apellido paterno; | b) Paternal surname; |
| c) Apellido materno; | c) Maternal surname; |
| d) Número de teléfono fijo (empresarial); | d) Landline phone number (business); |
| e) Dirección de correo electrónico (empresarial). | e) Email address (company). |
| IX.I Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: | IX.I For Mexican citizens, any of the following documents must be recorded: |
| a) Clave Única del Registro de Población (CURP); | a) Unique Code of the Population Registry (CURP); |
| b) Clave de elector de la credencial para votar, expedida por el INE; | b) Voter ID number from the Voter credential, issued by the INE; |
| c) Matrícula de la cartilla militar; o | c) Registration of the military card; or |
| d) Número de pasaporte. | d) Passport number. |
| IX.II Para extranjeros, deberá registrar: | IX.II For foreigners, the following must be recorded: |
| a) Número de teléfono o número de celular; | a) Telephone number or cell phone number; |
| b) Dirección de correo electrónico; | b) Email address; |
| c) El Folio de la Forma Migratoria. | c) The Folio of the Immigration Form. |
| X. Datos de la persona que atenderá la visita para resolver cualquier duda con respecto a los sistemas de medición: | X. Data of the person who will attend the visit to answer any questions regarding the measurement systems: |
| a) Nombre(s); | a) Name(s); |
| b) Apellido paterno; | b) Paternal surname; |
| c) Apellido materno; | c) Maternal surname; |
| d) Número de teléfono o número de celular; | d) Telephone number or cell phone number; |
| e) Dirección de correo electrónico. | e) Email address. |
| X.I Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: | XI For Mexican citizens, any of the following documents must be recorded: |
| a) Clave Única del Registro de Población (CURP); | a) Unique Code of the Population Registry (CURP); |
| b) Clave de elector de la credencial para votar; | b) Voter ID number from the voter credential; |
| c) Matrícula de la cartilla militar; | c) Registration number of the military card; |
| d) Número de pasaporte. | d) Passport number. |
| X.2. Para extranjeros, deberá registrar: | X.2. For foreigners, the following must be recorded: |
| a) Número de teléfono o número de celular; | a) Telephone number or cell phone number; |
| b) Dirección de correo electrónico; | b) Email address; |
| c) El Folio de la Forma Migratoria. | c) The Folio of the Immigration Form. |
| XI. Características del sistema de medición a verificar: | XI. Characteristics of the measurement system to be verified: |
| a) Domicilio o localización del punto de interconexión o conexión donde se encuentre el sistema de medición. | a) Address or location of the interconnection or connection point where the measurement system is located. |
| b) Datos de placa del medidor y de los transformadores de medida | b) Nameplate data of the meter and instrument transformers |
| c) Tensión de suministro (nivel de tensión) | c) Supply voltage (voltage level) |
| d) Forma de conexión (directa o a través de transformador de medida (delta o estrella) | d) Form of connection (direct or through an instrument transformer (delta or star) |
| e) Sellos físicos o mecánicos o precintos. | e) Physical or mechanical seals or site seals. |
| El solicitante de la verificación debe proveer la información necesaria a la UVAA, para que ésta pueda dar cumplimiento con lo establecido en el presente PEC, en cuanto a requerimiento de información. | The applicant for verification must provide the necessary information to the UVAA, so that it can comply with the provisions of this PEC, in terms of information requirements. |
| Una vez que la UVAA reciba la información del sistema de medición a verificar, debe proceder a la programación de la visita. | Once the UVAA receives the information on the measurement system to be verified, it must proceed to schedule the visit. |
| 14.7.5.2. Visita de verificación | 14.7.5.2. Verification visit |
| Una vez firmado el contrato a que se refiere 14.7.5.1, la UVAA deberá asistir puntualmente al sitio en donde está instalado el sistema de medición, en la fecha y hora acordada con el solicitante. | Once the contract referred to in 14.7.5.1 has been signed, the UVAA must punctually attend the site where the measurement system is installed, on the date and time agreed with the applicant. |
| La verificación de los sistemas de medición se debe realizar como se indica a continuación: | The verification of the measurement systems must be carried out as follows: |
| I. Adicional al proceso indicado en el Reglamento de Ley de la Industria Eléctrica, Capitulo III, el Transportista o Distribuidor, deben: | I. In addition to the process indicated in the Regulations of the Electricity Industry Law, Chapter III, the Transporter or Distributor must: |
| a) Solicitar las licencias, libranzas y permisos operativos necesarios en alta tensión y media tensión ante CENACE, llevar a cabo las maniobras necesarias en el equipamiento de alta y media tensión que permitan realizar la verificación en condiciones seguras; | a) Request the necessary high-voltage and medium-voltage licenses, warrants and operating permits from CENACE, carry out the necessary maneuvers in the high- and medium-voltage equipment that allow the verification to be carried out in safe conditions; |
| NOTA 1: Por seguridad e integridad de personas y equipos, se mantendrán desenergizados los elementos necesarios durante la verificación, así mismo se señalarán aquellos elementos energizados para prevenir contactos involuntarios. | NOTE 1: For the safety and integrity of people and equipment, the necessary elements will be kept de-energized during the verification, likewise those energized elements will be indicated to prevent involuntary contacts. |
| NOTA 2: Se deberán observar los códigos de seguridad aplicables en instalaciones de media y alta tensión. | NOTE 2: Applicable safety codes must be observed in medium and high voltage installations. |
| b) Realizar las actividades de control antes del inicio de la verificación. Las actividades de control están dirigidas a recabar los datos básicos de los elementos del sistema de medición con el fin de asegurar que los trabajos se desarrollen de manera ordenada, considerando lo siguiente: | b) Carry out the control activities before the start of the verification. The control activities are aimed at collecting the basic data of the elements of the measurement system in order to ensure that the work is carried out in an orderly manner, considering the following: |
| - Número de medidor y sus lecturas de consumos y demandas; | - Meter number and its readings of consumption and demands; |
| - Código de medidor, debiendo constatar la congruencia respecto al sistema de medición y a las funcionalidades de la Tabla 1.1; | - Meter code, verifying consistency with respect to the measurement system and the functionalities of Table 1.1; |
| - Multiplicador de lecturas (relación de transformación de los transformadores de medida) debiendo cotejar con el registro de facturación; | - Reading multiplier (transformation ratio of measurement transformers) must be compared with the billing record; |
| - Revisar condiciones de los sellos conforme, constatando que los números, en su caso, correspondan con los instalados inicialmente en la última revisión y prueba efectuada. | - Check the conditions of the seals in accordance, verifying that the numbers, if any, correspond to those initially installed in the last revision and test carried out. |
| c) En su caso, mantener habilitado y operando el medidor de respaldo; | c) If applicable, keep the backup meter enabled and operating; |
| d) Retirar sellos físicos del medidor, registrando este retiro en su sistema de administración de sellos físicos; | d) Remove physical seals from the meter, registering this removal in its physical seal management system; |
| e) Verificar ocularmente la instalación y reportar la existencia de anomalías o instalaciones no permitidas; | e) Visually verify the installation and report the existence of anomalies or non-permitted installations; |
| f) Atestiguar la verificación del medidor; | f) Witness the verification of the meter; |
| g) Realizar las maniobras operativas, desconexiones, conexiones necesarias de las tablillas de conexiones asociadas al transformador de corriente y transformador de potencial; | g) Carry out the necessary operating maneuvers, disconnections, connections of the connection boards associated with the current transformer and potential transformer; |
| h) Una vez finalizada la verificación, instalar nuevos sellos físicos al medidor, así como su respectivo registro y control; | h) Once the verification is finished, install new physical seals to the meter, as well as its respective registration and control; |
| i) Realizar las maniobras necesarias que permitan restaurar el servicio de suministro eléctrico o de inyección de potencia en condiciones operativas seguras. | i) Carry out the necessary maneuvers to restore the electricity supply or power injection service in safe operating conditions. |
| Cuando por causas de seguridad o instrucción del CENACE, no sea posible realizar la verificación, el Transportista o Distribuidor, atestiguaran las causas en el acta circunstanciada que elabore la UVAA. | When, due to security reasons or instructions from CENACE, it is not possible to carry out the verification, the Transporter or Distributor will attest to the causes in the detailed record prepared by the UVAA. |
| II. El personal de la UVAA debe identificarse con el personal designado por el solicitante para atender la visita de verificación; | II. UVAA staff must identify themselves with the staff designated by the applicant to attend the verification visit; |
| III. El personal designado por el solicitante para atender la visita de verificación, debe identificarse y permitir a la UVAA el ingreso a sus instalaciones, así como proporcionarle toda la documentación que ésta solicite para efectos del acto de verificación; | III. The personnel designated by the applicant to attend the verification visit must identify themselves and allow the UVAA to enter their facilities, as well as provide all the documentation that it requests for the purposes of the verification act; |
| IV. La UVAA debe proceder como se indica en 14.7.5.3, y debe generar el acta circunstanciada y en su caso, el Dictamen de Verificación. | IV. The UVAA must proceed as indicated in 14.7.5.3, and must generate the detailed record and, where appropriate, the Verification Opinion. |
| 14.7.5.3. Aspectos técnicos específicos que verificar | 14.7.5.3. Specific technical aspects to verify |
| La UVAA debe verificar el cumplimiento del sistema de medición (medidor y transformador de medida), conforme a lo siguiente: | The UVAA must verify the compliance of the measurement system (meter and measurement transformer), according to the following: |
| I. Medidor: | I.Meter : |
| a) Sello físico o precintos instalados en el medidor: La UVAA debe revisar la integridad del sello del medidor, que no esté violado, y debe tomar registro del número, clave o código asignado al sello; | a) Physical seal or seals installed on the meter: The UVAA must review the integrity of the meter seal, that it is not violated, and must record the number, password or code assigned to the seal; |
| NOTA: Los sellos físicos, medios mecánicos o precintos, se refieren a los instalados y administrados por el Transportista o Distribuidor según corresponda. | NOTE: Physical seals, mechanical means or seals refer to those installed and administered by the Carrier or Distributor as appropriate. |
| b) El Transportista, Distribuidor debe romper y retirar el sello, en presencia de la UVAA; | b) The Carrier, Distributor must break and remove the seal, in the presence of the UVAA; |
| NOTA 1: El Transportista o Distribuidor, retirará y procesará para su uso adecuado y destino final del (los) sello(s) una vez retirado(s). | NOTE 1: The Carrier or Distributor will remove and process the seal(s) once removed for their proper use and final destination. |
| NOTA 2: Cuando el medidor o transformador de medida, se encuentre instalado en un poste, el Transportista o Distribuidor, prestará las facilidades para liberar de forma adecuada el medidor evitando interrupciones a otros servicios. | NOTE 2: When the meter or measurement transformer is installed on a pole, the Transporter or Distributor will provide the facilities to properly release the meter, avoiding interruptions to other services. |
| c) Marcado de la placa de datos: La UVAA debe revisar que el medidor tenga placa de datos y asegurarse que ésta cumpla con la información que indica la norma oficial mexicana; | c) Marking of the data plate: The UVAA must check that the meter has a data plate and ensure that it complies with the information indicated in the Official Mexican Standard; |
| d) La unidad de verificación debe identificar la versión del software legalmente relevante del medidor al momento de la verificación (véase 7.6.4.1.) y debe guardar evidencia de ello mediante una impresión, fotografía o medio audiovisual. | d) The verification unit must identify the legally relevant software version of the meter at the time of verification (see 7.6.4.1.) and must keep evidence of this by means of a printout, photograph or audiovisual medium. |
| II. Transformadores de medida: | II. Measurement transformers: |
| a) Sello en caja de terminales del transformador de medida: La UVAA debe revisar que el sello de la caja de terminales no esté violado, y debe tomar registro del número de sello; | a) Seal on the terminal box of the instrument transformer: The UVAA must check that the seal on the terminal box is not violated, and must take a record of the seal number; |
| b) El Transportista o Distribuidor debe romper el sello de la caja de terminales del transformador de medida, en presencia de la UVAA; | b) The Transporter or Distributor must break the seal of the terminal box of the instrument transformer, in the presence of the UVAA; |
| NOTA: El Transportista o Distribuidor, retirará y procesará para su uso adecuado y destino final del (los) sello(s) una vez retirado(s). | NOTE: The Carrier or Distributor will remove and process for proper use and final destination of the seal(s) once removed. |
| c) Marcado de la placa de datos: La UVAA debe revisar que el transformador de medida tenga placa de datos y asegurarse que ésta cumpla con la información que indica la Norma Oficial Mexicana; | c) Marking of the data plate: The UVAA must check that the instrument transformer has a data plate and ensure that it complies with the information indicated in the Official Mexican Standard; |
| d) Marcado en terminales: La UVAA debe revisar que el marcado en las terminales cumpla con los requisitos indicados en la Norma Oficial Mexicana; | d) Marking in terminals: The UVAA must check that the marking in the terminals complies with the requirements indicated in the Official Mexican Standard; |
| e) Conexión de las terminales secundarias: La UVAA debe verificar visualmente que el par torsional es el que se indica en el manual del equipo; para ello, el Transportista o Distribuidor, mediante un torquímetro, comprobará que el par torsional (torque) sea el que se indica en el manual del equipo; | e) Connection of the secondary terminals: The UVAA must visually verify that the torque is the one indicated in the equipment manual; for this, the Carrier or Distributor, by means of a torque meter, will verify that the torsional torque is that indicated in the equipment manual; |
| f) Corrosión o puntos calientes: La UVAA debe verificar visualmente, que no existan indicios de corrosión o puntos calientes en las conexiones secundarias. | f) Corrosion or hot spots: The UVAA must visually verify that there are no signs of corrosion or hot spots in the secondary connections. |
| Los resultados de las actividades establecidas en los incisos c)-f), no constituirán un criterio para determinar el incumplimiento en la verificación del Sistema de Medición. La UVAA únicamente debe dejar asentado en el expediente técnico los hallazgos, redactados en forma de observación y recomendación. | The results of the activities established in subparagraphs c)-f), will not constitute a criterion to determine noncompliance in the verification of the Measurement System. The UVAA must only record the findings in the technical file, written in the form of observation and recommendation. |
| III. Realizar las pruebas de verificación | III. Perform verification tests |
| a) Para transformadores de medida: la que se indica en 9.5; | a) For instrument transformers: the one indicated in 9.5; |
| b) Para medidores: las que se indican en 10.8. | b) For meters: those indicated in 10.8. |
| NOTA: Para los medidores tipo gabinete, se debe contar con los accesorios y en su caso, el adaptador adecuado para la correcta realización de las pruebas de verificación. Se debe observar a la documentación | NOTE: For cabinet-type meters, you must have the accessories and, if applicable, the appropriate adapter for the correct performance of the verification tests. Documentation should be observed. |
| IV. Criterios de aceptación | IV. Criteria of acceptance |
| a) Medidores | a) Meters |
| El requerimiento es del 1.0 % para medidores de la clase 0.5 y del 0.4 % para medidores de la clase 0.2 sin calidad en las pruebas manifestadas para las mediciones de energía activa y reactiva. | The requirement is 1.0% for class 0.5 meters and 0.4% for class 0.2 meters without manifested test quality for active and reactive energy measurements. |
| Las pruebas de conformidad se realicen con el procedimiento de dos etapas, tal y como se recomienda en la norma NMX-CH-10576-1-IMNC-2007. | The conformity tests are carried out with the two-stage procedure, as recommended in the NMX-CH-10576-1-IMNC-2007 standard. |
| - Etapa 1: Realizar el procedimiento de medición y calcular la incertidumbre de los resultados de medición. La conformidad para los requisitos puede asegurarse sí, y sólo sí, el intervalo de la incertidumbre de medición está dentro de la región de valores permisibles. La segunda etapa de la prueba debe realizarse sí, y sólo sí, el intervalo de la incertidumbre de medición obtenida en la primera etapa incluye a uno de los límites de la región de valores permisibles. | - Stage 1: Carry out the measurement procedure and calculate the uncertainty of the measurement results. Conformity to the requirements can be assured if, and only if, the range of measurement uncertainty is within the region of permissible values. The second stage of the test shall be performed if, and only if, the range of measurement uncertainty obtained in the first stage includes one of the limits of the region of permissible values. |
| - Etapa 2: Realizar el procedimiento de medición una vez más y determinar una combinación apropiada de los dos resultados de medición para conformar el resultado final de medición junto con la incertidumbre de dicho resultado. La conformidad de los requisitos puede asegurarse sí, y sólo sí, el intervalo de incertidumbre del resultado final de la medición está dentro de la región de valores permisibles indicados en 10.8 | - Step 2: Carry out the measurement procedure once more and determine an appropriate combination of the two measurement results to form the final measurement result together with the uncertainty of that result. Conformity to the requirements can be assured if, and only if, the interval of uncertainty of the final measurement result is within the region of permissible values given in 10.8. |
| b) Transformadores de medida | b) Instrument transformers |
| El criterio de aceptación es el que se establece en 9.5.6 | The acceptance criterion is the one established in 9.5.6 |
| V. Actividades para cierre de la verificación | V. Activities to close the verification |
| a) Una vez concluida la verificación, el transportista o distribuidor debe colocar el nuevo sello en el medidor y en la caja de terminales del transformador de medida; | a) Once the verification is completed, the transporter or distributor must place the new seal on the meter and on the terminal box of the instrument transformer; |
| b) La UVAA debe registrar los números de sellos que se coloca al término de la verificación. | b) The UVAA must record the numbers of the stamps that are placed at the end of the verification. |
| 14.7.6. Documentación | 14.7.6. Documentation |
| 14.7.7. La UVAA deberá informar cada trimestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos, o en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario. | 14.7.7. The UVAA must report each calendar quarter to the Commission on the verification reports issued, or where appropriate, deliver the notice of non-issuance of reports, within the term of ten calendar days following the expiration of each calendar quarter. |
| 14.7.8. La UVAA debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Autoridad competente, el original de los siguientes documentos: | 14.7.8. The UVAA must keep the original of the following documents for five years, for clarification or for inspection purposes by the appropriate authority: |
| I. Solicitudes de verificación firmadas; | I. Signed Verification Requests; |
| II. Contratos de prestación de servicios firmados por las partes; | II. Contracts for the provision of services signed by the parties; |
| III. Actas de evaluación de la conformidad; | III. Conformity assessment records; |
| IV. Expedientes técnicos, y; | IV. Technical files, and; |
| V. Copias de los Dictámenes de Verificación. | V. Copies of Verification Opinions. |
| Los documentos deben mantenerse físicamente en el archivo activo disponible en el domicilio de la UVAA, como mínimo dos años a partir de la fecha de emisión, al término de los cuales se pueden enviar al archivo pasivo, donde deberán permanecer tres años como mínimo. | The documents must be kept physically in the active archive available at the UVAA address, for at least two years from the date of issue, at the end of which they can be sent to the passive archive, where they must remain for at least three years. |
| 14.7.9. Selección de muestras | 14.7.9. Sample selection |
| Los medidores que serán verificados se seleccionarán al azar para conformar la muestra, esta selección se llevará a cabo utilizando un programa de muestreo aleatorio autorizado por la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). | The meters to be verified will be randomly selected to form the sample, this selection will be carried out using a random sampling program authorized by the CRE and the National Energy Control Center (CENACE). |
| El tamaño de la muestra será el que se obtenga de la Tabla PEC 8 de acuerdo a las instrucciones de muestreo y aceptación descritas en eI siguiente: | The size of the sample will be the one obtained from Table PEC 8 according to the sampling and acceptance instructions described in the following: |
| I. Criterios para la identificación y delimitación del lote: Sólo los medidores que cumplan los mismos requerimientos mínimos se pueden agrupar en un lote. Para la identificación y delimitación de un lote se debe considerar la siguiente información mínima: | I. Criteria for the identification and delimitation of the lot: Only meters that meet the same minimum requirements can be grouped in a lot. For the identification and delimitation of a lot, the following minimum information must be considered: |
| a) tipo de medidor, es decir conectado directamente (autocontenido u otra característica) o conectado por transformador; | a) type of meter, i.e. directly connected (self-contained or other feature) or transformer connected; |
| b) fabricante; | b) manufacturer; |
| c) tipo o modelo del medidor; | c) meter type or model; |
| d) número de serie o año de producción; | d) serial number or year of production; |
| e) clase de exactitud; | e) accuracy class; |
| f) funciones de medición (por ejemplo, magnitudes de medición, energía, demanda); | f) measurement functions (eg measurement quantities, energy, demand); |
| g) versión del firmware; | g) firmware version; |
| h) configuración (número de elementos, tipo de conexión estrella o delta o configuración automática); | h) configuration (number of elements, type of star or delta connection or automatic configuration); |
| i) número o identificación de la aprobación del modelo o prototipo, y; | i) type or prototype approval number or identification, and; |
| j) fecha de la verificación inicial o periódica. | j) date of initial or periodic verification. |
| Además, las siguientes características deben ser idénticas en todos los medidores de energía: | In addition, the following characteristics must be identical in all energy meters: |
| a) Tensión nominal Unom; | a) Rated voltage Unom; |
| b) corriente de transición Itr; | b) transition current It ; |
| c) corriente máxima Imax; | c) maximum current Imax; |
| d) corriente de base Ib (para medidores conectados directamente); | d) base current Ib (for directly connected meters); |
| e) capacidad de carga (relación Imax / Ib); | e) load capacity (I max /I b ratio ); |
| f) corriente nominal Inom (para medidores conectados con transformador), y; | f) nominal current Inom (for meters connected with a transformer), and; |
| g) la misma clase de exactitud. | g) the same accuracy class. |
| Los medidores de una muestra deben ser homogéneos con respecto a un tiempo similar de uso. Estos medidores deben tener un número o identificación única de aprobación del modelo o prototipo. Las condiciones nominales de funcionamiento de todos los medidores deben ser las mismas; y con II y III del capítulo 14.7.5.3. | The meters in a sample should be homogeneous with respect to a similar time of use. These meters must have a unique type or prototype approval number or identification. The rated operating conditions of all meters must be the same; and with II and III of chapter 14.7.5.3. |
| 14.7.9.1.1. Requerimientos de homogeneidad de la muestra para la verificación en campo | 14.7.9.1.1. Sample homogeneity requirements for field verification |
| Los medidores de una muestra deben ser homogéneos con respecto a un tiempo de uso similar. Para que un medidor de una muestra se considere homogéneo con respecto a un tiempo de uso similar, los medidores que conforman el lote debieron haber sido puestos en servicio en un intervalo de tiempo no mayor a un año. | Meters in a sample should be homogeneous with respect to similar usage time. In order for a sample meter to be considered homogeneous with respect to a similar time of use, the meters that make up the lot must have been put into service in a time interval not greater than one year. |
| El Transportista o Distribuidor, serán responsables de asegurar que los medidores incluidos en la muestra cumplan los siguientes criterios: | The Transporter or Distributor will be responsible for ensuring that the meters included in the sample meet the following criteria: |
| a) el medidor identificado es uno que está actualmente instalado en servicio; | a) the identified meter is one that is currently installed in service; |
| b) los parámetros metrológicos del medidor identificado no se han ajustado ni reparado después de su instalación; | b) the metrological parameters of the identified meter have not been adjusted or repaired after its installation; |
| c) el medidor identificado es homogéneo con respecto a los criterios del capítulo 14.7.9. | c) the identified meter is homogeneous with respect to the criteria of clause 14.7.9. |
| Se incluirán todos los medidores y sus resultados asociados a las pruebas, a menos que se identifiquen y denuncien pruebas convincentes de exclusión de acuerdo con los requisitos en 8.1. | All meters and their associated test results shall be included, unless convincing evidence of exclusion is identified and reported in accordance with the requirements in 8.1. |
| Los medidores que hayan sido excluidos como medidores de la muestra como resultado de no satisfacer los requisitos de los incisos (a), (b) y (c) anteriores dejarán de pertenecer al lote original. Estos medidores deben ser contabilizados por el Transportista o Distribuidor, y las razones de la exclusión deberán ser documentadas y, a petición, disponibles para la revisión del CENACE y de la CRE. La exclusión deliberada o de contabilidad inadecuada pueden descalificar los resultados del análisis de la muestra. | The meters that have been excluded as meters from the sample as a result of not satisfying the requirements of clauses (a), (b) and (c) above, will no longer belong to the original lot. These meters must be accounted for by the Transporter or Distributor, and the reasons for the exclusion must be documented and, upon request, available for review by CENACE and CRE. Deliberate exclusion or improper accounting may disqualify the results of the sample analysis. |

Tabla PEC 1 Puntos de prueba para medición de energía activa (Wh)

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba a) | Límite de error en porciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| Inom | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 60° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Inom | 240° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| a) Los puntos de prueba se realizan en un solo valor de tensión, siendo éste la tensión nominal. |  |  |  |  |

Table PEC 1 Points of test for measurement of active Energy (Wh)

| Current of test | Angle of phase | Voltage of test a) | Limit of Error in percent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| Inom | 0 ° | Unom | ± 0.2 | ± 0.5 |
| Inom | 180 ° | Unom | ± 0.2 | ± 0.5 |
| Inom | 60 ° | Unom | ± 0.3 | ± 0.6 |
| Inom | 240 ° | Unom | ± 0.3 | ± 0.6 |
| a) The testing points are made on a single value of voltage being the nominal voltage. |  |  |  |  |

Tabla PEC 2 Puntos de prueba para medición de energía reactiva (varh)

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Límite de error en por ciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,5 S | Clase 1,0 S |
| Inom | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |

Table PEC 2 Testing points for measurement of reactive energy (varh)

| Current of test | Angle of phase | Voltage of test | Limit of Error in per cent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.5 S | Class 1.0 S |
| Inom | 90 ° | Unot m | ± 0.5 | ± 1.0 |
| Inom | 270 ° | Unom | ± 0.5 | ± 1.0 |

Tabla PEC 3-Pruebas aplicables a medidores con calidad de la potencia

| Prueba | Corriente de Prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Duración | Requerimiento de prueba satisfactoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decremento de tensión (Sag) | Inom | 0 °, f.p. = 1 | De acuerdo al punto 6.4 cláusula A4.2.1 de la IEC 62586 Sag al 20% de la Unom | 2.5 Ciclos de la fundamental | Comprobar que todos los resultados cumplen con el punto 5.4.5.1 y 5.4.5.2 de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente |
| Incremento de tensión (Swell) |  |  | De acuerdo al punto 6.4 cláusula A4.2.1 de la IEC 62586 Swell al 200% de la Unom | 2.5 Ciclos de la fundamental | Comprobar que todos los resultados cumplen con el punto 5.4.5.1 y 5.4.5.2 de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente |
| Interrupción |  |  | De acuerdo al punto 6.4 cláusula A4.2.1 de la IEC 62586 Interrupción después de Sag al 20% de la Unom | 2.5 Ciclos de la fundamental | Comprobar que todos los resultados cumplen con el punto 5.4.5.1 y 5.4.5.2 de la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente |
| Desviación de frecuencia |  |  | De acuerdo al punto 6.1 cláusulas A1.1.1 y A1.2.2 de la IEC 62586 | 15 s | De acuerdo al punto 6.1 cláusulas A1.1.1 y A1.2.2 de la IEC 62586 |
| Armónicas de tensión | Inom | 0 °, f.p. = 1 | De acuerdo al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 | De acuerdo con IEC 61000-2-4 | De acuerdo al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 |
| Armónicas de corriente |  |  | De acuerdo al punto 6.15 que hace referencia al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 | De acuerdo con IEC 61000-2-4 | De acuerdo al punto 6.15 que hace referencia al punto 6.6 cláusula A6.1.4 de la IEC 62586 50 armónicas presentes con THD del 200% de acuerdo con la IEC 61000-2-4 |
| Desbalance |  |  | De acuerdo al punto 6.5 de la IEC 62586 cláusula A5.1.2 Fase A 73% Fase B 80% Fase C 87% | al menos 15 s | Comprobar que la secuencia cero y la secuencia negativa están dentro de 4.9% y 5.2% |
| Parpadeo (Flicker) |  |  | IEC 62586 Pst = 1.0 Con modulación rectangular a 39 cambios por minutos con fluctuación de 1.04 % a 120 V y 60 Hz | al menos una medición de Pst de 10 minutos | El Pst observado debe ser 1.0 ± 5% |

Table PEC 3-tests applicable to meters with power quality

| Test | Test Current | Angle of phase | Test Voltage | Duration | Requirement of satisfactory test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decrease of tension (Sag) | Inom | 0 °, fp = 1 | In accordance with the point 6.4 Clá clause A4.2.1 of the IEC 62586 Sag to the 20% of the Unom | 2.5 Cycles of the fundamental | Check that all the results comply with the point 5.4.5.1 and 5.4.5.2 of the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 force |
| Increase of voltage (Swe ll) |  |  | In accordance with the point 6.4 Clá clause A4.2.1 of the IEC 62586 Swell to 200% of the Unom | 2.5 Cycles of the fundamental | Check that all the results comply with the point 5.4.5.1 and 5.4.5.2 of the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 force |
| Interruption |  |  | In accordance with the point 6.4 cl to clause A4.2.1 of the IEC 62586 Interruption after the Sag to the 20% of the U nom | 2.5 Cycles of the fundamental | Check that all the results comply with the point 5.4.5.1 and 5.4.5.2 of the NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vige nte |
| Deviation of Freq ia |  |  | In accordance with the point 6.1 clauses A1.1.1 and A1.2.2 of the IEC 62586 | 15 s | In accordance with the point 6.1 clauses A1.1.1 and A1.2.2 of the IEC 62586 |
| Harmonics of voltage | Inom | 0 °, fp = 1 | In accordance with the point 6.6 cl to clause A6.1.4 of the IEC 62586 50 harmonic pres entities with THD of the 200% of according to the IEC 61000-2-4 | In accordance with IEC 61000-2-4 | In accordance with the point 6.6 Clá clause A6.1.4 of the IEC 62586 50 harmonics present with THD of the 200% of according to the IEC 61000-2-4 |
| Harmonics of cor riente |  |  | In accordance to the punt or 6.15 that makes reference to the point 6.6 cla clause A6.1.4 of the IEC 62586 50 harmonics present with THD of the 200% of according to the IEC 61000-2-4 | In accordance with IEC 61000-2-4 | In accordance to the point 15/06 which makes reference to the point 6. 6 cla clause A6.1.4 of the IEC 62586 50 harmonics present with THD of the 200% of according to the IEC 61000-2-4 |
| Unbalance |  |  | In accordance with the point 6.5 of the IEC 62586 Clá clause A5.1.2 Phase A 73% Phase B 80% Phase C 87% | at least 15 s | Check that the sequence zero and the sequence Negative is n inside of 4.9% and 5.2% |
| Flicker (Flicker) |  |  | IEC 62586 Pst = 1.0 With rectangular modulation at 39 changes per minute with fluctuation of 1.04% at 120 V and 60 Hz | at the least one measurement of Pst of October minutes | The observed Pst should be 1.0 ± 5% |

Tabla PEC 4 Puntos de prueba para medición de energía activa (Wh)

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Límite de error en por ciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| Imin | 0° | Unom | ±0.4 | ±1.0 |
| Imin | 180° | Unom | ±0.4 | ±1.0 |
| Itr | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Itr | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 60° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Inom | 240° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Inom | 300° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Imax | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Imax | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Umin | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Umin | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Umax | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Umax | ±0.2 | ±0.5 |
| Umin=0.9*Unom Umax=1.10*Unom |  |  |  |  |

Table PEC 4 Testing points for measurement of active energy (Wh)

| Test Current | Angle of phase | Test Voltage | Limit of Error in per cent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| Imin | 0° | Unom | ±0.4 | ±1.0 |
| Imin | 180° | Unom | ±0.4 | ±1.0 |
| Itr | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Itr | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 60° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Inom | 240° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Inom | 300° | Unom | ±0.3 | ±0.6 |
| Imax | 0° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Imax | 180° | Unom | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Umin | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Umin | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 0° | Umax | ±0.2 | ±0.5 |
| Inom | 180° | Umax | ±0.2 | ±0.5 |
| U min = 0.9 * Unom U max = 1.10 * Unom |  |  |  |  |

Tabla PEC 5 Puntos de prueba para medición de energía reactiva (varh)

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Límite de error en por ciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| Itr | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Itr | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 30° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 150° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 210° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 330° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 30° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 150° | Umin | ±0.5 | ±1.0 |
| Umin= 0.9*Unom Umax=1.10*Unom |  |  |  |  |

Table PEC 5 Testing points for measurement of reactive energy (varh)

| Test current | Angle of phase | Test voltage | Limit of Error in per cent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| Itr | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Itr | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 30° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 150° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 210° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Inom | 330° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 90° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 270° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 30° | Unom | ±0.5 | ±1.0 |
| Imax | 150° | Umin | ±0.5 | ±1.0 |
| Umin= 0.9*Unom Umax=1.10*Unom |  |  |  |  |

Tabla PEC 6 Puntos de prueba para la prueba de arranque.

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Límite de error en por ciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| Ist a) | 0° | Unom | ------- | ------ |
| a) La prueba se limita a un pulso. |  |  |  |  |

Table PEC 6 Testing points for the startup test.

| Test current | Angle of phase | Test voltage | Limit of Error in per cent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| I st a) | 0 ° | Unom | ------- | ------ |
| a) The test is limited to one pulse. |  |  |  |  |

Tabla PEC 7 Prueba de estado sin carga.

| Corriente de prueba | Angulo de fase | Tensión de prueba | Límite de error en por ciento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Clase 0,2 S | Clase 0,5 S |
| 0 a) | 0° | 1.15*Unom | ------ | ------ |
| a) El medidor no debe registrar ningún pulso en un tiempo de prueba igual a 10 min. y en caso de registrarlo, durante los siguientes 20 min. no debe registrar otro pulso |  |  |  |  |

Table PEC 7 Test of condition without charge.

| Test current | Angle of phase | Test voltage | Limit of Error in per cent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Class 0.2 S | Class 0.5 S |
| 0 a) | 0 ° | 1.15 * Unom | ------ | ------ |
| a) The meter should not register a pulse for a test period equal to 10 min. and in case of registering it, during the next 20 min. it should not register another pulse |  |  |  |  |

Tabla PEC 8 Plan de muestreo indexado por el límite de calidad (CL)

| Tamaño del lote | Límite de calidad (CL) = 5 % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tamaño de la muestra (n) | Elementos aceptados no conformes (Ac) |
| 16 a 25 | 25 a) | 0 |
| 25 a 50 | 28 a) | 0 |
| 51 a 90 | 34 | 0 |
| 91 a 150 | 38 | 0 |
| 151 a 280 | 42 | 0 |
| 281 a 500 | 50 | 0 |
| 501 a 1 200 | 80 | 1 |
| 1 201 a 3 200 | 125 | 3 |
| 3 201 a 10 000 | 200 | 5 |
| 10 001 a 35 000 | 315 | 10 |
| 35 001 a 150 000 | 500 | 18 |
| 150 001 a 500 000 | 500 | 18 |
| > 500 000 | 500 | 18 |
| a) Cuando n es mayor que el tamaño del lote se debe utilizar el 100 % de los elementos de la muestra con un valor Ac=0. |  |  |

Table PEC 8 Sampling plan indexed by the limit of quality (CL)

| Size of the lot | Limit of quality (CL) = 5 % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Size of the sample (n) | Elements accepted not conform (Ac) |
| 16 to 25 | 25 a) | 0 |
| 25 to 50 | 28 a) | 0 |
| 51 to 90 | 3.4 | 0 |
| 91 to 150 | 38 | 0 |
| 151 to 280 | 42 | 0 |
| 281 to 500 | 50 | 0 |
| 501 to 1,200 | 80 | 1 |
| 1,201 to 3,200 | 125 | 3 |
| 3,201 to 10,000 | 200 | 5 |
| 10,001 to 35,000 | 315 | 10 |
| 35,001 to 150,000 | 500 | 18 |
| 150,001 to 500,000 | 500 | 18 |
| > 500,000 | 500 | 18 |
| a) When n is greater than the size of the batch, 100 % of the elements of the sample with a value Ac = 0 must be used. |  |  |

| TÍTULO SÉPTIMO | SEVENTH TITLE |
| --- | --- |
| VIGILANCIA | OVERSIGHT |
| La Comisión Reguladora de Energía, la Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana. | The Regulatory Commission of Energy, the Secretary of Economy and the Federal Prosecutor for the Consumer pursuant to their powers and within the scope of their respective authority, are the authorities who are in charge of monitoring the compliance of this Official Mexican Standard. |
| El cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana no exime ninguna responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras normas oficiales mexicanas. | The compliance to this Official Mexican Standard does not exempt any responsibility in regard to the observance of the provisions in other Official Mexican Standards. |
| TÍTULO OCTAVO | EIGHTH TITLE |
| BIBLIOGRAFÍA | BIBLIOGRAPHY |
| 1. ANSI C12.10, Physical aspects of watthour meters-safety standard. | 1. ANSI C12.10, Physical aspects of watthour meters - safety standard. |
| 2. ANSI C12. 18 American National Standard for Protocol Specification for ANSI Type 2 Optical Port | 2. ANSI C12. 18 American N ational Standard for Protocol Specification for ANSI Type 2 Optical Port |
| 3. ASTM D2244 - 16 Standard Practice for Equations of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates | 3. ASTM D2244 - 16 Standard Practice for Equations of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates |
| 4. CISPR 32, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment-Emission requirements | 4. CISPR 32, E lectromagnetic compatibilit and of multimedia equipment - Emission requirements |
| 5. IEC 60068-2-2, Environmental testing-part 2-2: tests-test B: dry heat. | 5. IEC 60068-2-2, Environmental testing - part 2-2: tests - test B: dry heat. |
| 6. IEC 60068-2-27, Environmental testing-part 2-27: tests-test Ea and guidance: shock. | 6. IEC 60068-2-27, Environmental testing - part 2-27: tests - test Ea and guidance: shock. |
| 7. IEC 60068-2-30, Environmental testing-part 2-30: tests-test Db: damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle). | 7. IEC 60068-2-30, E nvironmental testing - part 2 -30: tests - test Db: damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle). |
| 8. IEC 60068-2-5, Environmental testing-part 2: tests. Test Sa: simulated solar radiation at ground level. | 8. IEC 60068-2-5, Environmental testing - part 2: tests. Test Sa: simulated solar radiation at ground level. |
| 9. IEC 60068-2-75, Environmental testing-part 2-75: tests-test Eh: hammer tests. | 9. IEC 60068-2-75, Environmental testing - part 2-75: tests - test Eh: hammer tests. |
| 10. IEC 60695-2-11, Fire hazard testing-part 2-11: glowing/hot-wire based test methods-glow- wire flammability test method for end-products. | 10. IEC 6 0695-2-11, Fire hazard testing - part 2-11: glowing/hot-wire based test methods - glow- wire flammability test method for end - products. |
| 11. IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC)-part 4-2: testing. Measurement techniques-electrostatic discharge immunity test. | 11. IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4-2: testing. Measurement techniques - electrostatic discharge imm unity test. |
| 12. IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC)-part 4-4: testing and measurement techniques-electrical fast transient/burst immunity test. | 12. IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4-4: testing and measurement techniques - electrical fast transient/burst immunity test. |
| 13. IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC)-part 4-6: testing and measurement techniques-immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields. | 13. IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4-6: testi ng and measurement techniqu es - immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields. |
| 14. IEC 61000-4-7, Electromagnetic compatibility (EMC)-part 4-7: testing and measurement techniques-general guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto. | 14. IEC 61000-4-7, Electromagnetic compatibility (EMC) - part 4-7: testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, fo r power supply systems and equipment connected thereto. |
| 15. IEC 61180, High-voltage test techniques for low-voltage equipment-Definitions, test and procedure requirements, test equipment | 15. IEC 61180, High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment |
| 16. IEC 61850-4, Communication networks and systems in substations-part 4: system and project management. | 16. IEC 61850-4, Communication networks an d systems in substations - pa rt 4: system and project management. |
| 17. IEC 61968, Application integration at electric utilities. | 17. IEC 61968, Application integration at electric utilities. |
| 18. IEC 61970, Energy management system. Application program interface. | 18. IEC 61970, Energy management system. Application program interface. |
| 19. IEC 62262, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) | 19. IEC 62262, Degrees of protection provided by enclosure s for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) |
| 20. IEC 62325, Framework for energy market communications. | 20. IEC 62325, Framework for energy market communications. |
| 21. IEEE C.37.90.1, Standard Surge Withstand Capability (SWC) Tests for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus. | 21. IEEE C.37.90.1, Standard Surge Withstand Capability (SWC) Tests for Relays and Relay Systems Associated With Electric Po wer Apparatus. |
| 22. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. | 22. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. |
| 23. ISO/IEC 17065. Evaluation of conformity-requirements for bodies certifying products, processes and services. | 23. ISO/IEC 17065. Evaluation of conformity - requirements for bodies certifying products, processes and services. |
| 24. NMX-J-592/1-ANCE-2008, Sistemas de gestión de energía-esquemas de funcionamiento-parte 1: directrices y requisitos generales. | 24. NMX-J-592/1-ANCE-2008, Systems of management of energy - schemes of operation - part 1: guidelines and requirements general. |
| 25. NMX-J-592/2-ANCE-2008. Sistemas de gestión de energía-esquemas de funcionamiento-parte 2: definiciones. | 25. NMX-J-592/2-ANCE-2008. Systems of management of energy - schemes of operation-part 2: definitions. |
| 26. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. | 26. NOM-008-SCFI-2002, System General of unidade s of measurement. |
| 27. OIML R 46-1/-2, Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological controls and performance tests, Edition 2012 (E). | 27. OIML R 46-1/-2, Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological controls and performance tests, Edition 2012 (E). |
| 28. OIML D 31, General requirements for software controlled measuring instruments, Edition 2008 (E). | 28. OIML D 31, General requirements for software controlled measuring instruments, Edition 2008 (E). |
| TÍTULO NOVENO | NINTH TITLE |
| CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES | COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS |
| Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de su elaboración. | This Mexican Standard is not equivalent (NEQ) with any International Standard, as the latter did not exist at the time of its preparation. |
| TÍTULO DÉCIMO | TENTH TITLE |
| APÉNDICES | APPENDICES |
| APÉNDICE A | APPENDIX A |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| REQUISITOS Y PRUEBAS ADICIONALES PARA EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | REQUIREMENTS AND ADDITIONAL TESTS TO THE TRANSFORMER OF CURRENT |
| A.0 Este apéndice contiene requisitos y pruebas adicionales a los que se establecen en la NMX-J-109-ANCE-2018 para transformadores de corriente. | A.0 This appendix contains requirements and tests additional to those which are established in the NMX-J-109-ANCE-2018 for transformers of current. |
| A.1 Requisitos adicionales para la prueba de elevación de temperatura de partes y componentes | A.1 Requirements additional to the testing of the elevation of temperature of parts and components |
| A.1.1 Montaje de la prueba | A.1.1 Mounting of the test |
| El transformador de corriente debe montarse de manera análoga al montaje en servicio, y los devanados secundarios deben tener una carga de acuerdo a la NMX-J-615-1-ANCE-2018, considerando que el incremento de temperatura en un transformador de corriente, cuando circula una corriente primaria igual a la corriente térmica continua, con una carga con factor de potencia unitario correspondiente a la salida nominal, no debe exceder el valor establecido descrito en la NMX-J-615-1-ANCE-2018. | The transformer of current must be mounted in a way analogous to the assembly in service, and the windings side must have one charge of according to the NMX-J-615-1-ANC E-2018, considering that the increase of temperature in one transformer of current, when circulating a current primary equal to the current thermal continuous, with one load with power factor unit corresponding to the output face, not to exceed the value Establishe or described in the NMX-J-615-1-ANCE-2018. |
| Dado que la instalación del transformador puede ser diferente, para efectos de la prueba, el montaje se deja a decisión del fabricante. | Given that the installation of the transformer can be different, for purposes of the test, the assembly is allowed to decision of the manufacturer. |
| Para el transformador de corriente colocado en subestaciones aisladas en gas hexafluoruro de azufre (GIS), las tres fases deben probarse al mismo tiempo. | For the transformer of current placed in subest ation isolated in gas hex afluoruro of sulfur (GIS), the three phases should be tested at the same time. |
| A.1.2 Medición de la temperatura ambiente | A.1.2 Measurement of the temperature environment |
| Los sensores empleados para medir la temperatura ambiente deben ser distribuidos alrededor del transformador de corriente a una distancia apropiada, de acuerdo a los valores nominales del transformador, y aproximadamente una altura media del transformador, protegidos de la radiación directa de calor. | The sensors used to measure the temperature environment should be distributed around of the transformer of current at an appropriate distance, of according to the nominal values of the transformer, and approximately one half height of the transformer, protected from the direct heat radiation. |
| Para minimizar los efectos de variación de temperatura por enfriamiento del aire, particularmente durante el último periodo de prueba, se deben usar los medios apropiados de disipación de calor para los sensores de temperatura, con una constante de tiempo aproximadamente igual a la del transformador. | To minimize the effects of variation of temperature for cooling of the air, particularly during the last period of test, the means suitable for dissipation of heat to the sensors of temperature should be used, with a constant of time approximately equal to that of the transformer. |
| El promedio de las lecturas de dos sensores debe ser usado para la prueba. | The average of the readiings of two sensors must be used for the test. |
| A.1.3 Duración de la prueba | A.1.3 Duration of the test |
| La prueba puede detenerse cuando las siguientes condiciones se cumplan: | The test can be stopped when the following conditions are met: |
| a) Cuando la duración de la prueba sea al menos tres veces la constante de tiempo térmica del transformador; y | a) When the duration of the test is at least three times the thermal time constant of the transformer; and |
| b) Cuando el incremento de temperatura de los devanados (y de la parte superior del aceite del transformador inmerso en aceite) no exceda 1 K por hora durante tres lecturas consecutivas de incremento de temperatura. | b) When the increase of temperature of the windings (and of the upper part of the oil of the transformer immersed in oil) does not exceed 1 K per hour for three consecutive readings of increase of temperature. |
| El fabricante debe estimar la constante de tiempo térmica a través de alguno de los siguientes métodos: | The manufacturer must estimate the constant of thermal time through any of the following methods: |
| a) Antes de la prueba, a través de resultados de pruebas anteriores o de pruebas hechas a diseños similares. La constante de tiempo térmica debe ser confirmada durante la prueba de elevación de temperatura. | a) Before the test, through the results of previous tests or tests made to similar designs. The thermal time constant must be confirmed during the temperature elevation test. |
| b) Durante la prueba, a partir de la(s) curva(s) de incremento de temperatura o de decremento de temperatura, registradas durante la ejecución de la prueba y calculadas de acuerdo a la sección a A.1.3.1. | b) During the test, from the temperature increase or temperature decrease curve(s), recorded during the execution of the test and calculated according to section A.1.3.1. |
| c) Durante la prueba, como el punto de intersección entre la tangente a la curva de incremento de temperatura originada en 0 y el valor máximo de incremento de temperatura estimado. | c) During the test, as the point of intersection between the tangent to the curve of temperature increase originating at 0 and the maximum value of estimated temperature increase. |
| d) Durante la prueba, como el tiempo transcurrido hasta el 63 % del valor máximo de incremento de temperatura estimado. | d) During the test, as the time elapsed to 63% of the maximum value of estimated temperature increase. |
| A.1.3.1 Técnica usada en la prueba de incremento de temperatura del transformador inmerso en aceite para determinar la constante térmica por medio de una estimación experimental | A.1.3.1 Technique used in the oil immersed transformer temperature rise test to determine the thermal constant by means of experimental estimation |
| En principio, la prueba debe continuar hasta lograr el estado estacionario del incremento de temperatura (del aceite) de acuerdo a lo siguiente: | In principle, the test should continue until the steady state of the temperature increase (of the oil) is achieved according to the following: |

| Por lo tanto, la desviación remanente del valor en estado estable es: | Therefore, the remaining deviation from the steady state value is: |
| --- | --- |

| donde: | where: |
| --- | --- |
| es la temperatura en °C; | is the temperature in °C; |
| (t) es la temperatura del aceite en función del tiempo (esta temperatura puede corresponder a la parte superior del aceite o a un valor promedio del mismo); | (t) is the temperature of the oil as a function of time (this temperature can correspond to the upper part of the oil or to an average value thereof); |
| a es la temperatura media de enfriamiento externa (aire ambiente o agua), que se supone constante; | a is the mean external cooling temperature (ambient air or water), which is assumed to be constant; |
| es el incremento de temperatura del aceite a partir de a; | is the temperature increase of the oil from a; |
| u, u son los valores en estado estable; | u, u are the values in steady state; |
| (t) es la desviación remanente del valor en estado estable u; | (t) is the remaining deviation from the steady state value u; |
| TO es la constante de tiempo para una variación exponencial del incremento de temperatura del volumen de aceite; | T O is the time constant for an exponential variation of the increase in temperature of the volume of oil; |
| h es el intervalo de tiempo entre lecturas; | h is the time interval between readings; |
| 1, 2, 3 son las tres lecturas de temperatura sucesivas tomadas a un intervalo de tiempo h. | 1, 2, 3 are the three successive temperature readings taken at a time interval h. |
| Se considera que: | It is considered that: |
| - La temperatura se mantiene tan constante como sea posible; | - The temperature is kept as constant as possible; |
| - La temperatura del aceite (t) se aproximará a un valor en estado estable siguiendo una función exponencial con una constante de tiempo TO; | - The oil temperature (t) will approach a steady state value following an exponential function with a time constant T O; |
| - La ecuación A2 es una buena aproximación de la curva de temperatura (véase figura A1) | - Equation A2 is a good approximation of the temperature curve (see figure A1). |

| Figura A1.- Extrapolación gráfica hacia el valor en estado estable del incremento de temperatura | Figure A1.- Extrapolation graph to the value in stable state of the increase of temperature |
| --- | --- |
| Dadas tres lecturas sucesivas 1, 2 y 3, y que la relación exponencial de la ecuación A2 es una buena aproximación de la curva de temperatura, entonces los incrementos tendrán la siguiente relación: | Given three successive readings 1, 2 y 3, and that the exponential relationship of equation A2 is a good approximation of the temperature curve, then the increments will have the following relationship: |

| Las lecturas también permiten una predicción del incremento de temperatura final: | The readings also allow one prediction of the increase of temperature end: |
| --- | --- |

| Si se realizan estimaciones sucesivas, todas éstas deben converger. Para evitar errores numéricos aleatorios grandes, el intervalo h debe ser aproximadamente TO, y 3/u no debe ser menor que 0.95. | If successive estimates are made, they must all converge. To avoid large random numerical errors, the interval h must be approximately T O, and TO, y 3/u must not be less than 0.95. |
| --- | --- |
| Un valor más exacto del incremento de temperatura en estado estable se obtiene por medio del método de mínimos cuadrados de la extrapolación de todos los puntos medidos a partir del 60% de u (estimando u por medio del método de los tres puntos). | A more accurate value of the steady-state temperature rise is obtained by the least squares method of extrapolating all measured points from 60% of u (estimating u by the three-point method). |
| Una manera diferente de hacer este cálculo es la que se indica en la ecuación A6: | A different way of doing this calculation is that indicated in equation A6: |

| A.1.4 Temperaturas e incrementos de temperatura | A.1.4 Temperatures and increases of temperature |
| --- | --- |
| El propósito de la prueba es determinar el incremento de temperatura promedio de los devanados y, para el transformador inmerso en aceite, el incremento de temperatura de la parte superior del aceite, en estado estacionario, cuando se producen pérdidas bajo las condiciones de servicio especificadas del transformador de corriente. | The purpose of the test is to determine the average temperature increase of the windings and, for the oil-immersed transformer, the temperature rise of the upper part of the oil, at steady state, when losses occur under the specified service conditions of the transformer of current. |
| La temperatura promedio de los devanados debe ser determinada por medio del método de cambio de resistencia, cuando sea práctico, pero para devanados de muy baja resistencia pueden ser empleados termómetros, termopares o sensores de temperatura apropiados. | The average temperature of the windings should be determined by the resistance change method, where practical, but for very low resistance windings appropriate thermometers, thermocouples, or temperature sensors may be used. |
| Los termómetros o termopares deben medir el incremento de temperatura de partes del transformador distintas al devanado. La temperatura de la parte superior del aceite debe medirse con sensores colocados en la parte superior metálica del transformador que se mantiene en contacto con el aceite. | Thermometers or thermocouples must measure the temperature rise of parts of the transformer other than the winding. The temperature of the upper part of the oil must be measured with sensors placed in the metallic upper part of the transformer that is kept in contact with the oil. |
| Los incrementos de temperatura deben ser determinados a través de la diferencia respecto a la temperatura ambiente, medida como se indica en A.1.2. | The temperature increases must be determined through the difference with respect to the ambient temperature, measured as indicated in A.1.2. |
| A.1.5 Modalidades de prueba para el transformador de corriente con Um < 550 kV | A.1.5 Test modalities for the current transformer with Um < 550 kV |
| La prueba debe realizarse aplicando la corriente térmica continua nominal al devanado primario. | The test shall be performed by applying the rated continuous thermal current to the primary winding. |
| NOTA: Por acuerdo entre el fabricante y el comprador, la corriente de prueba puede aplicarse energizando uno o más devanados secundarios si la tensión en las terminales secundarias de los núcleos de energización es al menos tan alta como si estuviera conectada la carga nominal, con el devanado primario cortocircuitado y el (los) devanado(s) secundario(s) no alimentados conectado(s) a las cargas nominales. | NOTE: By agreement between the manufacturer and the purchaser, the test current may be applied by energizing one or more secondary windings if the voltage at the secondary terminals of the energizing cores is at least as high as if the nominal load were connected, with the short-circuited primary winding and the unpowered secondary winding(s) connected to nominal loads. |
| A.1.6 Modalidades de prueba para el transformador de corriente inmerso en aceite con Um ≥ 550 kV | A.1.6 Test modalities for oil-immersed current transformer with Um ≥ 550 kV |
| La prueba debe realizarse aplicando simultáneamente lo siguiente al transformador de corriente: | The test shall be performed by simultaneously applying the following to the current transformer: |
| a) La corriente térmica continua nominal al devanado primario. | a) The continuous nominal thermal current to the primary winding. |
| La corriente de prueba también puede ser aplicada energizando uno o más devanados secundarios si las tensiones en las terminales secundarias de los núcleos de energización son al menos tan altas como si estuvieran conectados a la carga nominal, con el devanado primario cortocircuitado y el (los) devanado(s) secundario(s) no alimentados conectado(s) a las cargas nominales. | The test current may also be applied by energizing one or more secondary windings if the voltages at the secondary terminals of the energizing cores are at least as high as if they were connected to rated load, with the primary winding short-circuited and the non-powered secondary winding(s) connected to rated loads. |
| b) La tensión más alta del equipo dividido entre 3 entre el devanado primario y tierra. Una terminal de cada uno de los devanados secundarios debe estar conectado a tierra | b) The highest equipment voltage divided by 3 between the primary winding and ground. One terminal of each of the secondary windings must be connected to ground. |
| A.2 Requisitos adicionales para la prueba de aguante de tensión de impulso en terminales primarias | A.2 Additional requirements for the impulse voltage withstand test on primary terminals |
| La tensión de prueba debe aplicarse entre las terminales del devanado primario (conectadas entre ellas) y tierra. El marco, el envolvente (si lo hubiera), el núcleo (si está prevista su conexión a tierra) y todas las terminales del (los) devanado(s) secundario(s) deben estar conectados a tierra. | The test voltage must be applied between the primary winding terminals (connected to each other) and ground. The frame, enclosure (if any), core (if grounded) and all terminals of the secondary winding(s) must be grounded. |
| Para el transformador de corriente trifásico destinado a subestaciones aisladas en gas, cada fase debe probarse de manera independiente. Durante la prueba de cada fase, las otras fases deben conectarse a tierra. | For the three-phase current transformer intended for gas-insulated substations, each phase must be tested independently. During the test of each phase, the other phases must be connected to ground. |
| Los criterios de aceptación para el caso del transformador con envolvente metálica aislado en gas, son los que se establecen en la norma IEC 62271-203. | The acceptance criteria for the case of the gas-insulated metal-enclosed transformer are those established in the IEC 62271-203 standard. |
| A.3 Requisitos adicionales para comprobar cumplimiento de las especificaciones de error de relación y fase para la prueba de exactitud | A.3 Additional requirements to check compliance with ratio and phase error specifications for accuracy testing |
| El transformador debe probarse empleando al 25 % y el 100 % de la carga nominal | Transformer should be tested using 25% and 100% of rated load |
| APÉNDICE B | APPENDIX B |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DOCUMENTATION |
| B.1 Documentación para los medidores | B.1 Documentation for meters |
| 1. Identificación del instrumento, incluyendo: | 1. Identification of the instrument, including: |
| a) Nombre o denominación comercial; | a) Name or trade name; |
| b) Versión(es) de hardware y software, y; | b) Hardware and software version(s), and; |
| c) Dibujo de la placa de identificación. | c) Identification plate drawing. |
| 2. Características metrológicas del medidor, incluyendo: | 2. Metrological characteristics of the meter, including: |
| a) Una descripción del (de los) principio(s) de medición; | a) A description of the measurement principle(s); |
| b) Especificaciones metrológicas tales como la clase de exactitud y las condiciones nominales de funcionamiento, y; | b) Metrological specifications such as accuracy class and nominal operating conditions, and; |
| c) El proceso, método, guía o pasos a seguir para configurar el medidor en los modos de operación que tenga especificados. (p.e. modo de operación normal, modo de prueba o modo de calibración, antes de probar el medidor) y en su caso, accesorios recomendados para una calibración o verificación. | c) The process, method, guide or steps to follow to configure the meter in the modes of operation that it has specified. (for example, normal operating mode, test mode or calibration mode, before testing the meter) and, if applicable, recommended accessories for calibration or verification. |
| 3. Las especificaciones técnicas del medidor, incluyendo: | 3. The technical specifications of the meter, including: |
| a) Un diagrama a bloques con una descripción funcional de los componentes y dispositivos; | a) A block diagram with a functional description of the components and devices; |
| b) Dibujos, diagramas e información general del software, que expliquen la construcción y el funcionamiento, incluidos los enclavamientos; | b) Drawings, diagrams, and general software information, explaining construction and operation, including interlocks; |
| c) Descripción y posición de los sellos u otros medios de protección; | c) Description and position of seals or other means of protection; |
| d) Descripción de los puertos de comunicación, del protocolo de comunicación, en su caso, certificado de cumplimiento del estándar aplicable a los puertos de comunicación, y del protocolo de comunicación. | d) Description of the communication ports, the communication protocol, if applicable, certificate of compliance with the standard applicable to the communication ports, and the communication protocol. |
| e) Descripción de la estructura de datos que se transmitan por cualquier puerto de comunicación. | e) Description of the data structure that is transmitted through any communication port. |
| f) Documentación relativa a las características de durabilidad; | f) Documentation related to durability characteristics; |
| g) Cualquier documento u otra prueba de que el diseño y construcción del medidor cumple con los requisitos de esta Norma Oficial Mexicana; | g) Any document or other proof that the design and construction of the meter meets the requirements of this Official Mexican Standard; |
| h) Frecuencias de reloj específicas, y; | h) Specific clock frequencies, and; |
| i) Consumo energético del medidor. | i) Energy consumption of the meter. |
| 4. Manual de usuario y/o manual de instalación, en idioma español o inglés; y; | 4. User manual and/or installation manual, in Spanish or English; and; |
| 5. Una descripción de la verificación de instalación para la identificación de fallas significativas y abanderamiento de datos, si procede. (ver 7.3.1 y 8.6.1) | 5. A description of the installation verification for the identification of significant failures and data flagging, if applicable. (see 7.3.1 and 8.6.1) |
| 6. Planos dimensionales. | 6. Dimensional plans. |
| B.1.1 Documentación del software del medidor: | B.1.1 Meter software documentation: |
| 1. Descripción del software legalmente relevante y la identificación y cumplimiento de lo siguiente: | 1. Description of the legally relevant software and the identification and compliance with the following: |
| A. Lista de módulos de software con la relevancia legal pertinente, acompañada de una declaración de que todas las funciones están incluidas en la descripción con los términos correspondientes; | A. List of software modules with relevant legal relevance, accompanied by a statement that all functions are included in the description with the corresponding terms; |
| B. Descripción de las interfaces de software de la parte del software legalmente relevante, así como los comandos y los flujos de datos a través de esta interfaz, incluida una declaración de integridad; | B. Description of the software interfaces of the legally relevant part of the software, as well as the commands and data flows through this interface, including a statement of completeness; |
| C. Descripción de la generación de la identificación del software; y; | C. Description of the generation of the software identification; and; |
| D. Lista de parámetros a proteger y descripción de los medios de protección. | D. List of parameters to be protected and description of the means of protection. |
| 2. Descripción de los medios de seguridad del sistema operativo (contraseña, etc.), cuando proceda; | 2. Description of the means of security of the operating system (password, etc.), where applicable; |
| 3. Descripción del (de los) método(s) de sellado (software); | 3. Description of the sealing method(s) (software); |
| 4. Una visión general del hardware del sistema, por ejemplo, diagrama a bloques de topología, tipo de computadora(s), tipo de red, etc.; | 4. An overview of the system hardware, eg, topology block diagram, type of computer(s), type of network, etc.; |
| 5. Cuando un componente de hardware se considere legalmente relevante o cuando desempeñe funciones con implicaciones legales, también debe identificarse; | 5. When a hardware component is considered legally relevant or when it performs functions with legal implications, it must also be identified; |
| 6. Descripción de la exactitud de los algoritmos (por ejemplo, filtrado de los resultados de conversión A/D, cálculo de precios, algoritmos de redondeo, etc.); | 6. Description of the accuracy of the algorithms (for example, filtering of A/D conversion results, price calculation, rounding algorithms, etc.); |
| 7. Descripción de la interfaz de usuario, menús y diálogos; | 7. Description of the user interface, menus and dialogs; |
| 8. La identificación del software y las instrucciones para obtenerlo de un instrumento en uso; | 8. Software identification and instructions for obtaining it from an instrument in use; |
| 9. Lista de comandos de cada interfaz de hardware del medidor, dispositivo electrónico o subconjunto incluyendo una declaración de integridad; | 9. List of commands for each meter hardware interface, electronic device or sub-assembly including a statement of integrity; |
| 10. Lista de los errores de durabilidad que son detectados por el software y, si es necesario para dar mejor claridad, una descripción de los algoritmos de detección; | 10. List of durability errors that are detected by the software and, if necessary for clarity, a description of the detection algorithms; |
| 11. Descripción de los conjuntos de datos almacenados o transmitidos; | 11. Description of the data sets stored or transmitted; |
| 12. Si la detección de fallas se realiza en el software, una lista de las fallas que se detectan y una descripción del algoritmo de detección, y; | 12. If fault detection is performed in software, a list of the faults that are detected and a description of the detection algorithm, and; |
| 13. El manual de operación, en idioma español o inglés. | 13. The operation manual, in Spanish or English. |
| Adicionalmente, la documentación del software del medidor debe estar acompañada de documentos que demuestren la afirmación de que el diseño y las características del medidor cumplen con los requisitos especificados en el capítulo 7.6 Protección de propiedades metrológicas. | Additionally, the meter software documentation must be accompanied by documents that demonstrate the claim that the meter's design and characteristics meet the requirements specified in chapter 7.6 Protection of metrological properties. |
| B.2 Para los transformadores de medida: | B.2 For instrument transformers: |
| 1. Identificación del transformador de medida, incluyendo: | 1. Identification of the instrument transformer, including: |
| a) Nombre o denominación comercial del fabricante; | a) Name or trade name of the manufacturer; |
| b) Plano de la placa de datos. | b) Data plate plan. |
| 2. Clase de exactitud y las condiciones normales de funcionamiento. | 2. Accuracy class and normal operating conditions. |
| 3. Las especificaciones técnicas del transformador de medida, incluyendo: | 3. The technical specifications of the instrument transformer, including: |
| a) Tipo de transformador de medida (corriente, potencial inductivo, potencial capacitivo combinado, etc.); | a) Type of instrument transformer (current, inductive potential, combined capacitive potential, etc.); |
| b) Relación de transformación; | b) Transformation ratio; |
| c) Planos dimensionales; | c) Dimensional drawings; |
| d) Adicionalmente, para transformadores de baja potencia, presentar un diagrama a bloques con una descripción funcional de los componentes y dispositivos; | d) Additionally, for low power transformers, present a block diagram with a functional description of the components and devices; |
| e) Categoría de temperatura; | e) Temperature category; |
| f) Tensión nominal, y; | f) Rated voltage, and; |
| g) Frecuencia nominal. | g) Rated frequency. |
| 4. Manual de usuario y/o instalación. | 4. User and/or installation manual. |
| APÉNDICE C | APPENDIX C |
| (Informativo) | (Informative) |
| HOMOGENEIDAD DE LA PRODUCCIÓN. | PRODUCTION HOMOGENEITY. |
| C.1 Se recomienda que el informe de validación del sistema de Homogeneidad de la línea de producción emitido por el OCP, durante la evaluación en sitio, considere los incisos 8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su equivalente internacional o extranjero. | C.1 It is recommended that the validation report of the Homogeneity system of the production line issued by the OCP, during the on-site evaluation, consider subsections 8.2.2. Determination of the requirements for products and services, 8.4 Control of processes, products and services supplied externally, 8.5 Production and service provision, 8.6 Release of products and services, 8.7 Control of non-conforming outputs of the Mexican Standard NMX- CC-9001-IMNC-2015 or its international or foreign equivalent. |
| APÉNDICE D | APPENDIX D |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| PARÁMETROS PARA EL PROTOCOLO DNP3 | PARAMETERS FOR THE DNP3 PROTOCOL |
| D.1. Generalidades | D.1. General Provisions |
| Los parámetros requeridos deben estar en concordancia con la aplicación o funcionalidad del medidor Clase: A seleccionado de conformidad con las Tabla 1.1. La tabla D.1 indica el mapa DNP3 requerido. | The required parameters must be in accordance with the application or functionality of the Class: A meter selected in accordance with Table 1.1. Table D.1 indicates the required DNP3 map. |
| D.2. Perfil de dispositivo DNP3 | D.2. DNP3 Device Profile |

Tabla D.1, Mapa DNP3 Perfil para equipos de medición

| DNP3 Documento de perfil para equipos de medición |  |
| --- | --- |
| Nivel requerido: | Nivel 2 |
| Objetos, Funciones y/o calificadores adicionalmente requeridos a los del Nivel 2: - Objeto 22, Variación 5 - evento de contador de 32 bits con estampa de tiempo - Objeto 22, Variación 6 - evento de contador de 16 bits con estampa de tiempo - Objeto 32, Variación 3 - evento analógico de 32 bits con estampa de tiempo - Objeto 32, Variación 4 - evento analógico de 16 bits con estampa de tiempo |  |
| Tipo de conexiones soportadas: | Redes IP |
| Tipo de conexión con la Maestra: | Conexión TCP/IP |
| Número de puerto escucha TCP: (Número de puerto en el que se recibirán peticiones de conexión TCP para el caso de conexión directa con la Maestra) | 20000 |
| Soporte para recibir sincronía de tiempo: | En ningún caso la Maestra sincronizará a los equipos de medición |
| Dirección física o de capa de enlace de datos: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Configurable, rango de 1 a 65519 NOTA: La Maestra siempre tendrá configurada la dirección física o de capa de enlace de datos 0 (cero) |
| Confirmación a nivel de capa de enlace de datos: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Sólo cuando la Maestra lo requiera |
| Confirmación a nivel de capa de aplicación: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Sólo cuando el equipo de medición envié eventos de cualquier tipo a la Maestra. |
| Organización del Buffer de eventos: | Los eventos de estados, analógicos y de contadores se deberán almacenar en distinto buffer |

| Soporte para respuestas no solicitadas: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Nunca. |
| --- | --- |
| Contadores Número de objeto estático: 20 Número de objeto de evento: 22 |  |
| Número de variación estática que debe reportar cuando recibe la petición de variación 0 (En caso de conexión directa con la Maestra) | Configurable: - variación 1: contador de 32 bits o - variación 2: contador de 16 bits |
| Número de variación de evento que debe reportar cuando recibe la petición de variación 0 Para el caso en que el equipo de medición esté conectado directamente a una UTR, la estampa de tiempo de los eventos de contador se debe originar en el equipo de medición, no en la UTR. | Configurable: - variación 1: evento de contador de 32 bits sin estampa de tiempo - variación 2: evento de contador de 16 bits sin estampa de tiempo - variación 5: evento de contador de 32 bits con estampa de tiempo - variación 6: evento de contador de 16 bits con estampa de tiempo |
| Modo de reportar eventos: Cuando exista más de un evento asociado a un mismo punto, el medidor de energía puede incluir todos los eventos o sólo los eventos más recientes. | Siempre incluirá todos los eventos. |
| Los contadores se deberán incluir en una respuesta a una clase 0: | Siempre. |

| Recuento de contadores: | Configurable: - 16 bits (65,535) - 32 bits (4,294,967,295) - Al número máximo de recuento (En caso de que el recuento sea configurable para más de 65,535 cuentas para 16-bit o más de 4,294,967,295 cuentas para 32 bits) |
| --- | --- |
| Número de clase predeterminada para asignación de eventos de contador: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Clase 3 (Objeto 60, variación 4) |
| Analógicos Número de objeto estático: 30 Número de objeto de evento: 32 |  |
| Número de variación estática que debe reportar cuando recibe la petición de variación 0 (En caso de conexión directa con la Maestra) | Configurable: - variación 1: analógico de 32 bits con bandera o - variación 2: analógico de 16 bits con bandera |
| Número de variación de evento que debe reportar cuando recibe la petición de variación 0 Para el caso en que el equipo de medición esté conectado directamente a una UTR, la estampa de tiempo de los eventos analógicos se debe originar en el equipo de medición, no en la UTR. | Configurable: - variación 1: evento analógico de 32 bits sin estampa de tiempo - variación 2: evento analógico de 16 bits sin estampa de tiempo - variación 3: evento analógico de 32 bits con estampa de tiempo - variación 4: evento analógico de 16 bits con estampa de tiempo |
| Modo de reportar eventos: Cuando exista más de un evento asociado a un mismo punto, el medidor de energía puede incluir todos los eventos o sólo los eventos más recientes. | Siempre incluirá todos los eventos |
| Número de clase predeterminada para asignación de eventos analógicos: (En caso de conexión directa con la Maestra) | Clase 2 (Objeto 60, variación 3) |
| Los analógicos se deberán incluir en una respuesta a una clase 0: | Siempre. |
| Soporte para configuración de bandas muertas | Sí |

Table D.1, Map DNP3 Profile for measurement equipment

| DNP3 Profile document for measuring equipment |  |
| --- | --- |
| Required level: | Level 2 |
| Objects, Functions and/or qualifiers additionally required to those of Level 2: - Object 22, Variation 5 - 32-bit time-stamped counter event - Object 22, Variation 6 - 16-bit time-stamped counter event - Object 32, Variation 3 - 32-bit analog event with time stamp - Object 32, Variation 4 - 16-bit analog event with time stamp |  |
| Type of connections supported: | IP networks |
| Type of connection with the Master: | TCP/IP connection |
| TCP listening port number: (Port number on which TCP connection requests will be received in the case of direct connection with the Master) | 20000 |
| Support for receiving time sync: | In no case will the Master synchronize the measurement equipment |
| Physical or data link layer address: (In case of direct connection with the Master) | Configurable, range 1 to 65519 NOTE: The Master will always have the physical or data link layer address 0 (zero) configured. |
| Confirmation at the data link layer level: (In case of direct connection with the Master) | Only when the Master requires it |
| Confirmation at the application layer level: (In case of direct connection with the Master) | Only when the measurement team sends events of any kind to the Master. |
| Event Buffer Organization: | The status, analog and counter events must be stored in a different buffer |

| Support for unsolicited responses: (In case of direct connection with the Master) | Never. |
| --- | --- |
| counters Static object number: 20 Event object number: 22 |  |
| Static variation number that must be reported when receiving the variation request 0 (In case of direct connection with the Master) | Configurable: - variation 1: 32-bit counter or - variation 2: 16-bit counter |
| Number of event variation that must be reported when receiving the variation request 0 For the case in which the measurement equipment is directly connected to a RTU, the time stamp of the counter events must originate in the measurement equipment, not in the RTU. | Configurable: - variation 1: 32-bit counter event without timestamp - variation 2: 16-bit counter event without time stamp - variation 5: 32-bit time-stamped counter event - variation 6: time-stamped 16-bit counter event |
| How to report events: When there is more than one event associated with the same point, the energy meter can include all events or only the most recent events. | It will always include all events. |
| Counters should be included in a response to a class 0: | always. |

| Counter count: _ | Configurable: - 16 bit (65,535) - 32-bit (4,294,967,295) - To the maximum count number (In case the count is configurable to more than 65,535 counts for 16-bit or more than 4,294,967,295 counts for 32-bit) |
| --- | --- |
| Default class number for counter event mapping: (In case of direct connection with the Master) | Class 3 (Object 60, variation 4) |
| analog Static object number: 30 Event object number: 32 |  |
| Static variation number that must be reported when receiving the variation request 0 (In case of direct connection with the Master) | Configurable: - variation 1: 32-bit analog with o flag - variation 2: 16-bit analog with flag |
| Number of event variation that must be reported when receiving the variation request 0 For the case in which the measurement equipment is directly connected to a RTU, the time stamp of the analog events must originate in the measurement equipment, not in the RTU. | Configurable: - variation 1: 32-bit analog event without time stamp - variation 2: 16-bit analog event without time stamp - variation 3: time-stamped 32-bit analog event - variation 4: time-stamped 16-bit analog event |
| How to report events: When there is more than one event associated with the same point, the energy meter can include all events or only the most recent events. | It will always include all events |
| Default class number for analog event mapping: (In case of direct connection with the Master) | Class 2 ( Object 60, Variation 3) |
| Analogs should be included in a response to a class 0: | always. |
| Support for setting dead bands | Yes |

| D.3. Implementación del protocolo DNP3 nivel 2. | D.3. Implementation of the DNP3 level 2 protocol. |
| --- | --- |
| La implementación del protocolo DNP3 nivel 2, debe mostrar cuales objetos, variaciones, códigos de función y calificadores soporta un medidor tanto en interrogación como en respuesta. La columna de peticiones identifica todas las interrogaciones que pueden ser enviadas por un dispositivo de telecontrol en modalidad de maestro y que deben ser procesadas por el equipo de medición. La columna de respuesta identifica todas las respuestas que pueden ser enviadas por el equipo de medición y deben ser procesadas por la Maestra. El detalle de las interrogaciones y respuestas se debe consultar el Estándar IEEE Std 1815-2012 y en el Perfil del dispositivo del mismo estándar, disponible en https://www.dnp.org/default.aspx | The implementation of the DNP3 level 2 protocol must show which objects, variations, function codes and qualifiers a meter supports both in interrogation and in response. The requests column identifies all the queries that can be sent by a remote control device in master mode and that must be processed by the measurement equipment. The response column identifies all the responses that can be sent by the measurement team and must be processed by the Master. The details of the questions and answers should be consulted in the IEEE Std 1815-2012 Standard and in the Device Profile of the same standard, available at https://www.dnp.org/default.aspx |
| D.4. Mediciones analógicas | D.4. Analog measurements |
| Mediciones analógicas estáticas: El medidor de energía debe ser capaz de responder con: | Static analog measurements: The energy meter must be able to respond with: |
| - Objeto 30, Variación 1: entradas analógicas a 32 Bits con bandera | - Object 30, Variation 1: 32-Bit Analog Inputs with Flag |
| - Objeto 30, variación 2: entradas analógicas a 16 Bits con bandera | - Object 30, variation 2: 16 Bit analog inputs with flag |
| Mediciones analógicas por evento: El medidor de energía debe ser capaz de responder con: | Analog measurements by event: The energy meter must be able to respond with: |
| - Objeto 32, variación 1: entradas analógicas por evento a 32 bits con bandera y sin estampa de tiempo. | - Object 32, variation 1: analog inputs per event at 32 bits with flag and without time stamp. |
| - Objeto 32, variación 2: entradas analógicas por evento a 16 bits con bandera y sin estampa de tiempo. | - Object 32, variation 2: analog inputs per event at 16 bits with flag and without time stamp. |
| - Objeto 32, variación 3: entradas analógicas por evento a 32 bits con bandera y estampa de tiempo. | - Object 32, Variation 3: 32-bit event-based analog inputs with flag and time stamp. |
| - Objeto 32, variación 4: entradas analógicas por evento a 16 bits con bandera y estampa de tiempo. | - Object 32, variation 4: 16-bit event-based analog inputs with flag and time stamp. |
| D.5. Mediciones contadores. | D.5. Counter measurements. |
| Mediciones estáticas contadores: El medidor debe ser capaz de responder con: | Static counter measurements: The meter must be able to respond with: |
| - Objeto 20, variación 1: entrada de contador a 32 bits con bandera | - Object 20, variation 1: 32-bit counter input with flag |
| - Objeto 20, variación 2: entrada de contador a 16 bits con bandera | - Object 20, variation 2: 16-bit counter input with flag |
| Mediciones por evento contadores: El medidor debe ser capaz de responder con: | Measurements by event counters: The meter must be able to respond with: |
| - Objeto 22, variación 1: entrada de contador a 32 bits con bandera y sin estampa de tiempo. | - Object 22, variation 1: 32-bit counter input with flag and no time stamp. |
| - Objeto 22, variación 2: entrada de contador a 16 bits con bandera y sin estampa de tiempo. | - Object 22, variation 2: 16-bit counter input with flag and no time stamp. |
| - Objeto 22, variación 5: entrada de contador a 32 bits con bandera y estampa de tiempo. | - Object 22, variation 5: 32-bit counter input with flag and timestamp. |
| - Objeto 22, variación 6: entrada de contador a 16 bits con bandera y estampa de tiempo. | - Object 22, variation 6: 16-bit counter input with flag and timestamp. |

Tabla D.2, parte 1 de 8. Registro de eventos (digitales con estampado de tiempo)

| Punto DNP | Evento/Alarma | Comentarios. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Falla interna detectada por el medidor. | Alarma que se sostiene por 1 segundo y luego se restablece |
| 1 | Cambio de configuración. | Alarma que se sostiene por 1 segundo y luego se restablece Ejemplo: Cambio de relación de transformación. |
| 2 | Activación de entradas digitales. | Alarma que se sostiene por 1 segundo y luego se restablece |
| 3 | Cambio a modo prueba y modo normal. | Alarma que se sostiene por 1 segundo y luego se restablece |
| 4 | Cambio de horario. | Alarma que se sostiene por 1 segundo y luego se restablece |
| 5 | Batería baja. | Alarma que se sostiene |
| 6 | Evento de calidad de la Potencia | Alarma única indicando la ocurrencia de cualquier evento de la calidad de la Potencia, se sostiene por 1 segundo y luego se restablece, sólo aplica para medidores con funciones de calidad de la potencia |

Table D.2, part 1 to 8. Records of events (digital with time stamping)

| Point DNP | Event/Alarm | Comments. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Internal fault detected by the meter. | Alarm that is holding by 1 B and then is reset |
| 1 | Change of configuration. | Alarm that is sostien and by 1 B and then is reset Example: Changing the ratio of transformation. |
| 2 | Activation of digital inputs. | Alarm that is holding p or 1 B and then is reset |
| 3 | Change to mode test and so ordinary. | Alarm that is holding by 1 B and then is reset |
| 4 | Change of schedule. | Alarm that is holding by 1 B and then is reset |
| 5 | Low battery | Alarm that is holding |
| 6 | Event of quality of the Power | Alarm only indicating the occurrence of any event of the quality of the power, it holds for 1 B and then is restored, s or what applies to meters with functions of quality of the power |

| Tabla D2, parte 2 de 8. Medición instantánea para monitoreo de valor eficaz del parámetro medido, obtenido en un intervalo de 1 segundo o menor (analógicos de 32 bits) (1 de 2) | Table D2, part 2 of 8. Instantaneous measurement for monitoring of RMS value of the measured parameter, obtained in an interval of 1 second or less (32-bit analog) (1 of 2) |
| --- | --- |
| La resolución de estas variables implementadas en DNP3 deben tener una resolución de 3 decimales. | The resolution of these variables implemented in DNP3 must have a resolution of 3 decimal places |
| Por lo que, se podrán tener diferencias entre el valor registrado y el valor enviado en DNP3 del orden de milésimas redondeando el valor. Ejemplo: 10.2545 A será reportado como 10.255 A. | Therefore, there may be differences between the registered value and the value sent in DNP3 of the order of thousandths, rounding the value. Example: 10.2545 A will be reported as 10.255 A. |

| Punto DNP | Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uab | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 1 | Ubc | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 2 | Uca | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 3 | Uan | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 4 | Ubn | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 5 | Ucn | V | Tensión eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 6 | Ulnprom | V | (Uan+Ubn+Ucn) / 3 |
| 7 | Ullprom | V | (Uab+Ubc+Uca) / 3 |
| 8 | Udesbalance | % | Calculado como Max (UllProm-Uab, UllProm-Ubc, UllProm-Uca) / UllProm Conforme a IEEE1159 |
| 9 | Ia | A | Corriente eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 10 | Ib | A | Corriente eficaz, (raíz cuadrática media) |
| 11 | Ic | A | Corriente eficaz, (raíz cuadrática media) |

| Point DNP | Parameter | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uab | V | Voltage effective (ra Íz quadratic average) |
| 1 | Ubc | V | Effective stress, (root mean square) |
| 2 | Uca | V | Voltage effective (root cuadrátic a half) |
| 3 | Uan | V | Effective stress, (root mean square) |
| 4 | Ubn | V | Effective stress, (root mean square) |
| 5 | Ucn | V | Voltage effective (root cuadráti ca average) |
| 6 | Ulnprom | V | (U an + U bn + U cn) / 3 |
| 7 | Ullprom | V | (U ab + U bc + U ca) / 3 |
| 8 | Uimbalance | % | Calculated as Max (U llProm -Uab, UllProm -Ubc, UllProm -Uca) /UllProm According to IEEE1159 |
| 9 | Ito | A | RMS current, (root mean square) |
| 10 | Ib | A | RMS current, (root mean square) |
| 11 | Ic | A | RMS current, (root mean square) |

Tabla D2, parte 3 de 8. Medición instantánea para monitoreo de valor eficaz del parámetro medido, obtenido en un intervalo de 1 segundo o menor (analógicos de 32 bits) (2 de 2)

| Punto DNP | Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Iprom | A | (Ia+ Ib + Ic) / 3 |
| 13 | Idesbalance | % | Calculado como Max (IProm-Ia, IProm-Ib, IProm-Ic) / IProm Conforme a IEEE1159 |
| 14 | kW3f | kW | Potencia activa trifásica con signo |
| 15 | kvar3f | Kvar | Potencia reactiva trifásica con signo |
| 16 | kWa | kW | Potencia activa fase a con signo |
| 17 | kWb | kW | Potencia activa fase b con signo |
| 18 | kWc | kW | Potencia activa fase c con signo |
| 19 | kvara | Kvar | Potencia reactiva fase a con signo |
| 20 | kvarb | Kvar | Potencia reactiva fase b con signo |
| 21 | kvarc | Kvar | Potencia reactiva fase c con signo |
| 22 | Factor de potencia. | % | Factor de potencia |
| 23 | Cuadrante del Factor de potencia |  | 1 = Q1, 2 = Q2, 3 = Q3 y 4 = Q4 |
| 24 | Frecuencia. | Hz | Frecuencia |
| Medición acumulada periodo de cinco minutos valores analógicos de 32 bits |  |  |  |
| 25 | kWmax5 | kW | Valor analógico instantáneo máximo de la potencia activa evaluado en un periodo cincominutal. |
| 26 | kWdem15 | kW | Valor analógico del promedio móvil de la potencia activa evaluado en intervalos de 15 min. mediante series de tres registros cincominutales. |

Table D2, part 3 of 8. Instantaneous measurement for monitoring of RMS value of the measured parameter, obtained in an interval of 1 second or less (32-bit analog) (2 of 2)

| Spot DNP | Parameter | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | i promise | A | (Ia + Ib + Ic ) / 3 _ |
| 13 | I unbalance | % | Calculated as Max (I Avg -I a , I Avg -I b , I Prom -I c ) / I Prom Conforming to IEEE1159 |
| 14 | kW 3f | kW | phase active power with sign |
| 15 | kvar 3f | kvar | phase reactive power |
| 16 | kW to | kW | Active power phase a with sign |
| 17 | kW b | kW | Active power phase b with sign |
| 18 | kW h | kW | Active power phase c with sign |
| 19 | kvar to | kvar | Reactive power phase a with sign |
| 20 | kvarb _ | kvar | Reactive power phase b with sign |
| 21 | kvarc _ | kvar | Reactive power phase c with sign |
| 22 | power factor. | % | power factor |
| 23 | Power Factor Quadrant |  | 1 = Q1, 2 = Q2, 3 = Q3 and 4 = Q4 |
| 24 | Frequency. | Hz | Frequency |
| Accumulated measurement period of five minutes 32-bit analog values |  |  |  |
| 25 | kWmax5 | kW | Maximum instantaneous analog value of the active power evaluated in a five- minute period. |
| 26 | kWdem15 | kW | Analogue value of the moving average of the active power evaluated at intervals of 15 min. through a series of three five- minute recordings. |

Tabla D2, parte 4 de 8. Medición liquidación y facturación (contador de 32 bits)

El valor se reinicia al inicio de cada periodo.

| Punto DNP | Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | kWhE | Wh | kWh entregado de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 1 | kWhR | Wh | kWh recibido de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 2 | kvarh Q1 | varh | kvarh Q1 de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 3 | kvarh Q2 | varh | kvarh Q2 de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 4 | kvarh Q3 | varh | kvarh Q3 de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 5 | kvarh Q4 | varh | kvarh Q4 de la hora anterior (consumo de la hora anterior) resolución de 3 decimales |
| 6 | kWhEmes | kWh | kWh entregados mes anterior (consumo del mes anterior) resolución sin decimales |
| 7 | kWhRmes | kWh | kWh recibidos mes anterior (consumo del mes anterior) resolución sin decimales |

Table D2, part 4 of 8. Measurement liquidation and invoicing (counter of 32 bits)

The value is reset at the beginning of each period.

| Point DNP | Parameter | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | kWhE | Wh | kWh delivered by the hour previous (use of the time before) resol ution of 3 decimals |
| 1 | kWhR | Wh | kWh received from the time preceding (consumption of the time above) resolution of 3 decimals |
| 2 | kvarh Q1 | varh | kvarh Q1 of the previous hour (consumption of the previous hour) resolution of 3 decimal places |
| 3 | kvarh Q2 | varh | kvarh Q2 of the h ora above (use of the time before) resolution of 3 decimals |
| 4 | kvarh Q3 | varh | kvarh Q3 of the time before rior (use of the time before) resolution of 3 decimals |
| 5 | kvarh Q4 | varh | kVArh Q4 of the time above (consumption of the time above) resolució n of 3 decimals |
| 6 | kWhEmes | kWh | kWh delivered month earlier (consumption of the month previous) resolution without decimale s |
| 7 | kWhRmes | kWh | kWh received previous month (consumption of the previous month) resolution without decimals |

Tabla D2, parte 5 de 8. Medición acumulada periodo de cinco minutos (contador de 32 bits)

| Punto DNP | Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | kWhE | mWh | kWh entregado periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |
| 9 | kWhR | mWh | kWh recibido periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |
| 10 | kvarh Q1 | mvarh | kvarh Q1 periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |
| 11 | kvarh Q2 | mvarh | kvarh Q2 periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |
| 12 | kvarh Q3 | mvarh | kvarh Q3 periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |
| 13 | kvarh Q4 | mvarh | kvarh Q4 periodo cincominutal, resolución de 6 decimales |

Table D2, part 5 of 8. Accumulated Measurement of five minutes (counter of 32 bits)

| Point DNP | Parameter | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | kWhE | mWh | kWh delivered per iodine cincominutal, resolution of 6 decimals |
| 9 | kWhR | mWh | kWh received five-minute period, resolution of 6 decimal places |
| 10 | kvarh Q1 | mvarh | kvarh Q1 five-minute period, resolution to 6 decimal places |
| 11 | kvarh Q2 | mvarh | kvarh Q2 period cincominutal, resolution d and 6 decimals |
| 12 | kvarh Q3 | mvarh | kvarh Q3 five-minute period, resolution to 6 decimal places |
| 13 | kvarh Q4 | mvarh | kvarh Q4 period cincominutal, resolu tion of 6 decimals |

Tabla D2, parte 6 de 8. Medición de calidad de potencia, resultado de la agregación de 10 min. de acuerdo con NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 sólo para medidores con calidad de la potencia (analógicos de 32 bits)

La resolución de estas variables implementadas en DNP3 deben tener una resolución de 3 decimales. Ejemplo: 10.2545 A será reportado como 10.255 A.

| Punto DNP | Parámetro | Tiempo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Udesnega | 10 min. | % | Desbalance de secuencia negativa, valor resultado de la agregación de 10 minutos. |
| 28 | Idesnega | 10 min. | % |  |
| 29 | Udescero | 10 min. | % | Desbalance de secuencia cero, valor resultado de la agregación de 10 minutos. |
| 30 | Idescero | 10 min. | % |  |
| 31 | F | 10 s. | Hz | Valor resultado de la agregación de 10 segundos. |
| 32 | Udesnega10prom | Diario | % | Valor promedio estadístico resultado de un periodo de valoración diaria de los valores de agregación de los puntos DNP 27 a 31 |
| 33 | Idesnega10prom | Diario | % |  |
| 34 | Udescero10prom | Diario | % |  |
| 35 | Idescero10prom | Diario | % |  |
| 36 | F10prom | Diario | Hz |  |
| 37 | Udesnega10max | Diario | % | Valor máximo resultado de un periodo de valoración diaria de los valores de agregación de los puntos DNP 27 a 31 |
| 38 | Idesnega10max | Diario | % |  |
| 39 | Udescero10max | Diario | % |  |
| 40 | Idescero10max | Diario | % |  |
| 41 | F10max | Diario | Hz |  |
| 42 | Udesnega10minimo | Diario | % | Valor mínimo resultado de un periodo de valoración diaria de los valores de agregación de los puntos DNP 27 a 31 |
| 43 | Idesnega10minimo | Diario | % |  |
| 44 | Udescero10minimo | Diario | % |  |
| 45 | Idescero10minimo | Diario | % |  |
| 46 | F10minimo | Diario | Hz |  |

Table D2, part 6 of 8. Measurement of quality of power resulted from the aggregation of 1 0 min. in accordance with NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 or so for meters with quality of the output (analog of 32 bits)

The resolution of these various bles implemented in DNP3 must have one resolution of 3 decimals. Example: 10.2545 A will be reported as 1 0.255 A.

| Point DNP | Parameter | Weather | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | U deny | 10 min. | % | Imbalance of sequence negative value result of the aggregation d e October minutes. |
| 28 | I deny | 10 min. | % |  |
| 29 | U descero | 10 min. | % | I unbalance of sequence zero value result of the aggregation of October minutes. |
| 30 | I descero | 10 min. | % |  |
| 31 | F | 10 s. | Hz | Value result of the aggregation of October seconds. |
| 32 | U deny10prom | Daily | % | V alue average statistical result of one period of valuation day of the values of aggregation of the pun cough DNP 27 to 31 |
| 33 | I deny 10prom | Daily | % |  |
| 3. 4 | U descero10prom | Daily | % |  |
| 35 | I descero10prom | Daily | % |  |
| 36 | F 10prom | Daily | Hz |  |
| 37 | U denial10max | Daily | % | Value maximum result of one period of valuation day of the values of aggregation of the points DN P 27 to 31 |
| 38 | I deny 10max | Daily | % |  |
| 39 | U descero10max | Daily | % |  |
| 40 | I descero10max | Daily | % |  |
| 41 | F 10max | Daily | Hz |  |
| 42 | U denial10minimum | Daily | % | Value minimum result of one period of valuation day of the values of aggregation of the points DNP 27 to 31 |
| 43 | I deny 10minimum | Daily | % |  |
| 44 | U deszero10minimum | Daily | % |  |
| 45 | I descero10minimo | Daily | % |  |
| 46 | F 10 minimum | Daily | Hz |  |

Tabla D2, parte 7 de 8. Medición de armónicas, valor resultado de la agregación de 10 minutos de acuerdo con NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 sólo para medidores con calidad de la potencia (analógicos de 32 bits)

La resolución de estas variables implementadas en DNP3 deben tener una resolución de 3 decimales. Ejemplo: 10.2545 A será reportado como 10.255 A.

| Punto DNP | Parámetro | Tiempo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | THD Uan | 10 min. | % | Distorsión armónica total, Valor resultado de la agregación de 10 minutos. |
| 48 | THD Ubn | 10 min. | % |  |
| 49 | THD Ucn | 10 min. | % |  |
| 50 | THD Ia | 10 min. | % |  |
| 51 | THD Ib | 10 min. | % |  |
| 52 | THD Ic | 10 min. | % |  |
| 53 | THD Uanmax | 24 h | % | Valor máximo resultado de un periodo de valoración de 24 horas de los valores de agregación de 10 minutos de los puntos 47 a 52. |
| 54 | THD Ubnmax | 24 h | % |  |
| 55 | THD Ucnmax | 24 h | % |  |
| 56 | THD Iamax | 24 h | % |  |
| 57 | THD Ibmax | 24 h | % |  |
| 58 | THD Icmax | 24 h | % |  |

Table D2, part 7 of 8. Measurement of harmonics, value result of the aggregation of October minutes in accordance with NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 only for meters with quality of the output (analog of 32 bits)

The resolution of these variables implemented in DNP3 must have one res olution of three decimal places. Example: 10.2545 A will be reported as 10.255 A.

| Point DNP | Parameter | Weather | Unit | des scription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | THD U an | 10 min. | % | Total harmonic distortion, Value resulting from the aggregation of 10 minutes. |
| 48 | THD U bn | 10 min. | % |  |
| 49 | THD U cn | 10 mi n. | % |  |
| 50 | THD I a | 10 min. | % |  |
| 51 | THD I b | 10 min. | % |  |
| 52 | THD I c | 10 min. | % |  |
| 53 | THD U anmax | 24 h | % | Value maximum res ultado of one period of assessment of 24 hours of the values of aggregation of October minutes of the points 47 to. 52 |
| 54 | THD U bnmax | 24 h | % |  |
| 55 | THD U c nmax | 24 h | % |  |
| 56 | THD I amax | 24 h | % |  |
| 57 | THD I bmax | 24 h | % |  |
| 58 | THD I cmax | 24 h | % |  |

Tabla D2, parte 8 de 8 Cuentas de número de eventos de calidad de la potencia (contador  de 32 bits).

Las cuentas de calidad de potencia para determinar el cumplimiento de acuerdo con  NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 vigente y al Código de Red. El contador deberá activarse cada vez que el límite sea rebasado y el periodo de valoración del evento debe realizarse de forma diaria y reiniciando el contador a las cero horas.

| Punto DNP | Parámetro | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 14 | Pst, Parpadeo corto plazo | Contador de parpadeos corto plazo |
| 15 | Plt, Parpadeo largo plazo | Contador de parpadeos largo plazo |
| 16 | Decremento repentino de tensión (Sag) | Sag fase A, Sag fase B, Sag fase C, Sag fase AB, Sag fase BC, Sag fase CA, Sag 3F, contador de eventos acumulados, cualquiera de las 3 fases (Ua, Ub y Uc) |
| 17 | Incremento repentino de tensión (Swell) | Swell fase A, Swell fase B, Swell fase C, Swell fase AB, Swell fase BC, Swell fase CA, Swell 3F, contador de eventos acumulados, cualquiera de las 3 fases (Ua, Ub y Uc) |
| 18 | Interrupciones | Int fase A, Int fase B, Int Fase C, Int 3F, Int Ab, Int BC, Int CA, (contador de eventos acumulados) |
| 19 | Frecuencia | Contador de eventos acumulados fuera Límite |
| 20 | % THD, Uan |  |
| 21 | % THD, Ubn |  |
| 22 | % THD, Ucn |  |
| 23 | % THD, Ia |  |
| 24 | % THD, Ib |  |
| 25 | % THD, Ic |  |

Table D2, part 8 of 8 Accounts of number of events of quality of the power (counter of 32 bits).

The accounts of quality of power to determine the compliance accotding to NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 force and to the Code of Red. The counter must be activated each time that the lí limit is exceeded and the period of assessment of the event should be performed to form daily and resetting the counter to the zero hours.

| Point DNP | Para meter | Description |
| --- | --- | --- |
| 14 | P st, Short term blink | Count of Flicker short - term |
| 15 | P lt, flashing long plaz or | Counter of flickers long term |
| 16 | Sudden decrease in tension (Sag) | Sag phase A, Sag phase B, Sag phase C, Sag phase AB, Sag phase BC, Sag fa is CA, Sag 3F, counter of events accumulated, any of the three phases (Ua, Ub and Uc) |
| 17 | Increase repentin or of voltage (Swell) | Swell phase A, swell phase B, swell phase C, swell phase AB, swell phase BC, swell phase CA, Swell 3F counter of events lay up os, any of the three phases (U a, U b and U c) |
| 18 | Interruptions | Int phase A, Int phase B, Int Phase C, Int 3F, Int Ab, Int BC, Int CA, (counter of events accumulated) |
| 19 | Frequency | Counter of accumulated events outside Limit |
| 20 | % THD, U an |  |
| 21 | % THD, U bn |  |
| 22 | % THD, U cn |  |
| 23 | % THD, I a |  |
| 24 | % THD, I b |  |
| 25 | % THD, I c |  |

| APÉNDICE E | APPENDIX E |
| --- | --- |
| (Informativo) | (Informative) |
| INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN | PRODUCTION PROCESS MANAGEMENT SYSTEM REPORT |
| De manera enunciativa, mas no limitativa, a continuación, se presentan los puntos que podrían considerarse en el informe del sistema de gestión del proceso de producción; se hace énfasis en que dicho informe debe mostrar los requisitos de la de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional vigente. | By way of example, but not limitation, below are the points that could be considered in the production process management system report; It is emphasized that said report must show the requirements of the NMX-CC-9001-IMNC-2015 standard or its corresponding current international standard. |
| E.1 Se recomienda que para la emisión del informe de validación del sistema de gestión del proceso de producción, se verifique el cumplimiento con lo siguiente: | E.1 It is recommended that for the issuance of the validation report of the production process management system, compliance with the following is verified: |
| a) El interesado debe contar con un sistema de gestión de la calidad certificado por un organismo de certificación para sistemas, acreditado; o | a) The interested party must have a quality management system certified by an accredited certification body for systems; either |
| b) El interesado debe tener implementado un sistema de gestión de la calidad en la línea de producción del producto a certificar. | b) The interested party must have implemented a quality management system in the production line of the product to be certified. |
| E.2 Sistema de gestión de la calidad del proceso de producción del producto a certificar: el interesado debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad como medio que asegure que el producto está conforme con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana. | E.2 Quality management system for the production process of the product to be certified: the interested party must establish, document, implement, maintain and continuously improve the effectiveness of the quality management system as a means to ensure that the product conforms to the requirements of the Official Mexican Standard. |
| E.3 Realización del producto y prestación del servicio (Control de Proceso): el interesado debe identificar y planear los procesos de producción que afectan directamente los aspectos de seguridad del producto y debe asegurar que estos procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas. Estos procesos deben asegurar que todas las partes, componentes, subensambles, ensambles, entre otros, tienen las mismas especificaciones que las de la muestra tipo que fue evaluada en el laboratorio correspondiente y que sirve como base para otorgar la certificación del producto. | E.3 Realization of the product and provision of the service (Process Control): the interested party must identify and plan the production processes that directly affect the safety aspects of the product and must ensure that these processes are carried out under controlled conditions. These processes must ensure that all parts, components, subassemblies, assemblies, among others, have the same specifications as those of the type sample that was evaluated in the corresponding laboratory and that serves as the basis for granting product certification. |
| E.4 En particular se debe prestar atención en aquellas actividades que directamente tienen que ver con la seguridad del producto. | E.4 In particular, attention must be paid to those activities that are directly related to product safety. |
| I. Control de producto no conforme. Todos los productos no conformes deben ser claramente identificados y controlados para prevenir su entrega no intencional. Los productos reparados y/o retrabajados deben someterse a una nueva verificación ser reinspeccionados de acuerdo a las pruebas de rutina establecidas y se debe contar con registros que demuestren dicho cumplimiento. | I. Control of non-conforming product. All nonconforming products must be clearly identified and controlled to prevent unintentional delivery. Repaired and/or reworked products must undergo a new verification, be re-inspected according to the established routine tests and there must be records that demonstrate said compliance. |
| II. El interesado deberá contar con evidencia de los efectos reales y potenciales de una no-conformidad sobre el producto que ya está en uso o ya ha sido entregado al cliente y tomar acciones respecto a los efectos de la no conformidad. | II. The interested party must have evidence of the real and potential effects of a non-conformity on the product that is already in use or has already been delivered to the customer and take action regarding the effects of the non-conformity. |
| III. Control de registros de calidad. El interesado debe mantener los registros y resultados de todas las pruebas de rutina que se aplican a la producción. Los resultados de pruebas deben ser informados al responsable de la gestión de la calidad, a la dirección de la empresa y estar disponibles en todo momento para el personal del Organismo de Certificación de Producto. Los registros deben ser legibles e identificar al producto que pertenecen, así como al equipo de medición y prueba utilizado. Estos registros deben ser guardados mínimo por un año y deben ser por lo menos los siguientes: | III. Control of quality records. The interested party must keep the records and results of all routine tests that are applied to production. The test results must be reported to the person responsible for quality management, to the company's management and be available at all times to the staff of the Product Certification Body. The records must be legible and identify the product they belong to, as well as the measurement and test equipment used. These records must be kept for a minimum of one year and must include at least the following: |
| a) Resultados de las pruebas de rutina; | a) Results of routine tests; |
| b) Resultados de las pruebas de verificación de cumplimiento (en su caso); | b) Results of compliance verification tests (if applicable); |
| c) Resultados de las pruebas de verificación del equipo de medición y prueba; | c) Results of verification tests of the measurement and testing equipment; |
| d) Calibración del equipo de medición y pruebas. | d) Calibration of the measuring and testing equipment. |
| IV. Los registros podrán ser almacenados en medios electrónicos o magnéticos, entre otros. | IV. The records may be stored in electronic or magnetic media, among others. |
| V. Auditorías internas: La organización debe tener definidos procedimientos que aseguren que las actividades requeridas son regularmente monitoreadas. | V. Internal audits: The organization must have defined procedures that ensure that the required activities are regularly monitored. |
| E.5 Seguimiento y medición del producto (Inspección y prueba) | E.5 Product monitoring and measurement (Inspection and testing) |
| Es necesario que los productos se verifiquen mediante pruebas específicas que permitan asegurar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. Estas pruebas varían según el producto y consisten en: | It is necessary that the products are verified through specific tests that ensure compliance with the Official Mexican Standard. These tests vary by product and consist of: |
| a) Pruebas prototipo: las que se aplican a la muestra tipo que sirvió de base para otorgar la certificación inicial y no se requiere nuevamente de su aplicación, mientras las especificaciones de los componentes y materiales utilizados en la fabricación no hayan sido modificadas (para lo cual se requerirá de una revisión de planos, dibujos, materiales, composición, dimensiones, etc.); | a) Prototype tests: those that are applied to the type sample that served as the basis for granting the initial certification and its application is not required again, as long as the specifications of the components and materials used in the manufacture have not been modified (for which which will require a review of plans, drawings, materials, composition, dimensions, etc.); |
| b) Pruebas de rutina: las que se aplican en la línea de producción; | b) Routine tests: those that are applied in the production line; |
| c) Pruebas de verificación de cumplimiento: las que se aplicarán por motivos de cambio o modificación de especificaciones de materiales y/o componentes, y por la existencia de componentes alternativos; éstas serán determinadas por el interesado de acuerdo al cambio o modificación de que se trate. El interesado debe informar al OCP sobre el cambio de especificaciones de materiales y/o componentes. La información debe incluir los materiales que fueron modificados, las características de los mismos y el informe de pruebas en el que se demuestre que el producto cumple con las especificaciones de la NOM; | c) Compliance verification tests: those that will be applied for reasons of change or modification of specifications of materials and/or components, and for the existence of alternative components; they will be determined by the interested party according to the change or modification in question. The interested party must inform the OCP about the change in specifications of materials and/or components. The information must include the materials that were modified, their characteristics and the test report showing that the product complies with the specifications of the NOM; |
| d) Pruebas de verificación del funcionamiento del equipo de medición utilizado en las pruebas de rutina: las que se realizan diariamente al equipo de medición antes de iniciar la fabricación de productos. | d) Verification tests of the operation of the measuring equipment used in routine tests: those that are carried out daily on the measuring equipment before starting the manufacture of products. |
| E.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. | E.6 Control of monitoring and measuring devices. |
| Las calibraciones realizadas en los equipos de medición y prueba deben tener trazabilidad metrológica a patrones nacionales, a través de los laboratorios de calibración acreditados y aprobados de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), o en su defecto a patrones internacionales o extranjeros aprobados por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 73 de la LFMN. | The calibrations carried out on the measuring and test equipment must have metrological traceability to national standards, through accredited and approved calibration laboratories in accordance with the provisions of article 26 of the Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN), or failing that, to international or foreign employers approved by the appropriate authority in accordance with article 73 of the LFMN. |
| Se debe realizar la verificación documental de los informes de calibración de los equipos de medición y prueba que se utilizarán para asegurar el cumplimiento de las pruebas de rutina. | Documentary verification of the calibration reports of the measurement and test equipment that will be used to ensure compliance with routine tests must be carried out. |
| E.7 El sistema de control de la calidad de los procesos de producción, cuando aplique, y de acuerdo a la NMX-CC-9001-IMNC-2015, debe contar con un procedimiento documentado e implementado del proceso de validación del diseño el cual debe determinar: | E.7 The quality control system for production processes, when applicable, and in accordance with NMX-CC-9001-IMNC-2015, must have a documented and implemented procedure for the design validation process, which must determine: |
| a) Las etapas del diseño y desarrollo; | a) The stages of design and development; |
| b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo; | b) The review, verification, and validation, appropriate for each stage of the design and development; |
| c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo; | c) The responsibilities and authorities for the design and development; |
| d) Identificar y gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. | d) Identify and manage interfaces between the different groups involved in design and development to ensure effective communication and clear assignment of responsibilities. Planning results should be updated, as appropriate, as design and development progress. |
| Dentro de los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo, debe contemplarse el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. | Within the entry requirements for design and development, compliance with this Official Mexican Standard must be considered. |
| APÉNDICE F | APPENDIX F |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMAS DE MEDICIÓN | VERIFICATION OPINION OF THE MEASUREMENT SYSTEMS |
| De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. fracciones IV-A y XVII, 68, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Acreditada y Aprobada, con registro número: ……………………, con acreditación vigente de fecha:..................................... otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación vigente de la Comisión Reguladora de Energía otorgada en mediante oficio No.......................................... de fecha......................................, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación: | In accordance with the provisions of articles 3o. sections IV-A and XVII, 68, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 and 99 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 113 of the Regulations of the Electricity Industry Law and other applicable legal provisions, in my capacity as Accredited and Approved Verification Unit, with registration number: ……………………, with valid accreditation dated:.............................................. granted by an authorized accreditation entity, and current approval of the Regulatory Commission of Power granted by official letter Number........................................... dated..........................................., and having applied the procedure for the assessment of conformity corresponding to the installations for the use of electrical energy that are described below: |

Dictamen de Verificación, Folio No.: Fecha:

Nombre, Denominación o Razón Social del visitado: Registro Federal de Contribuyentes:

Actividad de la instalación en donde están instalados los sistemas de medición:

December Certificate of Verification, Folio No.: Date:

Name, Company or corporate name of the visited party: R.F.C. – Federal Taxpayer Identification:

Activity of the installation in which are installed the systems of measurement:

| No. de serie y/o id.: |  | Condiciones ambientales: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de Medida: De acuerdo a condiciones para la determinación del error relativo. |  | Temperatura en °C: |  |
| Error Máx. Permitido: |  | % Humedad Relativa: |  |

| Serial number and/or id.: |  | Environmental conditions is: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range of Measurement: To agree to conditions for the determination of the relative error. |  | Temperature in °C: |  |
| Max Error Permitted: |  | % Relative Humidity: |  |

SOFTWARE

| Identificación de software |  |
| --- | --- |
| Medio de identificación: |  |
| Evidencia: |  |
| Versión de software del Certificado: |  |
| Versión de software del medidor: |  |
| Observaciones: |  |

SOFTWARE

| Identification of software |  |
| --- | --- |
| Means of identification: |  |
| Evidence: |  |
| Version of software of the Certificate: |  |
| Version of software of the meter: |  |
| Observations: |  |

MAGNITUD: DEPENDENCIA DE CORRIENTE

| Datos generales | Unom V | Imax A | fmax Hz | Clase: |  | Conectado con transformador de medida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriente | Factor de potencia |  | Lectura del Patrón de trabajo en A | Lectura del medidor bajo prueba en: A | Error promedio del medidor bajo prueba en: % |  | Incertidumbre en % |
|  | 0.5 a 1, en atraso |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 a 0.5, en adelanto |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitario |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 a 1, en atraso |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 a 0.8, en adelanto |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitario |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUDE: DEPENDENCE OF CURRENT

| General data | Unom V | Imax A | fmax Hz | Class: |  | Connected with measuring transformer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Current | Power factor |  | Reading of the labor pattern A | Reading of the meter being tested: A | Average error of the meter under test in: % |  | Uncertainty in % |
|  | 0.5 to 1 behind |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 to 0.5, in advance |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitary |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 to 1 behind |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 to 0.8, in advance |  |  |  |  |  |  |
|  | Unitary |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUD: ENERGÍA ACTIVA

| Datos generales |  | Unom: |  | fnom: | Imax: | Conectado con transformador de medida Sí ______ No _____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Ángulo | Cuadrante | Pulsos | Lectura del Patrón de trabajo en: Wh | Lectura del medidor bajo prueba en: Wh | Error promedio del medidor bajo prueba en: % | Incertidumbre en % |
| Alta | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Media | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Baja | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUDE: ACTIVE ENERGY

| General data |  | Unom: |  | fnom: | Imax: | Connected with measuring transformer Yes ______ No _____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load | Angle | Quadrant | Pulses | Reading of the work pattern in: Wh | Reading of the meter under test at: Wh | Error average of the meter under test and n: % | Uncertainty in % |
| high | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Médium | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Low | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUD ENERGÍA REACTIVA

| Carga | Ángulo | Cuadrante | Pulsos | Lectura del Patrón de trabajo en: Wh | Lectura del medidor bajo prueba en: Wh | Error promedio del medidor bajo prueba en: % | Incertidumbre en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Baja |  |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUDE REACTIVE ENERGY

| Load | Angle | Quadrant | Pulses | Reading of the work pattern on: Wh | Reading of the meter under testing at: Wh | Average error of the meter under test in: % | Uncertainty in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| high |  |  |  |  |  |  |  |
| Médium |  |  |  |  |  |  |  |
| Low |  |  |  |  |  |  |  |

MAGNITUD: CALIDAD DE LA POTENCIA

| Parámetro | Lectura del medidor de referencia en % | Lectura del medidor bajo prueba en: % | Error promedio del medidor bajo prueba en: % | Incertidumbre en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Distorsión total de armónicas (THD) |  |  |  |  |
| Observaciones en 1: |  |  |  |  |
| 2 Decremento de tensión (Sag) |  |  |  |  |
| Observaciones en 2: |  |  |  |  |

Notas generales:

Datos del visitado Domicilio: Calle y No. exterior: No. interior: Colonia o Población: Municipio o Delegación: Ciudad y Estado: Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Solicitante del servicio Nombre: CURP: Teléfono: Correo electrónico:

MAGNITUDE: QUALITY OF THE POWER

| Parameter | Reading of the meter of reference in % | Reading of the meter being tested at: % | Average error of the meter being tested in: % | Uncertainty in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Distortion Total of harmonics (THD) |  |  |  |  |
| Observations in 1: |  |  |  |  |
| 2 Decrease of voltage (Sag) |  |  |  |  |
| Observations in 2: |  |  |  |  |

General Notes:

Details of the visit do Address: Street and No. outer: No. inside: Colonia or Town: Municipality or Delegation: City and Be or: Postal code:

Telephone:

E- mail:

Applicant of the service Name: CURP: Telephone: E- mail:

| DICTAMINO, en los términos establecidos en el artículo 113 de la Ley del Reglamento de la Industria Eléctrica, que el (los) sistema de medición en cuestión, cumple con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad. | DECISION, in the terms established in article 113 of the Electricity Industry Regulation Law, that the measurement system in question complies with the applicable provisions of the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Electrical energy measurement systems-Meters and instrument transformers-Metrological specifications, test methods and procedure for the evaluation of conformity. |
| --- | --- |
| Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan. | I declare under oath, that the data set forth in this Verification Opinion is true and I accept the responsibility that may arise from the veracity of the same, making me the creditor of the sanctions that, where appropriate, proceed. |
| EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN | THE OWNER (OR MANAGER) OF THE UNIT OF VERIFICATION |
| ___________________________________ Nombre y firma | ___________________________________ Name and signatura |
| Domicilio:............................................ | Address:............................................ |
| Teléfono:..................... | Telephone:..................... |
| Fax:................................ | Fax:................................ |
| Correo electrónico:.......................... | Email:........................... |

| APÉNDICE G | APPENDIX G |
| --- | --- |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN | REQUIREMENTS FOR QUALIFICATION OF THE STAFF OF THE CERTIFICATION ORGANIZATION OF PRODUCTS FOR THE EVALUATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE PROCESS OF THE PRODUCTION |
| G.1 De manera enunciativa, mas no limitativa, el personal del Organismo de Certificación de Producto debe estar calificado para realizar actividades de evaluación a la línea de producción, para lo cual se debe demostrar que el personal cuenta con conocimiento en: | G.1 Including but not limited to, the personnel of the Certification Organization of Product must be qualified to perform activities of evaluation to the line of production, for it which it should be demonstrated that the staff has knowledge in: |
| a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento; | a) Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation; |
| b) La presente Norma Oficial Mexicana y las Normas Mexicanas referidas en ésta; | b) This Official Mexican Standard and the Mexican Standards referred to in it; |
| c) El presente procedimiento de evaluación de la conformidad; | c) This procedure of evaluation of the conformity; |
| d) NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos; | d) NMX-CC-9001-IMNC-2015 Systems for management of quality - Requirements; |
| e) NMX-CC-19011-IMNC-2012, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión; | e) NMX-CC-19011 -IMNC-2012, Guidelines for the audit of the management systems; |
| f) NMX-EC-17065-IMNC-2014, Evaluación de la conformidad-Requisitos para organismos que certifican productos, proceso y servicios; | f) NMX-EC-17065-IMNC-2014, evaluation of the conformity - Requirements for bodies that certify products, processes and services; |
| g) NMX-EC-067-IMNC-2007, Evaluación de la conformidad-Elementos fundamentales de la certificación de productos; | g) NMX-EC-067-IMNC-2007, evaluation of the conformity - The fundamental elements of the certification of products; |
| h) Trazabilidad metrológica; | h) Metrological traceability; |
| i) Sus actualizaciones o normas que sustituyen a las mencionadas anteriormente. | i) The updates or standards that substitute those mentioned above. |
| G.2 Asimismo, el personal del Organismo de Certificación de Producto que realice la evaluación del sistema de gestión de la línea de producción, debe demostrar dos años de experiencia en la evaluación de la conformidad del producto de que se trate, o de uno similar. | G.2 In addition, the staff of the Certification Organization of Product to perform the evaluation of the system of management of the line of production, must demonstrate two years old of experience in the evaluation of conformity of the product in question, or of a similar product. |
| APÉNDICE H | APPENDIX H |
| (Normativo) | (Mandatory) |
| TIPO DE MONTAJE DE LOS MEDIDORES | TYPE OF MOUNTING OF THE METERS |
| H.1 El tipo de montaje del medidor debe ser en la instalación adecuada, de acuerdo con la aplicación del usuario final. | H.1 The type of mounting of the meter must be in the appropriate installation, according to the application of the end user. |
| H.2 Los usuarios finales, sean estos Centrales Eléctricas, Centros de Carga o puntos de intercambio de energía eléctrica entre redes eléctricas, deben atender las características de la instalación para alojar el medidor de energía eléctrica y en su caso, medidores con calidad de a potencia. | H.2 The end users, be they Power Plants, Load Centers or points of exchange of electrical energy between electrical networks, must meet the characteristics of the installation to house the electrical energy meter and, where appropriate, meters with quality of power. |
| H3. Instalaciones en baja y media tensión. | H3. Low and medium voltage installations. |
| Las instalaciones en baja y media tensión, deberán atender lo señalado en la NOM-001-SEDE-2012 vigente o la que la sustituya, en el apartado de acometidas, así como con la regulación técnica aplicable y a las especificaciones técnicas del suministrador siguientes: | Low and medium voltage installations must comply with the provisions of NOM-001-SEDE-2012 in force or that which replaces it, in the connections section, as well as with the applicable technical regulation and the following technical specifications of the supplier: |

| No. | Documento | Fecha de publicación a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificaciones Técnicas del Suministrador: a) DCMBT100 Medición para acometidas monofásicas b) DCMBT200 Medición para acometidas bifásicas c) DCMBT300 Medición para acometidas trifásicas d) DCMBT400 Medición para acometidas en concentraciones e) DCMIA100 Medición al inicio de la acometida para servicios monofásicos f) DCMIA200 Medición al inicio de la acometida para servicios bifásicos g) DCMIA300 Medición al inicio de la acometida para servicios trifásicos h) DCMIARAS Instalación de equipos de medición al inicio de la acometida en red aérea y subterránea. i) DCMMT100 Medición para acometida con subestación tipo poste j) DCMMT200 Medición para acometida con subestación en azotea k) DCMMT300 Medición para acometida con subestación compacta l) DCMMT400 Medición para acometida con subestación tipo pedestal. m) DCMMT500 Medición para acometida con equipo combinado n) DCMMT600 Medición para acometidas en subestación compartida con servicios medidos en baja tensión o) DCSEEEGA Suministro de energía eléctrica en edificios de gran altura | 2014 |
| a) Autorizadas por la Secretaría de Energía. Vigentes mediante el artículo transitorio vigésimo de la Ley de la Industria Eléctrica, y en tanto la CRE emite nuevos estándares que las sustituyan |  |  |

| # | Document | Publication date a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supplier Technical Specifications: a) DCMBT100 Measurement for single-phase connections b) DCMBT200 Measurement for two-phase connections c) DCMBT300 Measurement for three-phase connections d) DCMBT400 Measurement for connections in concentrations e) DCMIA100 Measurement at the beginning of the connection for single-phase services f) DCMIA200 Measurement at the beginning of the connection for biphasic services g) DCMIA300 Measurement at the beginning of the connection for three-phase services h) DCMIARAS Installation of measurement equipment at the beginning of the connection to the aerial and underground network. i) DCMMT100 Measurement for connection with post-type substation j) DCMMT200 Measurement for connection with rooftop substation k) DCMMT300 Measurement for connection with compact substation l) DCMMT400 Measurement for connection with pedestal-type substation. m) DCMMT500 Measurement for connection with combined equipment n) DCMMT600 Metering for service connections in shared substation with services measured in low voltage o) DCSEEEGA Electric power supply in high-rise buildings | 2014 |
| a) Authorized by the Secretary of Energy. In force through the twentieth transitional article of the Law of the Electricity Industry, and until the CRE issues new standards that replace them |  |  |

| H3.1 Gabinetes de medición utilizados en la especificación técnica del suministrador DCMIARAS. | H3.1 Measurement cabinets used in the technical specification of the DCMIARAS supplier. |
| --- | --- |
| Los gabinetes de medición deben cumplir con lo siguiente: | Metering cabinets must comply with the following: |
| a) Lo establecido en el Capítulo 312 “GABINETES, CAJAS DE DESCONEXIÓN Y BASES PARA MEDIDORES de la NOM-001-SEDE-2012 vigente o la que la sustituya. | a) The provisions of Chapter 312 “CABINETS, DISCONNECTION BOXES AND BASES FOR METERS of NOM-001-SEDE-2012 in force or that which replaces it. |
| b) Capacidad para alojar como mínimo 12 y máximo 24 medidores monofásicos o su equivalente en polifásicos. | b) Capacity to house a minimum of 12 and a maximum of 24 single-phase meters or their equivalent in polyphase. |
| c) Los medidores para instalarse en gabinete deben ser insertable, en una sola posición, la sujeción debe ser segura ante esfuerzos mecánicos y térmicos. Las mediciones monofásicas, bifásicas y trifásicas son aceptables para su instalación en un gabinete mediante medidores monofásicos. | c) The meters to be installed in the cabinet must be insertable, in a single position, the fastening must be safe against mechanical and thermal stresses. Single-phase, two-phase, and three-phase measurements are acceptable for installation in a cabinet using single-phase meters. |
| d) Las terminales del medidor para conexión y el mecanismo de inserción del gabinete deben soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos debidos a cortocircuitos. | d) The meter terminals for connection and the cabinet insertion mechanism must withstand thermal and mechanical stresses due to short circuits. |
| e) Las terminales y el mecanismo de inserción, deben soportar la corriente máxima señalada en la norma. En caso de corto circuito, no deben sufrir daño. | e) The terminals and the insertion mechanism must withstand the maximum current indicated in the standard. In the event of a short circuit, they must not be damaged. |
| f) La masa total del gabinete incluyendo todos los elementos necesarios equipado y montado no debe rebasar los 70 kg. | f) The total mass of the cabinet including all the necessary elements equipped and assembled must not exceed 70 kg. |
| g) El gabinete debe cumplir con al menos el grado de protección IP54 de acuerdo a la norma NMX-J-529-ANCE contra polvo y agua. | g) The cabinet must comply with at least the IP54 degree of protection according to the NMX-J-529-ANCE standard against dust and water. |
| h) El gabinete junto con los medidores, deberán acreditar las pruebas descritas en la Tabla 4.1 de aprobación del modelo o prototipo de la norma. | h) The cabinet, together with the meters, must accredit the tests described in Table 4.1 of approval of the model or prototype of the standard. |
| i) El gabinete debe tener los medios de sujeción adecuados para instalarse en los herrajes de los postes, como lo dispone DCMIARAS. | i) The cabinet must have the appropriate fastening means to be installed on the post fittings, as provided by DCMIARAS. |
| APÉNDICE I | APPENDIX I |
| (Informativo) | (Mandatory) |
| TIPO DE MEDICIÓN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE CARGA O CENTRAL ELÉCTRICA | TYPE OF MEASUREMENT ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF THE LOAD CENTER OR POWER PLANT |
| Para la correcta aplicación de esta norma, se debe consultar la regulación aplicable vigente de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y cualquier otra disposición que emita la autoridad competente en la materia. | For the correct application of this rule, the current applicable regulation of the Ministry of Energy (SENER), the Energy Regulatory Commission (CRE) and any other provision issued by the competent authority in the matter must be consulted. |
| El medidor y transformadores de medida, deben ser los correctos para asegurar la medición en las actividades de suministro eléctrico y actividades del mercado eléctrico mayorista, así como de las necesarias para las actividades de operación y monitoreo en los puntos de conexión o interconexión de centros de carga y centrales, así como de los puntos de intercambio de energía eléctrica entre redes eléctricas. | The meter and measurement transformers must be the correct ones to ensure the measurement in the electricity supply activities and activities of the wholesale electricity market, as well as those necessary for the operation and monitoring activities at the connection points or interconnection of electricity centers. load and plants, as well as the points of exchange of electrical energy between electrical networks. |
| NOTA: El término Contratista se refiere a la atribución definida en el artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). | NOTE: The term Contractor refers to the attribution defined in article 30 of the Electricity Industry Law (LIE). |
| I.2 Instalación de los sistemas de medición. | I.2 Installation of measurement systems. |
| La instalación del sistema de medición debe cumplir con las Especificaciones técnicas del suministrador vigentes, según corresponda con el nivel de tensión, tamaño de la carga y de las características del suministro. Dichas especificaciones se enlistan en la Tabla I-1. | The installation of the measurement system must comply with the current supplier's Technical Specifications, as appropriate to the voltage level, load size and supply characteristics. These specifications are listed in Table I-1. |

Tabla I-1. Especificaciones Técnicas para la instalación del sistema de medición

| No. | Documento | Fecha de publicación a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificaciones Técnicas del Suministrador: a) DCMBT100 Medición para acometidas monofásicas b) DCMBT200 Medición para acometidas bifásicas c) DCMBT300 Medición para acometidas trifásicas d) DCMBT400 Medición para acometidas en concentraciones e) DCMIA100 Medición al inicio de la acometida para servicios monofásicos f) DCMIA200 Medición al inicio de la acometida para servicios bifásicos g) DCMIA300 Medición al inicio de la acometida para servicios trifásicos h) DCMIARAS Instalación de equipos de medición al inicio de la acometida en red aérea y subterránea. i) DCMMT100 Medición para acometida con subestación tipo poste j) DCMMT200 Medición para acometida con subestación en azotea k) DCMMT300 Medición para acometida con subestación compacta l) DCMMT400 Medición para acometida con subestación tipo pedestal. m) DCMMT500 Medición para acometida con equipo combinado n) DCMMT600 Medición para acometidas en subestación compartida con servicios medidos en baja tensión o) DCSEEEGA Suministro de energía eléctrica en edificios de gran altura | 2014 |
| a) Autorizadas por la Secretaría de Energía. Vigentes mediante el artículo transitorio vigésimo de la Ley de la Industria Eléctrica, y en tanto la CRE emite nuevos estándares que las sustituyan |  |  |

Table I-1. Technical Specifications for the installation of the measurement system

| # | Document | Publication date a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supplier Technical Specifications: a) DCMBT100 Measurement for single-phase connections b) DCMBT200 Measurement for two-phase connections c) DCMBT300 Measurement for three-phase connections d) DCMBT400 Measurement for connections in concentrations e) DCMIA100 Measurement at the beginning of the connection for single-phase services f) DCMIA200 Measurement at the beginning of the connection for biphasic services g) DCMIA300 Measurement at the beginning of the connection for three-phase services h) DCMIARAS Installation of measurement equipment at the beginning of the connection to the aerial and underground network. i) DCMMT100 Measurement for connection with post-type substation j) DCMMT200 Measurement for connection with rooftop substation k) DCMMT300 Measurement for connection with compact substation l) DCMMT400 Measurement for connection with pedestal-type substation. m) DCMMT500 Measurement for connection with combined equipment n) DCMMT600 Metering for service connections in shared substation with services measured in low voltage o) DCSEEEGA Electric power supply in high-rise buildings | 2014 |
| a) Authorized by the Secretary of Energy. In force through the twentieth transitory article of the Law of the Electricity Industry, and until the CRE issues new standards that replace them |  |  |

| I.3 Factor de forma | I.3 Form Factor |
| --- | --- |
| El factor de forma es la designación alfanumérica, denotando el arreglo del circuito para el cual es aplicable el medidor y su arreglo especifico de terminales. El factor de forma podrá ser distinto a los indicados en este apéndice informativo según las necesidades de las Empresas Productivas Subsidiarias de Estado que presten el servicio público de Transmisión, Distribución y de Suministro eléctrico. En la Tabla I-2 se enlistan, de manera enunciativa mas no limitativa, los factores de forma comúnmente utilizados. | The form factor is the alphanumeric designation, denoting the circuit arrangement to which the meter is applicable and its specific terminal arrangement. The form factor may be different from those indicated in this informative appendix according to the needs of the Subsidiary Production Companies of the State that provide the public service of Transmission, Distribution and Electricity Supply. Table I-2 lists, but is not limited to, the commonly used form factors. |

Tabla I-2 Factor de forma.

| Forma | Monofásico | Polifásico | Autocontenido | A través de Transformador de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1S | ✓ | ---- |  | ---- |
| 9S | ---- |  | ---- |  |
| 12S | ---- |  |  | ---- |
| 16S | ---- |  |  | ---- |

Table I -2 Form Factor

| Form | Monophase | Polyphase | Self-contained | Through the measuring transformer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1S | ✓ | ---- |  | ---- |
| 9S | ---- |  | ---- |  |
| 12S | ---- |  |  | ---- |
| 16S | ---- |  |  | ---- |

| I.4 Tipo de medición de acuerdo con las características de la demanda del Centro de Carga y nivel de tensión del punto de medición | I.4 Type of measurement according to the characteristics of the load center demand and voltage level of the measurement point |
| --- | --- |
| Las Tabla I-3, I-4, I-5 e I-6, presentan las características que permiten determinar el tipo de medición, de acuerdo con la norma, respecto a la demanda del Centro de Carga y el nivel de tensión en donde se ubicará el punto de medición. Los casos no considerados en la siguiente tabla serán definidos en el momento que se defina la infraestructura para la conexión de centros de carga por la entidad responsable. | Tables I-3, I-4, I-5 and I-6, present the characteristics that allow determining the type of measurement, according to the standard, regarding the demand of the Load Center and the voltage level where the measurement point will be located. The cases not considered in the following table will be defined at the time the infrastructure for the connection of load centers is defined by the responsible entity. |

Tabla I-3 BAJA TENSIÓN. Suministro en baja tensión 120, 127, 220 o 240 V. Medición en baja tensión

| Demanda en kW |  | Tensión de medición en volts f-n / f-f | Número de Fases | Número de elementos-hilos-forma | Tensión de operación del medidor en volts de f-n | Corriente en amperes |  | Montaje | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nom. | Máx. |  | TP | TC | TP | TC |  |  |  |
| Menor o igual a 5 kW |  | 120 o 127 | 1 | 1E-2H-1S | 120 | 15 | 100 | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |  |
| Mayor a 5 kW |  | 120 | 1 | 1E-2H-1S | 120 | 30 | 200 | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Menor o igual a 10 kW |  | 127 / 220 | 2 | 2E-3H-12S | 120 | 15 | 100 | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |
|  |  | 120 / 240 |  |  |  |  |  | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |
| Mayor a 10 kW |  | 120 / 240 | 2 | 2E - 3H - 12S | 120 | 30 | 200 | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Menor o igual a 25 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-16S | 120 | 15 | 100 | Socket o Gabinete | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |  |  |
| Mayor a 25 kW y hasta 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-16S | 120 - 277 | 30 | 200 | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Mayor a 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3E - 4H - 16S | 120-277 | 2.5 | 20 | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| f-n | Tensión de fase a neutro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-f | Tensión entre fases o tensión fase a fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Valor nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máx. | Valor máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table I-3 LOW VOLTAGE. Low voltage supply 120, 127, 220 or 240 V. Low voltage measurement

| Demand in kW |  |  | Measurement voltage in volts fn / ff | Number of Phases | Number of elements-threads-shape | Meter operating voltage in volts fn | current in amps |  | Mounting | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | nom. | max. |  | PT | CT | PT | CT |  |  |  |
| Less than or equal to 5 kW |  |  | 120 or 127 | 1 | 1E-2H-1S | 120 | fifteen | 100 | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |  |
| Greater than 5 kW |  |  | 120 o 127 | 1 | 1E-2H-1S | 120 | 15 | 100 | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Less than or equal to 10 kW |  |  | 120 | 1 2 | 1E-2H-1S 2E-3H-12S | 120 120 | 30 15 | 200 100 | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |
|  |  |  | 127 / 220 |  |  |  |  |  | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |
| Greater than 10 kW |  |  | 120 / 240 |  |  |  |  |  | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Less than or equal to 25 kW |  |  | 120 / 240 | 2 | 2E - 3H - 12S | 120 | 30 | 200 | Socket or Cabinet | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |  |  |
| Greater than 25 kW and up to 60 kW |  |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-16S | 120 | 15 | 100 | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| greater than 60 kW |  |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-16S | 120 - 277 | 30 | 200 | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| fn | Phase to neutral voltage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ff | Phase-to-phase voltage or phase-to-phase voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nom. | Nominal value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. | Maximum value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla I-4 MEDIA TENSIÓN. Suministro en 13 800 o 23 000 o 34 500 volts. Medición en devanado secundario (baja tensión).

| Demanda en kW |  | Tensión de medición en volts f-n / f-f | Número de Fases | Número de elementos-hilos-forma | Tensión de operación del medidor en volts f-n | Corriente en amperes |  | Montaje | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nom. | Máx. |  | TP | TC | TP | TC |  |  |  |
| Menor o igual a 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3-4H-16S | 120 - 277 | 30 | 200 | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Menor o igual a 120 kW |  | 254 / 440 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Menor o igual a 130 kW |  | 277 / 480 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Mayor a 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-9S | 120 - 277 | 2.5 | 20 | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| Mayor a 120 kW |  | 257 / 440 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| Mayor a 130 kW |  | 277 / 480 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| f-n | Tensión de fase a neutro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-f | Tensión entre fases o tensión fase a fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Valor nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máx. | Valor máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table I-4 MEDIUM VOLTAGE. Supply in 13,800 or 23,000 or 34,500 volts. Measurement in secondary winding (low voltage).

| Demand in kW |  | voltage in volts fn / ff | Number of Phases | Number of elements-threads-shape | Meter operating voltage in volts fn | current in amps |  | Mounting | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | nom. | max. |  | PT | CT | PT | CT |  |  |  |
| Less than or equal to 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3-4H-16S | 120 - 277 | 30 | 200 | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Less than or equal to 120 kW |  | 254 / 440 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Less than or equal to 130 kW |  | 277 / 480 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| Greater than 60 kW |  | 127 / 220 | 3 | 3E-4H-9S | 120 - 277 | 2.5 | twenty | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| Greater than 120 kW |  | 257 / 440 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| Greater than 130 kW |  | 277 / 480 |  |  |  |  |  | Socket | n/a | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| fn | Phase to neutral voltage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ff | Phase-to-phase voltage or phase-to-phase voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nom. | Nominal value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. | Maximum value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla I-5 MEDIA TENSIÓN. Suministro en 13 800 o 23 000 o 34 500 volts.

| Demanda en kW |  |  | Tensión de suministro en volts f-f | Número de Fases | Número de elementos-hilos-forma | Tensión de operación del medidor en volts f-n | Corriente en amperes |  | Montaje | MCCP 1) |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nom. | Máx. |  | TP | TC | TP | TC |  |  |  |
| Cualquier demanda |  |  | 13 800 23 000 34 500 | 3 | 3E-4H-9S | 69-120 | 2.5 | 20 | Socket o Tablero extraíble | *1) | *1) | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| 1) |  | Se instalarán medidores y transformadores de medida para medir parámetros de la calidad de la potencia cuando la regulación técnica así lo establezca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-n | Tensión de fase a neutro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-f | Tensión entre fases o tensión fase a fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Valor nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máx. | Valor máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table I-5 MEDIUM VOLTAGE. Supply in 13,800 or 23,000 or 34,500 volts.

| Demand in kW |  |  | Supply voltage in volts ff | Number of Phases | Number of elements-threads-shape | Meter operating voltage in volts fn | current in amps |  | Mounting | PCCM 1) |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | nom. | max. |  | PT | CT | PT | CT |  |  |  |
| any demand |  |  | 13,800 23,000 34,500 | 3 | 3E-4H-9S | 69-120 | 2.5 | 20 | Socket or removable board | * 1) | * 1) | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a |
| 1) |  | Meters and instrument transformers will be installed to measure power quality parameters when the technical regulation so establishes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fn | Phase to neutral voltage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ff | Phase-to-phase voltage or phase-to-phase voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nom. | Nominal value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. | Maximum value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla I-6 ALTA TENSIÓN. Suministro en tensiones superiores a 34.5 kV

| Intervalo de demanda contratada |  | Tensión de suministro en volts f-f | Número de Fases | Número de elementos-hilos-forma | Tensión de operación del medidor en volts f-n | Corriente en amperes |  | Montaje | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nom. | Máx. |  | TP | TC | TP | TC |  |  |  |
| Cualquier demanda |  | Mayores a 34.5 kV | 3 | 3E-4H-9S | 69-120 | 2.5 | 20 | Tablero extraíble | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| f-n | Tensión de fase a neutro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f-f | Tensión entre fases o tensión fase a fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Valor nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máx. | Valor máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table I-6 HIGH VOLTAGE. Supply in voltages higher than 34.5 kV

| Contracted demand interval |  | Supply voltage in volts ff | Number of Phases | Number of elements-threads-shape | Meter operating voltage in volts fn | Current in n amperes |  | Mounting | MCCP |  | MSCP CT |  | MSCP ST | MB2 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nom. | Max. |  | TP | TC | TP | TC |  |  |  |
| Any demand |  | Greater than 34.5 kV | 3 | 3E - 4H - 9S | 69 - 120 | 2.5 | 20 | removable Table | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| f - n | You nsion of phase to neutral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f - f | Voltage between phases or phase- to- phase voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Nominal value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. | Maximum value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I.5 Tipo de medición para Centrales Eléctricas. | I.5 Type of measurement for Power Plants. |  |
| --- | --- | --- |
| Las características que definen los distintos tipos de Centrales Eléctricas, se encuentran en el Código de Red y en las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Generación Distribuida. En los procesos de interconexión, las Bases del Mercado establecen dos tipos de Centrales Eléctricas, las directamente modeladas y las indirectamente modeladas. La Tabla I - 7, muestra las funcionalidades y características que aplican para las Centrales Eléctricas directamente modeladas y las indirectamente modeladas. | The characteristics that define the different types of Power Plants are found in the Network Code and in the General Administrative Provisions regarding Distributed Generation. In the interconnection processes, the Market Bases establish two types of Power Plants, those directly modeled and those indirectly modeled. Table I - 7 shows the functionalities and characteristics that apply to the directly modeled and indirectly modeled Power Plants. |  |

Tabla I-7 Funcionalidades y características para Centrales Eléctricas.

| Funcionalidad | Característica | Directamente modeladas |  | Indirectamente modelada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Con Calidad de la Potencia | Sin Calidad de la Potencia |  |
| Medición instantánea para monitoreo | Intensidad de corriente | ✓ |  |  |
|  | Tensión eléctrica |  |  |  |
|  | Potencia activa instantánea |  |  |  |
|  | Potencia reactiva instantánea |  |  |  |
|  | Factor de potencia instantáneo |  |  |  |
|  | Frecuencia |  |  |  |
| Medición para liquidación y facturación | Energía activa en kWh |  |  |  |
|  | Energía reactiva con transformador de medición en kvarh |  |  |  |
| Registros de medición acumulada en el intervalo de medición de cinco minutos o cincominutal | Energía activa |  |  |  |
|  | Energía reactiva |  |  |  |
|  | Energía aparente |  |  |  |
|  | Potencia activa, reactiva y aparente. Registros máximos, mínimos y promedios |  |  |  |
|  | Corrientes máximas, mínimas y promedio |  |  |  |
|  | Tensiones máximas, mínimas y promedio |  |  |  |
|  | Factor de potencia promedio de cinco minutos |  |  |  |
| Medición de calidad de la potencia Clase A 1), 3) | Eventos de decremento repentino de la tensión (Sag) |  | n/a | n/a |
|  | Eventos de incremento repentino de la tensión (Swell) |  | n/a | n/a |
|  | Parpadeo de tensión (flicker) |  | n/a | n/a |
|  | Interrupción momentánea, temporal y sostenida |  | n/a | n/a |
|  | Desbalance de tensión |  | n/a | n/a |
|  | Variación de frecuencia |  | n/a | n/a |
|  | Armónicas de tensión y corriente |  | n/a | n/a |
|  | Inter-armónicas de tensión y corriente |  | n/a | n/a |
|  | Distorsión armónica de subgrupo (tensión y corriente) |  | n/a | n/a |
| Puerto de comunicación | Puerto óptico | ✓ |  |  |
|  | Puerto RS 485 |  |  |  |
|  | Puerto Ethernet TCP/IP |  |  |  |
|  | Puerto de radiofrecuencia (RF), incluye tecnologías de datos móviles. 1), 2) | n/a | n/a |  |

| Protocolos de comunicación |  | DNP3 sobre puerto RS485 | ✓ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DNP3 sobre puerto TCP/IP |  |  |  |
|  |  | Lo que se establece en la Norma Internacional IEC 61850 |  |  |  |
| Registros y reportes |  | Registro de almacenamiento de perfil |  |  |  |
|  |  | Registros horarios de parámetros eléctricos |  |  |  |
|  |  | Registro de valores promedio |  |  |  |
|  |  | Registro de parámetros de calidad de la potencia |  | n/a | n/a |
|  |  | Registro de formas de onda |  | n/a | n/a |
|  |  | Reportes de eventos de calidad de la potencia |  | n/a | n/a |
| Despliegue de datos en pantalla |  | Alternativa 1: Pantalla integrada en el medidor con botones de navegación |  |  |  |
|  |  | Alternativa 2: Pantalla integrada en el medidor sin botones de navegación | n/a |  |  |
|  |  | Alternativa 3: Pantalla remota | n/a | n/a |  |
| Sincronía de tiempo |  | Vía sistema de adquisición de datos del medidor | n/a |  |  |
|  |  | Vía IRIG-B |  |  | n/a |
|  |  | Vía DNP3 |  |  | n/a |
|  |  | Vía NTP/SNTP |  |  | n/a |
| Estampa de tiempo |  | Estampa de tiempo |  |  |  |
| Montaje |  | Tipo tablero Extraíble |  | n/a | n/a |
|  |  | Tipo socket | 1) |  |  |
|  |  | Tipo gabinete | n/a | n/a |  |
| Alimentación |  | Alimentación externa de Corriente continua/Corriente alterna (C.C./C.A.) |  |  | n/a |
|  |  | Autoalimentado | n/a |  |  |
| Modo de medición |  | Polifásica |  |  |  |
| Otras funciones |  | Compensación de transformadores de medida |  |  |  |
|  |  | Compensación por pérdidas por transformación |  |  |  |
|  |  | Compensación por pérdidas en líneas de transmisión o distribución |  |  |  |
|  |  | Software propietario para extracción, procesamiento y análisis de registros de energía y donde aplique, calidad de la potencia. |  |  |  |
| 1) | De manera análoga con los Centros de Carga, no se permite instalar medidores tipo Socket en tensiones superiores a 35 kV (alta tensión). |  |  |  |  |
| 2) | Se deben observar las consideraciones para puertos de comunicación de RF de la Tabla 1.1 de esta Norma. |  |  |  |  |
| 3) | De manera análoga a los Centros de Carga, la medición de la Calidad de la Potencia aplica para tensiones superiores a 35 kV. Se instalarán medidores y transformadores de medida para medir parámetros de la calidad de la potencia en media tensión (menores a 34.5 kV e igual o superiores a 1 kV), cuando la regulación técnica así lo establezca. |  |  |  |  |

Table I-7 Functionalities and characteristics for Power Plants.

| functionality | Characteristic | directly modeled |  | indirectly modeled |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | With Power Quality | No Power Quality |  |
| Instant measurement for monitoring | Amperage | ✓ |  |  |
|  | Electric tension |  |  |  |
|  | Instant active power |  |  |  |
|  | Instant reactive power |  |  |  |
|  | instantaneous power factor |  |  |  |
|  | Frequency |  |  |  |
| Metering for settlement and billing | Active energy in kWh |  |  |  |
|  | Reactive energy with measurement transformer in kvarh |  |  |  |
| Cumulative measurement records at the five-minute or five-minute measurement interval | active energy |  |  |  |
|  | reactive energy |  |  |  |
|  | apparent energy |  |  |  |
|  | Active, reactive and apparent power. Maximum, minimum and average records |  |  |  |
|  | Maximum, minimum and average currents |  |  |  |
|  | Maximum, minimum and average voltages |  |  |  |
|  | Five minute average power factor |  |  |  |
| Power quality measurement Class A 1), 3) | Events of sudden decrease in voltage (Sag) |  | n/a | n/a |
|  | Events of sudden increase in tension (Swel) |  | n/a | n/a |
|  | voltage flicker _ |  | n/a | n/a |
|  | Momentary, temporary and sustained interruption |  | n/a | n/a |
|  | voltage unbalance |  | n/a | n/a |
|  | frequency variation |  | n/a | n/a |
|  | Harmonics of voltage and current |  | n/a | n/a |
|  | Inter-harmonics of voltage and current |  | n/a | n/a |
|  | Subgroup harmonic distortion (voltage and current) |  | n/a | n/a |
| communication port | optical port | ✓ |  |  |
|  | RS485 port |  |  |  |
|  | Ethernet TCP/IP port |  |  |  |
|  | Radio frequency (RF) port, includes mobile data technologies. 1), 2) | n/a | n/a |  |

| Communication protocols |  | DNP3 over RS485 port | ✓ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DNP3 over TCP/IP port |  |  |  |
|  |  | What is established in the International Standard IEC 61850 |  |  |  |
| Records and reports |  | Profile storage register |  |  |  |
|  |  | Time records of electrical parameters |  |  |  |
|  |  | Recording of average values |  |  |  |
|  |  | Logging of power quality parameters |  | n/a | n/a |
|  |  | Waveform recording |  | n/a | n/a |
|  |  | Power quality event reports |  | n/a | n/a |
| On-screen data display |  | Alternative 1: Integrated meter display with navigation buttons |  |  |  |
|  |  | Alternative 2: Display integrated in the meter without navigation buttons | n/a |  |  |
|  |  | Alternative 3: remote display | n/a | n/a |  |
| time sync |  | Via meter data acquisition system | n/a |  |  |
|  |  | Via IRIG-B |  |  | n/a |
|  |  | Via DNP3 |  |  | n/a |
|  |  | Via NTP/SNTP |  |  | n/a |
| time stamp |  | time stamp |  |  |  |
| Mounting |  | Removable board type |  | n/a | n/a |
|  |  | socket type | 1) |  |  |
|  |  | cabinet type | n/a | n/a |  |
| Feeding |  | External DC/AC power supply |  |  | n/a |
|  |  | self powered | n/a |  |  |
| Measurement mode |  | polyphasic |  |  |  |
| other functions |  | Compensation of instrument transformers |  |  |  |
|  |  | Compensation for transformation losses |  |  |  |
|  |  | Compensation for losses in transmission or distribution lines |  |  |  |
|  |  | Proprietary software for the extraction, processing and analysis of energy records and, where applicable, power quality. |  |  |  |
| 1) | In a similar way with the Load Centers, it is not allowed to install Socket-type meters in voltages higher than 35 kV (high voltage). |  |  |  |  |
| two) | The considerations for RF communication ports in Table 1.1 of this Standard must be observed. |  |  |  |  |
| 3) | Analogously to the Load Centers, the Power Quality measurement applies to voltages greater than 35 kV. Meters and instrument transformers will be installed to measure power quality parameters in medium voltage (less than 34.5 kV and equal to or greater than 1 kV), when the technical regulation so establishes. |  |  |  |  |

| APÉNDICE J | APPENDIX J |
| --- | --- |
| (Informativo) | (Informative) |
| PUERTO SERIAL DIGITAL DE COMUNICACIÓN | DIGITAL SERIAL COMMUNICATION PORT |
| J.1 El tipo de medición MB1 y MB2 tipo socket de la Tabla 1.1 de esta norma, podrá contar con un puerto digital con interface UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) cuando el medidor no forma parte de un sistema de Infraestructura Avanzada de Medición para la interconexión de la central eléctrica o conexión del centro de carga. | J.1 The type of measurement MB1 and MB2 socket type of Table 1.1 of this standard, may have a digital port with UART interface (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) when the meter is not part of an Advanced Measurement Infrastructure system for power plant interconnection or load center connection. |
| J.1.1 El puerto serial digital de comunicación se refiere a una interfaz entre un medidor de energía y una tarjeta de comunicaciones con cualquier protocolo de radiofrecuencia, usando como base el protocolo implementado en el puerto óptico para la capa 2 (superíndice J de la tabla 1.1) y un puerto UART para la capa 1, como se muestra en la Figura J1. | J.1.1 The digital serial communication port refers to an interface between an energy meter and a communication card with any radiofrequency protocol, based on the protocol implemented in the optical port for layer 2 (superscript J of the table 1.1) and a UART port for layer 1, as shown in Figure J1. |

| Figura J1-Capa 1, UART Puerto Físico en nivel TTL (Logical Transistor - Transistor). | Figure J1-Layer 1, UART Physical Port at TTL level (Logical Transistor - Transistor). |
| --- | --- |
| J.1.2 La capacidad de enviar la información solicitada a través del puerto serial digital está definida por las funciones y características de acuerdo con la Tabla 1.1 para cada tipo de medición. | J.1.2 The ability to send the requested information through the digital serial port is defined by the functions and characteristics according to Table 1.1 for each type of measurement. |
| J.1.3. La comunicación UART a un nivel TTL (Logical Transistor - Transistor) siempre permanecerá entre los límites de 0 V y 5 V Un alto lógico ('1') está representado por la tensión de corriente continua (V.C.C.), mientras que un mínimo lógico ('0') es 0 V. | J.1.3. UART communication at a TTL (Logical Transistor - Transistor) level will always remain between the limits of 0 V and 5 V A logic high ('1') is represented by the direct current voltage (VCC), while a logic low ( '0') is 0V. |
| J.1.4. Las dimensiones mínimas del espacio para alojar el módulo es el señalado en la figura J2 | J.1.4. The minimum dimensions of the space to house the module is indicated in figure J2 |

The margins are in millimeters

| Figura J2-Dimensiones mínimas del espacio: largo 80 mm, ancho 40 mm, altura 10 mm. | Figure J2-Minimum dimensions of the space: length 80 mm, width 40 mm, height 10 mm. |
| --- | --- |
| J2 Se requiere de una interface física con las propiedades mostradas en la Figura J3, usando como referencia puertos digitales universales del mercado. | J2 A physical interface with the properties shown in Figure J3 is required, using universal digital ports on the market as a reference. |

| Figura J3-Características del conector universal de 12 pines en 2 filas de 6 pines. | Figure J3 - Characteristics of the universal connector of 12 pins in two rows of six pins. |
| --- | --- |
| J.2.1. Se definen los pines de salida del puerto físico requerido para el Puerto serial digital tomando como referencia una vista superior del conector propuesto, como se muestra en la Figura J4. | J.2.1. The physical port output pins required for the digital serial port are defined by reference to a top view of the proposed connector, as shown in Figure J4. |

| Figura J4 - Vista superior del conector | Figure J4 – Upper view of the connector |
| --- | --- |
| J.2.2. La configuración de cada pin está definida en la Tabla J.1, respetando las propiedades técnicas con las que cuenta el puerto opto acoplado ANSI C12.18. | J.2.2. The configuration of each pin is defined in Table J.1, respecting the technical properties of the ANSI C12.18 opto-coupled port. |
| Tabla J.1-Configuración de pines | Table J.1-Pin Configuration |

| PIN | Función | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPIO | Salida/Entrada Digital de propósito general |
| 2 | GPIO | Salida/Entrada Digital de propósito general |
| 3 | Rx | UART TTL, Recepción de datos al menos 9600 baudios, sin control de flujo, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0.0-0.8 V.C.C para el estado bajo y 2.2-5 V.C.C (Integrado) para el estado alto. |
| 4 | V.C.C. | Tensión positiva de 5 V.C.C. con tolerancia de +/- 5%, 600 mA. |
| 5 | Tx | UART TTL, Transmisión de datos al menos 9600 baudios, sin control de flujo, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0.0-0.8 VC.C. para el estado bajo y 2.2 - 5 V.C.C. (Integrado) para el estado alto. |
| 6 | GND | Tierra. |
| 7 | Pulso TTL Wh | Pulso TTL paralelo al pulso de calibración. |
| 8 | TTL ERR | Pulso TTL de estado siendo bajo sin error y alto con error. |
| 9 | GPIO | Salida/Entrada Digital de propósito general |
| 10 | GPIO | Salida/Entrada Digital de propósito general |
| 11 | NC | NC (No conection) |
| 12 | NC | NC (No connection) |

| PIN | Function | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPIO | General Purpose Digital Input/Output |
| 2 | GPIO | General Purpose Digital Input/Output |
| 3 | xray | UART TTL, Receive data at least 9600 baud, no flow control, 8 data bits, no parity and 1 stop bit. The logic levels are defined by the voltage range between 0.0-0.8 V. DC for the low state and 2.2-5 V. DC (Integrated) for the high state. |
| 4 | VC. C. _ | Positive voltage of 5 V. DC. with tolerance of +/- 5%, 600 mA. |
| 5 | x | UART TTL, Data transmission at least 9600 baud, no flow control, 8 data bits, no parity and 1 stop bit. The logic levels are defined by the voltage range between 0.0-0.8 V DC. for the low state and 2.2 - 5 V. DC (Built-in) for the high state. |
| 6 | GND | Land. |
| 7 | Pulse TTL Wh | TTL pulse parallel to the calibration pulse. |
| 8 | TTL ERR | Status TTL pulse being low with no error and high with error. |
| 9 | GPIO | General Purpose Digital Input/Output |
| 10 | GPIO | General Purpose Digital Input/Output |
| 11 | NC | NC (No connection) |
| 12 | NC | NC (No connection) |

Tabla J.2-Capa 2, Capa de enlace de datos.

| Formato de datos de acuerdo con el ANSI C12.18 punto 4.7 (Layer 2-Data Link Layer) |  |
| --- | --- |
| Formato de datos | 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad. |
| Tipo de datos | Asíncrono, bit serial (inicio-parada), semidúplex. |
| Polaridad de datos | - LED encendido, bit de inicio, espacio, cero lógico (0) - LED apagado, bit de parada, marca, uno lógico (1), estado inactivo. |
| Velocidad de datos | La velocidad de transmisión máxima debe ser de al menos 9600 baudios. Los códigos de selección se han dispuesto para las siguientes tasas de baudios: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 8800, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 o definidos externamente. Se han reservado códigos de selección adicionales para futuras asignaciones. |
| Número de paquetes | Se requiere al menos un (1) paquete, aunque se pueden negociar más. |
| Tamaño del paquete | El tamaño del paquete predeterminado es de 64 bytes, aunque se puede negociar un tamaño mayor. |
| Tiempo de espera del tráfico del canal | 6 segundos |
| Tiempo de espera entre caracteres | 500 milisegundos |
| Tiempo de espera de respuesta | 2 segundos |
| Demora de vuelta | 175 microsegundos |
| En el caso de una colisión (el Cliente C12.18 y el Dispositivo C12.18 están transmitiendo al mismo tiempo), el Dispositivo C12.18 cesará la transmisión y esperará la transmisión del Cliente C12.18. |  |

Table J.2-Layer 2, Data Link Layer.

| Data format according to ANSI C12.18 point 4.7 (Layer 2-Data Link Layer) |  |
| --- | --- |
| data format | 8 data bits, 1 start bit, 1 stop bit, no parity. |
| Type of data | Asynchronous, serial bit (start-stop), half duplex. |
| data polarity | - LED on, start bit, space, logic zero (0) - LED off, stop bit, mark, logic one (1), idle state. |
| Data speed | The maximum baud rate must be at least 9600 baud. Selection codes have been set for the following baud rates: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 8800, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 or externally defined. Additional selection codes have been reserved for future assignments. |
| Number of packages | At least one (1) package is required, although more can be negotiated. |
| package size | The default packet size is 64 bytes, although a larger size can be negotiated. |
| Channel traffic timeout | 6 seconds |
| wait time between characters | 500 milliseconds |
| Response timeout | 2 seconds |
| return delay | 175 microseconds |
| In the event of a collision (the C12.18 Client and the C12.18 Device are transmitting at the same time), the C12.18 Device will cease transmission and wait for the transmission from the C12.18 Client. |  |

Tabla J.3 - Valores de configuración

| Valores de Configuración por defecto |  |
| --- | --- |
| Velocidad de datos | 9600 baudios |
| Número de paquetes | 1 |
| Tamaño de paquete | 64 bytes |

Table J.3 - Configuration values

| Default Configuration Values |  |
| --- | --- |
| Data speed | 9600 baud |
| Number of packages | 1 |
| package size | 64 byte |

| J3 Los valores de respuestas del medidor están sujetos a las funciones y características de acuerdo a la Tabla 1.1 para los tipos de medición MB1 y MB2 tipo de montaje socket. A menos que el medidor tenga la capacidad de enviar los valores de energías, potencias, factor de potencia y frecuencia por fase, se considerará el valor total en la Fase A. Los valores de tensión y corriente para los medidores polifásicos son por fase. | J3 The meter response values are subject to the functions and characteristics according to Table 1.1 for the MB1 and MB2 socket mounting type measurement types. Unless the meter is capable of sending energy, power, power factor and frequency values per phase, the total value in Phase A will be considered. The voltage and current values for polyphase meters are per phase. |
| --- | --- |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| Primero. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 365 días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | First. This Official Mexican Standard will enter into force 365 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO. Se deroga. | SECOND. Cancelled. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| TERCERO. Los medidores y transformadores de medida que no cuenten con la aprobación de modelo o prototipo y el certificado de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en esta Norma Oficial Mexicana, podrán ser adquiridos, comercializados y utilizados hasta el 1 de enero de 2025. | THIRD. Meters and measurement transformers that do not have model or prototype approval and the certificate of compliance, in accordance with the provisions of this Official Mexican Standard, may be acquired, marketed and used until January 1, 2025. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| Aquellos medidores y transformadores de medida que previo al 1 de enero de 2025 hayan obtenido su aprobación de modelo o prototipo y su certificado de cumplimiento de acuerdo con esta Norma Oficial Mexicana, podrán ser adquiridos, comercializados y utilizados en cualquier momento. | Those meters and measurement transformers that prior to January 1, 2025 have obtained their model or prototype approval and their certificate of compliance in accordance with this Official Mexican Standard, may be acquired, marketed and used at any time. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| CUARTO. A partir del 1 de enero de 2025, únicamente deberán instalarse medidores y transformadores de medida que cumplan con lo previsto en este instrumento. | FOURTH. As of January 1, 2025, only meters and instrument transformers that comply with the provisions of this instrument must be installed. |
| Los equipos que los Transportistas y Distribuidores acrediten haber adquirido previo a la fecha señalada en el párrafo anterior, podrán ser instalados y utilizados durante el periodo de vida útil de estos equipos, siempre y cuando mantengan las características metrológicas con las que fueron adquiridos originalmente. | The equipment that Transporters and Distributors prove to have acquired prior to the date indicated in the preceding paragraph, may be installed and used during the useful life of the equipment, as long as they maintain the metrological characteristics with which they were originally acquired. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| QUINTO. Se deroga. | FIFTH. Cancelled. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| SEXTO. Los Distribuidores, de manera directa, deberán asegurarse que los medidores instalados previo al 1 de enero de 2025, en servicios de media tensión con cargas mayores o iguales a 100 kW, cumplan con los valores de exactitud de +/- 1.0 % para medidores de la clase de exactitud 0.5 y de +/- 0.4 % para medidores de la clase de exactitud 0.2 para las mediciones de energía activa y reactiva, en un plazo máximo de 60 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | SIXTH. The Distributors, directly, must ensure that the meters installed prior to January 1, 2025, in medium voltage services with loads greater than or equal to 100 kW, comply with the accuracy values of +/- 1.0% for power meters. accuracy class 0.5 and +/- 0.4% for meters in accuracy class 0.2 for active and reactive energy measurements, within a maximum period of 60 months from the entry into force of this Official Mexican Standard. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| SÉPTIMO. Los Transportistas, de manera directa, deberán asegurarse que los medidores instalados previo al 1 de enero de 2025, en servicios de alta tensión, cumplan con los valores de exactitud de +/- 1.0 % para medidores de la clase de exactitud 0.5 y de +/- 0.4 % para medidores de la clase de exactitud 0.2 para las mediciones de energía activa y reactiva, en un plazo máximo de 60 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | SEVENTH. The Transporters, directly, must ensure that the meters installed prior to January 1, 2025, in high voltage services, comply with the accuracy values of +/- 1.0% for meters of accuracy class 0.5 and + /- 0.4% for meters of accuracy class 0.2 for active and reactive energy measurements, within a maximum period of 60 months from the entry into force of this Official Mexican Standard. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| OCTAVO. Los informes de pruebas emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2025, podrán emplearse para fines de certificación, previa revisión técnica y validación de los resultados de la evaluación de la conformidad, por parte de un Organismo de Certificación acreditado y aprobado en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. | EIGHTH. The test reports issued before January 1, 2025, may be used for certification purposes, after technical review and validation of the results of the Evaluation of Conformity, by an accredited and approved Certification Body under the terms of the Law of Quality Infrastructure. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| NOVENO. Los informes de pruebas emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2025, podrán emplearse para fines de aprobación del modelo o prototipo, previa revisión técnica y validación de los mismos por parte del Centro Nacional de Metrología. | NINTH. Test reports issued prior to January 1, 2025, may be used for model or prototype approval purposes, prior technical review and validation thereof by the National Metrology Center. |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| DÉCIMO. Los Laboratorios de Prueba, Organismos de Certificación y Unidades de Inspección en términos de lo que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad, podrán iniciar los trámites de acreditación y aprobación para la presente Norma Oficial Mexicana, al día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” | TENTH. The Testing Laboratories, Certification Bodies and Units of Inspection in terms of what is established by the Law of Quality Infrastructure, may initiate the accreditation and approval procedures for this Official Mexican Standard, the business day following its publication in the Official Daily of the Federation.” |
| Modificación dof 13-01-2023 | Modification DOF 13-01-2023 |
| Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.- El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrico, Luis Guillermo Pineda Bernal.- Rúbrica.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Electricidad.- Comisión Reguladora de Energía, Oliver Ulises Flores Parra Bravo.- Rúbrica. | Mexico City, May 21, 2019.- The Commissioner of the Energy Regulatory Commission and President of the National Consultative Committee for Electrical Standardization, Luis Guillermo Pineda Bernal.- Signed.- The General Director of Standards and President of the National Consultative Committee of Normalization of the Secretary of Economy, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Signed.- The Head of the Electricity Unit.- Energy Regulatory Commission, Oliver Ulises Flores Parra Bravo.- Signed. |

MODIFICATION PUBLISHED IN THE DOF ON JANUARY 13, 2023

| COMISION REGULADORA DE ENERGIA | ENERGY REGULATORY COMMISSION |
| --- | --- |
| ACUERDO Núm. A/041/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican los artículos transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad. | AGREEMENT No. A/041/2022 of the Energy Regulatory Commission, which modifies the transitional articles of the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.- Secretaría Ejecutiva. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States.- Energy Regulatory Commission.- Executive Secretary. |
| ACUERDO Núm. A/041/2022 | AGREEMENT No. A/041/2022 |
| ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CRE-SCFI-2019, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA-MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE MEDIDA-ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS, MÉTODOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | AGREEMENT OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION TO MODIFY THE TRANSITIONAL ARTICLES OF THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD, NOM-001-CRE-SCFI- 2019, MEASUREMENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENERGY - METERS AND MEASUREMENT TRANSFORMERS - METROLOGICAL SPECIFICATIONS, TEST METHODS, AND THE PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY. |
| El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III, 34, fracciones II, XIII, XVI y XXXIII y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción III y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 4, 12, fracciones XXXIX, XLVII y LII, 40 y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 2, 4 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, fracciones V y IX, 24, 39 y Tercero transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1, 112 y 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica; y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XLIV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, y | The Governing Body of the Energy Regulatory Commission, based on articles 28, eighth paragraph of the Political Constitution of the United Mexican States; 1, 2, section III, 34, sections II, XIII, XVI and XXXIII and 43 Ter of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 2, section II, 3, 4, first paragraph, 5, 22, sections I, II, III, X, XXIV, XXVI, subsection a) and XXVII, 27, 41, section III and 42 of the Law on Coordinated Regulatory Bodies in Energy Matters; 1, 2, 4, 12, sections XXXIX, XLVII and LII, 40 and 132 of the Law for the Electrical Industry; 1, 2, 4 and 16 of the Federal Law of Administrative Procedure; 3, sections V and IX, 24, 39 and Third Transitional article of the Law of Quality Infrastructure; 1, 112 and 113 of the Regulation of the Law of Electricity Industry; and 1, 2, 4, 7, section I, 12, 16 and 18, sections I and XLIV of the Internal Regulation of the Energy Regulatory Commission, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Primero. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1, 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión Reguladora de Energía (Comisión) es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, con autonomía técnica, operativa y de gestión. | First. That in accordance with articles 28, eighth paragraph of the Political Constitution of the United Mexican States; 1 and 2, section III and 43 Ter of the Organic Law of the Federal Public Administration, and 1, 2, section II and 3 of the Law of Coordinated Regulatory Bodies in Energy Matters (LORCME), the Energy Regulatory Commission (Commission) is a department of the centralized Federal Public Administration with the character of a coordinated regulatory body in energy matters, with technical, operational and management autonomy. |
| Segundo. Que en términos de los artículos 4, 41, fracción III y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad, así como fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. | Second. That in terms of articles 4, 41, section III and 42 of the Law of Coordinated Regulatory Bodies in Energy Matters (LORCME), it is the responsibility of the Commission to regulate and promote the efficient development of electricity generation activities, public electricity transmission and distribution services, electricity transmission and distribution that is not part of the public service and the commercial distribution of electricity, as well as promote the efficient development of the industry, promote competition in the sector, protect the interests of users, promote adequate national coverage and attend to reliability, stability and security in the supply and provision of services. |
| Tercero. Que de acuerdo con el artículo 22, fracciones II y III de la LORCME, es facultad de la Comisión emitir acuerdos y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas vigilar y supervisar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. | Third. That in accordance with article 22, sections II and III of the LORCME, it is the power of the Commission to issue agreements and other administrative acts necessary for the compliance to its functions, including monitoring and supervising compliance with the regulation applicable to those who carry out activities regulated within the scope of its authority. |
| Cuarto. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), corresponde a las dependencias expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones, según su competencia, y verificar que los bienes, productos, procesos y servicios cumplan con dichas normas. | FOURTH. That in accordance with the provisions of article 3, sections IX and X of the Law of Quality Infrastructure (LIC), it is the responsibility of the departments to issue Official Mexican Standards in matters related to their powers, according to their authority, and to verify that goods, products, processes, and services comply with these standards. |
| Quinto. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LIC, la elaboración y expedición de las Normas Oficiales Mexicanas corre a cargo de las Autoridades Normalizadoras. | Fifth. That in accordance with the provisions of article 24 of the Law of Quality Infrastructure (LIC), the preparation and issuance of the Official Mexican Standards is the responsibility of the Standardization Authorities. |
| Sexto. Que el artículo 12, fracción XXXIX de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que es facultad de la Comisión, regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia del Sistema Eléctrico Nacional. | Sixth. That article 12, section XXXIX of the Law for the Electrical Industry (LIE) establishes that it is the power of the Commission to regulate, supervise and execute the process of standardization and normalization in matters of the National Electric System. |
| Séptimo. Que de conformidad con el artículo 33 de la LIE, las interconexiones y conexiones que los Transportistas y los Distribuidores deban realizar, se encuentran sujetas tanto al cumplimiento de las obras específicas determinadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), como al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y los demás estándares y especificaciones que le sean aplicables a dichas instalaciones. | Seventh. That in accordance with article 33 of the LIE, the interconnections, and connections that Transporters and Distributors must carry out are subject to both compliance with the specific works determined by the National Center for Energy Control (CENACE), as well as compliance to the Official Mexican Standards and the other standards and specifications that are applicable to said installations. |
| Octavo. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la LIE, corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas, debiendo utilizar para tales fines productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. | Eighth. That in accordance with the provisions of article 40 of the LIE, it corresponds to the End User to carry out at their expense and under their responsibility, the works and installations destined to the use of electrical energy, which must satisfy the technical and safety requirements that established by the Official Mexican Standards, and must use for such purposes products, devices, equipment, machinery, instruments or systems subject to compliance with the Official Mexican Standards. |
| Noveno. Que el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) señala que los Transportistas y Distribuidores deberán usar e instalar únicamente instrumentos de medición que hayan obtenido una aprobación de modelo o prototipo conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la norma oficial mexicana que corresponda, así como verificar a través de las entonces denominadas unidades de verificación acreditadas y aprobadas, ahora unidades de inspección conforme a la LIC, cuando menos una vez cada tres años, los instrumentos de medición instalados para asegurar que se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana. | Ninth. That article 113 of the Regulation of the Law for the Electrical Industry (RLIE) states that Transporters and Distributors must use and install only measuring instruments that have obtained a model or prototype approval in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization and the corresponding Official Mexican Standard, as well as verify through the then-called accredited and approved Units of Verification, now referred to as Units of Inspection in accordance with the LIC, at least once every three years, the measuring instruments installed to ensure that conform to the accuracy established in the Official Mexican Standard. |
| Décimo. Que con fecha 29 de noviembre de 2018 y 24 de abril de 2019, el Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrico y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía aprobaron el proyecto de Norma Oficial Mexicana, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad. | Tenth. That on November 29, 2018 and April 24, 2019, the National Consultative Committee for Electrical Standardization and the National Consultative Committee for Standardization of the Secretary of Economy approved the Project of Official Mexican Standard, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity. |
| Undécimo. Que el 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Núm. A/012/2019 por el que la Comisión expide la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad (NOM-001-CRE-SCFI-2019). | Eleventh. That on May 15, 2020, Agreement No. A/012/2019 was published in the Official Daily of the Federation (DOF) by which the Commission issues the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity. (NOM-001-CRE-SCFI-2019). |
| Duodécimo. Que la NOM-001-CRE-SCFI-2019 tiene como objetivo establecer las especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad que deben cumplir los medidores y transformadores de medida que se emplean para el suministro eléctrico. | Twelfth. That the objective of NOM-001-CRE-SCFI-2019 is to establish the metrological specifications, test methods and procedure for the evaluation of conformity that the meters and measurement transformers used for the electrical supply must comply with. |
| Decimotercero. Que de conformidad con el artículo 3, fracción XIV de la LIC, las Autoridades Normalizadoras tienen la atribución de aprobar los Organismos de Evaluación de la Conformidad que se requieran para efectos de la Evaluación de la Conformidad respecto de las Normas Oficiales Mexicanas de su competencia. | Thirteenth. That in accordance with article 3, section XIV of the LIC, the Standardization Authorities have the power to approve the The Evaluation of Conformity Bodies that are required for purposes of the The Evaluation of Conformity with respect to the Official Mexican Standards under their authority. |
| Decimocuarto. Que el artículo 43 de la LIC establece que la Evaluación de la Conformidad forma parte de la Infraestructura de la Calidad y está integrada por las Entidades de Acreditación, por los Organismos de Evaluación de la Conformidad, las Autoridades Normalizadoras, el Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados de Metrología en el ámbito de sus competencias, así como por los Organismos Nacionales de Estandarización, los sujetos facultados para estandarizar, otras entidades, agencias o instancias públicas auxiliares de las Autoridades Normalizadoras. | Fourteenth. That article 43 of the LIC establishes that The Evaluation of Conformity is part of the Quality Infrastructure and is made up of Accreditation Entities, The Evaluation of Conformity organizations, Standardization Authorities, the National Metrology Center, the Designated Institutes of Metrology within the scope of their powers, as well as by the National Standardization Bodies, the subjects empowered to standardize, other entities, agencies or auxiliary public instances of the Standardization Authorities. |
| Decimoquinto. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la LIC una vez obtenida la acreditación, las personas interesadas en operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad para la Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, deberán presentar la solicitud de aprobación ante la Autoridad Normalizadora de que se trate, adjuntando la documentación señalada en el Reglamento de dicho instrumento jurídico. | Fifteenth. That in accordance with the provisions of article 55 of the LIC, once the accreditation has been obtained, the persons interested in operating as Evaluation of Conformity Bodies for the Evaluation of Conformity of Official Mexican Standards, must submit the request for approval to the Standardization Authority in question, attaching the documentation indicated in the Regulation of said legal instrument. |
| Decimosexto. Que el artículo 60 de la LIC prevé que las actividades de Evaluación de la Conformidad deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Internacionales. | Sixteenth. That article 60 of the LIC provides that the Evaluation of Conformity activities must comply with the rules, procedures and methods established in the Official Mexican Standards and International Standards. |
| Decimoséptimo. Que el artículo 62 de la LIC dispone que la Evaluación de la Conformidad comprende el proceso técnico de demostración de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas o con Estándares. | Seventeenth. That article 62 of the LIC provides that the Evaluation of Conformity includes the technical process of demonstrating compliance with the Official Mexican Standards (NOMs) or with Mexican Standards (NMXs). |
| Decimoctavo. Que de conformidad con lo previsto en el artículo Primero transitorio de la NOM-001-CRE-SCFI-2019, dicho instrumento jurídico entró en vigor a los 365 días naturales contados a partir de su publicación en el DOF. | Eighteenth. That in accordance with the provisions of the First Transitional article of NOM-001-CRE-SCFI-2019, said legal instrument took effect 365 calendar days from its publication in the DOF. |
| Decimonoveno. Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IX, 39 de la LIC y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Autoridades Normalizadoras competentes determinarán la fecha de entrada en vigor de cada Norma Oficial Mexicana que expidan, que no podrá ser menor a ciento ochenta días naturales después de la fecha de su publicación en el DOF. | Nineteenth. That in accordance with the provisions of articles 3, section IX, 39 of the LIC and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, the appopriate Standardization Authorities will determine the date of entry into force of each Official Mexican Standard that they issue, which may not be less than one hundred and eighty calendar days after the date of its publication in the DOF. |
| Vigésimo. Que para la evaluación de la conformidad de la NOM-001-CRE-SCFI-2019 se requieren Laboratorios de Prueba, Organismos de Certificación y Unidades de Inspección (infraestructura), acreditados y aprobados de conformidad con lo previsto en el Título Sexto “Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad” de dicho instrumento jurídico. | Twentieth. That for the Evaluation of Conformity of NOM-001-CRE-SCFI-2019, Test Laboratories, Certification Bodies and Units of Inspection (infrastructure) are required, accredited and approved in accordance with the provisions of Title Six "Procedure for the Evaluation of Conformity" of said legal instrument. |
| Vigésimo primero. Que en la proyección realizada por las autoridades competentes conforme lo manifestado en el Análisis de Impacto Regulatorio de la NOM-001-CRE-SCFI-2019, la infraestructura para llevar a cabo de manera exitosa la evaluación de la conformidad de la NOM-001-CRE-SCFI-2019, está integrada por 3 Organismos de Certificación, 1 Laboratorio de Prueba y 4 Unidades de Inspección. | Twenty-first. That in the projection made by the appropriate authorities as stated in the Regulatory Impact Analysis of NOM-001-CRE-SCFI-2019, the infrastructure to successfully carry out the Evaluation of Conformity of NOM-001-CRE-SCFI-2019, is made up of 3 Certification Bodies, 1 Test Laboratory and 4 Units of Inspection. |
| Vigésimo segundo. Que mediante oficio número CCNNE/001/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, la Comisión solicitó a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, su opinión respecto a la modificación de la entrada en vigor de la NOM-001-CRE-SCFI-2019. | Twenty-second. That by means of official document number CCNNE/001/2021 dated March 19, 2021, the Commission requested the General Directorate of Standards of the Secretary of Economy, its opinion regarding the modification of the entry into force of NOM-001-CRE-SCFI-2019. |
| Vigésimo tercero. Que mediante oficio número DGN.418.01.2021.1265 de fecha 27 de abril de 2021, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía dio sus manifestaciones. | Twenty-third. That by means of official document number DGN.418.01.2021.1265 dated April 27, 2021, the General Directorate of Standards of the Secretary of Economy issued its statements. |
| Vigésimo cuarto. Que derivado de lo descrito en los considerandos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero, se previó conservar la entrada en vigor de la NOM-001-CRE-SCFI-2019 para el día 14 de mayo de 2021 y realizar modificaciones a los artículos transitorios de la misma que versan sobre la aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos de medición regulados, así como de la infraestructura y capacidad instalada para realizar la evaluación de la conformidad, estableciendo un periodo de transición para el cumplimiento de la misma, es decir, que la fecha para que los medidores y transformadores que van a ser adquiridos, comercializados y utilizados en los nuevos servicios, fuera exigible a partir del 1 de enero de 2023. | Twenty-fourth. That derived from what is described in the twenty-second and twenty-third recitals, it was planned to keep the entry into force of NOM-001-CRE-SCFI-2019 for May 14, 2021 and make modifications to the transitional articles of the same that deal with the approval of the model or prototype of the regulated measurement instruments, as well as the infrastructure and installed capacity to carry out the Evaluation of Conformity, establishing a transition period for compliance with it, that is, that the date so that the meters and transformers that are going to be acquired, marketed and used in the new services, would be payable as of January 1, 2023. |
| Vigésimo quinto. Que en consecuencia, el 03 y 13 de mayo de 2021, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican los artículos transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad, emitido por la Comisión y la Secretaría de Economía, respectivamente. | Twenty-fifth. That consequently, on May 3 and 13, 2021, the Agreement modifying the transitional articles of the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Electrical energy measurement systems- Instrument meters and transformers-Metrological specifications, test methods and procedure for the Evaluation of Conformity, issued by the Commission and the Secretary of Economy, respectively. |
| Vigésimo sexto. Que la Secretaría de Economía y la Comisión determinan que actualmente prevalece la imposibilidad física y material en la capacidad para la evaluación de la conformidad de la NOM-001-CRE-SCFI-2019, ya que a la fecha si bien se cuenta con un Laboratorio de Prueba y dos Unidades de Inspección acreditadas, estos aún no han obtenido su aprobación; por otra parte, no se cuenta con algún Organismo de Certificación acreditado y aprobado de conformidad con la normatividad aplicable. Respecto a los avances presentados por los fabricantes, se tienen transformadores de medida con aprobación de modelo o prototipo, no obstante, estos no cuentan con el certificado que señala la NOM-001-CRE-SCFI-2019, al no existir Organismos de Certificación acreditados y aprobados; referente a los medidores, al momento no existen medidores que cuenten con la aprobación de modelo o prototipo ni el certificado que señala la NOM-001-CRE-SCFI-2019, por lo cual se considera necesario modificar nuevamente los transitorios del citado instrumento jurídico a efecto de que la infraestructura para la evaluación de la conformidad pueda continuar desarrollándose para atender adecuadamente la demanda de servicios de pruebas, certificación e inspección, así como que existan medidores y transformadores de medida que cuenten con aprobación de modelo o prototipo y certificado de cumplimiento que establece la citada Norma Oficial Mexicana. | Twenty-sixth. That the Secretary of Economy and the Commission determine that currently the physical and material impossibility prevails in the capacity for the Evaluation of Conformity of NOM-001-CRE-SCFI-2019, since to date, although there is a Testing Laboratory and two accredited Units of Inspection, these have not yet obtained their approval; on the other hand, there is no Certification Body accredited and approved in accordance with the applicable regulations. Regarding the advances presented by the manufacturers, there are instrument transformers with model or prototype approval, however, these do not have the certificate indicated by NOM-001-CRE-SCFI-2019, since there are no accredited and approved Certification Bodies; regarding the meters, at the moment there are no meters that have the model or prototype approval or the certificate indicated in NOM-001-CRE-SCFI-2019, for which it is considered necessary to once again modify the transitional provisions of the aforementioned legal instrument to effect that the infrastructure for the Evaluation of Conformity can continue to be developed to adequately meet the demand for testing, certification and inspection services, as well as that there are meters and measurement transformers that have model or prototype approval and a certificate of compliance that establishes the aforementioned Official Mexican Standard. |
| Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Órgano de Gobierno de la Comisión emite el siguiente: | For the foregoing and well-founded reasons, the Governing Body of the Commission issues the following: |
| ACUERDO | AGREEMENT |
| Primero. Se modifican los artículos transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, para quedar como sigue: | First. The transitional articles of the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity are modified and published in the Official Daily of the Federation on May 15, 2020, to read as follows: |
| “SEGUNDO. Se deroga. | SECOND. Cancelled. |
| TERCERO. Los medidores y transformadores de medida que no cuenten con la aprobación de modelo o prototipo y el certificado de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en esta Norma Oficial Mexicana, podrán ser adquiridos, comercializados y utilizados hasta el 1 de enero de 2025. | THIRD. Meters and measurement transformers that do not have model or prototype approval and the certificate of compliance, in accordance with the provisions of this Official Mexican Standard, may be acquired, marketed and used until January 1, 2025. |
| Aquellos medidores y transformadores de medida que previo al 1 de enero de 2025 hayan obtenido su aprobación de modelo o prototipo y su certificado de cumplimiento de acuerdo con esta Norma Oficial Mexicana, podrán ser adquiridos, comercializados y utilizados en cualquier momento. | Those meters and measurement transformers that prior to January 1, 2025 have obtained their model or prototype approval and their certificate of compliance in accordance with this Official Mexican Standard, may be acquired, marketed and used at any time. |
| CUARTO. A partir del 1 de enero de 2025, únicamente deberán instalarse medidores y transformadores de medida que cumplan con lo previsto en este instrumento. | FOURTH. As of January 1, 2025, only meters and instrument transformers that comply with the provisions of this instrument must be installed. |
| Los equipos que los Transportistas y Distribuidores acrediten haber adquirido previo a la fecha señalada en el párrafo anterior, podrán ser instalados y utilizados durante el periodo de vida útil de estos equipos, siempre y cuando mantengan las características metrológicas con las que fueron adquiridos originalmente. | The equipment that Transporters and Distributors prove to have acquired prior to the date indicated in the preceding paragraph, may be installed and used during the useful life of the equipment, as long as they maintain the metrological characteristics with which they were originally acquired. |
| QUINTO. Se deroga. | FIFTH. Cancelled. |
| SEXTO. Los Distribuidores, de manera directa, deberán asegurarse que los medidores instalados previo al 1 de enero de 2025, en servicios de media tensión con cargas mayores o iguales a 100 kW, cumplan con los valores de exactitud de +/- 1.0 % para medidores de la clase de exactitud 0.5 y de +/- 0.4 % para medidores de la clase de exactitud 0.2 para las mediciones de energía activa y reactiva, en un plazo máximo de 60 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | SIXTH. The Distributors, directly, must ensure that the meters installed prior to January 1, 2025, in medium voltage services with loads greater than or equal to 100 kW, comply with the accuracy values of +/- 1.0% for power meters. accuracy class 0.5 and +/- 0.4% for meters in accuracy class 0.2 for active and reactive energy measurements, within a maximum period of 60 months from the entry into force of this Official Mexican Standard. |
| SÉPTIMO. Los Transportistas, de manera directa, deberán asegurarse que los medidores instalados previo al 1 de enero de 2025, en servicios de alta tensión, cumplan con los valores de exactitud de +/- 1.0 % para medidores de la clase de exactitud 0.5 y de +/- 0.4 % para medidores de la clase de exactitud 0.2 para las mediciones de energía activa y reactiva, en un plazo máximo de 60 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. | SEVENTH. The Transporters, directly, must ensure that the meters installed prior to January 1, 2025, in high voltage services, comply with the accuracy values of +/- 1.0% for meters of accuracy class 0.5 and + /- 0.4% for meters of accuracy class 0.2 for active and reactive energy measurements, within a maximum period of 60 months from the entry into force of this Official Mexican Standard. |
| OCTAVO. Los informes de pruebas emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2025, podrán emplearse para fines de certificación, previa revisión técnica y validación de los resultados de la evaluación de la conformidad, por parte de un Organismo de Certificación acreditado y aprobado en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. | EIGHTH. The test reports issued before January 1, 2025, may be used for certification purposes, after technical review and validation of the results of the Evaluation of Conformity, by an accredited and approved Certification Body under the terms of the Law of Quality Infrastructure. |
| NOVENO. Los informes de pruebas emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2025, podrán emplearse para fines de aprobación del modelo o prototipo, previa revisión técnica y validación de los mismos por parte del Centro Nacional de Metrología. | NINTH. Test reports issued prior to January 1, 2025, may be used for model or prototype approval purposes, prior technical review and validation thereof by the National Metrology Center. |
| DÉCIMO. Los Laboratorios de Prueba, Organismos de Certificación y Unidades de Inspección en términos de lo que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad, podrán iniciar los trámites de acreditación y aprobación para la presente Norma Oficial Mexicana, al día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” | TENTH. The Testing Laboratories, Certification Bodies and Units of Inspection in terms of what is established by the Law of Quality Infrastructure, may initiate the accreditation and approval procedures for this Official Mexican Standard, the business day following its publication in the Official Daily of the Federation.” |
| Segundo. El presente Acuerdo deja sin efectos el Acuerdo A/012/2021 de fecha 3 de mayo de 2021, de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican los artículos transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE-SCFI-2019, Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida-Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad. | Second. This Agreement nullifies Agreement A/012/2021 dated May 3, 2021, of the Energy Regulatory Commission, which modifies the transitional articles of the Official Mexican Standard NOM-001-CRE-SCFI-2019, Measurement systems for electrical energy - Meters and measurement transformers - Metrological specifications, test methods, and the procedure for the evaluation of conformity. |
| Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. | Third. The publication of this Agreement in the Official Daily of the Federation is ordered. |
| Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FOURTH. This Agreement shall enter into force the day after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Quinto. Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/041/2022 en el Registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 4 y 16 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. | Fifth. Register this Agreement with the number A/041/2022 in the Registry referred to in articles 22, section XXVI, subparagraph a) and 25, section X of the Law of Coordinated Regulatory Bodies in Energy Matters, and 4 and 16 of the Internal Regulation of the Energy Regulatory Commission. |
| Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022.- Presidente, Leopoldo Vicente Melchi García.- Rúbrica.- Comisionados: Norma Leticia Campos Aragón, Hermilo Ceja Lucas, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis Guillermo Pineda Bernal.- Rúbricas. | Mexico City, December 20, 2022.- President, Leopoldo Vicente Melchi García.- Signed.- Commissioners: Norma Leticia Campos Aragón, Hermilo Ceja Lucas, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis Guillermo Pineda Bernal.- Signed. |